Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

str. Tabaci, nr. 1, Craiova-200642

CUI:5002142;Tel.: 0786.376.689

E-mail: scjuc.general.manager@gmail.com

Web: www.scjuc.ro

CAIET  DE  SARCINI

pentru  "Modernizarea compartimentului de terapie intensivă nou-născuți al SCJU Craiova"

conform contract de finantarea nr. 1248/16/NN/14.02.2024

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentatia de atribuire si contine cerintele pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică de către fiecare ofertant, acesta fiind întocmit pentru furnizare, instalare si punere in functiune de echipamente medicale pentru "Modernizarea compartimentului de terapie intensivă nou-născuți al SCJU Craiova".

Prevederile si cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA îndeplineşte rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

2. Contextul realizarii achititiei.

2.1. Informatii despre Autoritatea contractanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova (SCJUC) este cea mai importanta unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, din judetul Dolj. Aflat in subordinea Ministerului Sanatatii, SCJUC este o unitate sanitara de urgenta, cu personalitate juridica, care functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, este unitate sanitara cu paturi, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1413 din 05.10.2011, cu sediul in Craiova, str. Tabaci nr. 1, judetul Dolj.

In cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, situat in str. Tabaci, nr.1 Craiova, se regastete Sectia Clinica Neonatologie cu 70 paturi.

Clinica de neonatologie este bază de învățământ pentru studenți și de pregătire a medicilor rezidenți de neonatologie, pediatrie, ginecologie, medicină de urgență, chirurgie pediatrica, genetica medicala. In cadrul clinicii de neonatologie exista personal medical ce deține cerificare de formator acreditat de Ministerul Sănătății.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Oportunitatea oferita de PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, prin prezentul apel de proiecte vine in intampinarea nevoilor spitalului de a-si creste capacitatea de de diagnostic si tratament al nou-născuților cu afecțiuni critice. Asistenta financiara nerambursabila disponibila in cadrul acestui program de finantare reprezinta solutia optima de finantare a proiectului, avand in vedere caracterul limitat al surselor financiare proprii si dificultatile existente in ceea ce priveste atragerea de surse externe de finantare. Fara asistenta financiara primita prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA pentru extinderea si modernizarea sectiei de terapie intensiva neonatala, spitalele nu vor putea asigura o infrastructura medicala adecvata.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Proiectul va avea un impact major pentru copiii nou-născuţi şi prematuri din toată regiunea cu probleme medicale, malformaţii şi traumatisme diverse si familiile acestora, avându-se în vedere că şi în condiţiile actuale de dotare precară se asigură un număr mare de servicii medicale pentru copiii nou-născuţi şi prematuri cu probleme medicale, malformaţii şi traumatisme diverse.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu această achizitie de produse

Achizitia actuala se incadreaza cu planul de management al SCJU Craiova care vizeaza asigurarea unor servicii complete la standarde de varf absolut necesare in cel mai mare spital al regiunii Sud-Vest Oltenia.

2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă îsi desfăsoară activitatea.

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova aflat in subordinea directa a Ministerului Sanatatii asigura servicii medicale de urgenta si programate atat pentru judetul Dolj cat si judetele limitrofe ( Mehedinti, Gorj, Olt, Valcea) fiind clasificat ca spital de nivel superior – II B, practic preluand toate cazurile cu complexitate patologica majora, ceea ce impune un nivel de dotare superior.

2.6. Factori interesati si rolul acestora

Factorii interesati in implementarea contractului sunt reprezentati de:

- Ministerul Sanatatii in subordinea caruia functioneaza SCJU Craiova prin interesul in cresterea calitatii serviciilor oferite pacientilor, reducerea numarului de pacienti transferati catre alte centre

- Consiliul Judetean Dolj ce detine cladirea SCJU, care prin investitiile derulate la nivelul infrastructurii a dovedit interes deosebit in sustinerea activitatii medicale de calitate la standarde inalte in cadrul SCJU Craiova

- Medicii specialisti si primari ce isi desfasoara activitatea in cabinetele ce vor beneficia de aceste echipamente, cadre medicale complet specializate in utilizarea acestora.

3. Descrierea produselor solicitate

LOT 1 – Aparat pentru managementul temperaturii pacientului critic

| 1 | Aparat pentru managementul temperaturii pacientului critic ( hipo/hipertermie ) | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOT 2 – Frigider medical farmaceutic, capacitate maxima 170 litri

| 1 | Frigider medical farmaceutic, capacitate maxima 170 litri | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOT 3 – Frigider medical farmaceutic, capacitate neta minima 340 litri

| 1 | Frigider medical farmaceutic, capacitate neta minima 340 litri | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOT 4 – Masina de spalat instrumente – pentru spalat biberoane

| 1 | Masina de spalat instrumente – pentru spalat biberoane | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOT 5 – Ecocardiograf portabil

| 1 | Ecocardiograf portabil cu sonde cardiace si sonda cap/abdomen | buc | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritătii/entitătii contractante

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova are in structura organizatorica sectii clinice, compartimente si servicii care acopera toata sfera activitatilor medicale printre care si sectie clinica neonatologie cu 70 paturi(care cuprinde compartimentul de nou-născuți normoponderali cu 40 de paturi, compartimentul de nou-născuți prematuri cu 20 de paturi, compartimentul de terapie intensivă neonatală cu 10 paturi).

Eforturile din ultimii ani ale cadrelor medicale în asigurarea supravieţuirii nou-născuţilor, cei mai vulnerabili dintre cetăţenii României, sunt salutare şi totodată fireşti, fiind expresia unei atitudini umane responsabile şi civilizate. Dotarea cu echipamente moderne a maternităţilor, asigurarea unui buget adecvat şi a unui personal corespunzător conduc neîndoielnic la diminuarea semnificativă a ratei mortalităţii infantile, aşa cum s-a înregistrat în ultimii ani.

-Capacitatea insuficienta de paturi pentru nou-născuți cu afecțiuni critice raportata la numarul pacientilor compartimentului de terapie

Capacitatea actuala a compartimentului de nou nascuti al SCJU Craiova este de 10 paturi, iar prin prezentul proiect propunem extinderea cu 3 paturi a compartimentului de terapie intensiva neonatala.

Numarul de cazuri care necesita terapie intensiva creste de la un an la altul avand in vedere avansul extraordinar al neonatologiei din ultimul deceniu care a determinat cresterea supravietuirii nou-nascutilor cu prematuritate extrema care din cauza problemelor complexe au o durata lunga de spitalizare. De asemenea, diagnosticul prenatal corect si abordarea corespunzatoare a patologiei severe dau o sansa nou-nascutilor care in urma cu cativa ani se pierdeau imediat dupa nastere.

- Deficit de echipamente performante in cadrul compartimentului de terapie intensiva nou-nascuti a spitalului pentru diagnosticarea si tratamentul nou-născuților cu afecțiuni critice.

În fiecare an în terapia intensivă neonatală sunt îngrijiți peste 250 nou-născuți la termen și prematuri cu afecțiuni perinatale critice. Terapia intensivă neonatală a SCJU Craiova asigură îngrijiri medicale pentru toate afecțiunile medicale ale prematurului și nou-născutului, începând de la vârsta de gestație de 24 de săptămâni. De asemenea, sunt stabilizați nou-născuții cu malformații congenitale care necesită intervenții chirurgicale în perioada neonatală.

- Imbunatatirea programului de screening neonatal

Imediat dupa nastere, copiii sunt investigati pentru depistarea  anumitor  afectiuni, fenilcetonurie, hipotiroidie, surditate, retinopatia prematurului, actiune numita  screening neonatal.

- Nevoia perfecţionarii continue a cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a personalului medical

Centrul de formare propus va organiza cursuri de reanimare neonatala, cursuri pentru dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor invidividuale de baza, medii si avansate pentru specialitatile clinice si chirurgicale vizate de proiect, cursuri pentru dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor in cadrul echipei (ex: cursuri de suport vital de baza si avansat), cursuri de simulare cu scenarii clinice complexe, interactive, ghidate de catre instructor si valorificate prin debriefing, cursuri de simulare „in situ”, la locul beneficiarului, in vederea optimizarii operationalitatii unei echipe in mediul de lucru real sau in timpul transportului unui pacient; simularea „in situ” poate avea un caracter proactiv in vederea depistarii erorilor la proiectarea unui spatiu medical sau inainte de darea acestuia in folosinta, instruire privind modul de utilizare a dispozitivelor medicale si/sau a produselor farmaceutice cu ajutorul scenariilor de simulare, testarea echipamentelor si a serviciilor medicale cu ajutorul scenariilor de simulare.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Cresterea capacitatii de diagnostic si tratament al nou-născuților cu afecțiuni critice prin extinderea si modernizarea compartimentului de terapie intensivă nou-născuţi al Spitalului Clinic judetean de Urgenta Craiova.

Scopul proiectului este transformarea compartimentului într-o structură modernă și eficientă, adaptată numărului de pacienți din regiune și în concordanță cu cele mai înalte standarde din domeniul medical, pentru a da cât mai multor copii şansa la îngrijire şi la viaţă. Numărul de locuri va crește de la 10 la 13 în unitatea de terapie intensivă.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Dezvoltarea infrastructurii compartimentului de terapie intensiva nou nascuti al SCJUC, prin investitii in extinderea cu 3 paturi care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel regional si local, imbunatatind accesul la serviciile  medicale de calitate.

Asigurarea monitorizarii stării de sănătate a nou-născuţilor critici şi intervenţiile medicale necesare menţinerii lor în viaţă ca urmarea a înnoirii şi completarii echipamentelor din compartimentul de terapie intensiva neonatala a SCJUC, pentru a se evita restricţionarea transferurilor şi punerea în pericol a vieţii unui nou-născut;

Imbunatatirea programului de screening ca urmare a dotarii cu echipamente medicale adecvate in vederea depistarii si tratamentului precoce poate ajuta la prevenirea instalarii dizabilitatilor intelectuale si fizice si a bolilor care pot pune viata copilului in pericol.

Creșterea calității actului medical și a nivelului de performanță în compartimentul de terapie intensiva nou nascuti al SCJU Craiova ca urmare a perfecţionarii continue a cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale a personalului medical.

Scăderea morbiditatii şi mortalitatii neonatale şi asigurarea adresabilităţii tuturor nou-născuţilor, care ar avea nevoie de acest lucru, în cel mai scurt timp, la centrul de nivel III al SCJU Craiova.

3.4. Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Oferta va include urmatoarele operatiuni :

- Furnizare la sediul Beneficiarului

- Instalarea si punerea in functiune

- Instruirea personalului cu privire la utilizarea si mentenanta curenta

3.4.1. Produse solicitate

3.4.1.1.

LOT 1 – Aparat pentru managementul temperaturii pacientului critic – Valoare totala 145.000,00 lei fara TVA

| Nr. | Denumire echipament | UM | Cant | Valoarea unitara Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat pentru managementul temperaturii pacientului critic ( hipo/hipertermie ) | buc | 1 | 145.000,00 |

| Nr. Crt. | Denumire echipament | CARACTERISTICI TEHNICE MINIME | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat pentru managementul temperaturii pacientului critic (hipo/hipertermie ) | Sistemul de management al temperaturii utilizat pentru a reduce sau pentru a ridica temperatura unui pacient și / sau pentru a menține o temperatură dorită la pacient prin transfer de căldură conductiv. Constructie: - inox acoperit cu pudra cu capac de plastic - evacuarea aerului in partea de jos - pivotant tip rola Variatii de temperatura a apei: 4°C - 42°C Controlul temperaturii pacientului: 30°C - 40°C Fluxul: 136,3 l/ora Compresor: 1/3 HP Incalzitor: 800W – Capacitatea de incalzire maxima asteptata, cu aproximatie 3°C pe minut - Capacitatea de racier maxima asteptata, cu aproximatie 5,5°C pe minut - Timpul de incalzire de la 20°C la 37°C este de aproximativ 12 minute, cu o patura anexata. Sistemul de circulatie: - rezervor dual - 7,5 l capacitate totala - eroare, deconectare rapida - 3 circuite SISTEMUL DE SECURITATE Setare maxima de control ridicat: 42°C Limita ridicata de siguranta: 44°C±2°C Limita ridicata de siguranta de rezerva: 44°C±2°C Disc termostatic de fixare: 46°C±2°C Setare maxima de control scazut: 4°C Limita redusa de siguranta: 2°C±2°C Limita scazuta de siguranta de rezerva: 2°C±2°C Probe de alarma defect sau dislocate: Sonore si vizuale Alarma apa scazuta: Sonora si vizuala Senzor temperatura apa defect: Sonor si vizual Indicator debit de apa: Vizual Alarma debit scazut: Sonora si vizuala Eroare alarma sensor de temperature a apei: Sonora si vizuala SISTEMUL DE CONTROL Controlat de microprocesor, luminat OFF-ON comutatorul de alimentare, citiri digitale LED-uri, indicatiile de alarma si indicatiile de mod Alimentare: 220-240V AC sursa de alimentare 50 Hz, 5,2 Amps Dimensiuni: 43,2 cm grosime, 43,2 cm lungime, 95,3 cm inaltime Greutatea Aparatului: 55,3 kg gol, 68,5 kg umplut Accesorii incluse Furtun conectare – 2 buc Patura Nou nascut – 10 buc | 1 |

LOT 2 – Frigider medical farmaceutic, capacitate maxima 170 litri

| Nr. | Denumire echipament | UM | Cant | Valoarea unitara Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider medical farmaceutic, capacitate maxima 170 litri | buc | 1 | 11.800,00 |

| Nr. Crt. | Denumire echipament | CARACTERISTICI TEHNICE MINIME | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider medical farmaceutic, capacitate maxima 170 litri | CARACTERISTICI TEHNICE: STRUCTURA SI REFRIGERARE Dimensiuni interioare : 50 x 48,5 x 73cm ± 5% Capacitate nominala : maxim170 I (4,94 cu ft) Capacitate neta : maxim 169 I Tip izolație : Izolație in PUF injectat la densitate foarte mare (43 kg/m3), fara CFC si cu injecție pe baza de apa-spuma. Grosimea izolației : minim 40 mm. Structura: Tip monococ, din interior/exterior otel alb plastifiat, atoxic, acoperit cu o folie speciala de tip antibacterian, sau din interior din otel inoxidabil 18/10 Aisi 304. Colturile interioare de jos rotunjite. Nr 4 picioare H=l,5 cm asigura stabilitate maxima. Iluminare interioara : Full LED, toata lungimea camerei interioare Tip frigorific: ventilat profesional Tip dezghețare: Automat, adaptiv, cu vaporizarea apei de condens CONTROLER MICROPROCESOR ECT-F Afișare si setare a temperaturii cu: Rezoluție display: 0,l°C precizie ± 0,3°C cu display LCD alfanumeric retroiluminat de 16 caractere. Tastatura : 4 taste simple cu membrana va permit sa operați urmând instrucțiunile intuitive furnizate de afisaj. Utilizatorul are posibilitatea de a personaliza parola pentru a proteja pornirea, oprirea si modificarea punctului de referința. Alarme : Controlerul semnalează in principal trei tipuri diferite de alarme de temperatura si înregistrează 12 evenimente. | 1 |

LOT 3 – Frigider medical farmaceutic, capacitate neta minima 340 litri

| Nr. | Denumire echipament | UM | Cant | Valoarea unitara Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frigider medical farmaceutic, capacitate neta minima 340 litri | buc | 1 | 18.000,00 |

| Nr. Crt. | Denumire echipament | CARACTERISTICI TEHNICE MINIME | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Frigider medical farmaceutic, capacitate neta minima 340 litri | CARACTERISTICI TEHNICE: - Izolație: spumă poliuretanică de înaltă densitate (40 Kg/m3), cu o grosime de 50 mm, fără CFC; - Ușă din sticlă: 1 ușă, cu balamale, realizată dintr-un cadru din aluminiu și trei straturi de sticlă termoizolantă temperată, cu vid între straturile de sticlă pentru a crește rata de izolare. Ușa este prevăzută cu o garnitură de cauciuc magnetică detașabilă pentru a asigura o închidere perfect ermetică și facilități de reversibilitate, pentru a schimba suspendarea ușii; - Echipament intern: 3 rafturi de depozitare deschise din sârmă realizate din tablă de oțel cu un strat de plastic rezistent (material rezistent la rugină); - Dimensiuni rafturi (L x P cm): 46 x 47 ± 5%; - Capacitate de încărcare a rafturilor (Kg): 30 (cu material depozitat uniform); - Iluminare interioară: 1 tub LED, montat în peretele lateral, cu activare automată atât la fiecare deschidere a ușii, cât și prin intermediul unui touchpad pe panoul de comandă; - Panoul de control: amplasat în partea superioară (deasupra ușii), este operat de un microprocesor cu 6 touchpad- uri și afișaj LED, permițând controlul tuturor funcțiilor și a stării de lucru a frigiderului (inclusiv alarmele); - Refrigerare: aer forțat, prin intermediul unui ventilator, asigurând uniformitatea și stabilitatea maximă a temperaturii în interior; - Dezghețare: complet automată; - Intervalul de temperatură: reglabil în mod continuu între +2°C / +15°C; - Nivelul de zgomot (dB(A)): < 48; - Dimensiuni (L x P x H cm): 60 x 65 x 202 ± 5%; - Greutate (kg): 100 ± 5%. | 1 |

LOT 4 – Masina de spalat instrumente – pentru spalat biberoane – Valoare totala 105.000,00 lei fara TVA

| Nr. | Denumire echipament | UM | Cant | Valoarea unitara Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masina de spalat instrumente – pentru spalat biberoane | buc | 1 | 105.000,00 |

| Nr. Crt. | Denumire echipament | CARACTERISTICI TEHNICE MINIME | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masina de spalat instrumente – pentru spalat biberoane | CARACTERISTICI TEHNICE: Masina de spalat si dezinfectat sa poata fi utilizata pentru curatarea si dezinfectarea la nivel intermediar a ustensilelor reutilizabile murdare, tavilor, articolelor din sticla, din cauciuc si plastic, a instrumentelor chirurgicale rigide (ex: pense, cleme) si a altor articole similare utilizate in unitatile de ingrijire medicala Masina de spalat si dezinfectat sa fie prevazuta cu ecran LED Sistemul sa monitorizeze starea curenta a masinii de spalat si dezinfectat (inclusiv tipul de apa utilizat, cantitatea de detergent, temperatura tinta, timpul de spalare si temperatura apei in timpul spalarii) Dimensiuni exterioare: maxim 600 x 600 x 850 mm Dimensiunile interioare ale camerei: maxim 530 x 490 x 570 mm Masina de spalat sa fie instalata pe podea, integrata intr-un troliu de inox de dimensiuni minime de 650 x 650 x 900 mm Masina de spalat sa fie conforma cu standardele: - EN ISO 15883-1:2009 - Marcaj CE - ISO 9001 : 2015 - ISO 13485 : 2016 Sau echivalent. Masina de spalat sa fie fabricate din inox AISI 304 Camera de spalare si usa masinii de spalat sa fie fabricate din inox AISI 316L Masina de spalat sa poata realiza dezinfectare termica antibacteriana la 95°C Masina de spalat sa fie programata electronic prin microprocesor Masina de spalat sa fie prevazuta cu senzori de temperatură în camera de spalare, minim 2 x PT 1000 CLASA B IEC 60751 Sistemul de control sa indice orice conditie anormala prin alarma sonora Masina de spalat sa aiba minim 9 programe de spalare presetate si minim 6 programe configurabile de catre utilizator Masina de spalat si dezinfectat sa fie prevazuta cu port USB pentru conectarea la imrpimanta externa sau PC Masina de spalat sa fie prevazuta cu sistem de uscare cu aer incalzit fortat si cu filtru de aer HEPA Masina de spalat sa fie prevazuta cu condensator de abur de înaltă eficiență, cu injecție cu apă rece Masina de spalat sa fie prevazuta cu pompă peristaltică pentru detergent lichid și senzor de nivel Masina de spalat sa fie prevazuta cu pompă peristaltică pentru lichid de spalare neutralizant și senzor de nivel Masina de spalat sa permita posibilitate de instalare ulterioara a unei pompe peristaltice suplimentare pentru agent lubrifiant Masina de spalat sa fie prevazuta cu dedurizator de apă încorporat cu senzor de sare Masina de spalat sa fie prevazuta cu racorduri pentru apă rece și apă demineralizată Masina de spalat sa fie prevazuta cu sistem electronic de blocare a ușii pentru siguranța utilizatorilor Masina de spalat sa fie prevazuta cu deblocare electromagnetica si deschidere automata a usii, dupa terminarea ciclului de spalare Masina de spalat sa fie prevzuta cu conexiune electrica: minim 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max Masina de spalat si dezinfectat sa fie prevazuta cu: - suport multifuctional cu 2 nivele din otel inoxidabil cu capacitate de 4 cosuri - cos pentru instrumente x 2 bucati - suport pentru 18 biberoane de 250 mL x 4 bucati (dimensiune 210x425x195 mm) - imprimanta - Sticla detergent universal lichid alcalin 5L x 2 bucati - osmoza inversa • Dimensiuni maxime: 150 x 550 x 500 (L x A x Î) • Productie pe ora: minim 120 l/h • Presiunea apa de intrare (min – max): 1,5 – 6 bar • Alimentare: 220-240 V / 3 A / 50-60 Hz • Putere totală: minim 700 W • panou de control electronic • filtru de carbon activ • sa aibe alarma pentru epuizarea filtrului, lipsa alimentarii cu apa • sa aibe contor pentru orele de functionare si capacitatea in L produsi • sa aibe sistem de spalare automata temporizata in caz de inactivitate prelungita Greutatea maxima a masinii de spalat : 78 kg Nivel maxim de zgomot: 50dB Sa fie prevazuta cu container pentru sterilizare: - Corp container din aluminiu, fara baza perforata, dimensiune standard 3/4: 470x274x120mm - Capac container aluminiu anodizat, dimensiune standard 3/4: 468x294x37mm, filtru pentru 5000 sterilizari inclus, culoare albastra - Cos din otel pentru instrumentar, cu picioruse, fixare maner in 3 pozitii, cu perforatii de 8mm, standard 3/4, dimensiune exterioara 406x253x56mm - Placuta de identificare container, din aluminiu, culoare rosie, cu inscriptie, inscriptionabila pana la 13 caractere/linie, 1-2 linii, cu inaltimea caracterului de 5mm, dimensiune 56x18mm - Capacul casoletei sa fie din aluminiu si sa fie prevazut cu filtre din material cu micropori de multipla folosinta din PTFE (filtru teflonic) pentru o perioada lunga de utilizare astfel incat dupa 5000 de sterilizari, testele efectuate de catre producator asupra filtrelor teflonice sa nu arate modificari semnificative ale rezistentei la flux prin membrana (penetrarea aburului). Filtrele sa fie protejate si acoperite de o placa de otel prinsa ferm pe suprafata externa a capacului - Sistemul de barieră antigermeni al casoletei cu filtru din PTFE, conform EN868-8, Anexa G, sa fievalidat la 5000 de cicluri de sterilizare. Casoleta sa fie testat microbiologic pentru etanseitate, de catre firma producatoare, (conform standardelor internationale) la 5000 de cicluri de sterilizare in spray aerosol cu 108 KBE/ml germeni. - Producatorul sa realizeze teste de rezistenta la presiuni superioare gradientelor standard (conform DIN EN 285 – 10 bar/min). Casoletele trebuie sa reziste la gradiente de trei ori mai mari, 30 bar/min, fara sa prezinte deformari. - Casoletele sa fie testat de producator, in acord cu DIN EN 868-8 B, ca la o incarcare de 40 kg timp de 2 minute, sa nu prezinte deformari mecanice. - Sterilitatea produselor din containere sa fie garantata pentru cel putin 6 luni, documentatie pusa la dispozitie de catre producator prin testele si studiile facute. - Firma producatoare sa ofere in variante electronice, online, informatii actualizate despre intretinerea si reprocesarea containerelor, in acord cu DIN EN ISO 17664. | 1 |

LOT 5 – Ecocardiograf portabil – Valoare totala 295.065,16 lei fara TVA

| Nr. | Denumire echipament | UM | Cant | Valoarea unitara Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecocardiograf portabil cu sonde cardiace si sonda cap/abdomen | buc | 1 | 295.065,16 |

| Nr. Crt. | Denumire echipament | CARACTERISTICI TEHNICE MINIME | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecocardiograf portabil cu sonde cardiace si sonda cap/abdomen | CARACTERISTICI TEHNICE Unitatea de baza: Ecograful trebuie sa se incadreze in urmatoarele dimensiuni: - Inaltime x Latime x Adancime 60 x 40 x 35 cm ± 10% - Greutate 6 kg ± 10% (fara accesorii) Baterie integrata capacitate minim 5.500mAh Pentru stocarea informatiilor clinice (imagini alb/negru si color, de inalta rezolutie , clipuri dinamice, inregistrarea intregii examinari, rapoarte de masuratori) sa aiba memorie interna de min. 200GB. Sistemul de operare sa fie instalat intr-o memorie interna de tip SSD pentru o viteza de boot si de operare marite. Monitor tip LED care sa poata fi inclinat 150° minim Diagonala monitorului sa fie minim 15 inch, rezolutie minim 1920 x 1080 Echipamentul trebuie sa dispuna de sonde convexe si micro-convexe minim in plaja 1.5-11.0MHz cumulat Echipamentul trebuie sa dispuna de sonde liniare minim in plaja 3.0-22.0MHz cumulat Echipamentul trebuie sa dispuna de sonde sectoriale minim in plaja 1.1-10MHz cumulat Echipamentul sa fie compatibil cu sonde cu minim 250 de elemente Sa permita utilizarea de sonde monocristal (single crystal) si matriceale Pentru o investigatie completa, ecograful trebuie sa permita o scanare in profunzime de minim 35 cm Echipamentul trebuie sa permita standard urmatoarele moduri de lucru: 2D ; Modul M ; Modul M color ; Doppler color ; Power Doppler si Power Doppler bidirectional ; Doppler spectral ; Imagistica cu armonici superioare si inversie de faza pentru un contrast semnificativ intre diferitele structuri ale tesutului Posibilitatea de impartire a ecranului in doua, pentru a reda simultan in timp real atat a imaginii 2D cat si imaginea 2D cu Doppler color. Echipamentul trebuie sa aiba posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu transductori lineari pentru afisarea pe ecran a unor zone suplimentare de tesut – imagine trapezoidala. LGC digital disponibil (LGC – lateral gain control, controale disponibile minim 4) Echipamentul trebuie sa permita optimizarea imaginii in 2D printr-o singura apasare a unei taste Echipamentul trebuie sa permita prin apasarea unei singure taste optimizarea spectrului Doppler Optimizarea automata a informatiei ecografice sa se realizeze minim pentru: gain si TGC (in mod B), gain si pozitia zonei de achizitie (in mod doppler color), gain, scara, PRF, filtru de perete, marimea si pozitia portii doppler, unghi (in mod doppler pulsat) si gain (in imagistica de contrast) Ecograful trebuie sa ofere o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate, avand ca rezultat imbunatatirea calitatii imaginii Ecograful trebuie sa ofere o tehnica de compunere a frecventelor ultrasonice (frequency compounding) a imaginilor pentru afisarea unor imagini de rezolutie si penetrare imbunatatita Modul de lucru in tehnica Compounding – Echipamentul trebuie sa poata obtine imaginea prin emisia semnalului ultrasonic in mai multe planuri de scanare urmata de combinarea ecourilor si obtinerea unei imagini fara artefacte. Echipamentul trebuie sa permita exportul datelor in format JPEG, BMP, TIFF si DICOM Exportul datelor sa se poata face pe CD / DVD (extern) si Stick USB Memoria CINE sa fie de minim 38.000 cadre Cadrele de imagine in mod B sa se afiseze cu frecventa de peste 1.000Hz, in mod doppler color peste 250Hz, in mod doppler tisular peste 1.700Hz Sa permita selectarea a minim 3 benzi de frecvente de lucru si a minim 3 frecvente armonice in mod B, precum si a minim 2 frecvente in mod doppler pentru toate sondele de imagine in scopul optimizarii suplimentare a calitatii imaginii privind penetrarea si rezolutia. Echipamentul sa aiba soft pentru memorarea datelor pacientilor in baza de date pe unitate de stocare interna de minim 200GB. Sa permita marirea si afisarea imaginii ecografice singure pe tot ecranul LCD Sa permita salvarea datelor in format brut (raw data) Datele salvate in format brut (raw data) sa poata fi manipulate ulterior (off-line) in mod B, mod M, mod doppler color, doppler pulsat pentru minim: gain general, TGC, LCG, gama dinamica, baseline, filtru de pereti, mape de gri si de culori Echipamentul sa permita inclinarea imaginii 2D, “steer 2D”, minim pentru sondele liniare Moduri de lucru si module incluse in configuratia de livrare: Doppler Color si Doppler Power ( Angio Doppler ) - Debit de inalta rezolutie pentru o mai buna calitate a imaginii si sensibilitate fluxului - Afisare duala (B +CDI/PDI) in timp real - Velocitate maxima, 150cm/s - Interval PRF minim pana la 15.0kHz - Harti de culoare selectabile, 20 de tipuri - Directional Power Doppler Doppler Spectral Pulsat - gama de PRF: minim 700Hz - 24.000Hz - gama de viteze:minim intre 0,1m/s si 8,0m/s - ajustarea marimii portii (esantionului): 0,5-30,0 mm - conturarea automata a spectrului Doppler si masurarea automata minima: PI, RI, S/D, PSV, DEV Modul Doppler Continuu - gama de PRF: minim 300Hz - 100.000Hz - viteza maxima afisata 35m/s - selectabil minim 8 filtre de perete Modul M anatomic: minim trei linii disponibile simultan Modul M anatomic curbat: stabilirea liniei de scanare prin selectarea in plan a mai multor puncte pentruurmarirea cu acuratete a peretului cardiac Modul Doppler tisular - Afisare duala in timp real B + TDI - Moduri de lucru disponibile: TVI: Tissue velocity imaging, determinarea velocitatii si directiei de deplasare a miocardului, pe baza tehnicii de doppler color (color tissue doppler) TEI: Tissue energy imaging, prezentarea intensitatii de deplasare a miocardului, pe baza tehnicii de power doppler (power tissue doppler) TVD: Tissue velocity doppler, afisarea schimbarilor de velocitate cadru cu cadru, pe baza tehnicii de doppler pulsat (pulsed tissue doppler) TVM: Tissue velocity motion, determinarea deplasarii miocardului, pe baza tehnicii de mod M color, (tissue doppler in mod M) Modul de calcul automat al intimei medii pe baza imaginii inghetate Modul separat de masuratori automate pentru fractia de ejectie Modul ecografie de stres - Modul integrat cu sistemul ecografic, operarea se face de pe sistem - Minim 14 protocoale pre-definite - Protocoale cu minim 12 stagii si 6 vizualizari - Achizitie imagini sau filme in mod B, mod M, doppler color, TDI sau doppler pulsat - Cuantificare miscare pereti cardiaci (wall motion scoring) conform ASE16 sau ASE17 - Masurarea volumului ventricului stang in toate fazele ciclului cardiac Echipamentul trebuie sa poata achizitiona si afisa pe ecran zone largi de scanare – imagine panoramica – modul disponibil cu toate sondele, minim in mod B si mod power doppler, cu indicator de calitate al achizitiei Programe de aplicatii si masuratori: - masuratori sa fie posibile pe imagini inghetate sau extrase din secvente CINE - calcule automate de Doppler in timp real - trasare automata a spectrului Doppler Carucior de transport dedicat - spatiu intern pentru instalare unitate externa DVD R/W - inaltimea platformei ajustabila minim intre 85 si 100 cm Extindere conectori - integrat cu caruciorul de transport - pune la dispozitie minim 3 porturi active pentru comutare electronica intre sonde de imagine Configuratie de livrare 1. Unitatea de baza incluzand minim cerintele tehnice de la punctul A. 2. Sonda cardiaca neonatala multifrecventa - gama de frecventa in intervalul minim 3.0-10.0 MHz - minim 128 elemente - unghi de scanare minim 90° 3. Sonda liniara multifrecventa - gama de frecventa in intervalul minim 6.0-22.0 MHz - minim 192 elemente - latime de scanare maxim 30mm 4. Sonda microconvexa multifrecventa - gama de frecventa in intervalul minim 3.0-11.0 MHz - minim 128 elemente - raza curbura maxim 15mm - unghi de scanare minim 120° 5. Videoprinter alb-negru 6. Carucior dedicat cu extensie de conectori, minim 3 porturi suplimentare, incluzand minim cerintele tehnice de la punctul A. | 1 |

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului.

Instalarea si punerea in functiune

Instruirea personalului medical si tehnic.

Specificatiile care indica un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu, ori care se refera la marci, brevet, tipuri, la o origine sau la o productie specifica sau la standard, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicilor produselor ce urmeaza a fi achizitionate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici; acestea vor fi intotdeauna insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Orice referire la standard va fi insotita de mentiunea “sau echivalent” fiind in sarcina ofertantului de a demonstra echivalenta in cazul in care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui mentionat in Caietul de sarcini.

Oferta poate fi  depusa pentru unul sau mai multe loturi.

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma, oferta trebuie depusa pentru toate produsele din componenta lotului pentru care depune oferta, precum si pentru cantitatea maxima solicitata in caietul de sarcini.

Nu se admit oferte partiale si nu sunt luate in calcul ofertele incomplete.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte:

- Fisa tehnica a produselor emisa de producator, pentru fiecare lot,  in limba romana sau engleza, imagini ale produsului, alte informatii care caracterizeaza produsul prin care ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate, cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

- Propunerea tehnica se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile din Caietul de Sarcini,  va cuprinde o descriere detaliata a modului in care ofertantul indeplineste punctual un comentariu, articol cu articol al tuturor specificaţiilor cerintele impuse pentru produsele care fac obiectul acordului-cadru de furnizare, urmarind cerintele caietului de sarcini, cu specificarea paginii, paragrafului din documentatia tehnica prezentata  in sustinerea indeplinirii cerintelor:

- Certificat CE de conformitate a produselor cu Directiva Europeana 93/42/EEC pentru aplicare marcajului CE, in cadrul caruia sa se regasesca: producatorul, produsul/ele certificate, termen de valabilitate, codul de identificare a organismului notificat

3.5.1. Conditii de garantie si postgarantie :

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin o perioada de 24 luni si maxim 60 de luni. Pentru o perioada de garantie mai mica decat minimul specificat oferta va fi considerata neconforma si va fi respinsa, iar pe perioada mai mare decat maximul specificat nu se va acorda punctaj suplimentar. Pentru o perioada de garantie minima ofertele sunt declarate conforme, dar nu se acorda punctaj.

Perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal de punere in functiune.

Garantia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, inclusiv, transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional; ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport; diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; instalarea în starea iniţială; testarea pentru a asigura funcţionarea corectă; repunerea în funcţiune.

Timpul de raspuns la reclamatii maxim de 48 de ore. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Se va face dovada ca exista un service autorizat in Romania pentru acest tip de aparat.

Asigurare service  si furnizare piese de schimb pentru minim 8 ani de la data livrarii, contracost. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional;

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

- Datele de valabilitate (lot, data fabricatiei si data expirarii) vor fi inscriptionate vizibil in limba romana atat pe ambalajul colectiv cat si pe cel individual;

3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului trebuie termen livrare

Termenul de livrare si montaj este de 60 de zile de la data emiterii comenzii.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova din strada Tabaci, nr. 1, Sectia Neonatologie. Furnizorul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia mai sus mentionata.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste manipulării si sa contina datele de identificare ale produsului (seria), demunirea produsului, lot, data fabricatiei, cantitatea neta, conditii de pastrare si depozitare, producatorul.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele sunt considerate livrate cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsele sunt instalate si functioneaza la parametrii agreati si sunt acceptate de autoritatea contractanta.

Incarcarea, descarcarea si manipularea produselor cade in sarcina furnizorului cu respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.

Ambalaj din material reciclat pentru produsele ofertate.

Ambalajele rezultate ca deseu, in urma instalarii echipamentelor, vor fi colectate si ridicate de catre furnizor.

3.5.3. Operatiuni cu titlu accesoriu

3.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Dupa livrarea si montarea echipamentelor in locatia finala, furnizorul va realiza apoi si toate configurările /setările necesare pentru a pune produsele în functiune. Punerea in functiune include, de asemenea, toate ajustările si setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optimă.

3.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului care deserveste echipamentele- medici si asistente, precum si alt personal tehnic pentru operatiuni de mentenanta curentra. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera corespunzator produsul.

Dupa finalizarea operatiunii de instruire se vor incheia procese verbale de instruire a personalului.

3.5.3.3. Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Furnizorul trebuie să asigure o comunicare permanentă cu consumatorul în vederea:

- rezolvării unor situatii de urgentă si neprevăzute ce ar putea să apară;

- acordării de informatii solicitate de autoritatea contractanta.

3.5.3.4. Mentenanta corectiva in perioada post-garanție

- NU ESTE CAZUL

3.5.3.5. Suport tehnic

Pe toata durata de viata a echipamentului, atât în perioada de garanţie cât şi după expirarea perioadei de garanţie, furnizorul va asigura suport tehnic.

Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorităţii/entităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care necesită mentenanţă preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic acestuia în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu promptitudine. Furnizorul va asigura existența unei linii telefonice dedicate pentru raportarea de urgență a defecțiunilor tehnice precum și pentru consultanță tehnică privind funcționarea echipamentelor echipamentelor.

Furnizorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcţie de nivelul incidentului caracterizat de un nivel de prioritate, care evidenţiaza impactul acestuia asupra funcţionalităţilor produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent - incidentul are impact major asupra funcţionarii echipamentelor medicale.

- Critic - impact semnificativ asupra funcţionarii echipamentelor medicale.

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluţie provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 30 minute | 4 ore | 24 ore |
| Critic | 2 ore | 48 ore | 72 ore |

3.5.4. Mediul in care este operat produsul

- Produsele vor fi utilizate in cadrul Sectiei Neonatologie, deci prin urmare trebuie sa respecte toate normele nationale si europene de functionare a echipamentelor medicale.

3.5.5. Constrângeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea

- Produsele se vor instala in cadrul Sectiei Neonatologie si prin urmare Furnizorul si Beneficiarul vor stabili de comun acord momentul instalarii pentru a nu influenta in mod semnificativ activitatea medicala curenta. Furnizorul va notifica Beneficiarul cu privire la un interval de 48 H in care se poate realiza instalarea precum si durata acesteia iar beneficiarul va stabili in respectivul interval momentul de acces liber in locatie.

3.6. Atributiile si responsabilitătile Părtilor

Achizitorul se obliga sa asigure accesul furnizorului la depozitul SCJU Craiova in vederea livrarii produselor ce fac obiectul prezentului contract.

Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele medicale in termenul convenit.

Achizitorul se obliga sa respecte instructiunile de folosire, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice data de producator.

Achizitorul va plati pretul convenit prin mecanismul cererilor de transfer aferent progamului PNRR, Componenta 12 – Sanatate.

Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de către una dintre părti în mod culpabil, dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

Comunicările între părti se pot face prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării.

Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă si în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în momentul primirii.

4. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritătii/entitătii contractante în legătură cu produsul.

Echipamentele medicale trebuie să îndeplinească toate conditiile legale pentru punerea pe piată în România iar ofertantii trebuie să prezinte următoarele documente:

- Declaratie de conformitate CE;

- Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat conform Directivelor Europene.

- Aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii pentru activitatile de import, distributie, reparare, mentenanta si punere in functiune / instalare dispositive medicale. Se ca prezenta documentul in copie „conform cu originalul” (doar pentru lot 1, lot 4 si lot 5)

- Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate.

- Manual de utilizare si mentenanta curent in limba romana.

- Orice document emis intr-o alta limba decat limba romana, va fi insotit obligatoriu de o traducerea acestuia in limba romana (autorizata sau asumata de catre ofertant).

Echipamentele medicale nu trebuie sa aibe anul de fabricatie mai vechi de anul 2025, echipamentele trebuie sa fie noi si sa nu contina nici o componenta reconditionata.

5. Receptia produselor

Receptia se va efectua la data livrării produselor, la sediul autorităţii contractante, în prezenţa delegatului autorizat al furnizorului, întocmindu-se un proces-verbal, semnat de părţi.

Receptia produselor se va realiza în mai multe etape, în functie de progresul contractului, respectiv:

a) receptia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locatia indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

b) receptia calitativă se va realiza după instalare, punere în functiune si testare a produselor si, după caz, toate defectele au fost remediate

La recepţia cantitativă, produsele vor fi verificate din punct de vedere al aspectului, precum şi al modului de ambalare şi  marcare.

În situaţia în care se constată livrarea incompletă a produselor sau deteriorarea acestora,  va fi întocmit un proces-verbal de neconcordanţă. Un exemplar al acestui document va fi predat furnizorului care va trebui să livreze produsele lipsă sau deteriorate în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de neconcordanţă.

Pentru nelivrarea produselor lipsă sau deteriorate  în  termenul  prevăzut , se vor percepe penalităţi conform formularului de contract.

Riscurile şi drepturile de proprietate asupra produselor se vor transfera de la furnizor la achizitor, la data semnării procesului-verbal de recepţie cantitativă, fără obiecţiuni.

6. Modalităti si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere. Facturile vor fi depuse în original la sediul SCJUC din Craiova, str. Tabaci nr. 1.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de receptie calitativă va însoti factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție;

b) declarația de conformitate;

c) avizul de expediție a produsului;

d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua prin mecanismul cererilor de transfer aferent progamului PNRR, Componenta 12 – Sanatate.

7. Cadrul legal care guvernează relatia dintre Autoritatea/entitatea contractantă si Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă):

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si compeltarile ulterioare.

- Ordinul nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publică/sectorială de produse, precum si a modalitătii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat.

8. Managementul/Gestionarea Contractului si activităti de raportare în cadrul Contractului

Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul  primirii.

Comunicările dintre părti se pot face si prin telefon, fax si email cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării.

Promitentul furnizor va asigura o comunicare permanentă cu promitentul achizitor în vederea:

- rezolvării unor situatii de urgentă si neprevăzute ce ar putea să apară;

- acordării de informatii solicitate de promitentul achizitor.

La incheierea contractului se va stabili punctul unic de contact al promitentului furnizor pentru anuntarea facilă a oricărei probleme apărute în furnizarea produselor.

La înstiintarea telefonică a unei avarii sau a oricărei alte probleme, promitentul achizitor va primi un număr de înregistrare.

La incheierea contractului se vor stabili numele, numerele de telefon si adresele de e-mail ale persoanelor responsabile de contract, persoane capabile să ofere consultantă cu privire la buna desfăsurare a contractului.

Comisia de intocmire a caietului de sarcini:

Dr. Gheonea Mihaela

Dr. Dracea Ovidiu

Ec. Pauna Andreea