ANEXA 1

la Caietul de Sarcini aferent procedurii de achiziție pentru

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale DR. Victor Babeș

CUPRINS

1.	Sistem - dispozitiv de control a igienei mainilor - Hand in scan	2

# Sistem - Dispozitiv de control a igienei mainilor - Hand in scan

Cantitate: 1 buc

Compus din:

Dispozitiv scanner - 27 BUCATI

Stand integrat - 27 BUCATI

Licenta software - 81 BUCATI

Carduri RFID  ( Card de acces pentru personal ) - 476 BUCATI

Cartela SIM cu taxa pentru pachetul de date - 81 BUCATI

Sistemul de raportare - Componenta: Suport mobil, consola ecran minim 22 inch, ecran semnal digital, display manager, software - 1 BUCATA

Sticle cu gel/rub de instruire - 10 BUCATI

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

Sistem cu o tehnologie bazata pe educatie si control privind igiena mainilor in unitatile spitalicesti.

Poate fi folosita ca check point la intrarea vizitatorilor, in fiecare departament/ sectie la intrare , precum si in punctele critice cu risc de infectie.

Manevrarea produsului se face fara contact (prin card individual, prin identificare automata)

Echipamentul destinat monitorizarii continue atat pentru trainingul personalului medical cat si pentru verificarea vizitatorilor

Sistemul prevazut cu software ce intocmeste rapoarte induviduale , rapoarte pe

unitate/sectie, si rapoarte pe intreg spitalul ( rapoarte intocmite cu acuratete ce deserves ca statistici privind educatia personalului)

Sistemul este compatibil cu sistemul informational existent in unitatile spitalicesti.

Prin evaluarea imediata a tehnicii de igienizare a mainilor se reduce timpul, costurile si eforturile de educatie a personalului medical.

Sistemul prevazut cu ecran si fanta de verificare prin introducerea mainilor consecutiv: mana dreapta, mana stanga.

Rezulatatele se vor afisa pe ecran prin pictograma ce reprezinta ambele maini, prima data palmele si apoi dosul mainilor, evidentiate cu verde -zona curatata corespunzator si rosu­zonele necorespunzatoare.

Rezultatul va fi: REUSIT/ NEREUSIT, iar toate aceste date vor fi prelucrate de software-ul echimamentului si prin logare prin internet si prezetate ca un raport online cu toate datele de identificare a persoanei instruite.

Sistem complet pentru instruirea privind tehnica igienii mâinilor , care asigură totodată controlul continuu al calității și îmbunătățirea permanentă si permite evaluarea obiectivă a tehnicii igienii mâinilor.

Componenta sistem :

- Dispozitiv scanner – 27 de bucati

- Stand integrat – 27 de bucati

- Licenta software – 3 ani pentru fiecare dispozitiv scanner

- Carduri de acces pentru personal – 476 de bucati

- Cartela SIM cu taxa pentru pachetul de date - 3 ani pentru fiecare dispozitiv scanner

- Suport mobil, consola ecran minim 22 inch, ecran semnal digital, display manager, software – 1 sistem de raportare

- Sticle cu gel/rub de instruire 1000 ml – 10 de sticle

Dispozitiv scanner 27 BUCATI

Sistemul de scanare este un instrument informatic care utilizează tehnologii software de ultimă generație pentru a oferi feedback obiectiv privind calitatea tehnicii igienii mâinilor.

Produsul folosește algoritmi avansați de procesare a imaginilor, bazați pe metode de inteligență artificială, fiind capabil să genereze rezultate teoretice.

În utilizare, personalul spitalicesc primeste feedback continuu, obiectiv și personalizat privind performanța proprie, iar pentru management și departamentele de control al infecțiilor, sistemul de raportare în timp real și personalizabil permite monitorizarea factorilor de risc privind igiena mâinilor, identificarea domeniilor ce necesită îmbunătățiri și utilizarea optimă a resurselor.

Tehnica de dezinfectare a mâinilor poate fi învățată rapid și ușor,instruirea se realizează cu același echipament care ulterior permite spitalului monitorizarea continuă a calității, reducând astfel timpul și costurile necesare pentru instruire.

Poate fi conectat direct la sistemul informatic al spitalului pentru a analiza datele instituționale si la nivel managerial, iar statisticile pot fi generate și evaluate automat .

Dispozitivul realizează imagini ale fluorescentei emise de moleculele marker excitate prin lumina UV-A, înregistrând astfel distribuția substanței fluorescente de instruire pe întreaga suprafață a mâinilor.

In timp real, sistemul de evaluare bazat pe inteligență artificială furnizează atât rezultate vizuale, cât și numerice privind calitatea dezinfectării.

Rezultatele măsurătorilor sunt integrate într-un sistem dedicat de raportare , care poate fi accesat prin intermediul internetului de pe orice computer, dispozitiv inteligent sau tabletă.

Caracteristici minime:

- evaluare imediată a tehnicii de igienă a mâinilor

- analiză obiectivă, computerizată

- identificare individuală prin card RFID

- compatibilitate cu majoritatea sistemelor informatice spitalicești

- sistem personalizabil de evaluare și analiză a datelor

- instruire mai rapidă și mai eficientă

Moduri de utilizare disponibile:

- Mod de instruire dezinfectare a mâinilor

Utilizatorul trebuie sa aplice pe maini soluția fluorescentă specială de instruire, respectând protocoalele indicate pentru dezinfectarea mâinilor. Informațiile afișate pe ecranul dispozitivului vă ghidează pe parcursul procesului.

- Mod de intruire spălare a mâinilor

Utilizarea in modul de spălare a mâinilor ajuta la învățarea tehnicii corecte de spălare a mâinilor.Principiul modului constă în crearea unei contaminări artificiale pe mâini prin aplicarea unei substanțe marcate UV pe întreaga suprafață a mâinilor, urmată de spălarea mâinilor cu săpun și apă caldă conform recomandărilor OMS. După această procedură, eficiența spălării mâinilor este verificată cu sistemului de scanare. În acest mod, zonele verzi din imaginile rezultate reprezintă suprafețele spălate corespunzător, iar zonele roșii indică suprafețele spălate necorespunzător.

- Mod Mixt

În modul Mixt, dispozitivul poate fi utilizat atât în modul de dezinfectare al mainilor, cât și în modul de spalare al mainilor.

- Mod Vizitator

În modul Vizitator nu este necesară identificarea prin RFID. Sistemul este activat prin introducerea mâinii drepte în zona de scanare. În acest mod nu sunt înregistrate informații personale. Toate opțiunile de operare menționate anterior pot fi utilizate și în modul Vizitator. Acesta reprezintă o soluție utilă pentru zone cu flux mare de persoane.

Ajuta la imbunatatirea minim urmatoarelor:

- creșterea siguranței pacientului și îmbunătățirea indicatorilor de asigurare a calității

- reducerea numărului și a ratei infecțiilor asociate asistenței medicale

- menținerea sănătății personalului medical,

- compensarea deficitului acut de specialiști prin reducerea complicațiilor

- reducerea necesității consultațiilor interdisciplinare și a frecvenței acestora

- evitarea costurilor suplimentare generate de investigațiile diagnostice

- reducerea duratei prelungite de spitalizare cauzate de infecții

Componenta sistemului de scanare:

- Buton tactil Pornire/Oprire

- Cititor RFID

- Zonă de scanare

- Ecran

- Slot pentru cartelă SIM

- Port Ethernet (doar pentru service)

- Port USB (doar pentru service)

- Intrare alimentare DC

- Capac glisant

- Capac din sticlă

- Orificii pentru montarea dispozitivului

Date tehnice:

Comunicatie

Porturi de comunicație: rețea celulară (până la 4G LTE), WiFi, Ethernet (doar pentru service)

Cartelă SIM: dimensiune standard

(25 mm × 15 mm, înălțime × lățime)

Protocoale WiFi suportate: 802.11 b/g/n

Frecvențe WiFi suportate: 2,4 GHz și 5 GHz

Securitate: WEP 64/128 bit, WPA, WPA2

Identificare prin radiofrecvență (RFID)

Carduri suportate: 13,56 MHz sau 125 kHz

Carduri 13,56 MHz: Mifare 1k, Mifare 4k, Mifare UltraLight și NFC NTAG203

Carduri 125 kHz: EM 4001 sau carduri compatibile

Hardware

Construcție: carcasă din aluminiu cu protecție din sticlă pentru afișaj

Procesor: Quad-core 1 GHz

Stocare: SSD, 32 GB (~2000 măsurători)

Ecran 10.1”, TFT LCD, 1280 x 800 pixel

Tipuri de coduri de bare suportate

Coduri de bare liniare (1D): Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 și 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 cu Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation

Coduri de bare 2D stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417

Matrice 2D:

Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code

Cititorul de coduri de bare suporta scanarea atât de pe suporturi fizice (hârtie, plastic etc.), cât și de pe ecranele dispozitivelor mobile.

Alimentare

Sursă de alimentare: 24 V DC (cu adaptor 110–240 V AC)

Consum de energie: max. 80 W

Dimensiuni fizice:

Înălțime: maxim 275 mm

Lățime: maxim 465 mm

Adâncime: maxim 255 mm

Greutate: maxim 6,5 kg

Stand integrat 27 BUCATI

Se livreaza in configuratia standard a fiecarui dispozitiv de scanare, stand integrat cu posibilitate de pozitionare pe masa de lucru sau birou

Licenta software 81 BUCATI

Se livreaza in configuratia standard a fiecarui dispozitiv de scanare, licenta software pentru o perioada de 3 ani.

Carduri RFID ( Card de acces pentru personal ) 476 BUCATI

Cardurile RFID permit identificarea individuală și crearea unei baze de date, făcând posibilă evaluarea performanței la nivel de persoană, secție, instituție sau grup profesional, cu scopul îmbunătățirii tehnicii de dezinfectare a mâinilor. Cardul dispune de un număr de serie și poate fi asociat unei persoane sau unui grup definit de utilizator. Asocierea poate fi modificată, astfel încât același card să poată fi reutilizat după fiecare interval de măsurare.

Mai mulți utilizatori pot fi asociați unui singur card sub forma unui grup (de exemplu: asistente, medici etc.).

De asemenea, un singur utilizator poate fi asociat mai multor carduri, în funcție de programul de lucru.

Cartela SIM cu taxa pentru pachetul de date 81 BUCATI

Se livreaza in configuratia standard a fiecarui dispozitiv de scanare, cartela SIM cu taxa pentru pachetul de date - 3 ani pentru fiecare dispozitiv scanner

Sistemul de raportare 1 BUCATA Componenta: Suport mobil, consola ecran minim 22 inch, ecran semnal digital, display manager, software

Sistemul de raportare poate asigura monitorizarea procesului de la calculatorul responsabilului pentru igienă din cadrul spitalului, identificarea domeniilor care necesită îmbunătățiri, respectiv a factorilor importanți de risc pentru pacient. Datorită identificării pe bază de card RFID, procesul este rapid și nu necesită administrare.

La accesarea sistemului de raportare apare ecranul principal . Sunt afișate utilizarile deja începute și finalizate.

Se stabilește un obiectiv de performanță – raportat la numărul de angajați – pe care secția trebuie să îl atingă într-o anumită perioadă.

Rezultatelor utilizatorilor li se atribuie un punctaj pe o scară de la 0 la 5, care contribuie la atingerea scorului-țintă stabilit.

Analizele pot fi filtrate și prin selectarea datei și/sau a secției.

Afișează numărul total de utilizatori, precum și numărul persoanelor care au utilizat scannerul cel puțin o dată.

Afiseaza si urmatoarele:

- numărul total de măsurători

- numărul de măsurători per utilizator

- numărul măsurătorilor efectuate purtând inele

- numărul participanților care au purtat inele cel puțin o dată în timpul scanării.

Măsurătorile fiecărui utilizator pot fi vizualizate de persoanele care dețin rol ICT în sistem.

Un angajat își poate vedea doar propriile rezultate, dacă dispune de date personale de autentificare.

Raport de instruire pentru igiena mâinilor

În cazul rezultatelor individuale, după selectarea angajatului, sunt afișate:

- numărul total de scanări

- punctajul

- cel mai bun rezultat obținut

- numărul măsurătorilor efectuate purtând inele.

Evoluție personală

Pe baza curbei care reflectă evoluția individuală, sunt identificate trei tipuri de tendințe:

- stagnantă

- fluctuantă (hectică)

- în îmbunătățire.

Curba indică și procentul măsurătorilor zilnice pentru perioada selectată.

Vizualizarea măsurătorilor individuale

Pe lângă indicarea pasilor omiși cel mai frecvent și zonele cel mai des neacoperite, se afiseaza si:

- rezultatele fiecărei măsurători, ordonate după dată

- rezultatele detectării inelelor.

Sa fie prevazut cu o platforma de management cu urmatoarele caracteristici:

Trebuie sa aiba posibilitatea vizualizarii si controlarii functionarii echipamentelor monitorizate.

Trebuie sa aiba posibilitatea obtinerii de rapoarte privind functionarea echipamentelor, operatiunilor de mentenanta programate si planificarea inlocuirii consumabilelor in functie de timpul de functionare inregistrat.

Trebuie sa dispuna de o arhitectura de tip client-server si trebuie sa functioneze cel putin pe servere cu sisteme de operare Windows server.

Trebuie sa asigure adaugarea unui numar nelimitat de utilizatori si functionarea pe un numar nelimitat de statii de lucru, fara costuri suplimentare.

Interfata utilizator trebuie sa fie ergonomica si intuitiva si sa ruleze intr-un browser web (minim Google Chrome, Microsoft Edge, Mozila Firefox).

Platforma trebuie sa permita vizualizarea consumului instantaneu de energie al echipamentelor, pornirea si oprirea acestora.

Platforma trebuie sa permita integrarea cu retele de tip LAN sau Wi-Fi

Platforma trebuie sa dispuna de minim urmatoarele functionalitati:

Sa asigure un acces securizat pe bază de nume de utilizator unic şi parola, în funcţie de credinţialele.

Actiunile utilizatorilor in cadrul aplicatiei trebuie sa fie inregistrate in fisiere de tip log;

Sa poata fi configurate locatii, in structura arborescenta (ex. Spital / Sectie / Salon)

Sa permita specificarea de diverse atribute: Denumire, Perioada de mentenanta, Perioada de schimbare consumabile, Consum energie echipament (Minim / Maxim, In trepte fixe) , Stare echipament in cazul intreruperii si revenirii alimentarii cu energie electrica

Sa permita adaugarea unui echipament cu minim urmatoarele informatii: Locatie, Numar serial, Data PIF, Data ultimei interventii de mentenanta, Data ultimei interventii de schimbare a consumabilelor;

Sa permita afisarea echipamentelor monitorizate sub forma grafica (icon-uri), organizate pe locatii, cu minim urmatoarele elemente:

(i) Consum energie instantaneu individual si total;

(ii) Evidentierea echipamentelor cu consum instantaneu marit si posibilitatea opririi automate a acestora in cazul depasirii unui prag de consum definit;

(iii) Posibilitatea interactiunii cu echipamentele afisate cu optiunea opririi si pornirii manuale a echipamentelor;

Sa permita emiterea de notificari privind necesitatea schimbarii consumabilelor;

Sa permita estimarea consumabilelor necesare pe o perioada de timp selectabila;

Sa permita vizualizarea si tiparirea de rapoarte privind operatiunile de mentenanta si schimbare a consumabilelor, atat cele efectuate cat si cele previzionate, pe perioade de timp selectabile;

Sa permita vizualizarea si tiparirea de rapoarte privind consumurile echipamentelor monitorizate, pe perioade de timp selectabile, pentru unul sau mai multe echipamente;

Componentele hardware ale platformei trebuie fie integrate la nivel functional cu componenta software si trebuie sa fie interpuse pe circuitele de alimentare al echipamentelor, asigurand:

Monitorizarea parametrilor electrici de functionare individuali ai fiecarui echipament, in conformitate cu functionalitatile necesare ale platformei;

Intreruperea sau reconectarea alimentarii cu energie electrica a echipamentelor in conformitate cu functionalitatile necesare ale platformei.

Sticle cu gel/rub de instruire 10 BUCATI

Se utilizeaza o solutie de instruire pentru igiena mâinilor care conține molecule marker. Distribuția acesteia pe mâini este afișată, evaluată și analizată de sistemul de Instruire.

Lichidul de instruire disponibil în flacoane standard cu pompă din plastic de 500 ml sau 1000 ml, conține o soluție pe bază de alcool cu molecule marker.

Ofertantul prezinta Certificat de instruire emis de catre producator pentru instalarea si punerea in functiune a echipamentului ofertat, document nu mai vechi de 6 luni de la emitere.

Se prezinta Autorizatie de distributie emisa de producator, pentru produsele ofertate, document nu mai vechi de 6 luni de la emitere.

Ofertantul va demonstra implementarea sistemelor de management prin prezentarea următoarelor certificate valabile la data limită de depunere a ofertelor, emise de organisme de certificare acreditate: ISO 9001 (sau echivalent) , ISO 14001 (sau echivalent).

Echipamentul proiectat, fabricat și testat pentru a respecta cerințele standardelor EN 61326-2-6:2005 și EN 61010-1:2001 privind prevederile de siguranță pentru echipamente electrice de măsurare și control. Se vor prezenta certificatele in termen de valabilitate.

Conformitatea cu standardele menționate mai sus documentată și demonstrată prin marcajul CE. Dispozitivul marcat CE conform directivelor 2004/108/EC și 2006/95/EC.

Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.