| Formularul F ### FIŞA TEHNICĂ NR. 1A UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC, PRODUS: PAT TERAPIE INTENSIVĂ Nr. buc. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producator |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali PAT TERAPIE INTENSIVĂ CU 4 MOTOARE - CU CADRU ORTOPEDIC -Platforma saltea din segmente detasabile cu sectiune spate din materiale compatibile cu caseta „x –ray”. - Platforma cu gauri pentru a asigura fluxul de aer. -Saltea din spuma cu grosimea de 14 cm la dimensiunea platformei, cu bariera ignifuga si husa de protectie. - Spătar, ridicare genunchi, Hi – Low și Trend/Rev. - Secțiunea spătarului este radiotransparentă. - Patru laterale de protectie rabatabile sub nivelul saltelei - Indicator de unghi pentru reglarea spătarului și Trend/Rev. Tendinţă - Panouri de control pe laterale, pe exterior, pentru asistenta cu posibilitate blocare comenzi de pe panoul de control de pe laterale din interior (ale pacientului) - Panouri de control pe laterale, pe interior, pentru pacient, care pot fi blocate de la panoul de control de pe laterale din exterior ( al asistentei ) - Plăci detașabile pentru cap/picior - Lavabil si dezinfectabil - Mâner CPR pe ambele părți pentru aplatizarea rapidă a spătarului - CPR electric este disponibil pentru aplatizarea rapidă a patului. - Secțiunea piciorului este reglabilă - Patru rotile cu frane centrale/directionale - Acoperire cu pulbere electrostatică - Tampoane de protectie la colturi, din material plastic elastic, ce nu lasa urme - Baterie de rezerva - Alimentare principală 220V – 230 V AC 50-60 Hz - Protecție impotriva socurilor electrice - Rezistent la praf și la apă - Suport perfuzie, care se poate monta la orice colt a patului - Suport ridicare pacient ( bara + maner ) - Carlige punga urina pe ambele parti ale patului - Suport punga drenaj - Sistem de tractiune ortopedic cu greutati - Suport cadru ortopedic | 1………………………………………………………… |  |
|  | Caracteristici: DIMENSIUNI -Total min 2200 x min 970 (mm) - Platforma saltea min 2000 x min 850 (mm) - Unghiul spătarului 0º – min. 70º - Max. capacitate de incarcare 250 Kg |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: | 2…………………………………………………….... |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Declarație de conformitate CE sau sau Certificat de conformitate CE Furnizorul se obligă să asigure existența pe piață a pieselor de schimb și consumabilelor pe o perioadă de 5 ani de la încheierea contractului. Se va anexa o declaraţie în acest sens. | 3…………………………………………………...... |  |
| 4 | Conditii de garantie Service în garanție: gratuit Garanție: minim 24 luni | 4…………………………………………………. |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: | 5…………………………………………………. |  |