ANEXA 1

la Caietul de Sarcini aferent procedurii de achiziție pentru

Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ștefan București și Spitalul Clinic Colentina

CUPRINS

1.	LOT 1 - Dispozitiv pentru dezinfectie de nivel inalt pentru bronhoscoape compatibil sistem Pentax	2

2. LOT 2 - Dulap pentru pastrarea endoscoapelor post dezinfectie compatibil cu sistemul Pentax	3

3. LOT 3 - Apirator chirurgical	4

4. LOT 4 - Elevator scaun rotile, cu senile pt scari	4

5. LOT 5 - Ecograf portabil	4

6. LOT 6 - Auto CPAP	5

7. LOT 7 - Aspirator pleural	6

8. LOT 8 - Electrocardiongraf cu carucior	6

9. LOT 9 - Defibrilator	7

10. LOT 10 - Spirometru	7

11. LOT 11 - Poligraf	8

12. LOT 12 - Analizor gaze sanguine	8

13. LOT 13 - Carucior cu sertare pentru medicamentesi accesorii (modular)uz general	9

14. LOT 14 - Aparat dezinfectie aer	9

15. LOT 15- Centrifuga cu racire	10

16. LOT 16 - Etuva	11

17. LOT 17 - Analizor automat citire VSH	11

18. LOT 18 - Analizor automat hematologie	12

19. LOT 19 - Sistem chirurgie rinosinusal	13

# LOT 1 - Dispozitiv pentru dezinfectie de nivel inalt pentru bronhoscoape compatibil sistem Pentax

CANTITATE:1

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME:

-Prevazuta cu cuva din otel inoxidabil ce asigura o incarcare de rutina usoara si fara atingere a endoscoapelor flexibile prin minimizarea punctelor de contact

-Pozitie predeterminata a endoscopului

-Cuva cu dimensiuni ajustate ce permite incarcarea cu usurinta a endoscoapelor mai mari

-Elemente de conectare individuala facila a canalelor endoscopului, codificata pe culori

-Alerte inteligente pentru prevenirea intreruperilor sau timpilor de nefunctionare privind:

-termenul de valabilitate al filtrului bacterian si recipientilor cu detergent si/sau dezinfectant              aflate in uz

-cantitatea de detergent si/sau dezinfectant care este pe sfarsite, din recipientii aflati in uz

-efectuarea testului automat de etanseitate al endoscopului

-apropierea termenului de efectuare a intretinerii preventive

-inceperea procesului de auto-restaurare

-Asigura o curatare si dezinfectare completa a endoscoapelor flexibile prin:

-fluxul liber de 360° al lichidului in jurul endoscopului

-controlul inteligent al fluxului de lichid prin toate canalele endoscopului la 1000 mbar

-pulverizarea din 4 directii a lichidelor in jurul endoscopului, prin duze complet conice, la  1000 mbar

-scufundarea completa a tubului de insertie

-Ciclu de procesare rapid ce asigura posibilitatea reprocesarii a 3 endoscoape flexibile pe ora cu un consum redus de apa si energie pentru fiecare proces (6 litri apa pentru fiecare etapa a procesului), fara necesitatea unei clatiri intermediare

-Pre-filtre integrate cu sistem de aerisire automata

-Touchscreen color intuitiv, de dimensiuni mari, pentru operare rapida, sigura si usoara care ghideaza utilizatorul prin toate etapele necesare, prezentand in timp real stadiul activ al procesului si timpul pana la finalizarea acestuia

-Ergonomicitate de inalt nivel, fara atingere a capacului, prin prezenta senzorului de deschidere la nivelul piciorului pentru respectarea conditiilor de igiena si a reducerii riscului de contaminare incrucisata

- Siguranță microbiologică optimă cu filtru bacterian prin:

-dezinfectarea completă a sistemului de circulație a apei

-efectuarea tuturor etapelor procesului cu apa filtrata

-accessul si manipularea usoare

-prevenirea refluxului

-dispozabil dupa mai multe saptamani de utilizare

-Programe independente, automate, de pre-curatare la 40° si termo-dezinfectie

-Posibilitatea prelevarii semi-automate si inregistrarii esantioanelor de apa fara deschiderea capacului masinii, in decursul procesului de clatire (oprire si alerta)

-Printarea automata a tichetului de confirmare privind parametrii verificati si finalizarea procesului de spalare si dezinfectie in mod compact sau detaliat

-Tester de etanseitate automat

-Imprimanta termica integrata pentru printarea automata a tichetului de confirmare privind toti parametrii verificati si finalizarea procesului de spalare si dezinfectie

-Echipat cu identificare radio-frecventa (RFID) pentru garantarea unui aparat sigur inainte de inceperea procesului prin verifcarea pozitiei corecte a recipientelor cu substante chimice, a filtrelor bacteriene si a termenelor de valabilitate ale acestora reducand riscul de eroare umana

-Meniu in limba romana

-Compatibila cu endoscoapele flexibile din dotarea clinici (sistem PENTAX)

Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 2. LOT 2 - Dulap pentru pastrarea endoscoapelor post dezinfectie compatibil cu sistemul Pentax

CANTITATE: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

Compatibil cu toate endoscoapele flexibile

Minim 4 endoscoape

Compresor pentru mentinerea conditiilor optime

Presiune aer comprimat: min. 2 bar, max. 8 bar

Calitatea aerului: filtrat, fara condens

Basket pentru accesoriile endoscoapelor

Temperatura ambientala in intervalul 18° C - 35° C

Interfata cu utilizatorul: ecran touch-screen

Notă:

Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 3. LOT 3 - Apirator chirurgical

CANTITATE: 1

- Aspirator chirurgical stationar pentru uz intraspitalicesc, cu flux maxim de aspiratie 40L/min, vacuum maxim 86 kPa, prevazut cu filtru hidrofob antibacterian;

- Nivel de zgomot 45 dB;

- Greutate 25 kg;

- Prevazut cu 2 borcane pentru aspiratie cu capacitate de 4 litri, autoclavabile;

- Prevazut cu furtun pentru aspiratie cu lungimea de 3 metri si canula Yankaue

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 4. LOT 4 - Elevator scaun rotile, cu senile pt scari

CANTITATE: 1

- unitate mobila dezvoltata pentru a functiona pe trepte drepte - actionare prin conectarea scaunului cu rotile al beneficiarului si prin apasarea butoanelor de directive

– urcare / coborare

-	Sarcina maximă: minimum 160 kg

-	Greutate unitate 28 kg

-	Greutate mâner 11 kg

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 5. LOT 5 - Ecograf portabil

CANTITATE: 1

-	Sistem digital de banda larga care sa poata procesa semnale in gama: minim 1- 20 Mhz

-	Procesor digital de viteza mare. capabil sa scaneze si sa proceseze in paralel minimum  37,700,000 de canale digitale pe cadru de imagine

-	Pentru imbunatatire imagine 2D si sensitivitatea Doppler-ului, gama dinamica sa fie de minim 350 dB.

-	Profunzime de scanare pana la 40 cm

-	Sistemul sa accepte urmatoarele tipuri de sonde : convexe, microconvexe, liniare, volumetrice,sectoriale.

-	Pentru obtinerea de imagini de foarte buna rezolutie, sistemul sa aiba capacitatea de a afişa în timp real imaginea in mod 2D compusă din imagini ale aceleeasi regiuni, achiziţionate din minim 9 unghiuri în acelasi plan de scanare.

-	- In modul 2D regleaza automat TGC si Gain pentru obtinerea uniformitatii si a contrastului tesuturilor si in acelasi timp alege curba optima de compresie a nivelului de gri pe baza nivelului semnalului de detectare a tesutului.

-	- monitor si panou de comanda cu posibilitati de reglare pe inaltime (sus/jos minim 20 cm), rotire cel putin 170 grade in vederea pozitionarii optime in functie de dimensiunile si preferintele uilizatorului

-	- panoul de comanda sa includa un ecran de comenzi in tehnologie Touch Screen de minim 11” si care, pentru usurinta in utilizare, sa afiseze numai comenzile specifice aplicatiei selectate de utilizator.

-	Sistemul sa dispuna de minim 4 porturi active cu acces usor de conectare a traductoarelor de imagine + un port pentru conectarea traductoarelor de Doppler Continuu, non imagine, tip creion (pedoff) si spatiu de depozitare a cablurilor integrat

-	Sistemul trebuie sa includa minim 3 porturi USB pentru pentru stocare imagini si posibilitatea de exporta imagini in format DICOM, AVI si JPEG pentru a putea fi revazute pe PC

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 6. LOT 6 - Auto CPAP

CANTITATE: 1

- Mod de terapie: autoset, CPAP

- Oprire automată după îndepărtara măștii

- Funcție mask fit

- Presiune ajustabile între 4-20 cm H20 (între 4 și 20hPa)

- Mod auto: detectează când pacientul doarme și va crește automat presiunea la cea prescrisă pentru tratament.

- Posibilitate de a adauga un umidificator

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 7. LOT 7 - Aspirator pleural

CANTITATE: 1

- Aspirator chirurgical stationar pentru uz intraspitalicesc, cu flux maxim de aspiratie 40L/min, vacuum maxim 86 kPa, prevazut cu filtru hidrofob antibacterian;

- Nivel de zgomot 45 dB;

- Greutate 25 kg;

- Prevazut cu 2 borcane pentru aspiratie cu capacitate de 4 litri, autoclavabile;

- Prevazut cu furtun pentru aspiratie cu lungimea de 3 metri si canula Yankaue

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 8. LOT 8 - Electrocardiongraf cu carucior

CANTITATE: 3

- Sa fie prevazut cu soft de masuratori si interpretari automate care sa tina cont de varsta si sex, si sa poata fi folosit pentru pacient neonatal, pediatric si adult;

- Mod EKG de repaus – inregistreaza si imprima EKG-uri de repaus 12 derivatii cu o durata de 10 secunde;

- Frecventa de analiza EKG cuprinsa intre 500 - 1000 esantioane pe secunda;

- Rata esantionare digitala de minim 16000 esantioane/ secunda/ canal pentru achizitia normala de date;

- Sa fie prevazut cu convertor analog digital de minim 24 de biti;

- Rată de supraeșantionare minim 512 ksps

- Modul de achizitie asigura 10 secude de achizitie instantanee EKG

- Interval de masurare frecventa cardiaca 30 - 300 BPM;

- Asistent de conectare: -    Avertizare vizuala in cazul deconectarii electrozilor;

- Asigura indicator vizual al cailitatii semnalului;

- Interval dinamic AC diferential ± 10 mV, DC offset ± 600 mV

- Intervalul de frecventa 0.04 pana la 300 Hz

- Frecventa inalta de parg – configurabila la 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz sau 150 Hz

- Refectie (de mod comun) > 125 dB (cu filtru de 50/ 60 Hz On)

- Impedanta de intrare a semnalului > 50 MΩ la 10 Hz

- Curent de scurgere prin pacient < 10 µA (in conditii normale), 50 µA (in conditii anormale)

- Posibilitate editare inregistrari direct de pe ecranul aparatului

- Sa fie prevazut cu functie de blocare a ecranului protejat cu parola;

- Sa fie prevazut cu functie de standby;

- permite conexiunea cu un PC si sa poata transmita electrocardiogramele in format PDF catre o baza de date (software PC nu este inclus, acesta poate fi achizitionat ulterior);

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 9. LOT 9 - Defibrilator

CANTITATE: 3

- Automat

- Include electrozi

- Baterie

- Ajustarea nivelului de energie în funcție de impedanta pacientului

- Monitorizarea resuscitării cardio-pulmonare

- Imagini reprezentative cu toți pașii

- Instrucțiuni vocale

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 10. LOT 10 - Spirometru

CANTITATE: 1

Parametrii: FVC, FEV1, FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FEV6, FEV1 Ratio, PEF (L/s), PEF(L/min), FIVC, PIF (L/s) , PIF (L/min), EF25-75, TV, IRV, ERV, IC, EV, TExt, TPef, FET, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEF0.2-1.2, FEF75-85, FEF2575/FVC, FEF25, FEF50, FEF75, FEV1/PEF, FIF25, FIF50, FIF75, FIF50/FEF50, FIVC/FVC, FIV1, FEV1/FIVC, FIV1/FIVC, FIV1/FVC, FEF50/FIF50, MVVind, EV/FVC, FMFT, IVC, FEV1/IVC, FEFmax, EOTV , FEV1/HT2, FEV1/VC, FEV3/VC, RAWind, RV, FRC, TLC, Lung Age, EOTV, THes, Rise Time

- Tehnologie cu site tip Fleisch

- Standarde ATS/ERS 2019, ISO 23747 și ISO 26782:2009

- Fără senzori, turbine, spirete sau tuburi de curgere

- Interpretare automata

- Seringă de calibrare în pachet

- Revizii tehnice gratuite în perioade de garanție, contract de service gratuity pe perioada garanției

- Actualizări software gratuite pe întreaga durată de viață a dispozitivului

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 11. LOT 11 - Poligraf

CANTITATE: 2

- Dimensiuni 90mm x 66 mm x 29 mm (Lx l x A)

- Greutate 135 grame

- Capacitate de stocare: min 100 ore

- Interfață USB cu cablu pentru transmiterea datelor

- Baterie reîncărcabilă detașabilă

- 12 canale: 2xflux, 1xsforăit, poziție, lumină, spO2, puls, unda pulsului, presiunea, 1 efort thoracic, 1 efort abdominal, 1 activitate

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 12. LOT 12 - Analizor gaze sanguine

CANTITATE: 1

- Să determine dintr-un singur cartuș următorii parametri: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Hct, Glu, Lac, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2, Ca++(7.4)

- Posibilitatea testării probei din seringă şi tub capilar.

- Analizorul trebuie să efectueze calibrarea automată, la fiecare inserare a probei în analizor.

- Teste ambalate individual

- Să aspire automat proba și să afișeze rezultatul în maxim un minut de la aspirare.

- Să utilizeze maxim 140 µl din probă.

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 13. LOT 13 - Carucior cu sertare pentru medicamentesi accesorii (modular)uz general

CANTITATE: 1

Caracteristici • Top din PP, material usor de curatat si rezistent • 4 sertare din material laminat cu incuiere centralizata • Structura din aluminiu, rezistent la coroziune, lavabil, usor de curatat si dezinfectat • Echipat cu 4 roti, doua dintre ele avand sistem de franare. Accesorii

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 14. LOT 14 - Aparat dezinfectie aer

CANTITATE: 3

Aerul incarcat cu microorganisme este antrenat in aparat de sistemului de circulatie a aerului. In interiorul carcasei sunt amplasate generatoarele de UV-C, a caror radiatie este concentrata printr-un sistem de oglinzi elipsoidale ce formeaza o cavitate rezonanta, ceea ce duce la un randament maxim al dispozitivului. Timpul de circulatie al aerului este ales optim, tinandu-se cont de energia necesara distrugerii fiecarui tip de microorganism si de energia debitata de generatoare.

- conceput si construit un sistem complet inofensiv pentru om, un sistem cu un randament maximizat.

- Avantaje Impiedica raspandirea epidemiilor;

- Elimina mirosurile neplacute de natura organica, inclusiv mirosul de tutun; Nu utilizeaza produsi chimici in procesul de dezinfectie; Consum de energie redus si costuri minime de intretinere; Poate fi utilizat cu personalul in incapere; Aerul din incapere este dezinfectat pana la 99%.

Greutate: ~ 5.5 Kg Dimensiuni: 71.5 x 23.5 x 12 cm

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 15. LOT 15- Centrifuga cu racire

CANTITATE: 1

- Alimentare: 220-240 V

- Frecvență 50-60 Hz

- Consum 1,300 VA

- Capacitate maximă 2x290 ml

- Rpm maxim: 15.000

- RCF maxim 24.400

- Timp de funcționare: 1-99h, operare continua sau de scurtă durată

- Dimensiuni: 457 x 750 x 418 mm

- Greutate: aproximativ 81 kg

- Rotor oscilant cu 4 locuri, capacitate maximă 4x290 ml max 5000 RCF-uri

- Adaptor metallic cu 9 locuri cu capac, capacitate maximă 36 tuburi 15ml/rotor

- Adaptoare pentru tuburi Falcon de 15 ml cu 9 locuri pentru tot rotorul

- Să se poată seta la 4 grade temperatura

- Adaptoare pentru tuburi 50 ml

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 16. LOT 16 - Etuva

CANTITATE: 2

- Domeniu temperatură: 5-300°C

- Volum cameră : 27 litri

- Capacitate de lucru: 14 litri

- Tip convecție aer: naturală

- Ecran tactil color 4,3’’

- Oțel inoxidabil rezistent la acizi conform DIN 1.4301

- Tablă acoperită cu pulbere

- Dimensiuni externe: lățimea A 520mm, înălțimea B 560 mm, adâncimea C: 470mm

- Dimensiuni interne: adâncimea C: 470mm, lățimea D: 320mm, înălțimea E: 240mm, adâncime F: 200mm

- Greutate echipament 31kg

- Tensiune: 230V, 50/60Hz

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 17. LOT 17 - Analizor automat citire VSH

CANTITATE: 1

- Tuburi nevacuumate ori vacuumate cu sau fără cod de bare

- Încărcare maximă simultană: 20 tuburi

- Random acces (încărcare continuu)

- timp de testare 24 minute pentru rezultate la 1 oră

- sistem optic: LED infraroșu

- cititor coduri de bare

- comunicare bidrecțională

- imprimantă integrate

- 2 porturi RS-232C pentru export date și cititor coduri de bare

- Latime/inaltime/lungime: 310/200/420 mm

- Masurare a vitezei de sedimentare la 30  minute, 1 ora si la 2 ore prin sistem optic, cu incarcare continua si exprimare in mm Westergren

- Nr de teste/h: 50 teste/ora

- Sistem de erori: pe nivel sange, pe proba, mecanice, pe rezultat

- Sistem de control cinetic cu verificare a linearitatii testului

- Sistem de introducere ID pacient tastatura sau cod de bare, max 15 caractere

- Alimentare: 115/230VAC

- Display LCD cu 320 x 240 caractere

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 18. LOT 18 - Analizor automat hematologie

CANTITATE: 1

- 70 probe/oră

- 29 parametri: WBC, RBC, PLT, HGB, HTC, MCV, RDW-CV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, MPV, LYM#, MON%, MON#, NEU%, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, ALY%, ALY#, IMM%, IMM#, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC.

- Impedanta (WBC, RBC, PLT)

- Spectofotometrie (HGB)

- Optica (5diff)

- OCHF – optical cytometry hydrofocusing

- Calibrare automata

- Cititor de cod de bare intern, alimentare continua, 10 racuri x 5 tuburi

- Poziție STAT

- Aparatul sa utilizeze doar 3 reactivi (diluent -bidon de maxim 10L, agent lizare - flacon de maxim 0.5 L si solutie spalare - flacon de maxim 1 L) si o solutie de spalare concentrata care sa poata fi conectata prin tub direct la aparat.

- Imprimantă externă și tastatură

- Volum proba 17,5 µl

- Memorie internă 35.000 pacienți

- Imprimantă și tastatură

- Instalarea, punerea in functiune a dispozitivului medical sunt operatii incluse in pret.

- Analizor automat compact: maxim 507 x 540 x 430 mm (l x a x h), maxim 31 kg (autoloader inclus)

- Aparat prevazut cu monitor de minim LCD 8.4” touch screen color (800x600 TFT), de inalta rezolutie

- Program auto-clean automat pe durata realizarii analizelor, ajustabil de catre operator intre 10 si 50 analize

- Trasabilitate:

- Identificare pacient: Nume, ID, ID proba, Sex etc.

- Registru zilnic probe

- Aparatul sa prezinte cel putin 3 niveluri de acces (biology, operator si service) care permite rularea software-ului cu drepturi diferite

- Sa utilizeze: Calibrator  și Controale pentru 3 nivele

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.

# 19. LOT 19 - Sistem chirurgie rinosinusal

CANTITATE: 1

Sistem videoendoscopie pentru chirurgia rinosinusala

Consola Multifunctionala si piesa de lucru pentru chirurgia rinosinusala

Componenta sistemului:

Consola multifunctionala 1 bucata

Pedala de control 1 bucata

Piesa de lucru pentru chirurgia rinosinusala 1 bucata

Piesa de lucru pentru chirurgia otológica 1 buc

Atasament drept 1 Buc

Atasament unghiular 1 buc

Trusa sterilizate 1 bucata

Accesorii si consumabile

Consola multifunctionala

Sistem electric de microdebridare, sa fie folosita pentru incizia, taierea, gaurirea, indepartarea tesutului moale, tesutului dur si osul in timpul procedurilor chirurgicale ORL (otologice, neurologice, neurotologice, sinusale, rinologice, nazofaringiene/laringiene), orale/maxilo-faciale și plastice/reconstructive/estetice )

Trebuie sa aiba: - trei porturi pentru piese de mana – sa permita cuplarea simultana a acestora; - minim un port pentru cuplare pedala; - doua pompe de irigatie integrata; - Port pentru sistem de stimulare si monitorizare nerv - port pentru caseta de irigare/tubulatura pentru irigatie in vederea irigarii accesoriilor compatibile cu echipamentul.

Consola trebuie sa aiba buton de alimentare: pornit/oprit.

Consola trebuie sa aiba display color, LCD, cu urmatoarele caracteristici: - diagonala: minim 7 inch; - rezolutie: 480x640 sau 800x480 pixeli; - unghi de vizualizare mare.

Afisajul meniului pe ecran trebuie sa fie intuitiv si impartit in mai multe zone de acces care sa ofere informatii cu privire la accesoriile conectate: - zona pentru pedala de picior – reprezentarea grafica a alocarii in timp real a pedalei; - zona de setare a valorilor motorului – trebuie sa afiseze denumirea si valorile pieselor de mana/motoarelor conectate; - zona de diminuare/marire – utilizatorul trebuie sa poata folosi butoanele de crestere/descrestere pentru a regla setarea valorii motorului; - zona de acces rapid – trebuie sa permita utilizatorului sa stabileasca caracteristici cum ar fi: directia, irigarea si modul de functionare al pedalei.

Trebuie sa aiba difuzor intern care sa asigure iesirea audio in timpul functionarii, cu volum reglabil in intervalul 0-60 dB (A).

Caracteristici software

Consola trebuie sa stocheze intern/sa aiba prestabilite setarile utilizatorilor si informatiile importante.

Consola trebuie sa detecteze automat dispozitivul conectat la aceasta si sa afiseze numai optiunile si setarile disponibile pentru respectivul dispozitiv conectat.

Trebuie sa recunoasca tipul lamelor cuplate la piesa de mana, precum si modul acestora de lucru (revers/oscilatie), viteza de rotatie.

Trebuie sa permita ajustarea vitezei pentru fiecare tip de dispozitiv conectat.

Trebuie sa permita setarea functiilor si optiunilor pedalei.

Trebuie sa permita actionarea motorului/piesei de mana cu ajutorul pedalei: oprit/pornit, mod de functionare (inainte, inapoi, oscilant, implicit) etc.

Trebuie sa permita functionarea pedalei in functie de presiunea aplicata pe aceasta.

Pedala de control

Pedala de picior este destinata utilizarii impreuna cu consola de operare si trebuie sa permita selectarea functiilor sistemului si a pieselor de mana, intraoperator.

Trebuie sa aiba minim urmatoarele functii: selectarea piesei de mana, irigatie pornit/oprit/flush sau pornit/oprit piesa de mana, reglarea vitezei piesei de mana.

Trebuie sa poata fi curatata si dezinfectata.

Pedala trebuie sa permita reglarea vitezei piesei de mana, sensului de rotatie si functionarea instrumentului activ.

Piesa de lucru pentru chirurgia rinosinusala

Viteza pana la 30.000 rpm pentru chirurgia sinusurilor frontale

Prevazut cu sistem de aspiratie directa

Prevazut cu rotita pentru inversarea simpla a sensului de rotatie

Trebuie sa fie compatibila cu lamele si frezele utilizate, drepte sau curbe, cu diametrul cuprins minim in intervalul 2.0 – 5 mm.

Trebuie sa aiba um mecanism simplu de insertie a lamelor si frezelor.

Trebuie sa aiba un sistem/linie de aspiratie integrat/integrata.

Trebuie sa functioneze astfel incat sa asigure: minim 1400-5000 rot/min; in modul inainte/inainte-inapoi minim 1400-12000 rot/min.

Trebuie sa permita rotirea accesoriilor atasate.

Piesa de lucru pentru chirurgia otologica

Trebuie sa fie compatibila cu frezele utilizate, cu diametrul cuprins minim in intervalul 2.0 – 6 mm.

Trebuie sa aiba um mecanism simplu de insertie a frezelor.

Trebuie sa aiba un sistem/linie de aspiratie integrat/integrata.

Trebuie sa functioneze astfel incat sa asigure: minim 75000 rot/min; viteza reglabila

Trebuie sa permita rotirea accesoriilor atasate.

Cuplare si blocare cu un singur clic

Prevazut cu atasamente drepte si unghiulare

Accesorii si consumabile

Cablu de alimentare.

Caseta/tubulatura irigare pentru piesa de mana, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - unica folosinta; - sa aiba clipsuri de atasare pe cablul piesei de mana; - sa fie compatibila cu consola de comanda.

Freze de disecție standard cu diametru 2mm; 3mm si 4 mm, cu piese atașabile cu expunere variabilă și frezele curbate, care sa dispuna de fante de auto-irigare receptive, integrate aproape de varful taietor pentru a iriga locul chirurgical si a mentine varful rece, totul fara a reduce vizibilitatea.

Lama, shaver, 11,0 cm lungime cu tijă curbată, Vârf conic pentru a permite un unghi maxim de îndoire, ideal pentru polipectomie maxilara, curbata 120 grade, de unica folosinta

Lama rotative dreapta, 4.3 mm, cu urmarire automata, pentru navigare chirurgicala - sa se roteasca la 360 gr - curbata 40 gr - viteza de lucru 7.500 rpm in oscilatie

Lama rotative dreapta, 4.0 mm, cu urmarire automata, pentru navigare chirurgicala - sa se roteasca la 360 gr - reducere de pana la 70% a coagularii - pintenul exterior sa fixeze tesutul iar lama interioara as taie - viteza de lucru 5000 rpm in oscilatie

Lama shaver, zimtata, de minim 3.5 mm curbata 90 grade, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie: - rotește vârful lamei la 360° fără rotirea axului - unica folosinta; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Lama shaver, de minim 3.5 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici – 1 cutie: - unica folosinta; - sa fie dreapta; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Lama shaver, de minim 2.5 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici – 1 cutie: - unica folosinta; - sa fie dreapta; - sa aiba lungimea de 11 cm; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie: - unica folosinta; - sa fie dreapta; - sa aiba lungimea de 11 cm; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie: - unica folosinta; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie: - unica folosinta; - sa fie angulata la 40°; - sa aiba lungimea de 11 cm; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Lama shaver, de minim 4.0 mm, trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici - 1 cutie: - unica folosinta; - sa fie angulata la 12°; - sa aiba lungimea de 11 cm; - sa fie compatibila cu piesa de mana si echipamentul; - sa fie ambalata steril, individual.

Freza pentru shaver, 3.0 mm, unica folosinta – 1 cutie.

Sistem Neuronavigatie ORL

Configuratie

Sistem

Carucior

Cablu de alimentare

Emitator plat

Software ORL

Software care permite combinarea imaginilor

Software ORL 3D

Set de instrumente reutilizabile

Caracteristici tehnice

Sistemul de navigatie sa ajute la localizarea structurilor anatomice atat in chirurgia ORL deschisa cat si in chirurgia ORL percutanata.

Utilizarea echipamentului sa fie potrivita pentru orice afectiune medicala in care chirurgia stereotactica este indicata si de fiecare data cand o structura anatomica rigida precum craniul poate fi identificata in raport cu imaginile anatomiei.

Sa poata fi folosita in proceduri precum: - FESS (chirurgie functionala endoscopica a sinusurilor) - Proceduri endoscopice la baza craniului - Proceduri prin abord lateral la baza craniului

Sistemul sa ofere o imagine ghidata si sa fie compus din: - Platforma - Software clinic - Instrumente chirurgicale - Sistem de referinta (dispozitiv de urmarire a pacientului si a instrumentelor)

Sistemul de imagine ghidata sa detecteze pozitia instrumentelor in raport cu anatomia si apoi sa asocieze aceasta pozitie cu imaginile preoperatorii si intraoperatorii ale pacientului.

Software-ul sa ajute la ghidarea chirurgului in timpul interventiilor ORL precum FESS (chirurgie functionala endoscopica a sinusurilor), proceduri endoscopice la baza craniului, proceduri prin abord lateral la baza craniului.

Software-ul sa poata afisa imaginile din multiple perspective: axiala, sagitala, coronala, oblica. Sa permita randarea structurilor anatomice intr-o perspectiva 3D.

In timpul navigatiei sistemul sa poata identifica varful, locatia si traiectoria instrumentului pe imaginile si modele pe care utilizatorul le-a selectat sa fie afisate.

Chirurgul sa poata crea si salva unul sau mai multe planuri chirurgicale inaintea interventiei si sa poata face simulari folosind aceste planuri.

In timpul interventiei, software-ul sa poata afisa cum pozitia actuala a varfului instrumentului si traiectoria se raporteaza la planul chirurgical, ajutand chirurgul sa se raporteze la traiectoria planificata.

Sistemul sa contina un ecran cu touch screen pentru o utilizare facila dar sa permita si conectarea unui mouse pentru a interactiona cu sistemul.

Imaginile sa poata fi importate din multiple surse: CD, DVD, USB stick sau folosind reteaua de internet a spitalului.

Sistemul de navigatie sa poata oferi o optiune de planificare. In meniul de planificare si in meniul de navigare sa poate fi folosite diferite instrumente pentru a defini planurile chirurgicale in vederea tragetarii structurilor releventa pentru fiecare procedura.

Dupa definirea planului chirurgical, sistemul sa permita modificarea acestuia: - Editarea punctului vizat - Editarea punctului de acces - Editarea traiectoriei planului - Modificarea numelui planului - Modificarea culorii planului - Blocarea planului pentru a preveni schimbari inadvertente - Afisarea sau ascunderea planului - Afisarea unei margini cilindrice in jurul planului

Pentru a naviga sistemul sa permita atasarea unui cadru de referinta pe capul pacientului. Cadrul de referinta sa ofere mai multe optiuni: - tracker non-invaziv - tracker pe montura craniului - cadru atasat craniului

Sistemul sa puna la dispozitie in functie de tipul procedurii 2 tipuri de emitatoare: - emitator cu montaj lateral - emitator plat

Sistemul sa aiba o optiune de urmarire a imaginii care sa permita identificarea pozitiei instrumentelor si a cadrului de referinta atasat pacientului in campul chirurgical. Indicatorul de distanta sa poata arata instrumentul si distanta de referinta a pacientului fata de localizator.

Sistemul sa ofere un meniu din care sa poata fi selectate instrumentele de interes pentru interventia chirurgicala si totodata sa permita verificarea acestora. Acest meniu sa contina o lista de instrumente care sa poata fi adaugate la interventie. De asemenea, sistemul sa poata permite indepartarea unui instrument.

Sistemul sa fie compatibil cu 2 tipuri de instrumente: - instrumente care sa necesite verificarea acestora - instrumente care sa contina senzori de verificare automata

Sistemul sa permita 2 optiuni de inregistrare a pacientului: - metoda de inregistrare prin atingere - metoda de inregistrare prin urme Sistemul sa poata utiliza toata informatia introdusa prin cele 2 metode de inregistrare si sa le compileze intr-o singura inregistrare.

Sistemul sa poata detecta automat reperele de piele IZI in imagini si sa le salveze ca pe puncte de inregistrare prin atingere. Sistemul sa permita salvarea reperelor anatomice pentru utilizarea lor in inregistrarea prin atingere.

Sistemul sa ofere o optiune de evaluare a acuratetii inregistrarii. Valoarea acuratetii inregistrarii sa indice acuratetea estimata datorata doar procesului de inregistrare. Aceasta optiune sa fie dublata de valorile mai mici care indica o inregistrare si mai exacta.

Sistemul sa aiba integrata o optiune de endoscopie virtuala in planificare si navigatie.

Sistemul sa permita exportarea imaginilor, instantaneelor si a videourilor pe dispozitive media sau in retea.

Sistemul sa aiba o optiune de combinare a imaginilor care sa permita combinarea mai multor imagini apartinand aceluiasi pacient.

Sistemul sa permita utilizarea controalelor de tip nivel si latime pentru a modifica modul in care imaginile pacientului si modelele sunt afisate in vizualizarea de tip 2D si 3D.

Sistemul sa permita controlarea diferitelor functii de navigare la pedala. Meniurile care sa poata fi actionate la pedala: - Meniu - Admin - Chirurg - Selectarea procedurii ce se doreste a fi editata - Navigatie - Selectarea modului ce se doreste a fi utilizat: continuu (navigatia este activa pana la apasarea pedalei), pedala de picior apasata (navigatia este activa atata vreme cat pedala este activata)

- Sistemul sa permita adaugarea unor proceduri personalizate la profilul unui chirurg sau editarea unei proceduri deja existente. Personalizarea procedurilor sa permita salvarea preferintelor, cum ar fi selectarea instrumentelor si echipamentelor, modul pedalei si preferintele de vizualizare.

Platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara

Generator electrochirurgical destinat utilizării în chirurgia generală și în specialități chirurgicale precum chirurgia urologică, vasculară, toracică, plastică, ginecologică, reconstructivă, cardiacă și colorectală. Generatorul electrochirurgical sa transmita energie RF pentru aplicațiile chirurgicale monopolare și bipolare și pentru aplicațiile de fuziune tisulară si etansare vasculara.

Configuratie:

- Generator electrochirurgical – 1 buc

- Cablu alimentare/impamantare – 1 buc

- Pedala activare mod monopolar – 1 buc

- Pedala activare mod bipolar – 1 buc

- Carucior cu mecanism blocare roti – 1 buc

- Accesorii - conform capitol accesorii

Caracteristici:

Sa aiba incorporata o tehnologie de detectare a țesuturilor cu control în buclă închisă pentru a furniza cantități precise de energie către țesutul tinta.

Sa prezinte o tehnologie cu reglaj automat, care sa controleze toate modurile și efectele. Pe măsură ce rezistența crește de la zero, platforma de energie sa furnizeze curent constant, urmat de putere constantă, urmat de tensiune constantă. Tensiunea maximă de ieșire sa fie controlată în vederea reducerii cuplării capacitive, a interferenței video și a reducerii la minimum a producerii de scântei.

Frecventa de lucru pentru toate modurile de lucru sa fie de minim 430 kHz.

Generatorul electrochirurgical sa sesizeaze în mod automat rezistența țesuturilor și sa regleaze tensiunea de ieșire pentru a menține un efect coerent în diferite densități ale țesutului. Reglarea sa se bazeze pe modul sau efectul selectat, setarea de putere și nivelul rezistenței țesutului. Tensiunea maximă de ieșire sa fie controlată în vederea reducerii cuplării capacitive, a interferenței video și reducerii la minimum a producerii de scântei nedorite.

Generator electrochirurgical sa ofere urmatoarele prize de lucru: - Doua prize monopolare pentru proceduri deschise sau laparoscopice, una dintre ele sa includa priza de lucru pentru conectarea instrumentelor pentru interventiile laparoscopice cu activare la pedala - O priza de lucru combinata pentru modul “LIGASURE - REZECTIE BIPOLARA in mediu salin” - O priza dedicata procedurilor bipolare

Generatoarul sa fie echipata cu tehnologie RFID pentru configurarea si identificarea instrumentelor dedicate.

Cand este utilizat cu instrumentele dedicate, generatorul sa etanșeze vase de sânge de până la 7 mm inclusiv, tesut gros (fascicule de țesut) și structurilor limfatice. Atunci când este utilizat cu dispozitive de ablație compatibile, sa realizeze ablația țesuturilor cardiace.

Mod dedicat de lucru pentru ablatia tesuturilor cardiace

Mod monopolar dedicat - combinaţie hemostază cu disecţie, posibil de activat atunci când se utilizează dispositive dedicate.

Soft incorporat de rezectie bipolara in mediul salin

Ecran tactil LCD – minim 17cm Posibilitate de montare pe suport dedicat (carucior) sau sisteme consola in blocul operator Sistem de operare – Linux Greutate – maxim 11kg

Setări de putere independente pentru fiecare ecran al aparatului

Opţiune display pentru lucru monopolar cu instrument monopolar dedicat: afişaj cu zone de putere reglabile.

Posibilitatea de a închide complet modul de tăiere cand se utilizeaza un dispozitiv monopolar dedicat.

Capacitate de a schimba setările ‘’de putere’’ din câmpul steril cand se foloseste un dispozitiv monopolar dedicat.

Moduri de lucru MONOPOLAR-TAIERE : - PURE CUT – putere minim 250 W cu ciclul 100% ON - BLEND CUT - putere minim 150W cu ciclul 50%ON - 50%OFF - MOD PRESETAT – putere minim 150W cu ciclul 25%ON – 25% OFF

Moduri de lucru MONOPOLAR-COAGULARE: - FULGURATIE cu putere minim 100W - SPRAY cu putere minim 100W - SOFT cu putere minim 100W - SHARED FULGURATE cu putere minim 100 W - SHARED SPRAY cu putere minim 100W

Moduri de lucru BIPOLAR: - PRECISE cu putere minim 50W - STANDARD cu putere minim 50W - MACRO cu putere minim 50W

Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA: - CUT cu putere minim 250W si 6 setari pentru efect - COAG cu putere minim 150W si 6 setari pentru efect

Mod de lucru FUZIUNE TESUT: - fuziune cu putere minim 300W

Ablatie cardiaca monopolara – putere minim 80W

Ablatie cardiaca bipolara – 100W

Sa fie prevazut cu: - functie Pornire/Oprire – pentru pornirea/oprirea aparatului - functie Restabilire setari – pentru a revenii la ultimele setari folosite - functie Volum – pentru a regla nivelul de volum - functie Service/Setari – pentru interventii de specialitate

Sa fie prevazut cu buton DEMO pentru demostratii aparat si accesorii, sa permita utilizarea facilitatilor monopolare fara electrod de retur

Sa emita comunicate interactive de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul aparatului in caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut

Sa ofere posibilitatea de activare a instrumentelor de fuziune tisulara atat la mana cat si la pedala, cu afisarea modului pe ecran

Sa fie prevazut cu sistem de monitorizare contact pacient, cu frecventa curent de interogare intre 60-80 kHz, cu punct de declanşare alarmă variabil plus/minus 40% faţă de valoarea initiala în cadrul unui interval de toleranţe de impedanţă 5-135Ω

Sa fie prevazut cu alarma audio/video cu intreruperea furnizarii de curent la instrumentele monopolare in caz de disfunctie sau depasirea limitelor de toleranta masurate ale electrodului de retur

Sa permita activare automata a procedurilor bipolare fara pedala, cu posibilitate setare a timpului de activare de la 0.5 secunde pana la maxim 2.5 secunde, cu intervale de 0.5 secunde si intreruperea automata a activarii daca impedanta tesutului depaseste 4000 Ohmi

Sa prezinte ampermetru grafic si audio pentru monitorizarea procedurilor bipolare

Sa fie prevazut cu Port Ethernet pentru calibrare şi diagnoză si port USB pentru descarcarea informatiilor in format grafic.

Generatorul sa utilizeze doar electrozi de retur cu sistem de monitorizare a calitatii contactului – standard CQM (Contact Quality Monitoring)

Pentru a evita arsuri nedorite, generatorul sa functioneze intr-un ciclu de functionare de 25%, definit ca 10 secunde activ și 30 secunde inactiv, în orice mod, pentru o perioadă de minim trei ore.

Baterie cu capacitate minim 75 mAh pentru ceas si memoria interna

Memorie interna – minim 8 GB

Sa păstreze toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare și datele statistice când este oprit și deconectat.

Generatorul sa trimita energie continua si sa funcționeze în parametrii setati atunci când este trecut de lao putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului

Standarde si clasificari : sa indeplineasca toate conditiile cerute de standardele IEC 60601-1 editia 2.0 si 3.1, IEC 60601-2-2 editia 4.0, 5.0 si 6.0, IEC 60601-1-2 editia 2.1 si 3.0 si 4.0, IEC 60601-1-8 editia 2.1.

Platforma sa ofere un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice si sa poata fi utilizata in proceduri cardiace CF Equipment/Defibrillator Proof (IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, and ANSI/AAMI HF18)

Accesorii:

Electrod de retur split de unică folosinţă pentru adulţi, acoperit cu hidrogel polimer hidrofil, de formă rectangulara, fara cablu – 600 buc

Cablu pentru electrozi de retur split, lungime cablu minim 4,5 m – 2 buc

Creion monopolar unica utilizare – 50 buc

Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica cu urmatoarele caracteristici: - diametru ax: 5 mm - lungime ax: 20-25cm - rotatie ax: minim 300° - falci tip pensa Maryland - lungime sigiliu vascular: minim 19mm - lungime taiere: minim 18mm - unghiul pensei – minim 20° - activare prin pedala sau manuala - steril, de unica folosinta - cantitate – 6 buc

Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica cu urmatoarele caracteristici: - lungime: minim 20cm - forma foarfeca - varfuri angulate la minim 30° - lungime sigiliu vascular: minim 19mm - lungimea liniei de taiere: minim 18mm - activare manuala sau prin pedala - steril, de unica folosinta - cantitate – 6 buc

Instrument pentru taiere, disectie si sigilare vasculara in chirurgia clasica cu urmatoarele caracteristici: - dispozitiv pt taiere si sigilare vasculara, sigileaza vase de pana la 3mm - lungime ax: minim 10 cm - falci curbate - varf conturat pentru disectie boanta - activare manuala - steril, de unica folosinta - cantitate – 6 buc

  - Disector cu ultrasunete wireless

SPECIFICAŢIE

Sistem de disectie ultrasonic cu falca curbata fara fir, permite secționarea transversală, disecția și coagularea țesutului în timpul intervențiilor chirurgicale. Dispozitivul poate fi utilizat în proceduri deschise sau laparoscopice, atunci când este utilizat cu un trocar de 5mm compatibil. Intensitatea energiei ultrasonice este controlată de clinician utilizând butonul pentru energie în regim dual. Regimul de energie minimă (butonul pentru energie declanșat la prima poziție) produce o disecție mai lentă atunci când se dorește o hemostază crescută si poate coagula vase izolate de pana la 7mm diametru inclusiv. Regimul de energie maximă (butonul pentru energie declanșat complet) produce o disecție mai rapidă si poate coagula vase de pana la 5mm diametru inclusiv.

Componente:

- Generator reutilizabil – 2 buc

- Disector ultrasonic cu falca curbata fara fir, 13 cm lungime – 6 buc

- Disector ultrasonic cu falca curbata fara fir, 26 cm lungime – 6 buc

- Acumulatori din Litiu-Polimer reutilizabili – 2 buc

- Incarcator pentru acumulatori – 1 buc

- Ghidaje reutilizabile pentru introducerea acumulatorilor – 2 buc

- Cutie speciala de sterilizare – 1 buc

Cerinte tehnice si functionale

- Generator ultrasonic reutilizabil

- Se conecteaza la instrumentul disector fara fir, prin cuplare directa

- Frecventa de lucru - minim 55 KHz

- Efect termic colateral minim

- Sigileaza/diseca vase sanguine izolate de pana la/inclusiv 7mm diametru declansand butonul la prima pozitie.

- Reutilizabil de cel putin 150 ori

- Sterilizare prin autoclavare

- Led indicator pentru capacitatea bateriei (plina/reincarcare/goala)

- Led indicator pentru durata de viata a generatorului.

- Dimensiuni: 5,7 cm x 3,9 cm x 11,7 cm

- Greutate: 160 grame

- Disector ultrasonic fara fir de conexiune cu generatorul

- Lungimea tijei 13/26/39/48 cm

- Diametrul tijei 5 mm

- Lungime lama activa 14,5 mm.

- Latime lama activa la baza-1,6 mm, la varf 0,8 mm.

- Buton de activare “dual mode” pentru cogulare/taiere

- Ambalat individual, steril

- Acumulatori Litiu-Polimer reutilizabili

- Se conecteaza la instrumentul disector prin cuplare directa

- Reutilizabili de cel putin 200 ori

- Nu necesita sterilizare

- Dimensiune: 9,5 cm x 2,5 cm x 4,1 cm

- Greutate: 140 grame

- Incarcator baterii

- Se conecteaza la retea 220V/50Hz

- Suporta minim 4 baterii simultan la incarcare

- Led indicator pentru statusul de incarcare al bateriei

- Led indicator pentru baterie cu ciclul de viata terminat

- Cutie speciala de sterilizare

- Baza cu suport dedicat pentru doua inserturi si un generator ultrasonic

- Capac cu siguranta impotriva deschiderii accidentale

- Atat baza cat si capacul prezinta orificii pe toata suprafata pentru favorizarea sterilizarii

CERTIFICARE:

Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

GARANTIE:

Termen de garantie: minim 12 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului

Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului, efectuata de catre departamentul service al agentului economic autorizat de producatorul echipamentului

Scolarizarea (training-ul) personalului medical si tehnic al beneficiarului, efectuat de personal scolarizat de producatorul echipamentului

Scolarizarea personalului medical si tehnic

SISTEM VIDEOENDOSCOPIC PENTRU CHIRURGIE RINOSINUSALA

Unitate procesare imagine video 4K - ICG – 1 buc.

- procesare video în format 4K (3840x2160)

- procesare imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green);

- semnale video/conectori de ieșire: minim DP, 12G/3G-SDI, DVI-D;

- modul de captură video integrat: minim JPEG și MPEG 4 1920X1080;

- port USB pentru înregistrare pe memorie sau hard disc extern cu port USB;

- cu buton reglare balans de alb, pe panoul frontal

Moduri de vizualizare avansate (postprocesare) care sa permita:

- vizualizarea structurilor cu un contrast marit pentru o diferentiere mai accentuata a anumitor detalii anatomice si zonelor de delimitare dintre tipurile de tesut.

- cresterea iluminarii unor zone mai profunde /intunecate fara a suprailumina zonele mai putin profunde si astfel obtinerea unei imagini cu iluminare uniforma.

- vizualizarea zonelor tumorale in cromatica modificata prin suprimarea unei componente cromatice si/sau modificarea proportiilor componentelor cromatice, pentru evidentierea perfuziei tesutului tumoral.

- construcție compactă cu aprobare folosire pentru sala de operații (certif. Risc minim clasa 1 și CF-Defib);

Accesorii minime incluse:

- stick memorie USB de minimum 30 GB;

- tastatură pentru introducerea datelor de pacient, accesarea și ajustarea parametrilor sistemului video;

- set cabluri video (DP, 3G-SDI) și cablu de alimentare;

- cu posibilitatea de up-grade ulterior la tehnologie 3D fara a fi necesara inlocuirea unitatii de videoprocesare

- cu posibilitatea de conectare directa cu videoendoscope flexibile reutilizabile si de unica folosinta (videorinolaringoscop, etc.), fara a fi necesara inlocuirea unitatii de videoprocesare

-Cu mod de afisare simultana a imaginii in minim 2 moduri: modificata si standard

-Cu mod de afisare a 2 imagini, simultan, din doua surse diferite (ex.telescop optic si videoendoscop flexibil)

Videocamera 4K-ICG – 1 buc.

- achiziție imagine: 1 senzor optic CMOS sau CCD

- rezoluție format 4K-UHD: 3840x2160 pixeli;

- filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG);

- mod de scanare: progresiv;

- frecvența cadre: 50/60 Hz;

- distanța focală a sistemului optic, f=16-20 mm;

- greutate max. 270 grame;

- cablu conectare procesor: minim 3m;

- butoane de comandă, cu alocarea funcțiilor pe fiecare buton, la alegerea utilizatorului;

- cu inel de reglare a clarității (focalizării);

Funcții minime ce se pot regla prin comandă directă pe butoanele capului de cameră:

- captură de imagine (comandă captură de imagine / pornire înregistrare video)

- intrarea și navigarea în meniul procesorului;

- comanda si setare parametri sursa de lumina si insuflator CO2

- reprocesare prin: E.O., H2O2, imersare în substanțe chimice de sterilizare.

Camera video endoscopica Full HD – 1 buc.

- rezolutie Full HD (1920 x 1080)

- sistem digital: 1/2-1/4”

- tehnologie de scanare progresivă

- cap camera compact, fara componente demontabile

- cap camera cu min. 2 butoane pentru programare functii

- cap camera cu inel reglare focus

- distanta focala f = 16 mm

- cuplare la telescop, directa, fara adaptori, piese intermediare sau suruburi

- total imersibil in solutii de dezinfectare

- sterilizare:

- la rece in substante chimice

- greutate maxim 140g

Monitor color 4K-UHD - 1 buc.

- diagonala minim 43"

- rezoluție nativă minim 4K (3840x2160)

- rata contrast minim 1300:1;

- strălucirea minim 500 cd./m2;

- butoane de control pe panoul frontal sau în lateral pentru acces facil

- intrare video: minim 1xDP, 1x12G-SDI;

- include cabluri conectare video și alimentare rețea;

- alimentare 200-240 VAC, 50 Hz;

- standard fixare VESA 100 sau echivalent;

Sursă lumină rece LED – 1 buc.

- tehnologie LED

- mod de lucru dedicat pentru vizualizare florescenta (ICG)

- temperatură de culoare: minim 5.000 K

- reglarea intensitatii de lumină continuu variabil (0-100%)

- vizualizare usoara a intensitatii de lumină setata (ex. display digital sau grafic cu leduri)

- timp prognozat de funcţionare a modulului LED: minim 30.000 ore

- alimentare: 200 - 240 VAC, 60 Hz

Cablu de lumina cu fibră optică – 1 buc.

- diametru activ: 3,5 – 4 mm

- lungime: 230 - 250 cm

- autoclavabil

Rino-laringo-fibroscop flexibil - 1 buc.

Lungime de lucru : 32-35 cm

Canal de lucru : Ø 1.5-2,0 mm

Directie vedere: 0°

Unghi vedere: 90-100º

Deflectie varf: sus/jos: min.180°/100°

Diametru exterior, distal: 3,5 - 4,0 mm

Cu levier manipulare varf, situat pe maner, deasupra si opus 180° canalului de lucru,

Telescop optic (0°) – 1 buc.

- cu lentile interne tip bagheta

- unghi de vedere laterala la 0°

- diametru 4 mm

- lungime 18-20 cm

- autoclavabil

Telescop optic (30°) – 1 buc.

- cu lentile interne tip bagheta

- unghi de vedere laterala la 30°

- diametru 4 mm

- lungime 18-20 cm

- autoclavabil

Unitate aspiratie chirurgicala – 1 buc.

- debit aspirativ minim: 30 l/min.

- vacuum maxim: minim 85 KPa

Troliu mobil - 1 buc.

- cărucior mobil cu roti pivotante, dintre care 2 cu sistem de frânare

- minim 3 blaturi

- prize alimentare aparatura descrisa, deparazitate, min. 12 buc.

- sertar glisant cu butuc cu cheie

- mâner manipulare

- cu suport cap camera video

- cu trasee cabluri alimentare acoperite, la interior

- cu brat multiarticulat pentru fixarea monitorului descris (cu prindere VESA100 / 200).

- cu blat pentru tastatura, retractabil

- cu set cabluri pentru interconectare împământare troliu și unități funcționale.

INSTRUMENTAR CHIRURGIE NAZOSINUSALA

Foarfeca nazala, model HEYMANN – 1 buc. - lungime de lucru 9.5-10 cm - dimensiune medie (model standard)

Foarfeca nazala, model HEYMANN – 1 buc. - lungime de lucru 9.5-10 cm - dimensiune medie cu lame serate

Foarfeca nazala – 1 buc.

- dreapta, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- curba la dreapta, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- curba la stanga, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- lame curbe in sus, pentru preventia sinechiilor, cu conector de irigare, lungime lucru 12-14 cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- lame curbe in jos, pentru preventia sinechiilor, cu conector de irigare, lungime lucru 12-14 cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- model Zurich, demontabila, dreapta, marime mare, lungime taiere 18-20mm, lungime lucru 13-15 cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- demontabila, dreapta, model subtire, lungime taiere 10-12mm, lungime lucru 11-13 cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- demontabila, curbata la dreapta, model subtire, lungime taiere 10-12mm, lungime lucru 11-13 cm

Foarfeca nazala – 1 buc.

- demontabila, curbata la stanga, model subtire, lungime taiere 10-12mm, lungime lucru 11-13 cm

Pensă aplicator de clipuri chirurgie endoscopică – 1 buc.

- pentru cliparea arterei sfeno-palatine, brațe drepte, prevăzută cu canal de aspirație, lungime instrument între 12-15 cm, compatibilă cu clipuri de titan de dimensiune 5mm

Pensă prehensiune ovală – 1 buc.

- model Blakesley – dreaptă – dimensiune 1, lungime totală între: 11 – 13 cm

Pensă prehensiune ovală – 1 buc.

- model Blakesley – dreaptă – dimensiune 1, lungime totală între: 15 – 17 cm

Canula sinusala – 1 buc.

- model EICKEN, curba scurta, diametru exterior 2-3mm, lungime 11-13cm

Canula sinusala – 1 buc.

- model EICKEN, curba lunga, diametru exterior 2-3mm, lungime 11-13cm

Canula sinusala – 1 buc.

- model EICKEN, curba lunga, diametru exterior 3-4mm, lungime 11-13cm

Canula sinusala – 1 buc.

- model EICKEN, curba lunga, diametru exterior 4-5mm, lungime 11-13cm

Canula aspiratie – 1 buc.

- pentru sinusul frontal, curbată cu angulație către anterior, vârf cu olivă, gaură de reglat presiunea pe mâner, lungime între 14 și 16 cm, diametru extern între 2 și 3 mm

Canula aspiratie – 1 buc.

- pentru sinusul frontal, curbată cu angulație către anterior, vârf cu olivă, gaură de reglat presiunea pe mâner, lungime între 14 și 16 cm, diametru extern între 2 și 3 mm

Palpator sinus frontal – 1 buc.

- model RITTER, marime 1, diametru exterior 2-3mm, lungime 14-16cm

Palpator sinus frontal – 1 buc.

- model RITTER, marime 3, diametru exterior 3-4mm, lungime 14-16cm

Elevator cu suctiune - 1 buc.

- varf plat, diametru aprox. 5 x 1.8mm, cu fereasta de suctiune laterala, tip baioneta, lungime 20-22cm

Elevator cu suctiune - 1 buc.

- varf plat, diametru aprox. 3 x 1.8mm, cu fereasta de suctiune laterala, tip baioneta, lungime 20-22cm

Secera ostie frontala – 1 buc.

- dubla, curbate la 75-78 grade, un varf drept si celalalt angulat inapoi, lungime 22 cm

Cutit ascutit, lungime 19-21cm – 1 buc.

Chiureta nazala, ovala, marime 2, lungime 18-20cm – 1 buc.

Chiureta nazala, alungite, marime mica, lungime 18-20cm – 1 buc.

Chiureta sinus frontal – 1 buc.

- curbata la 90 grade , ovala, taiere inainte, lungime 18-20cm

Chiureta sinus frontal – 1 buc.

- curbata la 90 grade , alungita, mica, lungime 18-20cm

Pensa ciupitoare sfenoid – 2 buc.

- rigida, curba in sus la 30 grade, taiere dreapta cu muscatura in sus, cu falca fixa plata, marime 2x2mm, lungime lucru 11-13cm

Pensa ciupitoare sfenoid – 1 buc.

- marime 1.6x2mm, lungime lucru 11-13cm

Pensa ciupitoare sinus frontal – 2 buc.

- cu teaca intoarsa in sus la 70 grade, taiere anterioara, mica, falci 2.5x2mm, lungime lucru 12-14 cm

Pensa ciupitoare sinus frontal – 2 buc.

- cu teaca intoarsa in sus la 70 grade, taiere anterioara, mica, falci 3.5x3mm, lungime lucru 12-14 cm

Pensa ciupitoare os – 1 buc.

- model KERRISON, demontabila, rigida, taiere in jos la 90 grade, lungime lucru 17-19 cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, marime 0, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, marime 1, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, curba la 45 grade in sus, marime 0, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, marime 1, curba la 90 grade in sus, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, falci drepte cu latime 3mm cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, falci curbe in sus la 45 grade cu latime 2.5mm cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, marime 1, latime falci 3.5mm, cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, cu latime 3mm cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa nazala – 1 buc.

- dreapta, curba la capatul tecii 25 grade in sus, falci curbe in sus la 45 grade cu latime 3 mm cu conector de spalare, lungime lucru 12-14cm

Pensa ciupitoare sinusala STAMMBERGER – 1 buc.

-taiere in , cu teaca rotativa 360° demontabila , lungime de lucru 9 – 11cm

Adaptor de curatare – 1 buc.

-pentru pense ciupitoare cu teaca rotativa

Pensa apucatoare sinusala model HEUWIESER – 1 buc.

-falci curbate in jos , falca fixa curbata la 90° , falca mobile curbata la 120° , cu port de curatare, lungime de lucru 9 – 11 cm

Pensa apucatoare sinusala model HEUWIESER – 1 buc.

-cu falci curbate in jos, falca fixa curbata la 140° , falca mobile curbata la 155°, cu port de curatare, lungime de lucru 9 – 11cm

Pensa dubla tip lingura – 1 buc.

-deschidere verticala , curbata in sus la 70° , diametru lingura 3 - 4mm , cu port de curatare, lungime de lucru 12 – 14cm

Pensa dubla tip lingura - 1 buc.

-deschidere verticala, curbata posterior la 110° , diametru cupa 3 - 4mm , cu port de curatare, lungime de lucru 12 – 14cm

Pensa dubla tip lingura – 1 buc.

-deschidere orizontala, curbata in sus la 70° , diametru cupe 3 - 4mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm

Pensa dubla tip lingura – 1 buc.

-deschidere orizontala, curbata posterior la 110° , diametru cupe 3 - 4mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm

Forceps model STAMMBERGER lingura dubla – 1 buc.

-deschidere verticala, falci curbate in sus la 65°, diametru cupe 2 – 3mm, cu port de curatare , lungime de lucru 11 - 13cm

Forceps model STAMMBERGER lingura dubla – 1 buc.

-deschidere orizontala , falci curbate in sus la 65°, diametru cupe 2 – 3mm, cu port de curatare , lungime de lucru 11 - 13cm

Forceps dubla lingura girafa model KUHN – BOLGER – 1 buc.

-deschidere verticala, falci curbate in sus la 55° , diametru cupe 3 – 4mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm

Forceps dubla lingura girafa model KUHN – BOLGER – 1 buc.

-deschidere orizontala, falci curbate in sus la 90° , diametru cupe 2 – 3mm, cu port de curatare , lungime de lucru 12 – 14cm

Forceps de sinus frontal model NICOLAI – 1 buc.

-cu falci curbate in sus la 65°, lungimea tecii distale 29 – 31mm , latime taiere 1 – 2 mm, falci patrate, deschidere inapoi, falca mobile serata, diametru teaca 3 – 4mm, cu port de curatare, lungime de lucru 13-15 cm

Pensa apucatoare si de biopsie – 1 buc.

-cupe ovale, diametru teaca 3 – 4 mm, cu port de curatare, lungime de lucru 14 – 16 cm

Forceps bipolar model CASTELNUOVO – 1 buc.

-cu falci fine, latime falci 2 – 3mm, angulate distal al 45°, diametru exterior 3 – 4 mm,lungime de lucru 13 - 15 cm , alcatuit din maxim 4 componente detasabile

Forceps bipolar cu suctiune model STAMMBERGER – 1 buc.

-curbat in sus la 15°, cu canal de suctiune, pentru coagulare bipolara in zonele paranazale, lungime de lucru 12 – 13 cm

Elevator model COTTLE – buc.

-cu doua capete, semi-ascutit si bont, gradat, lungime de lucru 19 – 21cm

Cutit tip secera – 1 buc.

-usor curbat, lungime de lucru 17 – 19cm

Telescop optic miniatural – 1 buc

-diametru 0.7 – 0.9mm, semi-flexibil, autoclavabil, prevazut cu canal de lucru 0.2 – 0.3 mm, lungime de lucru 130 – 140cm

Cutit model BALLENGER – 1 buc.

-forma de bayoneta, latime 3 – 4 mm, lungime de lucru 19 – 20cm

Cutit model BALLENGER – 1 buc.

-forma de bayoneta, latime 4 – 5 mm, lungime de lucru 19 – 20cm

Pensa pentru fragmentarea cartilajului COTTLE – 1 buc.

-dimensiuni 5 x 1.5 cm

Pila nazala – 1 buc.

-cu doua capete fine, lungime de lucru 21 – 22cm

Forceps bipolar - 1 buc.

-falci curbate in sus la 45°, pentru coagulare laringiana, lungime de lucru 22 – 23cm

Canula de suctiune si coagulare monopolara model KLEINSASSER – 1 buc.

-diametru extern 3 – 4 mm,lungime de lucru 25 – 27 cm

Canula izolata de suctiune model SIMMEN – 1 buc.

-angulata, maleabila, fara izolatie distala, diametru exterior 3 – 4mm, lungime de lucru 11 – 13 cm

Hipofaringoscop model ROBERTS – JESBERG – 1 buc.

-lungime de lucru 19 – 21cm, marime 10 x 14

Transportor lumina prin fibra optica – 1 buc.

-pentru utilizarea cu hipofaringoscoape, lungime de lucru 19 – 21cm

Deflector prismatic de lumina – 1 buc.

-autoclavabil, pentru conectare cu cablu de lumina prin fibra optica

Telescop optic – 1 buc.

-unghi de vizualizare 0°, diametru 4 – 5mm, lungime 23-25cm, cu fibra optica de transmitere a luminii incorporata

Telescop optic – 1 buc.

-unghi de vizualizare 0°, diametru 2 – 3 mm, lungime de lucru 35 - 37cm, cu fibra optica de transmitere a luminii incorporata

Pensa optica – 1 buc.

-cu falci serate, cu maner actionat prin arc, lungime de lucru 33 – 35cm , pentru utilizare cu telescoape optice

Pensa optica – 1 buc.

-cu cupe rotunde in forma de lingura, cu falci cu actiune dubla, cu maner actionat prin arc, lungime de lucru 33 – 35cm, pentru utilizare cu telescoape optice

Canula de suctiune – 1 buc.

-diametru exterior 1.5 – 2 mm, lungime de lucru 24 – 26cm

Seringa de inalta presiune – 1 buc.

-pentru injectarea de fluide vascoase, diametru exterior 1.2 – 1.4mm, diametru interior 0.7 – 0.9mm, lungime de lucru 22 – 24cm,

Laringoscop operator model STEINER – 1 buc.

-destinat pentru adulti, dimensiune medie, prevazut cu canal pentru evacuarea vaporilor, lungime de lucru 17 – 19 cm, diametru proximal 26 – 19mm

Clip pentru luminare Proximala - 1 buc.

Tub de suctiune – 1 buc.

-pentru utilizarea cu laringoscoape operatorii, destinate pentru evacuarea vaporilor, diametru exterior 2 – 3mm, lungime de lucru 15 – 17cm

Adaptor – 1 buc.

-pentru utilizarea cu laringoscoape proximale , tub de suctiune mobil, pentru tuburi de evacuare a vaporilor

Adaptor – 2 buc.

-pentru schimbarea intraoperatorie a telescoapelor optice in conditii de sterilitate

SET FIBROSCOAPE

Video-rino-laringoscop flexibil HD – 2 buc.

- cu senzor video, minim tehnologie HD, dispus in varful endoscopului

- diametru exterior: maxim 4 mm

- lungime de lucru: minim 30 cm

- directie vedere: 0°

- unghi vedere: minim 100º

- deflectie varf: minim 140°/140°

- iluminare de tip LED inglobata

Accesorii Obligatorii incluse in set:

- tester etanseitate, cu para din cauciuc si manometru

- valiza speciala pentru transport si depozitare

Video-rino-laringoscop flexibil – 2 buc.

- cu senzor video tip CMOS sau CCD dispus in varful endoscopului

- diametru exterior: maxim 3 mm

- lungime de lucru: minim 30 cm

- directie vedere: 0°

- unghi vedere: minim 100º

- deflectie varf: minim 140°/140°

- iluminare de tip LED inglobata

Accesorii Obligatorii incluse in set:

- tester etanseitate, cu para din cauciuc si manometru

- valiza speciala pentru transport si depozitare

E. SET ENDOSCOPIE

Telescop optic (0°) – 2 buc.

- cu lentile interne tip bagheta

- unghi de vedere la 0°

- diametru 4 mm

- lungime 18-20 cm

- autoclavabil

Telescop optic (0°) – 3 buc.

- cu lentile interne tip bagheta

- unghi de vedere la 0°

- diametru 3 mm

- lungime 14-16 cm

- autoclavabil

Piezotom

Specificatie Tehnica Piezotom

Include o tehnologie avansata ce permite efectuarea unor proceduri chirurgicale superioare si atraumatice: osteotomii, osteoplastii, extractii, sinus lift.

Functii de protejare a tesutului Control al modularii frecventei pentru protejarea tesutului moale si refacere mai buna a acestuia

Varf subtire cu vibratii liniare si taietura fina, si pierdere minima de tesut osos

Fluxul controlat de irigare ce atinge capatul varfului indiferent de orientare cu reducere a efectul termic

Putere Sistem intern de putere dinamica cu monitorizare continua si detectarea variatiile dintre criteriile principale (gesturi clinice, presiune, tesuturi, varfuri))

Posibilitate de crestere a puterii cu minim + 25% (functie tip boost) Posibilitate de descrestre a puterii cu minim 8% pentru protejare tesuturi moi

Piesa de mana tip LED cubica ceramica

Prevazut cu ecran cu control táctil (touch screen)

Pedala de control multifunctionala

varfuri chirurgicale nimim 5 tipuri, inclusiv varf cu extra intarire

Piesa de mana

Linii de irigare

SIsitemul Include: piesa de chirurgie cu LED, suport pentru piesa de chirurgie, un kit de instrumente (minim 5 tipuri), cheie dinamometrica si pedala multifunctionala de picior.

*** Acolo unde sunt menționate produse de o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție sau o licență de fabricație, se citește ,,sau echivalent”.

Specificațiile tehnice incluse în prezentul document reprezintă cerințe minime și obligatorii. Ofertele care prezintă caracteristici superioare acestora vor fi considerate conforme și vor fi luate în considerare.