|  | R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE SPITALUL CLINIC DE URGENŢÃ MILITAR „DR. ŞTEFAN ODOBLEJA”CRAIOVA | NECLASIFICAT Exemplar unic |
| --- | --- | --- |
| Loc. Craiova, str. Caracal nr. 150, jud. Dolj; telefon/fax 0251 581081; 0251 581444; e-mail: licitatii@smucraiova.ro |  |  |

# ANEXA NR. 1 la caietul de sarcini

ACORD CADRU 30 DE LUNI FURNIZARE PROTEZE SI COMPONENTE PROTEICE SPECIFICE PN ENDOPROTEZARE

Proteza totala de genunchi cimentata cu platou mobil si stabilizare  posterioara :

1. Componenta femurala cimentata:

- sa fie confectionata din aliaj de CoCr

- fiecare componenta sa fie anatomica, cu variante stanga-dreapta

- sa existe minim 5 dimensiuni pefiecare tip stanga / dreapta

- sa fie disponibila in variante cimentata

- fereastra intercondiliana pentru eventuala insertie intramedulara de tije retrograde

- componenta femurala sa prezinte ramforsari (rizuri) de rigidizare in plan antero-posterior

- design care sa permita o hiperflexie pana la 150 grade

- sterilizare gamma

2. Componenta tibiala:

- sa fie confectionata din aliaj de CoCr

- baza de implantare prin pin de stabiliza retronconic si aripioare suplimentare prevazute cu  rizuri de ancorare

- platou tibial suficient de intins pentru a asigura o rotatie de 20 de grade a insertului tibial mobil,fara a genera stres pe ligamentele colaterale;

- sa existe minim 5 dimensiuni;

- sa fie disponibila in variante cimentata si necimentata

3. Insert tibial:

- mobil, confectionat din uhmwpe                 reticulizata

- arhitectura care sa asigure stabilizarea posterioara a protezei prin plot de stabilizare

- congruenta perfecta cu componenta femurala in flexie si extensie

- fixarea pe componenta tibiala sa se faca pe sectiune mixta cilindru – con pentru o stabilitate optima;

- disponibile minim 5 dimensiuni x 5 grosimi, compatibile cua bsolut orice marime de componenta tibiala

- sterilizare gamma.

4. Componenta patelara:

- confectionata din UHMWPE

- disponibila in minim 5 dimensiuni;

- forma de dom concentric

- fixare cu  ajutorul a 2 pini de cimentare

- sterilizare gamma

5. Sistem de lavaj pulsatil:

- sa fie sistem de unica utilizare

- cu debit variabil

- sa se livreze impreuna cu atasamentul sub forma de palnie

- sa prezinte si tubulatura pentru aspiratie din plaga

- sa prezinte doua viteze de pulverizare

- sa se livreze impachetat steril

6. Ciment ortopedic:

- doza de 40 gr.

- disponibil in doua variante: cu vascozitate normala si vascozitate joasa

- prezentat sub forma de pulbere si monomer lichid

- cu continut de 1 g. gentamicina per doza

Toate certificatele, avizele şi auorizaţiile să fie în termen de valabilitate

FARMACIST SEF                                                                          MEDIC ORTOPED

LT COTIGA MIHAIL                                                                        CPT CALAFETEANU DAN