CAIETUL DE SARCINI
   Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. 

In conformitate cu prevederile art. 156, alin. (2) si (3) din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, elementele caietului de sarcini care indica o anumita origine / marca / procedeu se vor citi ca fiind insotite de cuvintele “sau echivalent”. 

1. Obiectul acordului cadru 
                       Obiectul acordului cadru de furnizare consta in achizitia de Medii si truse necesare diagnosticului microbiologic,necesare ingrijirii pacientilor .
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate min. contr. Subsecvent
	Cantitate max. contr. Subsecvent
	Cantitate min. acord-cadru (48luni)
	Cantitate max. acord-cadru (48luni)
	Preţ unitar
	Valoare lei fara TVA (min) contr. Subsecvent
	Valoare lei fara TVA (max) contr. Subsecvent
	Valoare lei fără TVA(min) acord-cadru (48luni)
	Valoare lei fara TVA (max) acord-cadru (48luni)

	1
	Agar cromogenic ESBL
	pachet
	50
	120
	2400
	5760
	56.00
	2,800.00
	6,720.00
	134,400.00
	322,560.00

	2
	Agar cromogenic CRE
	pachet
	50
	120
	2400
	5760
	254.00
	12,700.00
	30,480.00
	609,600.00
	1,463,040.00

	3
	Bulion MRSA
	cut
	2
	4
	96
	192
	2,639.00
	5,278.00
	10,556.00
	253,344.00
	506,688.00

	4
	Agar cromogen  ESBL + Agar cromogen Enterobacterales cu rezistenta la carbapeneme
	pachet
	1
	2
	48
	96
	478.00
	478.00
	956.00
	22,944.00
	45,888.00

	5
	Agar Columbia cu sange berbec + Agar cromogen MRSA
	pachet
	1
	2
	48
	96
	243.00
	243.00
	486.00
	11,664.00
	23,328.00

	6
	Agar cromogen pentru  Candida sp + Agar Sabouraud cu gentamicina si cloramfenicol
	pachet
	1
	2
	48
	96
	237.00
	237.00
	474.00
	11,376.00
	22,752.00

	7
	Trusa manuala de identificare CTX-M14/15  pentru Enterobacterales producatoare de betalactamaze
	kit
	30
	60
	1440
	2880
	1,061.00
	31,830.00
	63,660.00
	1,527,840.00
	3,055,680.00

	8
	Trusa manuala de identificare a eritrocitelor de oaie, pentru a ajuta la diferențierea
Staphylococcus aureus de izolatele altor specii de Staphylococcus dezvoltare pe agar prin detectarea factorului de aglomerare.
	cut
	1
	2
	48
	96
	404.00
	404.00
	808.00
	19,392.00
	38,784.00

	9
	Trusa manuala pentru identificarea tulpinilor de Acinetobacter baumannii rezistente la carbapeneme
	kit
	3
	10
	144
	480
	1,323.00
	3,969.00
	13,230.00
	190,512.00
	635,040.00

	10
	Trusa manuala pentru identificarea proteinelor de legare a penicilinei PBP2
	flc
	1
	2
	48
	96
	3,142.00
	3,142.00
	6,284.00
	150,816.00
	301,632.00

	11
	Trusa manuala pentru identificarea antigenului Streptococcus grup B, Haemophilus influenzae tip b, Streptococcus pneumoniae (pneumococ), Neisseria meningitidis (meningococ) grup A, B, C, Y sau W135 si Escherichia coli K1
	kit
	1
	2
	48
	96
	4,312.00
	4,312.00
	8,624.00
	206,976.00
	413,952.00

	12
	Trusa manuala de identificare  Streptococcus pneumoniae + Legionella pneumophila- antigene urinare
	kit
	1
	2
	48
	96
	1,834.00
	1,834.00
	3,668.00
	88,032.00
	176,064.00

	 
	TOTAL AC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,227.00
	145,946.00
	3,226,896.00
	7,005,408.00


2. Informatii cu privire la atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante

· de a emite comanda/contractul subsecvent in baza careia furnizorul va livra produsele in termele asumate;

· de a receptiona produsele in termenele impuse si asumate de catre furnizor;

· de a refuza produsele care nu corespund cu propunerea tehnica a ofertantului; 

· de a plati valoarea aferenta facturilor emise pentru produsele furnizate, in termenul asumat;
3. Riscurile aferente implementarii contractului de furnizare


Riscuri ce cad in responsabilitatea autoritatii contractante

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic ce nu detine autorizatiile necesare pentru activitatea de furnizare;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu detine capacitatea tehnica si / sau profesionala, 
                     fapt ce ar putea genera intarzieri sau chiar neindeplinirea obligatiilor asumate;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu are capacitatea financiara necesara implementarii contractului;

· riscul de a nu se efectua receptia in termenele asumate, risc pentru combaterea caruia se va emite o decizie cu persoanele 
             responsabile cu receptia produselor;

Pentru combaterea acestor riscuri au fost emise cerinte si criterii de calificare in acest sens. 

Riscuri ce cad in responsabilitatea furnizorului

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele in termenele asumate;

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele la standardele calitative solicitate in caietul de sarcini  si asumate prin propunerea sa tehnica;
Pentru combaterea acestor riscuri, operatorii economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice metodele propuse.

4. Cerinte generale:
Produsele se vor livra la sediul autoritatii contractante – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, sector 1,
 Calea Floreasca nr. 8.

Transportul va fi asigurat de catre furnizor pana la magazia autoritatii contractante. 
Toate cheltuielile asociate obiectului contractului vor fi cuprinse in valoarea ofertata.

Termenul de livrare al produselor: in maxim 48 de ore de la primirea 
 contractului subsecvent semnat si inregistrat de catre autoritatea contractanta sau in baza comenzii.
Receptia se va efectua in cadrul termenului de livrare, in maxim 2 ore de la prezentarea produselor la magazia
  autoritatii contractante.

Termen de plata: in maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta. 
Pentru dovedirea modului de indeplinire a cerintelor generale, operatorii economici vor prezenta pe langa 
documentele solicitate si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma conditiile de livrare si 
receptie precum si termenul de plata.
	
	                           Medii de cultura

	Agar cromogenic ESBL
	  Mediu cromogen calitativ selectiv de screening pentru prezența bacteriilor producătoare de betalactamaze cu spectru extins (BLSE) în probele de screening fecal și rectal și pentru identificarea culturilor izolate clinice.

Formula: 

Peptonă 12 g/l

Clorură de sodiu 5 g/l

Soluții-tampon fosfat 4 g/l

Agar 15 g/l

Amestec cromogen 4 g/l

Amestec de antibiotice 0,28 g/l 

Aspect fizic: 

Culoare Alb perlat 

Claritate Opac 

Greutate de umplere 17 g ± 5% 

pH 6,9 ± 0,2

Produsul sa se depoziteze in ambalajul original la 2-12°C până la utilizare. Produsul sa poata fi utilizat până la data de expirare înscrisă pe etichetă. Produsul se pastreaza ferit de lumină. Inainte de utilizare se lasa sa ajunga la temperatura camerei. Nu se incubeaza înainte de utilizare.

Acest mediu sa poata fi testat cu urmatoarele tulpini/aspect colonii:

Klebsiella pneumoniae ATCC® 700603™ / Colonii de 1-2 mm, verzi. 

Escherichia coli TEM-3 NCTC 13351 / Colonii de 1-2 mm, culoare albastru/turcoaz.

Enterobacter cloacae ATCC® 23355™ / Nicio dezvoltare 

Citrobacter freundii NCTC 8581 / Nicio dezvoltare

Candida albicans ATCC® 10231™ / Nicio dezvoltare

Forma de prezentare: pachet cu 10 placi 

Se solicita certificate de calitate emise de producator care sa ateste efectuarea controlului de calitate cu tulpinile recomandate.   

	Agar cromogenic CRE
	Mediu cromogen selectiv calitativ pentru depistarea prezenței Enterobacteriaceae rezistente la carbapeneme (ERC) în probele rectale și de fecale selectate și pentru identificarea izolatelor clinice.

Formula: 

Peptonă 15 g/l

Oxid de titan 5,1 g/l

Amestec cromogen 1 g/l

Agar 15 g/l

Zahăr 2 g/l

Amestec de antibiotice 19 ml 

Aspectul fizic: 

Culoare Albastru/verde

 Claritate Opac 

Greutate de umplere 19,0 ± 2,0 g 

pH 7,0 ± 0,2

Produsul sa se depoziteze in ambalajul original la 2-10°C până la utilizare. Produsul sa poata fi utilizat până la data de expirare înscrisă pe etichetă. Produsul se pastreaza ferit de lumină. Inainte de utilizare se lasa sa ajunga la temperatura camerei. Nu se incubeaza înainte de utilizare.

Acest mediu sa poata fi testat cu urmatoarele tulpini/aspect colonii:

Condiții de incubare: 18-24 de ore la 37°C ± 2°C aerob

Klebsiella pneumoniae NCTC 13443 / Colonii de culoare albastru / violet 

Acinetobacter baumannii NCTC 13420 / Colonii albe/gri

Escherichia coli ATCC® 25922 / Nicio dezvoltare

Klebsiella pneumoniae ATCC® 29665 / Nicio dezvoltare 

Enterococcus faecalis NCTC 12201 / Nicio dezvoltare 

Candida albicans ATCC® 10231 / Nicio dezvoltare 

Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637 / Nicio dezvoltare

Forma de prezentare: pachet cu 10 placi

Se solicita certificate de calitate emise de producator care sa ateste efectuarea controlului de calitate cu tulpinile recomandate.

	Bulion MRSA
	   Mediu de screening calitativ pentru detectarea Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) direct din probe clinice principalele tipuri de probe sunt

tampoane prelevate din nas, gât, perineu, rană și piele.

Formula 

 Peptone                            25.0

 Saruri                               15.0 

Manitol                               5.0 

Trehloza                              5.0

Colorant idincator               0.0

Adaos:

Amestec de antibiotice       25ml

Aspect fizic

Culoare: Roșu

Claritate: Transparent

Greutate de umplere                         3,0 g – 3,3 g

pH                                                     7,1 ± 0,2 

Produsul sa fie gata de utilizare si sa nu necesite pregătire suplimentară. Produsul sa se pastreze în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 2–10°C, până la momentul utilizării. Inainte de utilizare sa poata fi lasat sa ajunga la temperatura camerei si sa nu se incubeze înainte de utilizare.

La livrare produsul va fi insotit de certificat de calitate/ nr de lot eliberat de producator.

Produsul sa aiba inregistrare eliberata de MSP, Romania

Controlul calității:

Condiții de incubare: 18–24 h la 37°C ± 2°C , în condiții aerobe

Acest mediu poate fi testat utilizând următoarele tulpini

Staphylococcus aureus NCTC 10442- Creștere tulbure, acidă (portocaliu/galben)

Forma de prezentare:100 tuburi x 3ml  

	Agar cromogen  ESBL + Agar cromogen Enterobacterales cu rezistenta la carbapeneme
	Agar cromogen  ESBL + Agar cromogen Enterobacterales cu rezistenta la carbapeneme (10 placi)

Mediu calitativ, selectiv și cromogenic, furnizat în format de biplacă, care permite depistarea bacteriilor producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins pe partea destinată mediului ESBL și a enterobacteriilor rezistente la carbapeneme pe partea destinată mediului CRE, din probe clinice.

Formulă tipică g/l

Partea 1 - ESBL

Peptonă 12,0 g

Clorură de sodiu 5,0 g

Tampoane fosfat 4,0 g

Amestec cromogenic 4,0 g

Agar 15,0 g

Adaos: Amestec antibiotic 0,28 ml

Partea 2 – CRE

Peptonă 15,0 g

Oxid de titan 5,1 g

Zahăr 2,0 g

Amestec cromogenic 1,0 g

Agar 15,0 g

Adaos: Amestec antibiotic 19 ml

Ajustat pentru a respecta standardele de performanță.

Aspect fizic

Partea 1 – ESBL

Culoare: bej deschis

Claritate: opacă

pH: 6,9 ± 0,2

Partea 2 – CRE

Culoare: albastru/verde

Claritate: opacă

pH: 7,0 ± 0,2

Greutate totală de umplere: 19,0 ± 2,0 g

Depozitare

Produsul sa fie gata de utilizare si sa nu necesite pregătire suplimentară. Produsul sa se pastreze în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 2–10°C, până la momentul utilizării. Inainte de utilizare sa poata fi lasat sa ajunga la temperatura camerei si sa nu se incubeze înainte de utilizare.

La livrare produsul va fi insotit de certificat de calitate/ nr de lot eliberat de producator.

Produsul sa aiba inregistrare eliberata de MSP, Romania

Controlul calității

Performanța acestui mediu poate fi verificată prin testarea tulpinilor de referință prezentate în Tabelul 1 și Tabelul 2.

Condiții de incubare: 18–24 ore la 37°C, în condiții aerobe

Tabelul 1. Partea ESBL a biplăcii

Klebsiella pneumoniae ATCC® 700603™ (10–100 UFC) – colonii verzi de 1–2 mm

Escherichia coli NCTC 13351 (10–100 UFC) – colonii albastre de 1–2 mm

Enterobacter cloacae ATCC® 23355 (10⁴–10⁵ UFC) – fără creștere sau creștere superficială (scum growth)

Citrobacter freundii NCTC® 8581 (10⁴–10⁵ UFC) – fără creștere sau creștere superficială

Candida albicans ATCC® 10231 (10⁴–10⁵ UFC) – fără creștere sau creștere superficială

Tabelul 2. Partea CRE a biplăcii

Acinetobacter baumannii NCTC 13420 (10–100 UFC) – colonii alb-gri de 1–2 mm

Klebsiella pneumoniae NCTC 13443 (10–100 UFC) – colonii albastru-închis/violet de 1,25–2 mm

Escherichia coli ATCC® 25922 (10⁴–10⁵ UFC) – fără creștere

Klebsiella pneumoniae ATCC® 29665 (10⁴–10⁵ UFC) – fără creștere

Forma de prezentare: pachet x 10 placi

	Agar Columbia cu sange berbec + Agar cromogen MRSA
	  Mediu furnizat sub forma de biplaca, Partea 1 - Agar Columbia cu sânge de berbec este un mediu destinat creșterii microorganismelor exigente, permițând observarea clară a reacțiilor hemolitice; Partea 2 - mediu selectiv utilizat pentru depistarea prezenței Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) în probe clinice.

Formula tipica g/l Partea 1:

Peptonă specială 23,0 g/l

Amidon 1,0 g/l

Clorură de sodiu 5,0 g/l

Agar 10,0 g/l

Sânge de oaie defibrinat* 50,0 ml

Aspectul fizic al mediului Partea 1: 

Culoare Roșu aprins

Claritate Opac

Greutatea totală a conținutului 17,0 g ± 5%

pH 7,3 ± 0,2

Formula tipica g/l Partea 2:

Mix de peptona 20.0 g/l

Carbohidrati 4.0 g/l

Saruri 5.0 g/l

Mix cromogenic 0.2 g/l

Kaolin 8.0 g/l

Agar 13.0 g/l

Cocktail de antibiotice 20.0 ml 

Aspect fizic Partea 2:

Culoare ivoriu deschis 

Claritate Opac 

Greutate de umplere 17g ± 5% 

pH 7.3 ± 0.2

Depozitare

Produsul sa fie gata de utilizare si sa nu necesite pregătire suplimentară. Produsul sa se pastreze în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 2–10°C, până la momentul utilizării. Inainte de utilizare sa poata fi lasat sa ajunga la temperatura camerei si sa nu se incubeze înainte de utilizare.

La livrare produsul va fi insotit de certificat de calitate/ nr de lot eliberat de producator.

Produsul sa aiba inregistrare eliberata de MSP, Romania

Controlul calității

Performanța acestui mediu poate fi verificată prin testarea tulpinilor de referință de mai jos:

Partea 1 – Agar Colmbia cu sange de berbec

Condiții de incubare: 18–24 ore la 36 ± 1°C, în condiții aerobe

Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™ – creștere bună, colonii gri, hemoliză α

Streptococcus pyogenes ATCC® 12344™ – creștere bună, colonii gri, hemoliză β

Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ – creștere bună, colonii gri lucioase

Staphylococcus aureus ATCC® 33591™ – creștere bună, colonii albe cu hemoliză

Partea 2 –MRSA

Condiții de incubare: 18–24 ore la 36 ± 1°C, în condiții aerobe

Staphylococcus aureus ATCC® 33591™ – creștere bună, colonii albastre

Condiții de incubare: 18–24 ore la 36 ± 1°C, în condiții aerobe

Bacillus licheniformis ATCC® 14580™ – creștere, colonii mici de culoare roz

Condiții de incubare: 18–24 ore la 36 ± 1°C, în condiții aerobe

Staphylococcus aureus ATCC® 29213™ – fără creștere

Proteus mirabilis ATCC® 29906™ – fără creștere

Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ – fără creștere

Forma de prezentare: pachet x 10 placi   

	Agar cromogen pentru  Candida sp + Agar Sabouraud cu gentamicina si cloramfenicol
	     Mediu furnizat sub forma de biplaca pentru izolarea simultană a dermatofiților, a altor ciuperci și drojdii, precum și pentru izolarea și identificarea prezumtivă a speciilor clinice relevante de Candida spp. Partea 1 este mediu cromogen selectiv și diferențial care permite izolarea și identificarea speciilor clinice importante de Candida spp. din probe clinice, precum și identificarea izolatelor clinic. Partea 2 mediu selectiv cu pH acid pentru izolarea dermatofiților, a altor ciuperci și a drojdiilor din probe clinice.

Formulă tipică* g/l

Partea 1 – Mediu cromogen Candida

Peptonă – 4,0 g

Amestec cromogenic – 13,6 g

Cloramfenicol – 0,5 g

Agar – 13,6 g

Partea 2 – Mediu Sabouraud GC Selectiv 

Peptonă micologică – 10,0 g

Glucoză – 40,0 g

Gentamicină – 0,1 g

Cloramfenicol – 0,05 g

Agar – 15,0 g

Aspect fizic:

Greutate de umplere: 17 g ± 5%

Ambalare: 10 plăci ambalate în folie

pH:

Mediu Cromogen Candida – 6,0 ± 0,2

Sabouraud GC Selectiv Agar – 5,6 ± 0,2

Aspect:

Mediu Cromogen Candida Agar – alb sidefiu, opac

Sabouraud GC Selectiv Agar – galben-pai, translucid

Depozitare

Produsul sa fie gata de utilizare si sa nu necesite pregătire suplimentară. Produsul sa se pastreze în ambalajul original, la o temperatură cuprinsă între 2–10°C, până la momentul utilizării. Inainte de utilizare sa poata fi lasat sa ajunga la temperatura camerei si sa nu se incubeze înainte de utilizare.

La livrare produsul va fi insotit de certificat de calitate/ nr de lot eliberat de producator.

Produsul sa aiba inregistrare eliberata de MSP, Romania

Controlul calității

Performanța acestui mediu poate fi verificată prin testarea tulpinilor de referință de mai jos:

Partea 1 – Mediu Cromogen Candida

Condiții de incubare: 48–72 ore la 32 ± 1°C, în condiții aerobe

Candida albicans ATCC® 10231™ – creștere bună, colonii verzi

Candida tropicalis ATCC® 750™ – creștere bună, colonii albastru-închis

Partea 2 – Sabouraud GC

Condiții de incubare: 48–72 ore la 32 ± 1°C, în condiții aerobe

Candida albicans ATCC® 10231™ – creștere bună, colonii albe

Inocul: o colonie, testată prin metoda însămânțării directe, mediu martor SAB

Condiții de incubare: 48–72 ore la 32 ± 1°C, în condiții aerobe

Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™ – creștere bună, micelii albe, spori negri

Forma de prezentare: pachet x 10 placi

	
	TRUSE MANUALE DE IDENTIFICARE

	Trusa manuala de identificare CTX-M14/15  pentru Enterobacterales producatoare de betalactamaze
	 Trusa manuala de identificare CTX-M14/15  pentru Enterobacterales producatoare de betalactamaze

Componenta kitului

20 casete individual ambalate

Buffer-15 ml

20 tuburi de colectare  

20 pipete

Instructiuni de utilizare

Timpul de obtinere a rezultatului: 15 minute

Performantele testului

Sensibilitate: 100%

Specificitate: 100%

Reactivii sa isi pastreze sensibilitatea pana la data expirarii care nu trebuie sa fie mai scurta de 6 luni de la data livrarii catre beneficiar.

Produsul trebuie sa fie inregistrat la MSP, iar la livrare sa fie insotit de Certificatul de Calitate emis de producator    

	Trusa manuala de identificare a eritrocitelor de oaie, pentru a ajuta la diferențierea

Staphylococcus aureus de izolatele altor specii de Staphylococcus dezvoltare pe agar prin detectarea factorului de aglomerare.
	  Trusa manuala de identificare a eritrocitelor de oaie, pentru a ajuta la diferențierea

Staphylococcus aureus de izolatele altor specii de Staphylococcus dezvoltare pe agar prin detectarea

factorului de aglomerare.

Componenta trusei:

Reactiv pentru Staphylase Test-Constă din hematii de oaie sensibilizate

la fibrinogen de iepure.

Reactiv pentru Control- Constă din hematii de oaie nesensibilizate.

Carduri de reacție de unică folosință.

Instrucțiuni de utilizare (IFU)

Fiecare kit conține suficient reactiv pentru 100 de teste.

Criterii de performanta:

Sensibilitate >99%

Sdpecificitate>99%   

	Trusa manuala pentru identificarea tulpinilor de Acinetobacter baumannii rezistente la carbapeneme
	  Trusa manuala pentru identificarea  calitativa a tulpinilor de Acinetobacter baumanii rezistente la carbapeneme, din cultura bacteriana..

Metoda de lucru:-Imunocromatografie

Carbapenemaze targetate:

NDM:
OXA-23
OXA-40

OXA-58

Componenta trusei;

20 casete individula ambalate

15ml tampon dilutie 20 tuburi de colectare cu dopuri 

Instructiuni de utilizare

Sensibilitate 99% Specificitate 98,5%

Livrarile vor fi insotite de certificate de calitate pentru fiecare lot   

	Trusa manuala pentru identificarea proteinelor de legare a penicilinei PBP2
	 Trusa manuala de identificare cu latex, care detecteaza PBP2/(denumite si PBP2a), în izolate de Staphylococcus, ca mijloc de ajutor pentru identificarea Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (SAMR) si a stafilococilor coagulazo-negativi meticilino-rezistenti.

Componenta trusei:

Test latex- Particulele de latex sintetic de testare, sensibilizate cu un anticorp monoclonal pentru PBP2

Control latex- Particule de latex sintetic de control, acoperite cu anticorpi de iepure, sensibilizate cu un anticorp monoclonal din aceeasi subclasa lgG, care nu prezinta reactivitate cu proteinele de S. Aureus

Reactiv de extractie 1

Reactiv de extractie 2

Casete de testare

Betisoare de amestecare

Brosura cu instructiuni

Fiecare kit conține suficient reactiv pentru 50 de teste    

	Trusa manuala pentru identificarea antigenului Streptococcus grup B, Haemophilus influenzae tip b, Streptococcus pneumoniae (pneumococ), Neisseria meningitidis (meningococ) grup A, B, C, Y sau W135 si Escherichia coli K1
	 Trusa manuala pentru identificarea calitativa a antigenului Streptococcus grup B, Haemophilus influenzae tip b, Streptococcus pneumoniae (pneumococ), Neisseria meningitidis (meningococ) grup A, B, C, Y sau W135 si Escherichia coli K1

Tip proba:

Fluidele biologice (LCR, ser, urina)

Hemoculturi

Culturi pe placa (numai N. meningitidis B/E. coli K1).

Componenta trusei:

Test latex:

Strep B Test Latex 1 sticluta picuratoare (Capac ROZ)

H. influenzae b Test Latex 1 sticluta picuratoare (Capac ALBASTRU DESCHIS))

S. pneumoniae Test Latex 1 sticluta picuratoare (Capac GALBEN)

N. meningitidis ACY W135 Test Latex 1 sticluta picuratoare (Capac GRI)

N. meningitidis B/ E. Coli K1 Test Latex 1 sticluta picuratoare (Capac MARON)

Control Latex 5 sticlute picuratoare (Capac ALBASTRU INCHIS)

Control Polivalent Pozitiv 2 sticlute picuratoare (Capac ROSU)

Control Negativ 1 sticluta picuratoare (Capac ALB)

Carduri de reactie de unica folosinta 1 pachet

Bete de mixare de unica folosinta 5 pachete

Pipete de unica folosinta 1 pachet

Para de cauciuc neagra 1

Instructiuni de utilizare 1

Nr. teste/trusa: 30    

	Trusa manuala de identificare  Streptococcus pneumoniae + Legionella pneumophila- antigene urinare
	 Trusa manuala de identificare pentru detectarea calitativa a prezentei Legionella pneumophila si  S. pneumoniae din probe de urina umana.

Componenta trusei

 Casete S. pneumoniae + Legionella - 20 buc

Pipete de plastic 

Instructiuni de utilizare

Control pozitiv: S. Pneumoniae+ L. pneumophila  

Control negativ 

Performantele testului

Sensibilitate: >99%

Specificitate: > 99%

Reactivii sa isi pastreze sensibilitatea pana la data expirarii care nu trebuie sa fie mai scurta de 12 luni de la data fabricarii respectiv 10 luni de la data livrarii catre beneficiar.

Produsul trebuie sa fie inregistrat la MSP, iar la livrare sa fie insotit de Certificatul de Calitate emis de producator.


Sef. Laborator analize medicale
Dr.Oana – Iulia Talpos

