Tip/Model:

Producător:

SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificatii tehnice Brat C

A. CARACTERISTICI GENERALE

Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata – se vor prezenta urmatoarele documente: - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - Declaratie de conformitate CE pentru produs - Certificat ISO 13485: 2003 sau echivalent Toate certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate.

Instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie, se asigura de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens

Producatorul va oferi o perioada de garantie completa (incluzand componentele cu vacuum) de minim 12 luni de la punerea in functiune cu timp maxim de interventie de 48 de ore. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb, cel putin 10 ani de la data livrarii. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Furnizorul va asigura la livrare autorizatia de securitate radiologica pentru produs sau autorizatia de furnizare emisa de CNCAN si manualele de utilizare ale aparatului in limba romana. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Furnizorul va asigura la locul instalarii sistemului scolarizarea personalului utilizator pe o perioada de minim 2 zile. Se va anexa o declaratie in acest sens.

Sistemul sa prezinte solutii pentru a reduce impactul asupra mediului inconjurator si a putea fi reciclat intr-un mod sustenabil. A se prezenta un Pasaport Eco in acest sens.

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Brat C contrabalansat

Deplasare verticala a bratului C: minim 43 cm

Oscilaţie stanga-dreapta a bratului C: minim 25º

Adancime brat C: minim 73 cm

Marcajele de culoare de pe brațul C și setul de numere (exemplu 3, 6, 9, 12 etc) de pe detector corespund acelorași numere afișate în imaginea clinică si oferă o referință uniformă la imaginea văzută pentru medic și tehnician

Generator de inalta frecventa de minim 2.1 kW

Tub de raze X monobloc cu minim 2 focare de maxim 0.6 / 1.2 mm

Capacitate de stocare termica a cupolei minim 1478 kHU

Colimare de tip iris, simetrica

Detector digital a-Si de minim 20 cm x 20 cm, dimensiune pixel maxim 200 µm, dimensiune matrice activa minim 1024 x 1024 pixeli

Grila detasabila

Staţie de vizualizare mobilă cu 2 monitoare LCD color de minim 19 inch si rezolutie de minim 1280 x 1024 pixeli (live si de referinta)

UPS integrat care poate furniza energie la intreruperea tensiunii de alimenatare

Posibilitate vizualizare simultana pe acelasi monitor: minim 16 imagini

Profiluri de utilizatori configurabile prin setarea preferințelor pentru parametrii generali la nivel de sistem și IQ, pentru o procedură/toate procedurile: - Tip pacient: Adult (standard, contrast ridicat), Pediatric - Tipul de examinare (selecții anatomice) - Unghiul de orientare a imaginii - Transfer automat LIH la monitorul de referință - IQ: preferințe de calitate a imaginii, bazate pe contrast, claritate, neclaritate și zgomot - posibilitate de a adăuga până la 100 de profiluri

Laser integrat la nivelul detectorului ce proiecteaza doua fascicule de lumina pentru o poziționare usoara a brațului C fără a utiliza radiații

Modul pediatric dedicat ce permite expuneri cu doză scazută, menținând în același timp calitatea imaginii. Include software care oferă îndrumare pentru a elimina grila, ceea ce ajută la reducerea dozei (ex. pentru aplicatii pediatrice)

DICOM Print, Store

Accesorii

- Telecomanda pentru controlul functiilor de procesare si selectarea modurilor de fluoroscopie

- Arc pentru fixare husa sterile

- Pedala pentru fluoroscopie

- Tastatură și mouse medicale

- Set echipament complet radioprotectie medic - 1buc