Linie Chirurgicala laparoscopică complet echipată

| Specificatii | Conformitate (Da/Nu) | Abateri de la specificatii |
| --- | --- | --- |
| - Procesor imagine 4K – 1 bucata |  |  |
| Procesare imagini 4K, rezoluție 3840*2160p/4096*2160p, |  |  |
| Prevazut cu 8 moduri de imagine: lumină albă, fluorescență suprapusă, fluorescență de intensitate, fluorescență monocromă, ecran principal cu lumină albă - patru ecrane împărțite, fluorescență suprapusă - patru ecrane împărțite, fluorescență monocromă - patru ecrane împărțite, fluorescență intensitate - patru ecrane împărțite; |  |  |
| Modul de îmbunătățire a tonurilor. Oferă vizualizarea rețelei vasculare submucoase /mucoase, ajutând la distingerea vaselor de sânge anormale pentru diagnosticul clinic; |  |  |
| Multiple moduri de algoritmi de imagine inteligentă. Cum ar fi îmbunătățirea detaliilor, îmbunătățirea culorilor, luminozitatea uniformă, optimizarea ceții, HDR etc., asigurând o mai bună rezoluție și diferențiere a culorilor. |  |  |
| Panou de control cu ecran tactil ≥ 7,8 inchi; |  |  |
| Permite blocarea si deblocarea ecranului tactil prin functia ‘slide to unlock’ pentru a evita selectarea eronata a parametriilor prin atingerea ecranului de catre utilizatori neautorizati |  |  |
| Sensibilitatea luminozității fluorescenței poate fi ajustată, pentru a îndeplini diverse scenarii de aplicare a fluorescenței; |  |  |
| Sa poata fi conectat la o retea wireless |  |  |
| Înregistrare video încorporată cu funcție de marcaj și captură de ecran, înregistrare la rezoluție 4K, interfață USB 3.0, |  |  |
| Optional : Functie de rotire automata in modul 3D pentru a se roti in unghiul normal de vedere |  |  |
| Capabil să emită simultan cel puțin 3 canale de semnale cu definiție 4K și 2 canale de semnale FHD; |  |  |
| Optimizarea anti-grilă. Diminuarea influenței efectului de ceață cauzat de endoscopul cu fibre; |  |  |
| Funcția de zoom adaptiv pentru a efectua ecranul complet, un singur buton de control pentru a realiza; |  |  |
| Zoom digital selectabil in trepte de 0.2 de la 1X la 2X(1.2,1.4,1.6,1.8, 2) |  |  |
| Sa poata fi conectat cu un sistem de ecografie pentru a afisa imaginile ecografice pe un singur monitor , cu aceeasi luminozitate iar această combinație de imagini poate fi extinsă pe mai multe ecrane, eliminând nevoia de chirurgul să privească înainte și înapoi pentru referințe încrucișate, ajutând la localizarea leziunii și efectuarea puncției precise, permițând afișarea simultană a ≥ 2 imagini dinamice pe ecran cu înregistrare simultană; |  |  |
| Protecție împotriva șocurilor electrice Clasa I, tip CF; |  |  |
| - Cap de cameră de 4K – 1 bucata |  |  |
| Greutatea camerei: ≤240g; Lungimea cablului: ≥450cm; rezistența la apă: ≥IPX7 |  |  |
| Acceptă sterilizarea cu ETO și cu plasmă la temperaturi joase; |  |  |
| Cel puțin 4 butoane pentru camera programabile |  |  |
| Sa detina sensor CMOS cu scanare progresivă duală pentru imagini cu lumină albă și fluorescență, suportând imagini de afisare 4K. |  |  |
| Permite funcția de autofocalizare cu un singur buton; |  |  |
| Capul de camera împreună cu procesorul de imagine CCU sa permita recepția in lumină vizibilă și infraroșu, suportand imagini cu lumină vizibilă și infraroșu apropiat. |  |  |
| - Sursa de lumină LED |  |  |
| Sa poata fi utilizata pentru detectare a imaginilor fluorescente în domeniul spectral vizibil și infraroșu apropiat. |  |  |
| Panou de control cu ecran tactil ≥ 7,8 inchi; |  |  |
| Protecție împotriva șocurilor electrice Clasa I, Tip CF, Consum de energie: maxim 135W; |  |  |
| Lumina te tip LED |  |  |
| Temperatura de culoare 3000-7000K |  |  |
| Durata de viață a becului LED ≥60000 ore, economisind costurile de întreținere; |  |  |
| Intensitatea iluminării centrale ≥3000000Lux; |  |  |
| Permite atât modul de reglare automată a luminozității luminii, cât și modul manual; în modul manual: Intensitatea poate fi ajustată mai mult de 10 niveluri; |  |  |
| Zgomot de lucru ≤55dB（A） |  |  |
| Funcția de detectare automată a cablului de lumină; dacă nu este introdus, procesorul va produce un mesaj de atenționare și sursa de lumină nu se va aprinde; |  |  |
| - Insuflator - 1 bucata |  |  |
| Debit ≥50L/min, intervalul debitului 0,1-50L/min; |  |  |
| Interval de presiune: 1mmHg-30mmHg, ±2mmHg; |  |  |
| Ecran tactil colorat ca panou de control, dimensiunea să fie mai mare sau egala cu 7 inchi |  |  |
| Cel puțin 5 moduri care pot fi selectate, inclusiv modul pediatric, adult, bariatric, retroperitoneu și modul de personalizare; |  |  |
| Indicație sonoră vizibila pentru gestionarea riscurilor, inclusiv suprapresiune facilitand siguranta operatiilor |  |  |
| Ecran tactil de minim 6 inch |  |  |
| Funcția de încălzire a gazului și funcția de evacuare a fumului sa fie disponibile |  |  |
| - Endoscop rigid – 1 buc |  |  |
| φ=10mm， DOV 30°，Unghi de vizualizare ≥80°，Lungime de lucru ≥320mm； |  |  |
| Adâncime de câmp 3 mm-200mm; |  |  |
| - Pompa de irigare - 1 bucata |  |  |
| Asamblare ușoară a tubului prin simpla amplasare pe rola si blocare rapida prin rotirea sistemului de pozitionare |  |  |
| Designul inovator al tuburilor integrate elimină necesitatea de a fixa senzorul de presiune membrană și tub Roller separat și vă scutește de problemele înfășurării tuburilor; navigație animată, ghidare magnetică vă ajută să asamblați cu ușurință tubulatura. |  |  |
| Animația grafică ghidează operația pentru ca chirurgii să preia controlul liber în voie. Procesele de evacuare și calibrare sunt combinate. |  |  |
| Evacuare rapidă + calibrare automată durează doar 25 de secunde pentru a finaliza într-o singură mișcare, realizarea unor porniri mai rapide |  |  |
| Algoritmul inteligent exclusiv automat calibrează diferențele de înălțime pacient-pompa și specificațiile tecii endoscopice, în mod intelligent compensează presiunea diferențială și transmite cu precizie presiunea în timp real. |  |  |
| Interfața principală afișează deficitul și irigarea timp pentru monitorizare în timp real și alertare timpurie, prevenirea eficientă a sindromului TURP. |  |  |
| Designul exclusiv de avertizare pentru golirea sacului de lichide monitorizează volumul rămas pentru a evita eficient embolii aeriene. |  |  |
| Pompa de rulare cu 6 axe asigură o curgere a lichidului mai stabilă și evită complet fluctuațiile de presiune |  |  |
| Design rezistent la apă 360° Protecția cuprinzătoare mai mare decât IPX2 asigură o performanță de înaltă calitate pe termen lung a componentelor de precizie. |  |  |
| Tubulatura poate rezista la 50 de sterilizări Fabricat din material siliconic, tuburile Roller sunt puternice și rezistente la uzură, asigurând precizia debitului de lichid. |  |  |
| - Monitor 4K (32 inchi) |  |  |
| Monitor LCD medical 4K de 32 inchi; |  |  |
| Rezoluție 3840*2160P 50/60Hz; |  |  |
| Intrare semnal 4K: HDMI sau 12G-SDI; |  |  |
| Intrarea video Full HD include DVI și 3G-SDI; |  |  |
| Luminanța luminii de fundal ≥550cd/m2; |  |  |
| Raport de contrast≥1500:1; |  |  |
| Unghi de vizualizare≥178°; |  |  |
| - Troliu – 1 bucata |  |  |
| Troliul ce permite comutarea de alimentare pornire/oprire printr-un singur buton; |  |  |
| Troliu este prevazut cu transformator |  |  |
| Ușa panoului din spate prevazuta cu suport de gestionare a cablurilor; |  |  |
| Suport pentru monitoare medicale 4K de 55 inch optional |  |  |
| Mai mult de 3 rafturi cu cel puțin 1 sertar; |  |  |
| 4 roți cu frâne; |  |  |
| Suport pentru butelie de CO2 . |  |  |
| Optional : al doilea braț de susținere a monitorului |  |  |
| 9 .Electrocauter |  |  |
| Poate fi conectat la 1 instrument chirurgical cu ultrasunete, 2 instrumente monopolare și 1 instrument bipolar în același timp. |  |  |
| Cu două prize monopolare, care acceptă conectarea fișei de banană cu 1 pin de 4 mm, a fișei de banană cu 3 pini de 4 mm, a fișei monopolare cu 1 pin de 8 mm, a fișei monopolare coaxiale cu 2 pini cu diametrul exterior de 9 mm/ diametrul interior de 5 mm. |  |  |
| Un conector bipolar este disponibil pentru a suporta fișe banana cu 2 pini de 4 mm și fișe bipolare coaxiale cu 2 pini de 8 mm OD/4 mm ID. |  |  |
| Toate instrumentele pot fi stimulate folosind propriile butoane de comandă manuală sau conectate la o comandă de picior. |  |  |
| Toate prizele de instrumente au indicatori de stare în poziție și de stare de funcționare. |  |  |
| Cu funcție statistică a numărului de ori de stimulare a instrumentului. |  |  |
| Oferă un control cu ecran tactil LCD de 8 inchi, rezoluție 1024 x 768 RGB, cu un singur clic pentru a finaliza comutarea modului și ajustarea puterii. |  |  |
| Are o funcție de autotestare, care poate diagnostica conexiunea și starea de lucru a echipamentului. În funcție de gravitatea problemei, este împărțit în nivel înalt și nivel scăzut. Oferă funcții de alarmă cu diferite sunete. Atunci când există mai multe alarme de același tip în același timp, alarma cu un nivel mai ridicat va fi afișată prima. |  |  |
| Când apare o alarmă, puteți face clic pentru a vizualiza măsurile de soluționare, astfel încât operatorul să poată rezolva defecțiunea la timp. |  |  |
| Oferă o tastă de confirmare a alarmei, apăsați această tastă pentru a opri sunetul de alarmă. |  |  |
| Furnizează un buton de recuperare cu o singură tastă, apăsați acest buton pentru a restabili setările de parametri ale instrumentelor electrice înainte de ultima oprire. |  |  |
| Configurația parametrilor poate fi prestabilită și salvată în funcție de obiceiurile utilizatorului, iar numele poate fi personalizat; configurația parametrilor salvată poate fi selectată în interfața de selecție a configurației. |  |  |
| Suportă 75% etanol, soluție de curățare multienzimatică puternică 3M pentru toate scopurile și alți agenți de curățare și dezinfecție pentru a dezinfecta echipamentul. |  |  |
| Condiții de mediu de lucru: temperatură 10-30ºC, umiditate relativă (fără condensare) 15-85%, presiune atmosferică 70-106kPa. |  |  |
| Greutatea generatorului ≤ 12 kg |  |  |
| Tensiune de intrare de alimentare 100-240 VAC (±10%), Curent de lucru 8-3,4A, Frecvență 50/60Hz, Putere de intrare ≤ 800VA, Putere nominală de ieșire ≥ 300W. |  |  |
| Multiple limbi sunt disponibile pentru selecție |  |  |
| Cu interfață USB, conectați un dispozitiv de stocare USB pentru actualizarea sistemului. |  |  |
| Cu interfață Ethernet, suportă funcția de transmisie de date. |  |  |
| Cu interfață CAN, sprijiniți interconectarea cu alte echipamente, lucrați împreună. |  |  |
| Este echipat cu cărucioare speciale pentru a îmbunătăți eficiența transferului și a facilita gestionarea echipamentelor. |  |  |
| Bisturiu cu ultrasunete |  |  |
| Poate tăia și sigila vasele de sânge sau alte țesuturi moi cu diametrul de ≤ 5 mm. |  |  |
| Cu tehnologie de detectare inteligentă a țesuturilor (STS): instrumentul chirurgical cu ultrasunete detectează schimbările în starea țesutului, ajustează producția de energie și oferă feedback acustic, îmbunătățind astfel eficiența tăierii și reducând gama de daune termice, făcând operația mai eficientă și mai sigură. |  |  |
| Cu funcția de coagulare îmbunătățită a sigiliului vaselor (EVS): prin aplicarea unor algoritmi avansați, combinând în același timp instrumentul chirurgical cu ultrasunete pentru a detecta țesutul, ajustarea în timp real a producției de energie, îmbunătățind semnificativ efectul de coagulare vasculară. |  |  |
| Putere de ieșire ≥ 60W, frecvență de ieșire 30kHz-80kHz (valoare tipică 55.5kHz). |  |  |
| modul MIN poate fi setat la 1~5 viteze, modul MAX este fixat la 5. |  |  |
| monopolar |  |  |
| Modul de tăiere a monopolului poate fi setat la Pure Cut sau Blend Cut. |  |  |
| Modul de coagulare monopolară poate fi setat la Soft Coag, Fulgurate Coag, Spray Coag. |  |  |
| Frecvența de lucru a modului de tăiere monopolar și a modului de coagulare este de 434kHz. |  |  |
| Suportă conectarea electrozilor neutri de tip adult sau neonatal, suportă conectarea electrodului neutru divizat/ne-divizat. |  |  |
| Este prevăzut un circuit de monitorizare a electrodului neutru pentru a monitoriza în permanență starea de conectare dintre electrodul neutru și generator sau pacient și pentru a furniza alarmele corespunzătoare. |  |  |
| Puterea modului Pure Cut 0-300W reglabilă; 1-40W: pas de 1W; 40-100W: pas de 5W; 100-300W: pas de 10W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 1287Vp. |  |  |
| Blend Cut mode putere 0-200W reglabilă; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-200W: pas 10W; ajustare convenabilă a puterii pentru a îmbunătăți eficiența de funcționare; tensiune de vârf ≥ 2178Vp. |  |  |
| modul Soft Coag putere 0-120W reglabilă; 1-40W: pas de 1W; 40-100W: pas de 5W; 100-120W: pas de 10W; ajustare convenabilă a puterii pentru a îmbunătăți eficiența de funcționare; tensiune de vârf ≥ 264Vp. |  |  |
| modul de coagulare Fulgurate Coag putere 0-120W reglabilă; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 3448Vp. |  |  |
| puterea modului Spray Coag 0-120W reglabil; 1-40W: pas 1W; 40-100W: pas 5W; 100-120W: pas 10W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 3932Vp, poate face ca distanța de operare să fie mai mare. |  |  |
| Algoritmi inovatori pentru un control precis al energiei: colectarea semnalului de 20 de milioane de ori/s pentru date și reglarea energiei de 2000 ori/s. Reglarea precisă și în timp real a energiei pe baza caracteristicilor țesuturilor asigură o tăiere lină a diferitelor țesuturi cu ajutorul instrumentului HF. |  |  |
| Algoritm extraordinar pentru compensarea energiei: Oferind o compensare precisă a pierderilor de transmisie și rămânând imun la atenuarea datorată îmbătrânirii, algoritmul exclusiv asigură o livrare consistentă de energie către țesuturi, menținând o valoare constantă a energiei de ieșire, așa cum a fost setată. |  |  |
| Bipolar |  |  |
| Modul de coagulare bipolară poate fi setat la Coag precisă, Coag standard, Macro Coag, precum și Coag moale bipolar . |  |  |
| - Modul de coagulare bipolară funcționează la 434kHz pentruPrecise Coag, Standard Coag, Macro Coag, și la 350kHz pentru Bipolar Soft Coag. |  |  |
| Puterea modului Precise Coag (coagulare precisă) 0-70W reglabilă; 1-40W: pas de 1W; 40-70W: pas de 5W; 100-300W: pas de 10W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 284Vp. |  |  |
| mod de coagulare standard Putere 0-70W reglabilă; 1-40W: pas de 1W; 40-70W: pas de 5W; 100-300W: pas de 10W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 415Vp. |  |  |
| Macro Coag mod de putere 0-70W reglabil; 1-40W: pas de 1W; 40-70W: pas de 5W; 100-300W: pas de 10W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 530Vp. |  |  |
| modul de putere a modului de coagulare moale bipolar 0-70W reglabil; 1-10W: pas de 1W; 10-70W: pas de 2W; ajustare convenabilă a puterii, îmbunătățirea eficienței de funcționare; tensiune de vârf ≥ 150Vp. |  |  |
| 7.2 Accesorii electrocauter - Pensa laparoscopie ultrasonica = 20 buc |  |  |
| - Trusa instrumentar alcatuita din : |  |  |
| Trocar pt. instrumente de 5 mm – 4 bucati |  |  |
| varf trocar tip lamela cu teaca de protectie retractabila |  |  |
| supapa cu clapeta magnetica fara a necesita garnituri de cauciuc interne |  |  |
| diametru exterior trocar max 6 mm |  |  |
| lungime trocar maxim 95mm |  |  |
| lungime cui trocar maxim 160mm |  |  |
| diametru cui trocar 5mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| Trocar pt. instrumente de 10 mm - 2 bucati |  |  |
| varf trocar tip lamela cu teaca de protectie retractabila |  |  |
| supapa cu clapeta magnetica |  |  |
| diametru exterior maxim 10,5 mm |  |  |
| lungime trocar max 95mm |  |  |
| lungime cui trocar maxim 175 mm |  |  |
| diametru cui trocar maxim 9.5 mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| Trocar pt. instrumente de 12 mm – 2 bucati |  |  |
| varf trocar tip lamela cu teaca de protectie retractabila |  |  |
| diametru exterior maxim 12,5 mm |  |  |
| lungime trocar max 95mm |  |  |
| lungime cui trocar maxim 175 mm |  |  |
| diametru cui trocar maxim 11,5mm |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| Pensa de prehensiune Sawalhe, rotativa, 360º - 1 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| Varf drept cu doua randuri de dinti traumatici la capatul fiecarei falci rotunjite |  |  |
| falci cu deschidere dubla lungime 34 cm |  |  |
| diametru 10 mm |  |  |
| lungime 36 cm, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| Pensa de prehensiune Sawalhe, rotativa, 360º - 2 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| Pensa prehensiune atraumatica rotativa, 360º - 1 bucati |  |  |
| demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| vârf drept cu 3 randuri de dinti pe fiecare parte, in falca superioara primul rand cate 3 zimti la distanta de 7m intre randuri si ultimul rand de zimti usor atraumatici, in falca inferioara primul rand cate 4 zimti la distanta de 7m intre randuri si ultimul rand de zimti usor atraumatici |  |  |
| falci cu deschidere dubla, lungime falci maxim 27mm |  |  |
| deschidere falci minim 30mm |  |  |
| diametru 10 mm |  |  |
| lungime 36 cm, |  |  |
| autoclavabil 134 grade |  |  |
| insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| design roată de indexare |  |  |
| vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| Foarfecă, rotativă 360º - 2 bucati |  |  |
| - demontabilă in maxim 3 părti componente pentru curăţare facilă |  |  |
| - teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| - insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| - lame lungi curbe tip Metzenbaum, lungime fălci 20 mm |  |  |
| - diametru 5 mm |  |  |
| - lungime 36cm |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| - insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| - vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| - lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| - design roată de indexare |  |  |
| - vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| - vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| - valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| - greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| - are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| - sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| - poate tăia fără probleme tifon de bumbac degresat (6 straturi) |  |  |
| Portac laparoscopic cu falci curbe spre stanga (pentru mana drepta) –1 bucati |  |  |
| - diametru 5 mm |  |  |
| - lungime maxim 33 cm |  |  |
| - falci imbracate in tungsten pentru mentinere stabila si durabilitate lunga |  |  |
| - maner cu crestaturi pentru prindere si mentinere facila |  |  |
| - cu port spalare |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| - vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| - lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| - design roată de indexare |  |  |
| - vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| - vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| - valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| - are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| - sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| - design mâner din aliaj de titan, suprafața vârfului este din carbură de tungsten, iar capacul de spălare este din material metalic, nu este nevoie să fie înlocuit |  |  |
| - greutate mai mică de 170 de grame, design de deblocare E-LOCK, cu funcția card de blocare |  |  |
| Pensa bipolara, tip Maryland long rotativa,360º - 1 bucati |  |  |
| - vârf curb, pentru disectii – tip Maryland |  |  |
| - demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| - teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| - insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| - falci cu deschidere dubla, lungime fălci 22mm |  |  |
| - forta sporita cu unghi mai larg pentru a obtine o mai buna prindere |  |  |
| - design-ul avansat de izolatie garanteaza siguranta si fiabilitatea operatiunilor |  |  |
| - diametru 5 mm |  |  |
| - lungime 36cm |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| - maner fara cremaliera |  |  |
| - maxilarul pensei este proiectat cu dinți punctați, prevenind dislocarea |  |  |
| - are un strat de acoperire special pentru a reduce aderența și pentru a asigura un bun efect de electrocoagulare și hemostază |  |  |
| - are doar 106g greutate |  |  |
| - insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| - vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| - lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| - design roată de indexare |  |  |
| - vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| - vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| - valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| - are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| - sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| Pensa de prehensiune fenestrata tip Croce Olmi , rotativa, 360º - 1 bucati |  |  |
| - demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| - teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| - insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| - vârf curbat cu dinti fini atraumatici |  |  |
| - falci cu deschidere dubla lungime 27cm |  |  |
| - diametru 5 mm |  |  |
| - lungime 36 cm, |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| - insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| - vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| - lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| - design roată de indexare |  |  |
| - vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| - vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| - valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| - greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| - are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| - sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| Pensa pentru disectie, tip Maryland long rotativa, 360º - 1 bucati |  |  |
| - demontabilă in maxim 3 părti componente, pentru curăţare facilă |  |  |
| - teaca prevazuta cu port de spalare cu jet apa |  |  |
| - insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce permite o conectarea rapida / click a partii interne/insert cu cea a manerului, NU prin insurubare |  |  |
| - vârf curb, pentru disectii – tip Maryland |  |  |
| - falci cu deschidere dubla, lungime fălci 22mm |  |  |
| - diametru 5 mm |  |  |
| lungime 36cm |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| - insertul, teaca și mânerul pot fi interschimbabile |  |  |
| - vârful inserțiilor este realizat din material medical 630 non-toxic din oțel inoxidabil |  |  |
| - lungimea bazei vârfului este mai mică de 8 mm, evitând eficient deteriorarea accidentală a electrocoagularii |  |  |
| - design roată de indexare |  |  |
| - vârful insertului nu adoptă un design proeminent al structurii balamalei, reducând țesutul intraoperator și reziduurile încorporate în fluidul corporal |  |  |
| - vârful insertului are o forță de strângere mai mare de 20N. |  |  |
| - valoarea Ra a rugozității suprafeței instrumentelor: vârful insertului și teaca nu depășesc 0,80 μm |  |  |
| - greutatea totală a instrumentului chirurgical este relativ ușoară, aproximativ 89 de grame |  |  |
| - are o bună rezistență la coroziune |  |  |
| - sterilizare: autoclavabil de peste 500 de ori și, de asemenea, permite plasmă la temperatură joasa |  |  |
| - maxilarul pensei este proiectat cu dinți punctați, prevenind dislocarea |  |  |
| Ac veres reutilizabil – 1 bucata |  |  |
| - Lungime 120mm |  |  |
| - Diametru 2,5 mm |  |  |
| - Autoclavabil la 134 grade |  |  |
| - prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| Canula metalica irigare/aspiratie – 1 bucata |  |  |
| - lungime 330mm |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| - cu sistem de oprire fluide |  |  |
| - cu maneta unica comanda irigare-aspirare - complet metalica |  |  |
| Aplicator de clipuri de titan, rotativ, 360º - 1 bucata |  |  |
| - teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa |  |  |
| - falci cu deschidere dubla |  |  |
| - diametru 10 mm, |  |  |
| - lungime 33 cm, |  |  |
| - autoclavabil 134 grade |  |  |
| Clipuri titan ML – 2 cutii |  |  |
| - clipuri din titan cutie x 20 cartuse |  |  |
| - dimensiune M/L, culoare verde |  |  |
| - baterie a cate 6 clipuri, prevazuta cu margine adeziva |  |  |
| Container sterilizare dim. 580 mm x 280 mm x 100 mm - 1 bucata |  |  |
| -Recipient standard prevazut cu capac perforat si două filtre , fund neperforat. |  |  |
| -Dimensiune : lungime 580 mm x latime 280 mm x inaltime 100 mm |  |  |
| - sterilizare /autoclavare la maxim 134ᴼC si 2.2 bar |  |  |
| - cos aferent contanierului, perorat prevazut cu manere de prindere laterale , dimensiune 540 mm x 255 mm x 50 mm |  |  |
| Punga de recuperare laparoscopica ENDOBAG – 10 bucati |  |  |
| Capacitate 700ml |  |  |
| Design cu deschidere automată care oferă ușurință și siguranță In regăsirea exemplarului |  |  |
| Poliuretan termoplastic de înaltă rezistență materialul pungii previne scurgerile |  |  |
| Husa protectie camare endoscopica – 10 bucati |  |  |
| -husa protective camera endoscopica , unica folosinta, fabricate din polipropilena |  |  |
| -lungime 3000mm |  |  |
| Departator plaga tip Alexis – 10 buc |  |  |
| - dim. 80/90-80/150 |  |  |
| Reductie trocar 8 bucati |  |  |
| Set garnituri trocar : 50 buc (5,10,12) |  |  |
| Set reutilizabil tubulatura irigare/aspiratie - 1 set |  |  |
| Disector bipolar Maryland articulat |  |  |
| Trebuie sa aibe dubla articulare ce trebuie sa permita accesul precis in spatii chirurgicale greu accesibile |  |  |
| Disector bipolar Maryland 380 mm - Blocare / Ajustabil, lungime varf 20 mm |  |  |
| Maner prevazut cu inele de control al dublei articulatii, trebuie sa aibe sistem de blocare pe maner al varfului intr o anumita pozitie |  |  |
| Design ambidextru , permite functia de inchidere/deschidere , dezactiveaza dubla articulatie |  |  |
| Oferă o gamă completă de mișcare, permițând diferite unghiuri de abordare a spatiului chirurgical |  |  |
| Grosimea tijei 8 mm , lungimea efectiva a tijei 601 mm din care lugime de lucru a tijei 380 mm , lungimea manerului 221 mm, inaltimea de lucru a manerului 239 mm |  |  |
| Trebuie sa aiba doua imbinari ce permit pe verticala si pe orizontalas miscari ce sunt perfect sincronizate cu mana utilizatorului |  |  |
| Multiple unghiuri de articulare ce ajuta utilizatorul sa efectueze moiscari extrem de complexe |  |  |
| Prezinta prindere cu precizie ce oferă manipulare și control ergonomic trebuie sa ofere utilizatorului aceeași valoare critică ca a bratului de robot cu o îmbunătățirea progresivă a costurilor, accesului și rezultatelor chirurgicale. |  |  |
| Reglarea sistemuli de prindere al degetelor se face cu velcro pentru o fixare sigura |  |  |
| Port ac articulat |  |  |
| Trebuie sa aibe dubla articulare ce trebuie sa permita accesul precis in spatii chirurgicale greu accesibile |  |  |
| Port ac 380 mm - Blocare / Ajustabil, lungime varf 12 mm |  |  |
| Maner prevazut cu inele de control al dublei articulatii, trebuie sa aibe sistem de blocare pe maner al varfului intr o anumita pozitie |  |  |
| Design ambidextru , permite functia de inchidere/deschidere , dezactiveaza dubla articulatie |  |  |
| Oferă o gamă completă de mișcare, permițând diferite unghiuri de abordare a spatiului chirurgical |  |  |
| Grosimea tijei 8 mm , lungimea efectiva a tijei 601 mm din care lugime de lucru a tijei 380 mm , lungimea manerului 221 mm, inaltimea de lucru a manerului 239 mm |  |  |
| Trebuie sa aiba doua imbinari ce permit pe verticala si pe orizontalas miscari ce sunt perfect sincronizate cu mana utilizatorului |  |  |
| Multiple unghiuri de articulare ce ajuta utilizatorul sa efectueze moiscari extrem de complexe |  |  |
| Prezinta prindere cu precizie ce oferă manipulare și control ergonomic trebuie sa ofere utilizatorului aceeași valoare critică ca a bratului de robot cu o îmbunătățirea progresivă a costurilor, accesului și rezultatelor chirurgicale. |  |  |
| Reglarea sistemuli de prindere al degetelor se face cu velcro pentru o fixare sigura |  |  |
| Garantie si Postgarantie |  |  |
| Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România şi furnizorul să prezinte următoarele documente: |  |  |
| - Certificat de conformitate CE/MDR emis de un organism notificat; |  |  |
| - Declaratie de conformitate CE; |  |  |
| - Certificat ISO 9001:2015/echivalent |  |  |
| - Aviz ANMDM |  |  |