CORESPONDENTA SPECIFICAŢII TEHNICE

SISTEM URETEROSCOPIE FLEXIBILA

| SPECIFICAŢII TEHNICE | CONFORM |  | CONFORMITATE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU |  |
| - CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România |  |  |  |
| - STANDARDE DE CALITATE, CONFORMITATE SI SIGURANTA |  |  |  |
| Directiva pentru Dispozitive Medicale 93/42/EEC (directiva privind echipamentele medicale, marcajul CE pentru europa) |  |  |  |
| Sistem de management al calitatii EN ISO 9001:2008 pentru ofertant |  |  |  |
| Sistemul de Management al Calitatii privind Dispozitivele Medicale – cerinte pentru conformitati ISO 13485:2003 pentru producator |  |  |  |
| - CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE (DIN FIŞA DE DATE) |  |  |  |
| Aviz de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii/furnizorii ale caror produse vor fi ofertate în oferta tehnica) |  |  |  |
| - SERVICE |  |  |  |
| Reprezentantul SERVICE al producatorului in Romania sa aiba implementat un sistem de management al calitatii certificat ISO 9001 privind repararea acestor echipamente (sa se ataseze o dovada in acest sens) |  |  |  |
| Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (sa se ataseze o dovada in acest sens) |  |  |  |
| Se va face dovada că există un service autorizat pentru acest tip de aparat având sediul in România si aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de service. Se vor anexa copii ale avizelor in termen de valabilitate la data furnizarii. |  |  |  |
| - DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI |  |  |  |
| Sistem de ureteroscopie |  |  |  |
| - Dispozitiv vizualizare HD |  |  |  |
| - Sa detina un display 10,1 inch, touch screen |  |  |  |
| - Sa afiseze o rezolutie HD 1200x800 pixeli |  |  |  |
| - Sa aiba posibilitatea de salvare poze si filme pana la 8 Gb in spatiul intern, prin afisarea unui indicator pe ecran |  |  |  |
| - Sa detina un sistem de management al pacientilor si posibilitate de vizualizare a informatiilor salvate |  |  |  |
| - Sa aiba posiblitatea de conexiune a unui card tip mini SD pentru extinderea spatiului de salvare date pacient |  |  |  |
| - Sa aiba posibilitatea de conexiune a unui card tip USB pentru transmiterea datelor pentru pacienti |  |  |  |
| - Sa aiba iesire semnal video HDMI pentru conexiune cu alte monitoare externe |  |  |  |
| - Sa detina o baterie interna de 3.7V 6200mA |  |  |  |
| - Timp de functionare a bateriei de minim 270 minute |  |  |  |
| - Sa aiba posibilitatea ca pe acelasi dispozitiv de vizualizare sa se concteze optional un Videobronhoscop pediatric, videobronhoscop adult, sistem de intubatie dificila, Videonazofaringsocop, |  |  |  |
| - Videoureteroscop flexibil |  |  |  |
| - Video ureteroscop cu cip C-mos si sursa de lumina LED situata in varful endoscopului |  |  |  |
| - Sa detina doua butoane cu functii diferite |  |  |  |
| - Buton pentru setarea intensitatii luminii |  |  |  |
| - Buton pentru salvare poze/filme |  |  |  |
| - Flexie sus: 275 grade; jos: 275 grade |  |  |  |
| - Sa aiba un camp de vizualizare de 120 grade |  |  |  |
| - Profunzime vizualizare 3~50 mm |  |  |  |
| - Diametru exterior furtun maxim 8,5 Fr |  |  |  |
| - Diametru canal de lucru 3.6fr |  |  |  |
| - Lungime de lucru maxim 670 mm |  |  |  |
| - Suport Mobil |  |  |  |
| - Suport mobil cu baza cu 4 roti blocabile |  |  |  |
| - Sa aiba posibilitatea de fixare directa a dispozitivului de vizualizare pe cartul mobil |  |  |  |
| - Sa detina cos pentru depozitarea accesoriilor |  |  |  |
| - Sa detina suport pentru fixare a endoscoapului |  |  |  |
| - Sa detina doua tuburi pentru protectie a endoscoapelor, unul pentru dezinfectie si unul pentru parcare |  |  |  |
| - AMBALARE, EXPEDIERE ȘI TRANSPORT |  |  |  |
| Transportul echipamentelor medicale la sediul unitatii cade în sarcina furnizorului |  |  |  |
| Furnizorul are obligatia de a ambala corespunzator aparatul astfel încat acesta să facă faţă la manipularea pe timpul transportului si sa ajunga în stare buna la destinatia finala |  |  |  |
| - CONDIȚII DE LIVRARE |  |  |  |
| Livrarea se va face la sediul unităţii beneficiare |  |  |  |
| Dispozitivul sa aibă manual de utilizare în limba română şi în original |  |  |  |
| - RECEPTIA PRODUSULUI |  |  |  |
| La receptia produsului fiind obligatorie prezenta cel putin a unui delegat împuternicit al furnizorului |  |  |  |
| Recepţia se va efectua la destinaţia finală. Dacă produsul inspectat nu corespunde specificaţiilor sau sunt deterioarate, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, de a înlocui produsele necorespunzatoare. |  |  |  |
| - INSTRUIRE PERSONAL |  |  |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului |  |  |  |
| - SERVICE, GARANȚIE ȘI POST GARANȚIE |  |  |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, se va anexa o declaraţie în acest sens |  |  |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |  |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |  |  |
| Livrarea la locul de montaj cu toate operatiile pe care le presupune aceasta (transport, dispozitive de ridicat si manipulat echipamentele), precum si instalarea, montajul, punerea în funcţiune a echipamentelor, instruirea personalului operator, vor fi asigurate de catre furnizor cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens. |  |  |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 24 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar, iar timpul de nefunctionare al echipamentului va fi de maxim 7 zile. |  |  |  |
| - PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE |  |  |  |
| După punerea în funcţiune şi efectuarea probelor functionale se va întocmi „Procesul-verbal de instalare si punere în funcţiune”, semnat de ambele părţi. Instruirea personalului medical se va face de către specialişti ai furnizorului |  |  |  |
| - CONFIGURAȚIE DE LIVRARE |  |  |  |
| - Dsipozitiv vizualizare – 1buc |  |  |  |
| - Video ureteroscop – 1 buc |  |  |  |
| - Suport mobil – 1 buc |  |  |  |
| - Tester de entansieitate – 1 buc |  |  |  |
| - Periute de curatare - 1 buc |  |  |  |