TURN DE ENDOUROLOGIE JOASA SI INALTA

CAP CAMERA PENDULAR 4K

Sa fie cu rezolutie 4K nativ

Sa preia imagini formate in spectru ingust de lumina la rezolutie 4K

Sa preia imagini formate in spectru de lumina albastra (BLUE LIGHT) la rezolutie 4K

Sa aiba forma literei L

Are posibilitate de miscare pendulara

Are minim 5 butoane de control

Sa aiba minim 3 butoane programabile

Cu focus reglabil din butoane

Greutate maxim 230 g

Dimensiuni maxime: 56 mm grosime / 111 mm lungime

Dimensiune cupla fixare telescop maxim 59 mm

Cu cablu de transmisie optica cu lungime de minim 300 mm

Cu sensor de imagine CMOS

Distanta focala 16,6 mm

Curatare / dezinfectare – imersibila in detergent / dezinfectant

– Spalator dezinfectant

Sterilizare: V-Pro maX, EtO, STERRAD NX / 100 NX / 100S

Include cos pentru transport si depozitare cap camera

SURSA DE LUMINA LED

-cu tehnologie LED

-sa permita vizualizarea:

4K in lumina alba

In IR - magenta

Imagine 4K IR suprapusa peste imaginea in lumina alba

Numai IR

Moduri de observare: lumina alba, NBI, IR, YE (intarirea culorii galben), 3D (in cazul in care se face uprade la modulul 3D)

Permite vizualizarea leziunilor si a retelelor fine de capilare si vase in suprafata tesutului la iluminarea cu fascicol luminos cu banda ingusta de frecventa verde si albastra prin utilizarea unui filtru optic si digital

-setarea stralucirii automate cu reglaj in minim 17 pasi

- Racire fortata

- Intensitatea luminii: 5.64 W

- Dimensiuni max: 390 x 165 x 505 mm

- Greutatea: max 14 Kg

- Certificare medicala

PLATFORMA ELECTROCHIRURGICALA MONO/BIPOLARA

-Inalta frecventa: min 430 kHz

-putere max: min. 320 W

-cu ecran pentru afisare parametrii si comanda prin atingere pentru selectarea parametrilor

-ecran cu protectie la umezeala

-cu 6 afisaje cu comanda prin atingere

-cu asignare automata a pedalei pentru intrumentele cu plasma

-cu import/export setari si proceduri individuale prin intermediul USB

7 porturi active de conectare:

-1 port pentru iesire comanda ultrasunete/hibrid bipolar

-functiile frecventei ultrasonice: ultrasonic si bipolar

-frecventa ultrasunetelor la sarcina nominala: 47 Khz

-putere maxima modul hibrid/ultrasunete: 110 W

-2 porturi monopolare ce accepta urmatoarele conexiuni, fara adaptoare:

• 2 x 3 pini, diametru pin 4mm

• 2 x 1 pini, diametru pin 8mm

• 2 x 1 pini, diametru pin 4mm

• 2 x coaxial, diametru pin 9/5mm

-1 port bipolar ce accepta urmatoarele conexiuni, fara adaptoare:

• 1 x 2 pini, diametru pin 4mm

• 1 x 2 pini, diametru pin 4mm, distanta 22mm intre pini

• 1 x 2 pini, diametru pin 4mm, distanta 28.6mm intre pini

• 1 x coaxial, diametru pin 8/4mm

-2 porturi universale ce accepta urmatoarele conexiuni fara adaptoare:

- 2 x 7 pini

-1 port pentru electron neutru de diverse tipuri:

• 2 pini standard, single sau split

• reutilizabili, din silicon

• de unica folosinta tip split

• de unica folosinta non split

-cauterul accepta toate tipurile de electrozi neutrii

-8 moduri de taiere monopolara

• purecut cu reglare pana la max. 700Vp / 300W

• pura cu reglare pana la max. 1300Vp / 300W

• blendcut cu reglare pana la max. 1400Vp / 200W

• blend cu reglare pana la max. 2200Vp / 200W

• fina cu reglare pana la max. 560Vp / 1200W

• puternica cu reglare pana la max. 2000Vp / 120W

• pulsata scazuta cu reglare pana la max. 714Vp / 150W

• pulsata rapida cu reglare pana la max. 714Vp / 150W

-6 moduri de coagulare monopolara

• soft cu reglare pana la max. 235Vp / 200W

• puternica cu reglare pana la max. 2000Vp / 120W

• fortata cu reglare pana la max. 2000Vp / 120W

• spray cu reglare pana la max. 4300Vp / 120 W

• spraycoag cu reglare pana la max. 4300Vp / 120W

• fulguratie cu reglare pana la max. 2000Vp / 120W

-6 moduri de taiere bipolara

• bipolara cu reglare pana la max. 645Vp / 100W

• salina cu reglare pana la max. 700Vp / 320W

• loop cu reglare pana la max. 590Vp / 200W

• morcelare cu reglare pana la max. 560Vp / 300W

• pura cu reglare pana la max. 510Vp / 200W

• soft cu reglare pana la max. 610Vp / 100W

-6 moduri de coagulare bipolara

• bisoft cu reglare pana la max. 220Vp / 120W

• autocoagulare cu reglare pana la max. 220Vp / 120W

• salina cu reglare pana la max. 245Vp / 200W

• hard cu reglare pana la max. 220Vp / 120W

• sigilare cu reglare pana la max. 220Vp / 120W

• sigilare soft cu reglare pana la max. 230Vp / 120W

-Efectul fiecarui mod de lucru sa poata fi reglat fin in minim 3 pasi

-Sa aiba putere de iesire adaptiva la tipul tesutului

-Sa aiba taiere in mediu salin, pentru rezectia urologica si ginecologica

-Sa aiba coagulare in mediu salin, pentru rezectia urologica si ginecologica

-Sa aiba vaporizare cu plasma in mediu salin pentru utilizare in rezectia urologica si ginecologica

-sa aiba integrata interfata pentru comanda evacuare automata a fumului

-Are tehnologia de management termic care sa ajute la oprirea activarii energiei ultrasonice prin detectarea stării țesuturilor.

-Permite instrumentului de mana sa poata utiliza in mod simultan energia ultrasonica si bipolar avansata

-Permite taierea si sigilare sigura a vaselor de pana la 7 mm diametru cu un singur instrument chirurgical

-Sa permita activarea simultana a energiei ultrasonice si bipolare

-Are posibilitate de activare prin intermediul pedalei sau a instrumentului de mana

-Folosește energia ultrasonica pentru taierea vaselor

-Folosește energia bipolara pentru sigilarea vaselor

Pedala dubla de comanda universala, pentru chirurgia clasica si laparoscopica

Cablu HF bipolar

TRUSA CISTOSCOPIE RIGIDA

Telescop HD, 4 mm, unghi de vedere la 12°

Telescop HD, 4 mm, unghi de vedere 70°

Cos pentru telescop

Teaca Cistoscop, 19.8 Fr.

Teaca Cistoscop, 21 Fr.

Teaca cistoscop 22,5 Fr

Punte cu o cale

Insert Albarran cu doua cai

Obturator optic pentru teaca de 22,5 Fr

Garnitura etansare, 0.7 mm - 1 set 10 buc

Pensa apucare, 7 Fr. x 330 mm

Pensa biopsie, 7 Fr., flexibila

TRUSA REZECTIE BIPOLARA

Teaca rezectie, 24 Fr., rotativa, sa poata fi folosita in rezectie monopolara si bipolara

Teaca externa, 26 Fr., cu 2 robineti, rotativa, sa poata fi folosita in rezectie monopolara si bipolara

Telescop HD, 4 mm, unghi de vedere la 12°

Element de lucru bipolar activ

Punch, pentru calculi vezicali, sa poata fi folosit cu teaca de rezectoscop

Seringa, 150 ml, cu con flexibil pentru cuplare/etansare

Cablu HF, bipolar, reutilizabil

Electrozi rezectie HF, TUR in mediu salin, format bucla mica, vaporizare cu plasma , set x 12 buc

Electrozi vaporizare HF, TUR in mediu salin, format ciuperca, vaporizare cu plasma , set x 12 buc.

Electrozi coagulare HF, rezectie bipolara , format bila, 12 buc

Electrozi de taiere tip ac, TUR in mediu salin, vaporizare cu plasma set x 5 buc

Electrozi rezectie HF, TUR in mediu salin, format bucla medie , vaporizare cu plasma , set x 12 buc

TRUSA URETROTOMIE

Telescop HD, 4 mm, unghi de vedere la 12°

Cos pentru telescop

Teaca cu obturator, 22 Fr., pentru uretrotom

Element de lucru

Teaca externa pentru uretrotom, irigare

Cablu de lumina 2,8 mm

Insertie pentru teaca uretrotomului optic,

-pentru cateter tip balon de maxim 18 Fr

-pentru mentinerea accesului in vezica in cazurile de anatomie dificila, atunci cand este extras instrumentul de lucru

Obturator pentru teaca de 22 Fr

Cutit tip lance

Cutit semi-circular, varf flexibil, canal 4 Fr

Cos cu capac pentru instrumente

Uretrotom acc Otis – set complet

Tava intrumentar cu insert pentru spatiu suplimentar

VIDEOCISTOSCOP

Cu rezolutie High Definition TV

Cu tehnologie de vizualizare optica in spectru de lumina ingusta albastra si verde a vaselor de sange si a altor tesuturi ale suprafetei mucoase

Capat distal in forma de glont

Cu grade variabile de rigiditate a tubului de insertie:

- Proximal – rigida pentru mentinerea controlului in uretra

- Mijloc – mediu flexibila pentru minimizarea presiuni si disconfortului pacientului

- Distala – pasiv flexibila

Camp de vizualizare: 120°

Directie de vizualizare: 0°

Adancimea campului vizual: 3 – 50 mm

Dimensiunile tubului de insertie:

- Capat distal, dimensiuni externe: 8,1 Fr (2,7mm)

- Tub de insertie, dimensiuni externe: 16,5 Fr (5,5mm)

- Lungime de lucru: 380 mm

- Diametru canal de lucru: 6,6 Fr (2,2 mm)

Angulare in sus: 220°

Angulare in jos: 130°

Lungime totala: 660 mm

Cu 4 teleintrupatoare programabile

Cu maneta de control a angulatiei SUS/JOS

Cu dispozitiv de blocare a angulatiei SUS/JOS

Cu cilindru de aspiratie lichide

Functii canal instrument:

- Insertia accesoriilor de endoterapie

- Alimentare cu lichid

- Aspiratie lichid

Compatibil cu tratamentele cu frecventa inalta (HF)

Cu functie de obturator electronic

Cu functie de zoom electronic

Pensa de apucare dintata 7 Fr x 330 mm – 1 buc

Pensa de biopsie 7 Fr, flexibila -1 buc

Tava pentru instrumentar – 1 buc

Accesoriu cu 3 canale pentru videocistoscop

Dop cilindru pentru canal aspiratie- 1 set

PROCESOR VIDEO 4K, NBI, YE cu posibilitate upgrade 3D si IR (ICG)

-sa redea rezolutie 4K

-Modul de observare 3D sa poata fi activat ulterior, prin intermediul software-ului, fara a necesita adaugarea de echipamente suplimentare

- cu iesire video 12G-SDI care sa permita transmisia imaginilor pana la 100/120fps

- iesiri digitale: 12G-SDl (SMPTE ST 2082), 3G-SDl (SMPTE424M), HD-SDI SMPTE292M

-cu iesire video VBS compozite

Intrari minim: DVI-D, HDMI, 12G/3G/HD/SDl (x2), 3G/HD/SD-SDl, DisplayPort, RS232C, RJ-45

Care sa aiba incluse componentele hardware pentru 4K, IR (ICG), 3D si 2D

-Modul de observare IR sa poata fi activat ulterior, prin intermediul software-ului, fara a necesita adaugarea de echipamente suplimentare

- care sa permita zoom electronic : x2 in in sase pasi pentru formatul 4K, x1.5 in 3 pasi pentru format 2D x1.2 in 3 pasi pentru format 3D

-Calitate 4K a imaginii in modul IR

-cu port USB pentru inregistrarea imaginilor statice care sa permita inregistrarea in format TIFF necompresat minim 150 imagini, JPEG minim 1300 imagini

-cu reglaj automat si manual a stralucirii imaginii

-Posibilitatea memorari setarii de balans de alb

-Permite vizualizarea leziunilor mucoasei la iluminarea cu fascicol luminos cu banda ingusta de frecventa verde si albastra

-Permite vizualizarea la iluminarea cu fascicul de lumina infrarosu

Afiseaza datele de pacient:

- ldentitate pacient

- Nume pacient

- Sex

- Varsta

- Data nasterii

- Comentarii

Afiseaza mesaje de eroare in functionarea echipamentului

MONITOR MEDICAL UHD 4K DE 32-INCH

- Diagonala: 32”

- Monitor medical care sa indeplineasca standardele de protectie aferente

- Matrice TFT

- Rezolutie: minim 3840 x 2160 pixeli (UHD)

- Aspect: 16:9

- Contrast: minim 1000:1

- Culori 1,07 miliarde

- Unghi de vizulizare: minim 89° din toate directiile

- Luminozitate si contrast mari datorate tehnologiei locale de atenuare, care controleaza intensitatea LED-urilor

- Structura anti-reflexie: monitorul sa fie destinat sa minimizeze stralucirea reflectata in salile de operatii. Structura panelului ofera sa ofere imagini clare, de contrast inalt prin controlul reflexiei si minimizarea dispersiei pe panelul LCD

- Tehnologia panourilor LCD cu IPS

- Modul de operare 3D/2D poate fi schimbat direct de la butonul de pe panoul frontal

- Moduri de afișare: - side-by-side, picture-in-picture (PIP) și picture-out-picture (POP),

- Intrari minim: DVI-D, HDMI, 12G-SDI/3G-SDI, Display Port, RS-232C, RJ-45

- Iesiri minim: 12G/3G/HD-SDI (x2), Clone tip BNC, mama rotunda cu 3 pini, mama rotunda cu 4 pini

- Montura tip VESA: 100 x 100 mm

- Greutatea: 11,8 kg

URETERO-RENOSCOP SEMIRIGID CU CANAL DE LUCRU 6,4 FR

Compatibilitate HD

Dimensiune capat distal 7.3 Fr

Dimensiune capat proximal 10,4 Fr

Lungime 430 mm

Unghi de vizualizare 5°

Ocular angulat la 45°

Varf cu design antireflexie

Maner ergonomic

Canal de lucru 6.4 Fr. pentru instrument de pana la 5,4 Fr sau doua instrumente de 2,5 Fr si 3 Fr

Varf aplatizat

Varf atraumatic

Compatibilitate cu sisteme de litotritie ultrasonica

Accesorii:

Cos pentru Ureteroscop

Cablu lumina, 2,8mm, lungime 3m

Pensa prindere , 1buc.

dimensiuni : 5 Fr. x 570 mm

Semiflexibila,

Cupe cu dubla actiune

Repozitionare arcuri

Cupe cu danturare pe contur

Autoclavabila

Pensa biopsie , 1 buc.

Semiflexibila

Dimensiuni: 5 Fr. x 570 mm

Cupe cu dubla actiune

Repozitionare arcuri

Autoclavabila

Cupe fara danturare pe contur

Adaptor pentru acces instrumente de lucru

Fir ghid 0,035 din nitinol cu varf flexibil – set de 5 bucati

Cosulet de prindere cu 4 fire din nitinol, dimensiuni 1,8

Teaca de acces ureteral dimensiuni 10/12 Fr/30 cm – set de 5 bucati

Garnitura etansare set 10 buc, 0,7 mm

VIDEOURETEROSCOP FLEXIBIL HD

- Camp de vizualizare: 80°

- Directie de vedere: 0°

- Adancimea campului de vizualizare: 1.5 - 50 mm

- Diametru cap distal: 8.5 Fr. (2.83 mm)

- Diametru tub insertie: 8,4 Fr. (2.8 mm)

- lnsertie cu rigiditate variabila:

foarte rigid

rigid

mediu rigd

moale

- Diametru canal de lucru: 3.6 Fr ( 1.2mm)

Distanta vizibila minima a instrumentului la capatul endoscopului: 2 mm

Direcţia din care accesoriile de endoterapie intră şi ies din imaginea endoscopică: stanga

Permite vizualizarea leziunilor si a retelelor fine de capilare si vase in suprafata tesutului la iluminarea cu fascicol luminos cu banda ingusta de frecventa verde si albastra

- Domeniu angular cap distal: 275° sus, 275° jos

- Lungime de lucru: 670 mm

- Lungime totala: 980 mm

Cu inel inel de rotatie a tubului de insertie in jurul axei

Cu 4 teleintrerupatoare programabile

Cu maneta blocare angulare SUS/JOS

Compatibil cu tratamentul laser

Cu cip de memorie pentru stocare informatii endoscop

Pensa de apucare 3 Fr x 600 m

Pensa de apucare dintata

Tester imersibilitate

TROLIU MOBIL

-pentru suportul si alimentarea electrica a aparatelor,

-carucior mobil cu 4 roti, dintre care 2 cu sistem de franare,

-cu 4 blaturi,

-cu transformator separator si prize cu impamantare,

-certificat pt. folosire in mediu medical, conform normelor europene

-cu suport pentru recipient aspiratie

-cu suport pentru cap camera

-Cu brat pantograf pentru monitor – 1 buc

POMPA DE IRIGARE-ASPIRARE MULTIDISCIPLINARA

Cu sisteme separate de spalare, aspiratie

-pompa multifunctionala, ce poate fi folosita in laparoscopie, urologie, artroscopie

-cu ecran tactil de 5,7”

-automata, fara butoane de control a spalarii- aspiratiei,

-reglajul se face prin butoanele de pe tija de spalare-aspiratie

-aspiratie prin pompa, fara role

-spalarea prin sistem cu role

-debit irigare 1-1.8 l /min

Interval presiune:

Laparoscopie: nereglabil

Artroscopie: 5-150 mmHg

Histeroscopie: 15-150 mmHg

Urologie: 10-90 mmHg

Interval flux:

Laparoscopie: 1.0-1.8 l/min

Artroscopie: 0.1-1.8 l/min

Histeroscopie: 50-500 ml/min

Urologie: 25-500 ml/min

Capacitate aspirare 2l/min

-set tubulatura irigare, reutilizabil

-set tubulatura aspiratie, de unica folosinta

-set tubulatura vacuum, cu filtru inclus, utilizare 30 zile

-sa permita folsirea de pungi cu ser steril pentru irigare

Transponder urologie

Sisteme separate de spalare, aspiratie

UNITATE LASER THULIUM-FIBER SUPER PULSAT

Lungime de unda 1920nm – 1960 nm

Putere minim 60 W

Energia pulsului reglabila 0,025 J – 6 J

Mod de operare pulsat

Durata pulsului 200 µs – 50 ms

Frecventa de repetiție reglabila 1 - 2400 Hz

Fascicol de focalizare verde 500-550 nm, cu putere reglabila 0-5mW, clasa 3R

Cu sistem de răcire fortata cu aer

Ecran cu funcție tactila

Protectie impotriva socului electric clasa 1 / Tip BF

Cerinte electrice 100 – 240 V la ̴ 1200VA 50/60Hz

Greutate 40 kg

Cu funcția de stabilizare a pietrei, reducând astfel efectul de retropulsie

Cu trei tipuri de proceduri:

- Tratamentul prostatei

- Litotritie

- Aplicații pentru tesut moale

Stabilire presetari individuale / utilizator

Dimensiuni reduse

Include:

Blast shield

Pedala de comanda

Permite setări ale energiei cu impuls mic de până la 0.025J şi frecvenţe mari ale impulsului de până la 2400 Hz

Stripper pentru fibre laser de 150 micron 1 buc

Set fibre laser de 150 microni – 1 set

Striper pentru fibre laser de 356 microni – 1 buc

Set fibre laser de 365 micron – 1 set

Stripper fibre laser 200 microni – 1 buc

Set fibre laser de 200 microni – 1 set

Ochelari de protectie laser -2 buc