SPECIFICATIE TEHNICA

Denumire:  Platforma electrochirurgicala cu sistem de sigilare vasculara si accesorii

Nr. aparate:

Model / Tip:

Producător / Tara:

| SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE: | DA | NU | CONFORMITATE |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma electrochirurgicala cu sistem de sigilare vasculara si accesorii - 1 bucata | X |  | Platforma electrochirurgicala cu sistem de sigilare vasculara si accesorii - 1 bucata |
| Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete destinată pentru proceduri chirurgicale laparoscopice şi deschise, oferind chirurgului o gamă largă de opţiuni, incluzând tăiere electrochirurgicală şi coagulare, funcţionalitate bipolară şi fuziune ţesut îmbunătăţită LigaSure™ -o unitate integrată totul într-un întreg | X |  | Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete destinată pentru proceduri chirurgicale laparoscopice şi deschise, oferind chirurgului o gamă largă de opţiuni, incluzând tăiere electrochirurgicală şi coagulare, funcţionalitate bipolară şi fuziune ţesut îmbunătăţită LigaSure™ -o unitate integrată totul într-un întreg |
| Incorporează sistem de control computerizat îmbunătăţit cu semnal ieşire cu buclă de reacţie în circuit închis pentru a administra în mod precis furnizarea de energie cu minim 430.000 decizii pe secundă pentru toate modurile de lucru | X |  | Incorporează sistem de control computerizat îmbunătăţit cu semnal ieşire cu buclă de reacţie în circuit închis pentru a administra în mod precis furnizarea de energie cu minim 430.000 decizii pe secundă pentru toate modurile de lucru |
| Incorporeaza tehnologie de ajustare automată a puterii, ce controlează toate modurilede lucru, care atunci cand impedanta tesuturilor crește de la zero, platforma asigura iesiri constante de putere, insotite de tensiune constantă iar tensiunea maximă de ieșire este controlata pentru a reduce cuplarea capacitivă, interferențele video și pentru a minimiza productia de scântei | X |  | Incorporeaza tehnologie de ajustare automată a puterii, ce controlează toate modurilede lucru, care atunci cand impedanta tesuturilor crește de la zero, platforma asigura iesiri constante de putere, insotite de tensiune constantă iar tensiunea maximă de ieșire este controlata pentru a reduce cuplarea capacitivă, interferențele video și pentru a minimiza productia de scântei |
| Platforma ofera 2 prize de lucru Monopolare pentru proceduri deschise una dintre ele incluzand priza de lucru Mopolara pentru Laparoscopie, 1 priza de lucru combinata pentru Fuziune Tesut respectiv proceduri Bipolare, 1 priza dedicata proceduri Bipolare | X |  | Platforma ofera 2 prize de lucru Monopolare pentru proceduri deschise una dintre ele incluzand priza de lucru Mopolara pentru Laparoscopie, 1 priza de lucru combinata pentru Fuziune Tesut respectiv proceduri Bipolare, 1 priza dedicata proceduri Bipolare |
| Toate prizele de lucru sunt de tip “SMART” recunosc automat instrumentul de lucru si configureaza automat energia furnizata | X |  | Toate prizele de lucru sunt de tip “SMART” recunosc automat instrumentul de lucru si configureaza automat energia furnizata |
| Tehnologia actualizată de Fuziune Ţesut cu sesizare îmbunătăţită a impedantei ţesutului şi control în circuit închis / cu buclă de reacţie, pentru o fuziune a vaselor si ţesutului mai rapidă şi mai consistentă, ciclul de fuziune fiind realizat in 1 – 4 secunde | X |  | Tehnologia actualizată de Fuziune Ţesut cu sesizare îmbunătăţită a impedantei ţesutului şi control în circuit închis / cu buclă de reacţie, pentru o fuziune a vaselor si ţesutului mai rapidă şi mai consistentă, ciclul de fuziune fiind realizat in 1 – 4 secunde |
| Fuziunea de ţesut sigileaza vase de sânge şi limfatice până la si inclusiv 7 mm în diametru şi mănunchiuri de ţesut , fără a necesita disecţia ţesutului, cu minimalizarea arsurilor in tesuturile colaterale | X |  | Fuziunea de ţesut sigileaza vase de sânge şi limfatice până la si inclusiv 7 mm în diametru şi mănunchiuri de ţesut , fără a necesita disecţia ţesutului, cu minimalizarea arsurilor in tesuturile colaterale |
| Mod monopolar de combinaţie hemostază cu disecţie controlată cu buclă de reacţie posibil de activat atunci când se utilizează dispozitive dedicate | X |  | Mod monopolar de combinaţie hemostază cu disecţie controlată cu buclă de reacţie posibil de activat atunci când se utilizează dispozitive dedicate |
| Soft incorporat de rezectie bipolara in mediul salin | X |  | Soft incorporat de rezectie bipolara in mediul salin |
| Ecran LCD de mare dimensiune 7 inch, sensibil la atingere (Touch Screen) cu capabilitate de control a patru moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Laparoscopic, Fuziune tesut) ele fiind afisate in 4 cadrane separat definite | X |  | Ecran LCD de mare dimensiune 7 inch, sensibil la atingere (Touch Screen) cu capabilitate de control a patru moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Laparoscopic, Fuziune tesut) ele fiind afisate in 4 cadrane separat definite |
| Setări de putere independente pentru fiecare din cele 4 cadrane ale ecranului pentru modurile de lucru conectate | X |  | Setări de putere independente pentru fiecare din cele 4 cadrane ale ecranului pentru modurile de lucru conectate |
| Opţiune display pentru lucru monopolar cu instrument cu trei butoane: afişaj cu zone de putere reglabile in intervale setate de 5 bare, grafic si numeric | X |  | Opţiune display pentru lucru monopolar cu instrument cu trei butoane: afişaj cu zone de putere reglabile in intervale setate de 5 bare, grafic si numeric |
| Capacitate de a închide complet modul de tăiere pe ecranul acţionat prin atingere, în timp ce păstrează setarea de putere în memorie | X |  | Capacitate de a închide complet modul de tăiere pe ecranul acţionat prin atingere, în timp ce păstrează setarea de putere în memorie |
| Capacitate de a schimba ambele setări de putere şi modul din câmpul steril cu folosirea unui dispozitiv dedicat | X |  | Capacitate de a schimba ambele setări de putere şi modul din câmpul steril cu folosirea unui dispozitiv dedicat |
| Moduri de lucru MONOPOLAR taiere : • PURE CUT – putere maxima 300 W cu ciclul 100% ON • BLEND CUT - putere maxima 200W cu ciclul 50%ON-50%OFF • MOD PRESETAT – putere maxima 200W cu ciclul 25%ON – 75% OFF Moduri de lucru MONOPOLAR coagulare : • FULGURATIE cu putere maxima 120W • SPRAY cu putere maxima 120W • SOFT cu putere maxima 120W Moduri de lucru BIPOLAR : • LOW cu putere maxima 15W • MEDIUM cu putere maxima 40W • HIGH cu putere maxima 95W Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA : • CUT cu putere maxima 375W • COAG cu putere maxima 175W Kitul de rezectie bipolara (optional) include - pedala de actionare - cablu de conectare la instrumentul activ Moduri de lucru FUZIUNE TISULARA : • fuziune cu putere maxima 350W | X |  | Moduri de lucru MONOPOLAR taiere : • PURE CUT – putere maxima 300 W cu ciclul 100% ON • BLEND CUT - putere maxima 200W cu ciclul 50%ON-50%OFF • MOD PRESETAT – putere maxima 200W cu ciclul 25%ON – 75% OFF Moduri de lucru MONOPOLAR coagulare : • FULGURATIE cu putere maxima 120W • SPRAY cu putere maxima 120W • SOFT cu putere maxima 120W Moduri de lucru BIPOLAR : • LOW cu putere maxima 15W • MEDIUM cu putere maxima 40W • HIGH cu putere maxima 95W Moduri de lucru REZECTIE BIPOLARA : • CUT cu putere maxima 375W • COAG cu putere maxima 175W Kitul de rezectie bipolara (optional) include - pedala de actionare - cablu de conectare la instrumentul activ Moduri de lucru FUZIUNE TISULARA : • fuziune cu putere maxima 350W |
| Buton revenire la setarile initiale opririi aparatului | X |  | Buton revenire la setarile initiale opririi aparatului |
| Buton DEMO pentru demostratii aparat si accesorii, permite utilizarea facilitatilor monopolare fara electrod de retur | X |  | Buton DEMO pentru demostratii aparat si accesorii, permite utilizarea facilitatilor monopolare fara electrod de retur |
| Buton ajustare volum cu 5 setari de nivel | X |  | Buton ajustare volum cu 5 setari de nivel |
| Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de fuziune tisulara cu intreruperea furnizarii de energie in instrument | X |  | Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de fuziune tisulara cu intreruperea furnizarii de energie in instrument |
| Comunicate interactive de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul aparatului in caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut | X |  | Comunicate interactive de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul aparatului in caz de nefinalizare a ciclului de fuziune tesut |
| Posibilitate de activare a instrumentelor de fuziune tisulara atat la mana cat si la pedala, cu afisarea modului pe ecranul dedicat | X |  | Posibilitate de activare a instrumentelor de fuziune tisulara atat la mana cat si la pedala, cu afisarea modului pe ecranul dedicat |
| Sistem de monitorizare contact pacient, cu frecventa curent de interogare intre 68-75 kHz, complet automat şi cu autoîncadrare în domeniu pentru electrod retur, cu punct de declanşare alarmă variabil plus/minus 40% faţă de valoarea initiala în cadrul unui interval de toleranţe de impedanţă 5-135Ω | X |  | Sistem de monitorizare contact pacient, cu frecventa curent de interogare intre 68-75 kHz, complet automat şi cu autoîncadrare în domeniu pentru electrod retur, cu punct de declanşare alarmă variabil plus/minus 40% faţă de valoarea initiala în cadrul unui interval de toleranţe de impedanţă 5-135Ω |
| Alarma audio/video cu intreruperea furnizarii de curent la instrumentele monopolare in caz de disfunctie sau depasirea limitelor de toleranta masurate ale electrodului de retur | X |  | Alarma audio/video cu intreruperea furnizarii de curent la instrumentele monopolare in caz de disfunctie sau depasirea limitelor de toleranta masurate ale electrodului de retur |
| Capacitate de activare automata a procedurilor bipolare AUTOBIPOLAR fara pedala, cu posibilitate setare a timpului de activare de la 0.5 secunde pana la maxim 2.5 secunde, cu intervale de 0.5 secunde si intreruperea automata a activarii daca impedanta tesutului depaseste 4000 Ohmi | X |  | Capacitate de activare automata a procedurilor bipolare AUTOBIPOLAR fara pedala, cu posibilitate setare a timpului de activare de la 0.5 secunde pana la maxim 2.5 secunde, cu intervale de 0.5 secunde si intreruperea automata a activarii daca impedanta tesutului depaseste 4000 Ohmi |
| Ampermetru grafic si audio pentru monitorizarea procedurilor bipolare | X |  | Ampermetru grafic si audio pentru monitorizarea procedurilor bipolare |
| Posibilitate upgrade software prin Internet, utilizand un server dedicat | X |  | Posibilitate upgrade software prin Internet, utilizand un server dedicat |
| Port Ethernet pentru calibrare şi diagnoză Unitatea acceptă numai electrozi CQMS split de întoarcere | X |  | Port Ethernet pentru calibrare şi diagnoză Unitatea acceptă numai electrozi CQMS split de întoarcere |
| Pentru evitarea arsurilor la nivelul pacientului, aparatul poate fi setat sa furnizeze energie timp de 10 secunde cu pauza de 30 de secunde, in orice mod de lucru, pe o perioada de 4 ore | X |  | Pentru evitarea arsurilor la nivelul pacientului, aparatul poate fi setat sa furnizeze energie timp de 10 secunde cu pauza de 30 de secunde, in orice mod de lucru, pe o perioada de 4 ore |
| Baterie cu capacitate minim 75 mAh pentru ceas si memoria interna | X |  | Baterie cu capacitate minim 75 mAh pentru ceas si memoria interna |
| Memorie interna minim 4 GB pentru retinere a setarilor de putere, evenimente activari, moduri si instrumente folosite, alarme | X |  | Memorie interna minim 4 GB pentru retinere a setarilor de putere, evenimente activari, moduri si instrumente folosite, alarme |
| Platforma de energie păstrează toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare, și datele statistice când este oprită și deconectată. | X |  | Platforma de energie păstrează toate caracteristicile programate de utilizator, calibrare, și datele statistice când este oprită și deconectată. |
| Platforma de energie continua sa funcționeze în parametrii setati atunci când este trecuta de la o putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului | X |  | Platforma de energie continua sa funcționeze în parametrii setati atunci când este trecuta de la o putere normala furnizata de linia de alimentare la un sistem de alimentare de rezervă al spitalului |
| Sistem integrat WIFI cu standarde IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n , cu trafic de pana la 120Mbps pentru interconectare cu alte dispozitive de comanda, control si transfer da date | X |  | Sistem integrat WIFI cu standarde IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n , cu trafic de pana la 120Mbps pentru interconectare cu alte dispozitive de comanda, control si transfer da date |
| Standarde si clasificari : indeplineste toate conditiile cerute de standardele IEC 60601-1 editia 2.0 si 3.1, IEC 60601-2-2 editia 4.0 si 5.0, IEC 60601-1-2 editia 2.1 si 3.0 si 4.0, IEC 60601-1-8 editia 2.1. | X |  | Standarde si clasificari : indeplineste toate conditiile cerute de standardele IEC 60601-1 editia 2.0 si 3.1, IEC 60601-2-2 editia 4.0 si 5.0, IEC 60601-1-2 editia 2.1 si 3.0 si 4.0, IEC 60601-1-8 editia 2.1. |
| Platforma ofera un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice si poate fi utilizata in proceduri cardiace CF Equipment/Defibrillator Proof (IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, and ANSI/AAMI HF18) | X |  | Platforma ofera un inalt grad de protectie impotriva socurilor electrice si poate fi utilizata in proceduri cardiace CF Equipment/Defibrillator Proof (IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, and ANSI/AAMI HF18) |
| Greutate maxima 11 kg | X |  | Greutate maxima 11 kg |
| ACCESORII 1 buc x Pedală dublă de comutare cu piciorul monopolară, cu funcţie CUT/COAG, min. 4.5 m cablu. 2 buc x Cablu pentru electrozi retur dublu split, min . 4.5 m lungime 50 buc x Electrod neutru adult de unică folosinţă, cu suprafaţă imparţită (tip split), acoperită cu gel PolyHesive hipoalergen (hidrogel polimer hidrofil), cu adezivitate crescuta si rezistenta electrică scăzută. Formă rectangulară, suprafaţa cca. 140 cm2, fără cablu. Perfect compatibil cu electrogeneratoarele ValleyLab. 1 buc x Cablu reutilizabil de 3m pentru conectare instrument laparoscopic: 4mm; 3 buc x Bisturiu electric cu sistem de comandă incapsulat (rezistent la minim 50 sterilizări la abur sau EtO), comandă buton galben tăiere, buton albastru coagulare. Sistem de prindere al electrodului activ, tip hexlocking. Electrod activ tip lamă siliconat de 2.8 cm. Cablu siliconat de 4,6 m. Conector cu 3 pini. Perfect compatibil cu electrogeneratoarele ValleyLab. 5 buc x Bisturiu electric monopolar de unică utilizare, cu 3 butoane, buton galben tăiere, buton albastru coagulare, buton gri mod presetat, taiere/hemostaza. Sistem integrat de control al puterii in camp steril, cu 5 trepte. Sistem de prindere al electrodului activ, tip hexlocking. Electrod activ tip lamă siliconata de 2.8 cm. Cablu siliconat de 3 m, cu conector cu 3 pini si cip integrat de recunoastere tip plug&play. Accepta electrozi activi standard de 2,4 mm. Perfect compatibil cu electrogeneratoarele ValleyLab. 1 buc x Electrod de coagulare si disectie, în forma de L, articulat cu diametru de 5 mm, lungime 36– 37 cm, mufa conector HF axiala, cu articulare distala continua pana la 15 grade si conector luer lock pentru curatare 1 buc x Pensa bipolara pentru interventii chirurgicale minim invazive, cu varf din aliaj de argint izolat, non stick, varf angulat 15°, 1.2mm mediu, 18cm lungime de lucru, actiune unilaterala, maner axial rotund cu actiune tip arc, canal de lavaj pentru curatare si cutie pentru sterilizare. 6 buc x Pensa tip pistol pentru proceduri laparoscopice (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 37 cm, diametrul tijei 10 mm, rotatia tijei 359 grade, latimea sigiliului 6 mm (2x3 mm), lungime electrod activ 22 mm (tip drept), lungime de taiere 20 mm, suprafata electrodului sa fie fina, cu caneluri ceramice de fixare a tesutului. Arsura termica medie sa nu fie mai mare de 2 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele ValleyLab. 6 buc x Pensa tip pistol pentru proceduri deschise (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 20 cm, diametrul tijei 10 mm, rotatia tijei 359 grade, latimea sigiliului 6 mm (2x3 mm), lungime electrod activ 22 mm (tip drept), lungime de taiere 20 mm, suprafata electrodului sa fie fina, cu caneluri ceramic de fixare a tesutului. Arsura termica medie sa nu fie mai mare de 2 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele ValleyLab. 12 buc x Pensa tip pistol, 18 cm, pentru proceduri deschise (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 18 cm, diametrul tijei 13,5 mm, rotatia tijei 180 grade, lungime electrod activ 36 mm (tip curbat), lungime de taiere 34 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele ValleyLab. | X |  | ACCESORII 1 buc x Pedală dublă de comutare cu piciorul monopolară, cu funcţie CUT/COAG, min. 4.5 m cablu. 2 buc x Cablu pentru electrozi retur dublu split, min . 4.5 m lungime 50 buc x Electrod neutru adult de unică folosinţă, cu suprafaţă imparţită (tip split), acoperită cu gel PolyHesive hipoalergen (hidrogel polimer hidrofil), cu adezivitate crescuta si rezistenta electrică scăzută. Formă rectangulară, suprafaţa cca. 140 cm2, fără cablu. Perfect compatibil cu electrogeneratoarele ValleyLab. 1 buc x Cablu reutilizabil de 3m pentru conectare instrument laparoscopic: 4mm; 3 buc x Bisturiu electric cu sistem de comandă incapsulat (rezistent la minim 50 sterilizări la abur sau EtO), comandă buton galben tăiere, buton albastru coagulare. Sistem de prindere al electrodului activ, tip hexlocking. Electrod activ tip lamă siliconat de 2.8 cm. Cablu siliconat de 4,6 m. Conector cu 3 pini. Perfect compatibil cu electrogeneratoarele ValleyLab. 5 buc x Bisturiu electric monopolar de unică utilizare, cu 3 butoane, buton galben tăiere, buton albastru coagulare, buton gri mod presetat, taiere/hemostaza. Sistem integrat de control al puterii in camp steril, cu 5 trepte. Sistem de prindere al electrodului activ, tip hexlocking. Electrod activ tip lamă siliconata de 2.8 cm. Cablu siliconat de 3 m, cu conector cu 3 pini si cip integrat de recunoastere tip plug&play. Accepta electrozi activi standard de 2,4 mm. Perfect compatibil cu electrogeneratoarele ValleyLab. 1 buc x Electrod de coagulare si disectie, în forma de L, articulat cu diametru de 5 mm, lungime 36– 37 cm, mufa conector HF axiala, cu articulare distala continua pana la 15 grade si conector luer lock pentru curatare 1 buc x Pensa bipolara pentru interventii chirurgicale minim invazive, cu varf din aliaj de argint izolat, non stick, varf angulat 15°, 1.2mm mediu, 18cm lungime de lucru, actiune unilaterala, maner axial rotund cu actiune tip arc, canal de lavaj pentru curatare si cutie pentru sterilizare. 6 buc x Pensa tip pistol pentru proceduri laparoscopice (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 37 cm, diametrul tijei 10 mm, rotatia tijei 359 grade, latimea sigiliului 6 mm (2x3 mm), lungime electrod activ 22 mm (tip drept), lungime de taiere 20 mm, suprafata electrodului sa fie fina, cu caneluri ceramice de fixare a tesutului. Arsura termica medie sa nu fie mai mare de 2 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele ValleyLab. 6 buc x Pensa tip pistol pentru proceduri deschise (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 20 cm, diametrul tijei 10 mm, rotatia tijei 359 grade, latimea sigiliului 6 mm (2x3 mm), lungime electrod activ 22 mm (tip drept), lungime de taiere 20 mm, suprafata electrodului sa fie fina, cu caneluri ceramic de fixare a tesutului. Arsura termica medie sa nu fie mai mare de 2 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele ValleyLab. 12 buc x Pensa tip pistol, 18 cm, pentru proceduri deschise (sigilare permanenta si disectie a vaselor cu diametrul pana la/inclusiv 7 mm). Lungime totala 18 cm, diametrul tijei 13,5 mm, rotatia tijei 180 grade, lungime electrod activ 36 mm (tip curbat), lungime de taiere 34 mm. Ambalare individuala, sterila. Pe ambalaj sa fie mentionate numarul lotului, data expirarii si tipul sterilizarii. Perfect compatibila cu electrogeneratoarele ValleyLab. |
| Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante : Marcaj CE sau Certificat de conformitate, conform Directivei 93/42/EEC, emis de un organism notificat Certificat EN ISO 9001 / EN ISO 13485 sau echivalent | X |  | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante : Marcaj CE sau Certificat de conformitate, conform Directivei 93/42/EEC, emis de un organism notificat Certificat EN ISO 9001 / EN ISO 13485 sau echivalent |
| Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Condiţii de garanţie şi service: Minim 24 luni de la data punerii in functiune Timp de intervenţie: maxim 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului | X |  | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Condiţii de garanţie şi service: Minim 24 luni de la data punerii in functiune Timp de intervenţie: maxim 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului |
| Condiţii de postgaranţie şi service: Minim 5 ani pe baza unui contract | X |  | Condiţii de postgaranţie şi service: Minim 5 ani pe baza unui contract |
| Alte condiţii cu caracter tehnic: Transport asigurat de ofertant pana la sediul beneficiarului Ofertantul sa aiba personal autorizat de catre producator pentru efectuarea instalarii si punerii in functiune la sediul beneficiarului, precum si a service-ului dispozitivelor. | X |  | Alte condiţii cu caracter tehnic: Transport asigurat de ofertant pana la sediul beneficiarului Ofertantul sa aiba personal autorizat de catre producator pentru efectuarea instalarii si punerii in functiune la sediul beneficiarului, precum si a service-ului dispozitivelor. |
| Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a aparaturii | X |  | Instruirea personalului medical si tehnic la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a aparaturii |