# FISE TEHNICE ECHIPAMENTE

Denumire: Sistem identificare microorganisme

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali: Aparat automat de identificare microorganisme implicate in infectii nosocomiale 1) Sistemul utilizeaza tehnologia MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorbtion Ionization Time of Flight) 2) Are o viteza de analiza de minim 590 de probe/ora. 3) Are software complet de identificare, are desktop, este IVD si are software adecvat pentru identificarea rapida a bacteriilor gram pozitive si gram negative, hemoculturi pozitive , alte culturi bacteriene de pe medii de cultura solide sau lichide . De asemenea, este insotit de o baza de date a producatorului instrumentului, fara este necesara conectarea la internet. 4) Sistemul are o gama de masa de cel putin 500.000 Da si permite calibrarea si controlul intern cu o solutie standardizata validata IVD pentru optimizarea spectrelor cu masa moleculara intre 3,6 si 17 kDa. 5) Este insotit de o baza de date (librarii) pentru identificarea imediata IVD pentru cel putin 4200 de specii. 6) Este capabil sa efectueze minim 95 de probe pe run. Poate folosi placi target pentru 96 de probe. Instrumentul poate utiliza atat placi target reutilizabile din otel inoxidabil, cat si de unica folosinta IVD. Locatia probei este hidrofila, iar suprafata exterioara hidrofoba, pentru a obtine o plasare optima si o pregatire rapida a probei pentru masurare. 7) Are un laser de lunga durata cu garantie de functionare de minim 6 ani sau 490.000.000 de shot-uri cu o rata de repetare variabila de cel putin 150 Hz. 8) Are un sistem de curatare automata si rapida a sursei de ioni cu Laser infrarosu, fara intreruperea vidului si evitand curatarea frecventa de catre un tehnician. 9) Nu necesita pregatirea speciala a probei cu consumabile minime, in timp ce se utilizeaza o proba minima. 10) In placile tinta 95 de de probe poate fi testate folosind o singura pozitie pentru control. 11) Lucreaza in mod de ioni pozitivi. In acelasi timp, are un mod de ioni negativi. 12) Cu un sistem de vid cu capacitate mare de a crea un vid, cu schimbare rapida a tintei si timp minim de oprire pentru intretinere. 13) Este usor de utilizat cu un software usor de utilizat. 14) Include software de control al sistemului si de prelucrare a datelor, precum si o baza de date pentru identificarea microorganismelor aceluiasi producator cu instrumentul. 15) Este insotit de un software IVD specializat pentru identificarea culturilor de sange pozitive in cateva minute cu un kit special IVD usor si fiabil. 16) Dupa fiecare masuratoare a unei probe, se compara spectrul acesteia cu spectrele bazei de date, in timp ce laserul a avansat si a masurat urmatoarele esantioane. Astfel incat rezultatele fiecarei masuratori sunt afisate unul dupa altul, scurtand procesul. 17) Este insotit de un computer adecvat cu urmatoarele caracteristici minime: Procesor Quad-Core 3,5 Hz, 16 BG RAM, 2x2 TB hard disk, monitor 24, windows cu licenta. 19) Are o functionare silentioasa, mai mica de 60db, astfel incat operatorul poate lucra in aceeasi zona in care se afla echipamentul fara a deranja personalul de zgomotul de functionare al acestuia. De asemenea, pentru a nu avea nevoie de un spatiu special cu aer conditionat si pentru a functiona intr-o gama larga de temperaturi 16°C-30°C si umiditate 20-75%. 20) Are dimensiuni mici (LxLxH): 50x70x105 +/- 2% cm si greutate redusa <78 kg. 21) Fara nicio interventie a utilizatorului, se ajusteaza parametrii cheie ai MALDI TOF-ului, in timp ce se analizeaza standardul de testare bacteriana. 22) Echipamentul vine insotit de: - Standard de calibrare al sistemului automat de identificare al microorgansimelor care urmatoarele caracteristici: - Este un produs destinat diagnosticului in vitro - Este compatibil cu sistemul de identificare de tip MALDI-TOF si permite calibrarea si optimizarea acestor tipuri de spectometre de masa - Contine un extract de Escherichia coli DH5 alfa care contine doua proteine suplimentare si acopera intervalul de masa cuprins intre 3,6 si 17 kDa - Fiecare tub contine material pentru prepararea a aproximativ 35 puncte de proba pentru placile tinta - Solutia de standard dizolvata este stabila timp de cel putin 5 luni la temperatura ≤ -18°C. - placa din otel inoxidabil pentru 96 de locuri cu cod de bare – 1 buc - placi de unica folosinta IVD cu 96 de locuri – minimum 20 de buc - Matrice destinata masuratorilor efectuate cu sistemul automat de identificare al microorgansimelor care prezinta urmatoarele caracteristici: - Este un produs destinat diagnosticului in vitro - Contine α-ciano-4-hidroxicinamic, pentru masurarea proteinelor si peptidelor prin metoda spectrometriei de masa MALDI-TOF - Solutia este portionata in flacoane a cate 2,5 mg matrix, si se poate prepara rapid la concentratia dorita, prin simpla adaugare a volumului de solvent necesar - Forma de prezentare: cutie a 10 flacoane, fiecare flacon continand 2,5 mg matrix gata de preparare. - O cutie este suficienta pentru prepararea a cel putin 2 500 de probe. O cutie contine 10 flacoane a 2,5mg. - Dupa preparare, reactivul este stabil, la temperatura camerei, pentru cel putin o saptamana. - kit ivd pentru analiza directa din culturile de sange – pentru minimum 100 de probe care permite identificarea microorganismelor din culture de sange in doar 15-20 minute. Temperatura stocare inainte de deschidere 15 -25 oC. Temperatura stocare dupa deschidere 20 -25 oC. Kit-ul este IVD. Este pentru 50 de probe. Contine minim buffer de liza , buffer de spalare, tuburi de 1,5 ml. Design-ul kit-ului este optimizat pentru a permite manipularea cheagurilor lipicioase (ex. Bacterioides fragilis). 23) Vine insotit de dispozitiv care are minim urmatoarele caracteristici : - Permite pozitionarea corecta a probei prin microproiectie; - Indica urmatoarea pozitie libera a placii, prin scanarea codului de bare al probei si poate furniza informatii corespunzatoare pozitiei din placa; - Prin scanarea codului de bare al placii, incarca proiectul corespunzator automat, asigurand analiza precisa a probelor; - Poate preveni amestecarea probelor, crescand productivitatea; - Este ergonomic, prin a usurara manualitatea si sa proiecteze informatii aditionale (precum un text de ajutor deasupra placii tinta); - Dispozitivul se poate conecta la software-ul Maldi-TOF-ului; - Este potrivit pentru operatori dreptaci si stangaci. 24) Vine insotit de dispozitiv de uscare placa cu posibilitate ajustare temperatura. 25) Vine insotit de un modul pentru identificarea fungilor cu urmatoarele caracteristici: - Contine o librarie care sa acopere mai mult de 220 specii de fungi - Include threshold-uri adaptate pentru identificarea fungilor filamentosi - Este librarie validata IVD 26) Are o librarie validata IVD care permite: - detectia rapida blaKPC exprimata de K. pneumoniae si E. coli - identificarea tulpinilor cfiA pozitive/negative de B. fragilis - diferentierea Mycobacterium chimaera de Mycobacterium intracellulare - diferentierea Streptococcus pneumoniae, S. mitis_oralis si S. pseudopneumoniae 27) Contine o librarie validata IVD de spectre de referinta specifice care acopera majoritatea speciilor de micobacterii cunoscute in present - Contine mai mult de 180 de specii in baza de date pentru identificare Mycobacterium Tuberculosys 28) Poate identifica susceptibilitatea la carbapenemaze sau cefalosporinaze in maxim o ora - Calculeaza automat intensitatea antibioticelor intacte si raportul corespunzator hidrolizat/nehidrolizat - Permite detectarea rapida a activitatii carbapenemazei predominante din clasa A, B sau D la Enterobacteriaceae gram-negative, Pseudomonas spp. si Acinetobacter spp. - Permite detectarea celor mai active beta-lactamaze cu spectru extins (ESBL) si β-lactamaze AmpC in Enterobacteriaceaele gram-negative multi rezistente - Este o librarie validata IVD 29) Permite identificarea microorganismelor din culturi de sange pozitive in doar 15-20 min - Software-ul ofera un avertisment in cazul in care este detectata o cultura mixta, cu o indicatie a speciilor detectate - Este validata IVD 30) Permite analiza lipidelor microbiene: Genereaza rezultate despre rezistenta bacteriilor gram negative la colistin si poate indica daca aceasta rezistenta se bazeaza pe modificari cromozomale sau plasmidiene 31) Permite crearea de librarii proprii - Contine instrumente de bioinformatica pentru compararea spectrelor obtinute si interpretarea statistica a datelor 32) Are o librarie validata IVD pentru identificarea organismelor inalt patogene precum: Vibrio cholerae, grupul Brukholderia mallei/pseudomallei, Francisella tularensis, Brucella spp. etc. 33) Are o librarie care permite identificarea agentilor patogeni care pot fi utilizati ca arme biologice fiind supusi unor restrictii, precum: Yersinia pestis, Clostridium botulinum etc. 34) Vine insotit de pachet de pipete, ce sunt necesare in protocolul de lucru. cu volumele : 0.5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1,000 µL si minim urmatoarele caracteristici: - Pipetele pot fi identificate pe cod de culoare, pentru a fi differentiate volumele; - Pipetele are afisaj frontal cu 4 cifre; - Au greutate redusa de maxim 80 de grame si butonul de control sa necesite o forta redusa de operare la aspirarea si dozarea lichidului, la ejectarea varfului. 35) Vine insotit de UPS compatibil cu dispozitivul si recomandat de producator cu urmatorele specificatii: - Poate fi configurat pentru 208 sau 240V - Are o capacitate de iesire de aproximativ 2000 W. - Poate mentine un voltaj de 160-275 V ajustabil in functie de nevoile apaturii conectate - Are o baterie care sa nu necesite mentenanta - Are o baterie cu durata de viata estimata de cel putin 3 ani - Are posibilitatea schimbarii bateriei - Are o durata de incarcare de pana la 3 ore - Poate extinde timpul de functionare al aparatului conectat - Poate prevenii suprasarcinile de tensiune din retea de pana la 340 J. - Are dimensiuni aproximative de 45 cm inaltime, 15 cm latime, si 65 cm lungime. - Poate functiona in conditii optime la temperaturi intre 0 si 40°C - Poate functiona in conditii optime in conditii de umiditate relativa de pana la 95% 36) Vine insotit de centrifuga care intra in protocolul de lucru cu minim urmatoarele caracteristici: Centrifuga conceputa pentru centrifugarea sangelui si alte aplicatii clinice, Capacitatea rotorului sa fie de 12 tuburi cu volum de 1.5/2.0 ml. Volumul maxim de centrifugare sa fie de: 15.000 rpm/ 15.596 x g. Sa aiba un sistem automat de franare ce previne deschiderea capacului in timpul functionarii. Sa prezinte detectie a dezechilibrului. Sa aiba o amprenta mică pentru a optimiza spatiul pe masa de lucru. Sa aiba un design robust, cu motor fara perii ce permite functionarea fara intretinere si de lunga durata. Setarea de viteza a centrifugei sa fie in intervalul 500-1500 rpm cu o acuratete de ±100 rpm. Timpul de acceleratie al centrifugei sa fie ≤ 65s. Timpul de decelerare al centrifugei sa fie ≤ 55s. Durata de functionare a centrifugei sa poata fi setata cel putin in intervalul: de la 1 minut si pana la 99 minute sau infinit. Dimensiunile centrifugei (W x D x H) sa fie de cel mult 190 cm x 270 cm x 120 cm. Centrifuga sa aiba o greutate de maxim 3 kg cu rotor. Consumul de energie al centrifugei sa fie de maxim 60 W. Nivelul de zgomot al centrifugei sa fie < 60dB. Centrifuga sa includa un rotor cu unghi fix, cu o capacitate de minim 12x1.5 /2.0ml. Rotor sa fie livrat impreuna cu adaptoare pentru tuburi de 0.1 ml, 0.2ml și 0.5ml. Echipamentul sa aiba o garantie de minim 24 de luni de la punerea in functiune. Centrifuga sa fie in conformitatea cu urmatoarele standarde: EN 61326-1, EN 55011, EN 61010-1, EN 61010-2-020. 37) Vine insotit de vortex, ce este necesar in protocolul de lucru, cu urmatoarele caracteristici: - permite vortexarea unui singur tub, cu un volum cuprins intre 0,2 - 50 ml. - are doua moduri de operare si anume: operare continua si operare in impuls (activate prin apasarea capacului cu baza tubului); - este un vortex care are un interval de control al vitezei cuprins intre 500 - 3000 rpm. 38) Persoanele care vor instrui personalul detin diploma pentru pentru echipamentul ofertat, direct la producator atat pe aplicatii cat si pentru service. Personalul respectiv lucreaza la Compania ofertanta. |