# FISE TEHNICE ECHIPAMENTE

Denumire: Sistem automat de antibiograma

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: 1. Permite determinarea concentratiei minime inhibitorii pentru bacteriile testate prin microfluidica. 2. Foloseste paneluri care permite testarea unei game largi de antibiotice in dilutii seriate cu cel putin 640 de godeuri. Panelurile pot efectua testarea a 30-60 de antibiotice simultan. 3. Este insotit de un sistem de umplere al panelurilor compatibil cu analizorul. 4. Permite incubarea si testarea automata pentru cel putin 60 de paneluri. Odata introduse in analizor, panelurile sunt verificate timp de 16 ore in mod automat, si mentinute la o temperatura constanta de 35°C +/- 1. 5. Foloseste un sigur tip de panel care permite testarea atat pentru bacterii Gram pozitive, cat si pentru bacterii Gram negative, eliminand nevoia de a necesita diferite consumabile. 6. Permite interpretarea rezultatelor conform EUCAST/CLSI ale CMI pentru bacteria testata si permite validarea rezultatelor ca Susceptibil (S), Susceptibil la expunere crescuta (I) sau Rezistent (R). De asemenea, Are posibilitatea exportarii datelor in sistemul informatic al laboratorului. 7. Panelurile permite testarea la Amikacina, Amoxicilina, Amoxicilina-clavulanat, Ampicilina, Azitromicina, Penicilina, Cefazolin, Cefepim, Cefotaxim, Ceftazidim, Ceftazidim-Avibactam, Ceftriaxon, Cefuroxim, Ciprofloxacin, Claritromicina, Clindamicina, Eritromicina, Gentamicina, Imipenem, Levofloxacin, Linezolid, Meropenem, Moxifloxacin, Nitrofurantoin, Ofloxacina, Oxacilina, Tedizolid, Tobranicina, Trimetoprim, Trimetroprim-Sulfometoxazol si Vancomicina in acelasi panel. De asemenea Permite detectia prezentei betalactamazelor de spectru extins. 8. Are un flux de lucru usor. 9. Permite efectuarea controlului de calitate cu tulpini de control in mod automat. 10. Permite verificarea rezultatelor din baza de date interna, fara a fi necesar un alt calculator. 11. Echipamentul Are dimensiuni reduse, de aproximativ 85x85x60 cm, si o greutate de maxima 85kg. Are un nivel de zgomot <65 dB. Sistemul de umplere are dimensiuni reduse, de aproximativ 40x55x65 cm, si o greutate maxima de 50kg. |