## Fișa tehnică

Denumire: Incubator cu CO2, 170 l, cu usi interne separate

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: Echipamentul prezinta urmatoarele caracteristici: - Are dimensiunile externe cuprinse intre: 72 x 72 x 90 +/- 5% cm (W x D x H) - Are dimensiunile interne cuprinse intre: 54 x 45 x 70 +/- 5% cm (W x D x H) - Are un volum de minim 160 de litri - Are o greutate de maxim 115 kg (fara accesorii) - Sistemul de control al temperaturii se face prin microprocesor - Are un design intern fara ventilator si flitru HEPA - Are un releu BMS de conexiune Are urmatoarele caracteristici de performanţă: - Domeniu de control al temperaturii și fluctuație (° C): Temperatura atmosferica +4° C si pana la +50° C, ± 0,1° C - Stabilitatea temperaturii la 37° C : ± 0,1° C - Acuratetea temperaturii: ± 0,4° C - Interval de control CO2 [%]: 0.1 la 20, ± 0,15% - Cresterea controlului de CO2: 0.1% - Interval de control O2 [%]: 1 la 20, ± 0,15% - Stabilitatea nivelului de O2: ± 0,1% - Acuratetea nivelului de O2: ± 0,25% - Nivelul de umiditate relativa: 92.5% ± 2,5% Control: - Senzori de temperatură: independenti, cu amplasare in diferite locatii - Senzor CO2: dual-channel IR (rezistent la temperaturi ridicate) - Senzor O2: ZrO2 placat cu platina (rezistent la temperaturi ridicate) - Afișaj digital prin interfata cu ecran tactil - Sistem de decontaminare prin caldura la 180 ºC timp de maxim 2 ore. Constructie: -Material interior: Oțel inoxidabil -Metoda de circulatie a aerului : convectie -Uși exterioare: 1 (ușă reversibilă) -Echipat cu 4 usi interne independente. -Cantități tăvi aflate in interior: 4 x oțel inoxidabil lustruit, perforat - Are dimensiunile rafturilor cuprinse intre: 53 x 43 cm +/ - 5% (W x D) - Permite o sarcina maxima per raft de 10 kg - Are o tava de apa pentru umiditate cu o capacitate de maxim 2.5 litri - Are 2 porturi de acces - Sursa de alimentare: 220-240 V ±10% -Frecvența: 50-60 Hz Declaratia de conformitate CE pentru echipamentului ofertat. Furnizorul face dovada de distributie autorizata si service pentru echipamentul ofertat, de la producatorul acestuia. Are inclus un senzor suplimentar care inregistreaza temperatura cu ajutorul unei sonde externe. Senzorul are un magnet pentru a putea fi montat pe exteriorul incintei, permitand vizualizarea masurarii datelor. Are urmatoarele caracteristici: • Proba externa PT100 Clasa A • Interval de masura: +30°C - +50°C • Acuratete temperatura: ±0.2°C in intervalul +30°C ,+50°C • Memorie de pana la 10 000 puncte • Dimensiuni: 85 x 65 x 25 mm +/- 3% • Greutate: maxim 100 g • Protectie IP65 • Alimentare cu baterii 3.6 V, cu o durata de viata de pana la 2 ani • Conform standardelor ROHS, FCC, EN 12830 • Prezinta certificat de conformitate |