## Fișa tehnică

Denumire: Densitometru

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: Densitometru utilizat pentru măsurarea concentrației celulare (celule bacteriene, celule de drojdie) în timpul procesului de fermentație, determinarea sensibilității microorganismelor la antibiotice, identificarea microorganismelor utilizând diferite sisteme de testare, măsurarea absorbției la lungimea de undă definită, precum și estimarea cantitativă a concentrația soluției de culoare, absorbția verde. Principiul de funcționare se bazeaza pe măsurarea densității optice cu prezentarea digitală a rezultatelor în unitățile McFarland. Aparatul este calibrat la fabricație (pentru funcționarea cu tuburi de sticlă cu diametru de 16 mm). Are posibilitatea de a se restabilii setările de calibrare din fabrică. Sursa de lumină a echipamentului: de tip LED. Prezinta o lungimea de undă de maximum 565 +/- 15 nm. Densitometrul are un domeniul de măsurare cuprins în intervalul 0.00 - 15.00 McF, cu o acurateţe de +/- 3% (0.0–6.0 McF). Timpul de măsurare este de o secundă. Volum probei folosite este de minimum 2 ml. Prezinta un ecran de tip LCD. Dimensiunile exterioare (W x D x H) de maximum 170 x 120 x 100 mm. Greutate de maximum 1 Kg. Prezinta un consum energie de cel mult 1 W. Alimentare de la sursa externă sau alimentare independentă cu 3 × baterii AA. Aparat livrat impreuna cu urmatoarele accesorii: un adaptor pentru tuburi cu diametrul de 16 mm; cablu de alimentare si 3 baterii de tip AA; un kit de calibrare pentru tuburi cu diametrul de 16 mm. Producatorul aparatului prezinta un certificat ISO 9001. Furnizorul detine o autorizatie de distributie de la producatorul aparatului ofertat. |