# FISE TEHNICE ECHIPAMENTE

## Fișa tehnică Nr. 39

Denumire: Microscop de rutina

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1. | Parametrii tehnici şi funcţionali: Prevazut cu display ce afiseaza statusul microscopului, nivelul intenstatii luminoase si obiectivul ce se afla in calea optica. - Turela inteligenta cu minim 5 pozitii pentru obiective si recunoasterea obiectivului din calea optica ce ajustaza automat intensitatea luminoasa in functie de obiectivul utilizat, in functie de preferintele utilizatorului. - Sa fie prevazut cu lentila de “Fly-eye” sau echivalent, pentru a se obtine imagini luminoase si uniforme pe toata suprafata campului vizual, inclusiv periferii plane, chiar si maririle superioare. - prevazut cu tub binocular inclinat la 45°, care permite operarea microscopului pastrand o postura normala atunci cand se priveste in oculare, dar care faciliteaza si verificarea pozitiei preparatelor/lamelor pe masa microscopului cu ochiul liber, fara a fi nevoie de ajustari sau schimbarea pozitiei operatorului. - Sa permita setarea distantei interpupilara minim intre: 50-75 mm si distributie lumina 50-50%, intre portul de camera si oculare. - Sa permita alegerea intre 2 niveluri de inaltime a punctului de observare prin oculare. - Echipat cu oculare de camp vizual de 20 mm si magnificatie de 10x - Masa mecanica rectangulara sa fie cu suport pentru 2 lame, calibrare vernier si domeniu de deplasare minim 76 mm (axa X) si 52 mm (axa Y) - Sa fie prevazut cu slot pentru filtru de excitatie in condesator si cu slot pentru filtru de bariera in turela de obiective, astfel incat sa permita observarea in fluorescenta fara a utiliza surse de iluminare sau atasamente suplimentare. - Microscopul trebuie sa ofere o pozitionare joasa a mesei la o inaltime nu mai mare de 135 mm, pentru a permite operarea rapida, usoara si in confort. Sistemul de focusare sa includa macroviza si microviza pe ambele parti ale microscopului, cu o cursa de focusare fata de punctul focal de: 2 mm in sus si 13 mm in jos, astfel incat sa permita si vizualizarea in profunzime a preparatelor cu o grosime de aproxiamtiv 2 mm. Domeniu minim de macroviza: 37.7 mm pe rotatie, Domeniu minim de microviza: 0.2 mm pe rotatie cu o rezolutie de cel mult: 2 μm Sa fie prevazut cu inel de reglaj al cuplului (tensiunea de rotire) pentru butoanele de macroviza Sa fie prevazut cu sistem de setare de diferite limite ale deplasarii pe inaltime a mesei microscopului, pentru a proteja preparatele dar si obiectivele indiferent de grosimea acestora. Sa fie prevazut cu diafragma de camp. Sa fie prevazut cu functie de oprire automata a iluminarii dupa o perioada de inactivitate, iar aceasta perioada, sa poata fi aleasa de catre utilizator. Sa includa minim setul de obiective: 4X de tip plan achromat, cu apertuta numerica de minim 0.10 si distanta de lucru de minim 30mm 10x de tip plan achromat, cu apertura numerica de minim 0.25 si distanta de lucru de minim 7mm 20x de tip plan achromat, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru de minim 1.2 mm 40x de tip plan achromat, cu apertura numerica de minim 0.65 si distanta de lucru de minim 0.65mm. 100x prin imersie, de tip plan achromat, cu apertura numerica de minim 1.25 si distanta de lucru de minim 0.23mm, cu protectie lentila frontala, prin arc. |