## lot 1
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.1
ECHIPAMENTE MEDICALE : Aparat anestezie complet echipat
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Aparat anestezie complet echipat destinat pacientilor adulti, pediatrici si nou-nascuti, prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Ansamblul echipamentului sa fie compus din: |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
- unitate mobila cu sertare
- sistem fixare pentru un vaporizator.
- masuta de scris cu iluminare si intensitate reglabila
- sistem de evacuare a gazelor anestezice
| - aspirator bronsic prevazut cu vase reutilizabile pentru secretii / si sau cu gel, de unica utilizare |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
- circuit pacient incalzit si resterilizabil
- mixer electronic pentru gazul proaspat
- vaporizor pentru sevoflurane care sa afiseze concentratia pe ecranul aparatului de anestezie
- un brat pentru sustinerea monitorului de functii vitale
- display (standard medical) pentru afisarea de aplicatii specifice in anestezie
- monitor complex pentru functiile vitale
- bara suport pentru fixare sisteme IV
Circuitul de pacient:
- sa poata fi demontat si reasamblat intuitiv, fara a fi necesara utilizarea de scule sau dispozitive
- sa fie alcatuit dintr-un numar mic de component
Circuitul de pacient trebuie sa includa la livrare:
- doi senzori de debit
- supapa reglabila de limitare a presiunii la ventilatia manuala
- rezervor de calce sodata cu cartus interschimbabil in timpul anesteziei
- ventilator electric resterilizabil
- sa nu necesite comutator ventilatie manuala/automata
Cerinte privind dozarea gazului proaspat:
- Dozarea electronica automata a amestecului de gaz proaspat (O2/ Aer, O2/ N2O) sa fie in intervalul minim 0.2 si maxim 15 L/min
- Debitmetrul mecanic, suplimentar extern, sa permita administrarea oxigenului prin canula sau masca
- Aparatul sa prezinte iesire auziliara pentru a-I permite utilizatorului folosirea circuitelor fara reinhalare
- Iesirea auxiliara sa permita livrarea unui amestec de gaz cu debitul de max. 15L/min; concentratia amestecului de gaz sa fie reglabila si selectabila pe ecranul tactil al aparatului
- Aparatul sa dispuna de un ventilator electric si comandat electronic, resterilizabil si sa nu consume gaz motor
- Concentratia de oxigen sa fie masurata cu ajutorul unui senzor paramagnetic
Moduri de ventilatie:
- Manual
- Respiratie spontana, cu sau fara suport presional, cu setarea unui nivel de presiune pozitiva Ventilatie controlata in volum
- Ventilatie controlata in volum, sincronizata cu respiratia, cu numar predefinit de respiratii obligatorii, cu sau fara suport de presiune pentru respiratia spontana
- Ventilatie in volum, cu sau fara sincronizare, cu sau fara suport in presiune, cu debit decelerat si fara varfuri de presiune
- Ventilatie controlata in presiune
- Ventilatie controlata in presiune declansata de aparat si controlata in timp
- Ventilatie controlata in presiune cu posibilitate de respiratie spontana pe tot parcursul ventilatiei, cu sau fara suport in presiune
- Ventilatie controlata in presiune si timp, declansata de aparat, ce utilizeaza rata respiratorie inversa, cu respiratie spontana cu eliberare a presiunii in termen scurt
- Ventilatie in apnee
- Nivelul de terminare a fazei de inspir ajustabil de catre utilizator
- Trigger debit
Aparatul de anestezie sa includa in configuratia de livrare o serie de aplicatii software dupa cum urmeaza:
- Aplicatie grafica utila pentru evidentierea facila a nivelului eficientei utilizarii gazului proaspat
- Aplicatie care sa permita vizualizarea predictiei pentru urmatoarele 20 de minute a variatiei concentratiilor de oxigen si de agent anestezic
- Aplicatie care sa permita afisarea consumului de gaz proaspat, asimilarii de O2, consumului de anestezic si producerii CO2 de catre pacient
- Aplicatie grafica care sa permita vizualizarea nivelului de sedare al pacientului, inclusiv predictia pentru urmatoarele 15 minute, predictie ce se va determina pe baza medicamentelor si substantelor administrate.
Proceduri de recrutare pulmonara:
- Utilizatorul sa poata seta ca aparatul sa administreze continuu presiunea setata pentru un interval de timp prestabilit, in vederea efectuarii unei manevre de recrutare pulmonara intraoperatorii.
- Utilizatorul sa poate seta ca, in vederea efectuarii unei manevre de recrutare pulmonara intraoperatorie, aparatul sa administreze o presiune crescatoare si apoi descrescatoare in mai multi pasi, preconfigurati.
Monitorizare si afisaj:
- Monitorul aparatului de anestezie sa fie tactil, cu o diagonala de min 15” iar meniul ecranului sa fie disponibil in limba romana
- Sa permita afisarea parametrilor de ventilatie, cu afisarea simultana a 3 curbe si 3 mini-trenduri
- Sa afiseze buclele curente, precum si ultimele 5 bucle pentru volum – presiune si volum – debit
- Echipamentul sa monitorizeze frecventa respiratorie impusa si spontana, volumul pe minut impus si spontan, volumul curent inspirator si expirator, presiunile de platou, inspiratorie, medie si PEEP, complianta dinamica, rezistenta si elastanta; De asemenea sa monitorizeze concentratia minima alveolara in functie de varsta (MAC age), luand in considerare mai multi agenti ai amestecului de gaze
- Aparatul sa recunoasca automat tipul de agent anestezic utilizat precum si amestecul de gaz anestezic
Echipamentul sa permita urmatoarele configurari din meniul aparatului:
- Utilizatorul sa poata salva diferite configuratii de pornire a anesteziei:
- Sa poata seta diferite configuratii ale ecranului (pozitia curbelor, tipul curbei, culoare, etc.)
- Sa permita o serie de setari de ventilatie (mod de ventilatie, parametrii, limite de alarma, etc.)
- Sa permita selectarea tipului de anestezie in functie de profilul de pacient ales (adult, pediatric, neonat)
- Ecranul sa permita afisarea unui cronometru si temporizator
- Echipamentul sa permita salvarea configuratiilor de ecran pe unitati de memorie externa, in vederea utilizarii pe alte echipamente
Verificarea si testarea aparatului: Echipamentul sa prezinte autotestare complet automata la pornirea aparatului, care sa includa:
- verificare ventilator si modul dozare gaze (sa verifice livrarea de gaz, presiunile, functionarea ventilatorului si nivelul pierderilor, starea bateriei si a alimentarii electrice, complianta circuitului pacient, calibrarea valvelor si senzorilor, inclusiv senzorul pentru gazul anestezic)
- verificarea pierderilor din circuitul pacient (determinarea pierderilor, compliantei si rezistentei sistemului, calibrarea valvelor si a senzorilor de debit), precum si functie de ajutor (grafic si text) in vederea stabilirii cauzelor
- Echipamentul sa afiseze mesaje care sa indice necesitatea verificarii pre-anestezice zilnice a aparatului, care sa dispara doar dupa efectuarea testarii, si sa reapara dupa 24 de ore
- Pornirea si testarea aparatului sa poata fi programata la anumite momente de timp prestabilite (ora si zi)
- Echipamentul sa testeze starea accesoriilor si consumabilelor originale, avertizand daca acestea sunt expirate
Alarme:
- Limitele de alarma sa poata fi setate individual sau automat
- Sa-I permita utilizatorului accesul la un jurnal de alarme tehnice si de pacient
- Echipamentul sa permita salvarea jurnalelor de alama pe o memorie externa precum si trimiterea jurnalelor de alarma online la unitatea de service
Aparatul sa afiseze urmatoarele mesaje de alarma:
- Mesaj deconectare pacient
- Mesaj daca vaporizorul este gol
- Alarme apnee – CO2, debit, presiune
- Mesaje privind starea consumabilelor
Siguranta in exploatare a echipamentului:
Sa functioneze pe baza de acumulator intern timp de 30-60 de minute
- In cazul lipsei sursei de oxigen aparatul sa blocheze livrarea de N2O
- Sa fie posibilă dozarea de O2 și agenți anestezici în timpul ventilației MAN/SPON, chiar și atunci când dispozitivul este oprit.
- Aparatul sa livreze aer ambiental pacientului, asigurand ventilarea acestuia, chiar si in cazul in care toate sursele de alimentare cu gaz sunt defecte
Cerinte privind conectivitatea echipamentului. Acesta trebuie sa prezinte:
- Sistem inteligent de utilizare a accesoriilor originale
- Service la distant
- Conector USB pentru salvare jurnale alarme, jurnale erori, configuratii etc.
- Sa se poata conecta la diverse retele IT
- Sa se poata conecta la sisteme care sa afiseze in timp real starea echipamentului, nivelul de utilizare, consumurile de gaze, modul de operare, debitul mediu de gaz proaspat si rata de absorbtie a pacientului
Sistemul de monitorizare a functiilor vitale; Cerinte generale:
- Sistemul de monitorizare trebuie sa fie format din monitor de transport, stație de andocare și calculator de tip medical, pentru o mai bună vizualizare a parametrilor monitorizați. Acesta trebuie sa fie destinat pacienților adulți, pediatrici sau neonatali.
- Ecranele ambelor monitoare (transport si cel fix) sa fie tactile, intuitive pentru utilizator iar meniul acestora sa fie disponibil in limba romana.
- Monitorul medical (cel fix) sa permita 16 posibilități diferite de afișare si 5 pentru componenta de transport.
- Diagonala monitorului medical sa fie de minim 17'
- Interfața de utilizare ambelor monitoare trebuie să includă o combinație de taste fixe, ecran tactil, tastatură și mouse și un buton rotativ pentru a susține controlul de monitorizare ușor de utilizat.
- Soluția de monitorizare trebuie să aibă capacitatea de a se conecta prin rețea pentru a obține informații demografice ale pacientului de la Sistemul de Informații ale Spitalului
- Să permită vizualizarea formelor de undă ale pacientului de la distanță de la alte monitoare de transport, monitoare independente și soluții de monitorizare
- Să permită vizualizarea formelor de undă de CO2, presiune și debit de dispozitivele de anestezie și ventilație la care sunt conectate.
- Trebuie sa ofere o modalitate prietenoasă și eficientă de configurare și vizualizare a datelor de la dispozitivul ventilator cand este conectat.
- Trebuie să permită vizualizarea datelor despre agent anestezic, O2, N2O și ventilație de la dispozitivele de anestezie și ventilație.
Monitorul de transport;
- Ecranul monitorului de transport sa se poată roti la 180 °
- Sa poată fi utilizat la transport si sa rămână monitorizat de către stația centrala permanent atâta timp cat se afla in zona acoperita de wi-fi a spitalului
- Sa poată transfera automat datele de pacient atunci cand este conectat la stația de andocare si sa preia configurația de la acesta
Memorie trend cuprinsa intre 72-80 ore fără stație de andocare
- Sa se poată conecta la o stație de andocare cu care sa comunice optic
- Sa fie conectat prin stația de andocare la un display tactil de minim 17 inch
- Prin ecranul/ calculator la care este andocat sa se conecteze la rețeaua de monitorizare
- Sa permită utilizarea de senzori de SpO2 de tip Nellcor sau Masimo
- Sa se poată conecta la un monitor pentru gazele anestezice si sa afișeze xMAC
- Poate utiliza senzori de temperatura cu aplicare pe frunte care sa determine temperatura interna a corpului
- Interfață software in limba romana
- Prezinta posibilitatea conectării simultane a 4 IBP, 1 C.O si 1 Temp
Parametri de baza monitorizati: EKG
- Sa permită monitorizarea EKG folosind electrozi cu 3, 5, 6 sau 10 fire
- Sa permită monitorizarea EKG cu 12 derivații folosind 6 sau 10 electrozi
- Sa prezinte posibilitate de afișare simultana a tuturor celor 12 derivații
- Sa prezinte funcție de semnalare si analiza aritmiilor si a segmentului ST
Analiza segmentului ST sa prezinte urmatoarele detalii tehnice:
- rezoluție ST ± 0,1 mm (0,01 mV)”
- interval măsurare intre -15 +15 mm (-1,5 ..+1,5mV) pentru STI,II,III,aVR, aVL, aVF, V, V+, V1 la V6, dV1, dV3, dV4, dV6
- actualizare ST 15s±1s
- punct de măsurare ST- interval de setare: de la punctul de incredere pana la sfârșitul complexului EKG, implicit: sfârșit QRS +80ms
- punct izoelectric: interval de setare: pornirea complexului EKG pana la punctul de incredere. implicit: început QRS – 28ms
- Frecventa cardiaca sa fie selectabila din EKG, SpO2 iar TA sa prezinte un interval de măsurare intre 15-300 bătăi/min
Monitorizare ST:
- Soluția de monitorizare și monitorul de transport/autonom trebuie să poată efectua simultan analiza segmentului ST pe toate derivațiile monitorizate – 3, 5, 6 sau 12 – pe baza selecției utilizatorului.
- Soluția de monitorizare și monitorul de transport/autonom trebuie să poată afișa simultan pe ecran valorile măsurătorii ST pentru trei (3) derivații.
- Punctele de măsurare ST ale monitorului de transport/autonom utilizate pentru definirea și măsurarea modificărilor segmentului ST trebuie să fie ajustabile de utilizator.
- Soluția de monitorizare trebuie să fie capabilă să efectueze monitorizare ECG diagnostică continuă cu 12 derivații.
- Soluția de monitorizare trebuie să fie capabilă să reziste la energia emisă de un defibrilator fără a funcționa defectuos, în conformitate cu IEC 60601-1.
Respirație:
- Soluția de monitorizare trebuie să asigure monitorizarea impedanței respirației pentru pacienții adulți, pediatrici și neonatali
- Sensibilitatea pentru detectarea respirației trebuie să fie ajustabila pentru a se adapta tiparelor respiratorii de retracție superficială sau adâncă.
- Soluția de monitorizare trebuie să ofere un prag superior și un prag inferior pentru detectarea unei respirații.
- Trebuie să ofere un marcator pentru a indica când și unde monitorul a detectat o respirație.
- Trebuie să aibă capacitatea de a alarma, dacă respirațiile detectate sunt similare cu ritmul cardiac actual.
- Alarmele de respirație și apnee ale monitorului de transport/autonom trebuie să se potrivească tuturor categoriilor de pacienți și nivelurilor de acuitate cu un interval de 5 – 150 de respirații pe minut.
- Monitorul sa poata folosi semnalul respiratiei pentru monitorizarea apneei
Pulsoximetrie, Monitorizarea SPO2 trebuie sa prezinte urmatoarele intervale de masura:
- SpO2: 1- 100%
- Rata pulsului: 26- 239 bpm
- Indice perfuzie: PI: 0 – 20%
- SpHb/SpHbv 0- 25 g/dL ( 0- 15.5 mmol/L) Conținut total de oxigen: SpOC: 0- 35 mL/dL
- Indice de variabilitate a pletismografiei: PVI 0- 100%
- Monoxid de carbon in hemoglobina: SPCO: 0- 99%
- Saturație methamoglobina: SpMet: 0-99%
- PI 0,00 – 20%, rezoluție 0,01%,
Tensiune arteriala non invazivă trebuie sa prezinte urmatoarele intervale de masura:
- Intervale de timp : închis, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 120, 240 min
- Ritm cardiac: 30- 240 bpm
- Sistolica: 30 - 250 mmHg
- Diastolica: 10 – 210 mmHg
- Timp maxim de măsurare:
- Adult: 3 min
- Temperatura trebuie sa prezinte urmatoarele intervale de masura:
- 2 canale de temperatura, monitorizate intre 0 si 43 °C
- Trebuie să poată monitoriza până la patru (4) măsurători diferite de temperatură.
- Trebuie să poată monitoriza până la patru (4) măsurători diferite de temperatură.
- Dacă se utilizează mai mult de o sondă de temperatură, monitorul și monitorul de transport/autonom trebuie să poată calcula și afișa o citire delta.
- Alarmele și limitele de temperatură trebuie să fie disponibile și ajustabile de utilizator pentru a se adapta tuturor categoriilor de pacienți.
- Trebuie să poată atribui etichete în funcție de locația senzorului de temperatură
Tensiune invaziva:
- Monitorul trebuie să suporte până la opt (8) tensiuni arteriale invazive din: tensiune arteriala, aortica, femurala, axiala, radiala, ombilicala, brahiala a sângelui, arteriala ventricul stâng, arteriala pulmonara, arteriala ventricul drept, venoasa centrala, femurala venoasa, esofagiana, ombilicala venoasa, arteriala atriu drept, arteriala ventricul stâng, presiune intra craniala, perfuzie cerebrala, abdominala, de perfuzie abdominala, vezical, de perfuzie vezicala
Monitorul trebuie să permită suport pentru maxim opt (8) forme de undă de presiune, fie separat, fie suprapuse una pe cealaltă. Pentru formele de undă care se suprapun, va fi acceptată o selecție de utilizator cu un singur buton, precum și o scară comună.
- Soluția de monitorizare trebuie să fie capabilă să arate toate presiunile invazive monitorizate simultan.
- Soluția de monitorizare trebuie să ofere capacitatea de a afișa linii de grilă care leagă scala de presiune invazivă de forma de undă de presiune invazivă.
- Transductoarele de presiune vor interfața direct cu un dispozitiv la polul IV, aproape de pacient, precum și lângă monitor, în funcție de preferința utilizatorului.
- Reducerea la zero a presiunii trebuie să fie posibilă atât la soluția de monitorizare, cât și la monitorul de transport/autonom și/sau într-un punct apropiat de locul unde sunt amplasate traductoarele.
- Toate liniile de presiune trebuie să poată fi puse la zero simultan cu un singur clic sau buton
- Scalele de presiune trebuie să fie disponibile atât în mmHg, cât și în kPa.
Debit cardiac:
- Soluția de monitorizare trebuie să asigure monitorizarea debitului cardiac prin metoda termodilutiei; ( Se accepta si module care sa asigure monitrizarea debitului cardiac prin metoda PICCO)
- Interval minim de masurare sa fie intre min: 0,5 si maxim 20 L/min
- Sa permita vizualizarea simultana pe cele doua monitoae a până la cinci (5) curbe ale debitului cardiac
Sa permita salvarea a pana la maxim (5) curbe de măsurare a termodilutiei și să le afișeze pe toate pe ecran pentru evaluare și editare.
- Forma de undă a presiunii de ocluzie sa fie afisata automat la o viteză de baleiaj mai mică decât afișajul standard, fără a afecta alte forme de undă de presiune, pentru o evaluare mai ușoară.
- Utilizatorul sa poata transfera automat valoarea presiunii în programul de calcule pentru a fi utilizată în alte calcule hemodinamice.
- Inițierea măsurătorilor debitului cardiac și a măsurătorilor formei de undă trebuie să fie accesibile dintr-o locație îndepărtată, aproape de traductoarele de presiune și de locul în care medicul va injecta fluidul.
- Volumul injectat, dimensiunea cateterului și constanta de calcul trebuie să fie selectate de utilizator.
- Soluția de monitorizare trebuie să poată selecta volume de trei (3), cinci (5) sau zece (10) cc.
- Constantele de calcul ale monitorului trebuie să fie compatibile cu cele mai importante catetere de debit cardiac de pe piață, inclusiv Baxter și BD/Argon.
- Soluția de monitorizare trebuie să poată suprascrie intrarea mărimii cateterului prin introducerea unei anumite constante de calcul.
Alarme:
- Soluția de monitorizare trebuie să aibă trei tonuri de alarmă diferite.
- Setarea sau schimbarea alarmelor trebuie să fie ușor și rapid, astfel încât medicii să poată adapta alarmele la condiția unică a fiecărui pacient.
- Utilizatorul trebuie să poată seta toate alarmele simultan pe baza stării curente a pacientului.
- Monitorul trebuie să fie capabil să alerteze și să anuleze alarma de la monitorul de la distanță.
- Soluția de monitorizare trebuie să ofere o funcție de „pre-tăcere” a alarmelor.
Calculații:
- Soluția de monitorizare va efectua o varietate de calcule, inclusiv medicamente, hemodinamice și fiziologice.
- Soluția de monitorizare trebuie să accepte introducerea datelor manual cat si automat, cand este conectat la alte dispozitive (ventilator mecanic, aparat de anestezie etc)
Conectivitate:
- Trebuie sa utilizeze o infrastructură de rețea neproprietar pentru a permite accesul web de la distanță la monitorul de lângă pat.
- Trebuie sa ofere acces la aplicații bazate pe web fără a ascunde vizualizarea semnelor vitale.
- Trebuie sa permita utilizarea accesului direct la aplicațiile bazate pe web, fără a necesita servere sau licențe suplimentare (cum ar fi clienții Microsoft®, Citrix®).
- Soluția de monitorizare va sprijini vizualizarea imaginilor folosind un vizualizator web al Sistemului de Comunicare de Arhivare a Imaginilor (PACS).
Rapoarte:
- Toate tendințele și calculele fiziologice trebuie să fie tipărite în intervale de timp de 8 și 12 ore.
- Evenimentele de aritmie și rapoartele de analiză ST trebuie să poată fi tipărite pe o imprimantă cu laser jet.
- Trebuie sa permita tipărirea unui raport standard ECG de repaus cu 12 derivații la stația centrală.
- Trebuie să fie capabilă să imprime informații continue despre forma de undă.
- Să poată tipări rapoarte de schimb și de descărcare.
- Monitorul trebuie să poată imprima un raport al gazelor și agenților consumați în timpul unei proceduri chirurgicale.
- Monitorul trebuie să aibă capacitatea de a selecta rapoarte pentru a crea un raport final, de rezumat al cazului.
- Monitorul va putea tipări un raport cu graficul tendinței instrumentului de analiză, care conține valorile inițiale și finale ale cursorului și valoarea delta pentru fiecare parametru.
Managementul cablurilor:
- Mai mulți parametri trebuie să poată fi conectați la monitor în apropierea pacientului pentru a reduce dezordinea de lângă pat și pentru a reduce timpul de configurare.
- Un cablu de la monitor trebuie să suporte patru tensiuni arteriale invazive și să permită utilizatorului să pună la zero toate cele patru (4) linii simultan și de la distanță. (nu este inclus in configuratia de livrare)
- Dispozitivul invaziv de tensiune arterială trebuie să ofere controlul de la distanță al debitului cardiac (nu este inclus in configuratia de livrare)
- Conexiunile pacientului trebuie să fie accesibile de pe ambele părți ale monitorului (inclusiv componenta de transport)
Transport integrat:
- Monitorul trebuie să aibă capacitatea de a se transforma într-un monitor de transport prin deconectarea cu un singur buton și fără module sau baterii suplimentare
- Monitorul va permite transportul cu toți parametrii conectați, aceștia rămânând activi
- Monitorul de transport trebuie sa intre automat în modul wireless atunci când este scos din stația de andocare.
- Monitorul trebuie să ofere clinicienilor o colectare neîntreruptă a datelor pacientului
Monitorul de transport nu trebuie să depășească o greutate de 900-920 de grame.
- Afișajul monitorului de transport trebuie să aibă minimum șase culori, ecran lat, afișaj tactil.
Monitorul de transport nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari de 250-260 mm x 85-90 mm x 40-43 mm, iar zona de vizualizare trebuie să fie de cel puțin 80 % din lungimea unității.
- Afișajul de transport trebuie sa isi ajusteze automat orientarea utilizând un senzor gravitațional atunci când este rotit într-o altă vedere.
Interfața cu dispozitivul de măsurare a indicelui bispectral:
- Monitorul trebuie sa fie capabil să se conecteze cu monitorul pentru indexul bispectral. Măsurătorile indicelui bispectral sa includa forma de undă EEG, tendința BIS și valorile de măsurare ale BIS, SQI, ASYM și EMG.
- Scara formelor de undă BIS sa fie reglabila. Monitorul sa permita afisarea a 4 forme de undă în vizualizarea extinsă. Sistemul de monitorizare sa accepte modulul BISX și BISx4.
Interfața cu dispozitivul NMT
- Monitorul trebuie sa fie capabil să se conecteze cu monitorul pentru relaxare musculara. Modulul oferă următoarele moduri de stimulare: Train of Four (T4/T1 și T4/TRef), AUTO TOF (TOF programat de la 15 sec. la 15 min), PTC Post Tetanic Count, ATP Automatic TOF PTC, DBS Double Burst Stimulation, ST Single Twitch, TET Tetanus 50 Hz
- TOF %: T4/T1 sau TOF %: T4/TRef
- TOF Count: Număr de răspunsuri detectate din 4
Software pentru vizualizarea nivelului de anestezie;
- Software care sa calculeze și sa prezica efectele combinate ale medicamentelor analgezice și hipnotice utilizate în mod obișnuit, pe baza modelelor populaționale.
- Instrumentul sa prezinte o diagrama 2D care sa evidentieze zonele de probabilitate în care pacienții vor reacționa la un stimul de durere definit și totodata sa indice nivelul de anestezie
- Indicele de răspuns la stimulul nociv (NSRI) calculat sa fie afișat ca valoare numerică și ca grafic de tendință.
- Instrumentul sa prezinte un indicator prin grafic de bare pentru a estima timpul de trezire.
La livrare echipamentul trebuie sa contina:
- Aparat de anestezie - 1 buc
- Vaporizator Sevofluran - 1 buc
- Furtun esantionare de unica folosinta 10 bucati
- capcane de apa 12 bucati
- Calce sodata de unica utilizare 60 bucati
- masca anestezie marimea 4 UF 20 bucati
- Borcan aspiratie cu gel de unica utilizare 25 de bucati
- circuit pacient cu balon 25 bucati
- filtre mecanice 100 bucati
- Sistem de monitorizare format din: monitor de transport, stație de andocare și calaculator medical cu display tactil: 2 bucati (unul fixat pe aparat unul pe troliu)
- 2 seturi de accesorii parametrii de bază (ECG, SpO2, Temp, NIBP)
- Mansete NIBP: M,L,XL
- 2 Seturi de accesorii pentru monitorizarea presiunii invasive
- 1 Modul de masurare debit cardiac prin metoda PICCO
- 2 module TOF
- 1 Modul BIS
- 1 Calculator medical cu tastatura si mouse necesar pentru softul privind vizualizarea nivelului de anestezie:
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruirea personalului medical și tehnic la sediul beneficiarului după punerea în funcțiune a echipamentului: minim 4 persoane, sa fie operațiune inclusă în preț
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română;softuri, licențe specifice aplicațiilor, instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 2
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.2
ECHIPAMENTE MEDICALE : Combina frigider reactivi si medicamente
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Combina frigider reactivi si medicamente , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Combina frigider reactivi si medicamente este un frigider medical de înaltă precizie, cu un control strict al temperaturii (2-8°C) care sa prezinte zone separate pentru pastrarea la temperaturi specifice depozitarea de reactivii de testare (grup sanguin, Rh, compatibilitate) fără contaminare, asigurând conformitatea cu standardele de transfuzie, unde temperatura corectă și separarea sunt vitale pentru siguranța pacientului. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Capacitate 260-300 litri ( minim 2x130 litri pentru fiecare zona in parte)
1. Separarea Fizică/Zonare astfel : Zone distincte pentru evitarea contaminării: Reactivii nu trebuie să vină în contact direct cu sângele sau cu alte materiale biologice.
2. Compartimente Separate : două secțiuni verticale distincte: un frigider (pentru reactivi) și un al doilea frigider (pentru produse de sange aflate in lucru).
1. Control Precis al Temperaturii: Fiecare compartiment are propriul sistem de răcire și panou de control digital, asigurând o mare precizie a temperaturii și uniformitate superioară.
| 2. Sisteme de Alarme: sa fie echipat cu alarme sonore și vizuale. |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
3. Temperaturi minime/maxime (abatere de max. ±3°C față de setare pentru frigider).
4. Sa prezinte cu baterie de rezervă de aprox. 48 de ore, pentru mentinerea temperaturii.
5. Securitate: sa includa funcții precum închidere cu cheie
6. Construcție Robustă: Sa fie fabricat din materiale de înaltă calitate, cum ar fi oțelul inoxidabil, și sunt adesea certificate ca dispozitive medicale.
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Medic coordonator UTS,
| Director Medical |  | Dr. Alina Costin
Dr. Constantin Condac

## lot 3
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.3
ECHIPAMENTE MEDICALE : Defibrilator cu padele
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Defibrilator cu padele , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Defibrilator-monitor cu funcție de monitorizare a undei ECG, combină defibrilarea și stimularea externă cu posibilitatea de monitorizare a parametrilor vitali |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Să poată fi folosit atât în cadrul spitalului, cât și în mediul serviciilor medicale de urgență
Să permită:
- Monitorizare ECG 12 derivații
- Stimulare cardiacă
| - Cardioversie |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
- Monitorizare staturație de oxigen SpO2
- Monitorizare tensiune arterială non-invazivă NIBP
- Monitorizare capnografie etCO2
- Monitorizare Temperatură
Posibilitate de upgrade pentru:
- Funcție de monitorizare RCP
DEFIBRILARE
Să poată fi folosit pentru pacienții adulți.
Să aiba energie bifazică de defibrilare minim 190 J, maxim 200 J
Formă de undă bifazică rectilinie sa fie cu o durată de min. 10 ms
Să aiba energia furnizată prin torace determinată în funcție de impedanța pacientului
Intervalul de impedanță al pacientului sa fie pentru defibrilarea externă min. 15÷300 Ω
Să permită ajustarea automată a limitelor de selecție a energiei în funcție de categoria de pacient selectată, asigurând disponibilitatea a minimum 19 trepte distincte de energie: 1–10 J (cu increment de 1 J), 15 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 85 J, 100 J, 120 J, 150 J și 200 J.
Să dispună de o funcție automată de escaladare a energiei de defibrilare
Defibrilatorul trebuie să permită efectuarea cardioversiei sincronizate prin apăsarea unui singur buton
Pe display să se afișeze markere pentru undele R detectate în timpul sincronizării
Buton pentru administrarea șocului electric care luminează și emite semnal audio atunci când defibrilatorul este încărcat
Funcție de consiliere în caz de șoc - defibrilatorul analizează automat ritmul cardiac și îndrumă utilizatorul pentru aplicarea șocului electric sau începerea manevrelor de resuscitare cardio-pulmonară
Detecția fibrilației ventriculare cu voltaj minim de 100 microvolți
Detecția tahicardiei cu ritm cardiac mai mare de 150 bătăi/minut
Timpul de încărcare al energiei maxim 7 secunde până la 200 J cu o baterie nouă, complet încărcată
Timpul de încărcare al energiei maxim 3,2 secunde la 120 J și maxim 4,9 secunde la 200J numai cu o baterie încărcată complet și cu o impedanță a pacientului între mim. 75-100 ohmi
MONITORIZARE ECG cu 12 derivații
Monitorizare undă ECG cu 12 derivații cu posibilitatea de selectare derivație: I, II, III, aVF, aVL, aVR, V1-V6
Detecție pacemaker și afișarea impulsurilor acestuia pe traseul ECG
Lățime de bandă 0,525÷ 40 Hz sau 0,05 ÷ 150Hz (configurabil)
Ajustare dimensiune ECG în min. 7 dimensiuni: 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sau 3.0 cm/mV
Interval de măsurare ritm cardiac min 20 – 300 bpm ±3%
Să se obțină date ECG cu 12 derivații în format 4x3 sau 2x6, standard sau Cabrera
Stimulare cardiacă externă
Lățimea impulsului: min. 40 msec ± 2msec
Intensitatea curentului sau curentul de ieșire: min. 8 - 140 mA ±5%
Rată pulsului min. 30 - 180 ppm
Stimulare transcutanată externă, la cerere sau asincronă
Buton 4:1 pentru administrarea de stimuli electrici la ¼ din setarea ppm (pulsuri pe minut) stabilită
Monitorizare saturație de oxigen (SpO2)
Interval de măsurare min. 1 – 100 % SpO2
Interval de înregistrare a pulsului min. 25 – 240 bpm, la o rezoluție de 1 bpm
Acuratețe SpO2 adult/pediatric min ±2% în intervalul 70-100;
Afișarea undei SpO2 automat la conectarea senzorului pentru monitorizarea saturației de oxigen
Indicator valori SpO2
Monitorizare presiune arterială neinvazivă (NIBP)
Mod adult
Mod automat, manual sau STAT pentru realizarea măsurătorilor
Intervale automate min. 9 precum 2.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minute
Indicator valori NIBP
Buton dedicat pentru măsurătoare NIBP
Acuratețea NIBP: Conform EN ISO 81060-2
Monitorizarea capnografiei (etCO2)
Posibilitatea de configurare pentru afișarea undei etCO2 automat la conectarea senzorului de monitorizare
Interval de măsurare: min. 0-145 mmHg
Indicator valori etCO2
Monitorizarea temperatură
Număr canale: minim 2
Interval de măsurare: min.0-45°C
Afișare: T1, T2, DT
Specificații monitor
Sa prezinte ecran tip LCD de înalta rezoluție vizibil în întuneric total cu o diagonală de min. 7 inch.
Sa prezinte vizualizarea pe ecran a cel puțin 4 forme de undă simultan
Sa prezinte posibilitatea de a afișa rapoarte de trenduri
Sa prezinte posibilitatea de a schimba cel puțin 6 culori, a parametrilor pe ecran
Sa prezinte vizualizarea tuturor parametrilor vitali monitorizați sub formă numerică
Sa prezinte minim 3 viteze monitor 12.5 mm/s, 25 mm/s și 50 mm/s
Padele
Sa prezinte padele externe dure pentru defibrilare adult și pediatric
Baterie
Baterie reîncărcabilă Litiu-Ion
Timp de reîncărcare: mai puțin de 5,5 ore
Timp de operare minim 4 ore de înregistrare continuă ECG și minim 20 de șocuri la 200J sau minim 100 de șocuri la energie maximă (200J)
Baterie inteligentă cu indicator led al nivelului de încărcare pe baterie
Mesaj de atenționare “Baterie slabă” vizual pe ecran și auditiv
Încărcarea bateriei în dispozitiv atunci când defibrilatorul este conectat la rețeaua de curent alternativ sau într-un dispozitiv dedicat
Printare
Imprimantă termică de înalta rezoluție cu lățimea hartiei de minim 80 mm, integrată
Viteză: 25 mm/sec - 50 mm/sec
Metodă de printare: manual sau automat
Printare cel puțin 3 forme de undă
Adnotații: Oră, dată, derivație ECG, amplificare ECG, răspuns frecvență ECG, frecvență cardiacă, parametri de defibrilare și stimulare și rezumatul evenimentelor de tratament.
Comunicare
Comunicare Wifi pentru transmiterea datelor înregistrate și cazurilor de pacient
Caracteristici generale
Dimensiuni reduse minim. 260- maxim265 x minim 225- maxim232 x minim 220- maxim 224 mm
Greutate redusă maxim 7 kg cu accesorii incluse
Standard de protecție împotriva particulelor de praf și apă min. IP44
CONFIGURAȚIE DE LIVRARE
1. Defibrilator - monitor care îndeplinește toate cerințele de la punctul A).
2. Accesorii
Baterie inteligentă - 1 buc
Cablu ECG cu 12 derivații - 2 buc
Cablu multifuncțional pentru conectarea padelelor externe de defibrilare -1 buc
Padele externe dure - 1 buc
Hârtie imprimantă - 10 buc
Senzor SpO2 adult reutilizabil - 2 buc
Furtun și manșetă NIBP adult - 2 buc
Linii de capnografie adult de unică folosință - 10 buc
Sondă de temperatură reutilizabilă adult – 1 buc
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 4
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.4
ECHIPAMENTE MEDICALE : Ecograf
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ecograf , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Ecograf multidisciplinar de ultrasonografie, portabil cu ecran tactil, dedicat examinărilor abdominale, cardiace, toracice, neonatale, pediatrice, transcraniale, ginecologice, obstetrice, vasculare perifice, oftalmologice, musculoscheletale, parti moi, transesofagiene proceduri interventionale si intraoperative precum si in anestezie si terapie intensivă. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE
Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse pentru o mobilitate si usurinta in manipulare crescuta : (inaltime x latime x adancime):minim 340- maxim350 x minim 400- maxim410 x minim 55- maxim 60 mm
Sa nu depaseasca greutatea de minim 6- maxim 6.5 kg
Puterea maxima consumata nu depășește 260 VA
| DESCRIEREA CONSOLEI |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
Echipament conceput fara butoane hardware si fara tastatura fizica fiind rezistent la contactul accidental cu lichidele din blocul operator/terapie intensiva si la posibila dezinfectare a sa.
Monitor touch screen de minim 15.5'' ce dispune de protocoale de lucru rapide pe baza recunoasterii gesturilor efectuate de medic
Rezolutia ( minim) : 1920 x 1080 pixeli
Unghi de vizualizare vertical si orizontal de minim +/- 68 grade
Senzor pentru ajustarea automata a luminii ambientale
Pentru un unghi optim de vizualizare si evitarea reflexiilor, monitorul prezinta posibilitatii de miscare/fixare:
- rotire stanga/dreapta in jurului axului central
- inclinare fata/spate
Difuzoare integrate
Minim 3 porturi pentru conexiunea traductorilor
Ecograful sa functioneaze (permita scanarea in conditii normale) independent de o sursa de alimentare intr-un interval minim 2 ore
Permite afisarea nivelului de incarcare/descarcare a bateriei prin 3 nivele de culoare
Este functional in timpul incarcarii bateriei
Dispune de carucior pentru o mobilitate usoara a sistemului, cu urmatoarele caracteristici:
dimensiunile caruciorului sa nu depaseasca minim1380- maxim1400 x minim 505- maxim 510 x minim 480- maxim500 mm (inaltime, latime, adancime)
- inclinarea ecografului pe carucior se face la minim 9 grade in fata si minim 35 de grade in spate
- rotile se pot bloca pentru o buna stabilitate
INTERFATA CU UTILIZATORUL
Ecranul tactil afiseaza urmatoarele functii printr-o singura apasare a unei pictograme:
- tastatura virtuala alfanumerica pentru introducerea datelor pacientilor
- meniurile de lucru cu functii specifice fiecarei aplicatii
Sistemul este gata de functionare in cel mult 60 de secunde de la aprindere.
Echipamentul revine din modul de adormire (sleep/ standby) intr-un timp foarte scurt, fiind gata de functionare in cel mult 9 de secunde.
Echipamentul recunoaste rapid conectarea unui traductor nou, fiind gata de utilizare in cel mult 5 secunde.
Ecograful are posibilitatea de a fi utilizat in proceduri interventionale
Dispune de soft ce permite ca aparatul sa afiseze linii de ghidaj pentru procedurile de punctie - biopsie
Pentru optimizarea fluxului de lucru, interfaţa software oferă posibilitatea de a edita profiluri individuale de utilizator pentru personalizarea preferințelor
Interfata cu utilizatorul este "multi-touch" cu recunoasterea gesturilor
Sistemul de operare al ecografului in platforma Windows, versiunea 10 sau superior
MODURI DE OPERARE
Moduri de functionare fundamentale:
- mod de tip M
- mod de tip 2D
- mod Doppler (Color, Power, Spectral)
Moduri de funcţionare derivate şi/sau combinate din cele fundamentale:
- mod de tip M Anatomic
- mod de tip M Color
- mod de tip Doppler Continuu
- mod de tip Doppler Pulsat
- mode de tip Tissue Doppler
Are capacitatea de a funcţiona cu 2/3 moduri de lucru active în acelaşi timp (duplex/triplex)
CARACTERISTICI SI TIPURI ALE TRADUCTORILOR
Adâncimea minima de scanare este < 1.2 cm
Adâncimea maximă de scanare este > 35 cm
Traductori de tip liniar (liniar si liniar folosit pentru ghidaj de biopsie) ce acopera in intregime domeniul minim 2.5-22 MHz
Traductori de tip convex si micro-convex ce acopera in intregime domeniul 1.5 - 12.5 MHz
Traductori de tip sectorial arie - fazata acopera in intregime domeniul 1.5 - 12
Traductor de tip transesofagian (TEE) ce acopera in intregime domeniul 2 - 8.5 MHz
Traductor wireless liniar ce acopera in intregime domeniul 3.2 - 11.8 MHz
Traductor wireless convex ce acopera in intregime domeniul 2.2 - 4.8 MHz
Traductor wireless sectorial ce acopera in intregime domeniul 1.8 - 3.5 MHz
PROCESAREA IMAGINII
Permite salvarea datelor in formatul brut, ceea ce inseamna ca imaginile sunt captate inaintea lanțului de procesare, permițând utilizatorilor să revina asupra imaginilor exact in starea lor initiala
Tehnologie multifrecventa aplicabila pentru toti traductorii
Focalizare continua in recepție
Permite modificarea logaritmica a coeficientului de amplificare in functie de ecogenitatea structurii analizate si timp
Posibilitate de optimizare automata atat in mod 2D cat si in mod Spectral
Mod de ghidare în timp real bazată pe inteligență artificială pentru identificarea precisă a anatomiei-țintă în 12 proceduri de anestezie regională, sprijinind decizia clinicianului înainte de inserția acului.
Tehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice. Acest algoritm este compatibil cu modul 2D si color
Tehnologie de interpolare a cadrelor aflate sub minim 3 unghiuri/planuri diferite de vizualizare pentru reducerea semnificativa a zgomotului de fond din imagine.
Posibilitate de achizitie imagine trapezoidala pentru traductorii de tip liniar
Unghi de vizualizare extins in campul apropiat (la contactul traductorului cu zona de scanare) - pentru imbunatirea imaginilor structurilor de la nivelul apex-ului
MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE
Echipamentul inglobeaza o baza de date de pacienti ce permite stocarea urmatoarelor:
- nume, prenume, ID
- tipul examinarii si datele demografice specifice
- imagini statice 2D
- bucle CINE 2D
Stocarea de date in memoria de lunga durata se realizeaza in urmatoarele formate:
- DICOM
- JPEG
- MPEG4
- AVI, WMV
APLICATII PENTRU EXAMINARE
Pentru desfasurarea rapida a fluxului de lucru, ecograful permite selectarea aplicatiei dorite din pagina principala si folosirea unor algoritmi ce sunt importanti in cazul unor situatii critice:
- pentru aprecierea functiei sistolice a ventriculului stang, ecograful permite masurarea debitului cardiac si a integralei velocitate-timp masurate la nivelul tractului de ejectie a ventriculului stang
- dupa calcularea integralei velocitate-timp, ecograful dispune de un algoritm ce permite vizualizarea rapida a tendintei de evolutie avand ca scop determinarea urmatorului pas in cazul administrarii unui tratament
- pentru evaluarea gradului de edem pulmonar de etiologii diferite (identificarea și numărarea automată a liniilor Kerley B) și urmărirea în evoluție a acestuia sa dispuna de algoritm ce evidentiaza si contorizeaza liniile de tip B in timp real pentru afisarea pe ecran a cadrului cu cel mai mare numar de linii B in cazul examinarilor de plamani
- algoritm ce permite masurarea indicelui de colapsibilitate a venei cave inferioare
Măsurători semi-automate ale dimensiunilor vezicii urinare și mod ce calculează volumul vezical la pacienți adulți. Funcționalitatea bazată pe inteligență artificială identifică automat vezica urinară și poziționează caliperele necesare pentru determinarea rapidă și standardizată a volumului, reducând variabilitatea operator-dependentă și timpul de examinare.
Dispune de posibilitate de upgradare cu masuratoare semi-automata a fractiei de ejectie in timpul examinarii in fereastra apical 4 camere, prin urmarirea si calcularea deformarii tisulare miocardice, fara a avea nevoie de semnalul ECG.
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument de imagistică parametrică care furnizează date cantitative privind strainul miocardic global și segmentar, bazate pe tehnologia de speckle tracking bidimensional (2D).
Dispune de posibilitate de upgradare cu funcție de verificare automată a integrității elementelor sondei, care asigură funcționarea corectă și performanța optimă a transductorului, reducând riscul de artefacte și erori de achiziție.
Dispune de posibilitatea de upgradare cu program pentru vizualizarea panoramica a plamanilor, care poate fi combinat cu functia ce evidentiaza si contorizeaza liniile de tip B in timp real pentru afisarea pe ecran a cadrului cu cel mai mare numar de linii B in cazul examinarilor de plamani.
Dispune de posibilitate de upgradare cu modul pentru efectuarea investigațiilor ecografice cu substanță de contrast, utilizând agenți de contrast ecografici disponibili comercial, pentru aplicații abdominale și cardiace, în scopul evaluării perfuziei, vascularizației și caracterizării leziunilor.
Dispune de posibilitatea de upgradare cu program dedicat pentru oftalmologie ce permite examinarea anatomiei globului ocular si a vascularizatiei acestuia
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument bazat pe inteligenta artificiala pentru detectia si urmarirea reperelor nervoase, ajutând în procesul de anestezie regională. Realizeaza harta de distribuție a plexului nervos si indica zonele care vor fi influentate de anestezia regională.
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument de ajutor in timpul evaluarii umărului, șoldului, genunchilor, încheieturii/mâinii, piciorelor/gleznelor și cotului, care permite utilizatorului sa atribuie constatarile medicale direct pe o diagrama specifica zonelor anatomice. Permite compararea bilaterala a zonei selectate si include imagini anatomice de referinta pentru pozitia sondei din fiecare zona.
Dispune de posibilitate de upgradare cu modul pentru măsurarea volumului vezicii urinare, ce include un set de pași predefiniți și folosește o imagine de referință a vezicii urinare pentru a efectua calculul.
Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie care folosește inteligența artificială (AI) pentru a ghida utilizatorul, în timp real, în procesul de captare a imaginilor diagnostice ale inimii.
Dispune de platforma ce oferă clienților un mod simplificat și eficient de a accesa și de a beneficia de serviciile de întreținere și de asistență tehnică pentru echipamentele medicale achiziționate.
Dispune de modul software si hardware pentru activarea sondei wireless
Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument ce permite scanarea codurilor de bare generate de spitale pentru a accesa rapid informațiile pacientului. Utilizarea acestui instrument contribuie la automatizarea proceselor administrative, scade riscul erorilor umane și îmbunătățește fluxul de lucru în unitățile medicale.
MASURATORI SI CALCULE
Posibilitate de efectuare a urmatoarelor masuratori generice:
- distante
- circumferinta
- arii
- timp
- stenoza %
- adancimea de la sprafata traductorului
Pachet de masuratori si calcule pentru urmatoarele aplicatii:
- cardiace (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- urologice (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- vasculare (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- obstetrice (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- ginecologice (cu posibilitate de afisare a unui raport specific masuratorilor efectuate)
- musculoscheletale
CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE
Conectare la retea de tip LAN Ethernet
Posibilitatea de conectare la retea Wireless
Prin intermediul cartului, ecograful permite conexiune HDMI
Posibilitate de conexiune DICOM
B) CONFIGURATIE DE LIVRARE
B.1) Consola ecografica care să îndeplinească toate cerinţele de la punctul A)
B.2) Traductori:
1 bucata traductor de tip liniar cu tehnologie tip cristal unic, tehnologie de amplificare a semnalului util emis si captat in vederea achizitionarii de imagini cu rezolutie spatiala superioara si tehnologie de racire activa a cristalelor pentru scanarea pe perioade lungi, conceputa pentru aplicatii oftalmologice, ginecologice, abdominale, pediatrice/neonatale, parti moi, vascular periferic, musculoscheletale superficiale/conventionale, pleurale, bloc nervos si cardiologie cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecventa acopera in intregime intervalul 3 - 19.5 MHz
- camp vizual de peste 38 mm
- dispune de minim 4 butoane configurabile integrate
- dispune de posibilitate de upgrade cu kit de biopsie
1 bucata traductor de tip sectorial arie - fazata pentru aplicatii obstetrice/ginecologice, oftalmologice, abdominale, urologice, cardiace, vascular periferic, toracic/pleural, interventional cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecventa acopera in intregime intervalul: 1.5 - 4.5 MHz
- camp de vizualizare de minim 120°
- amprenta de minim 18 x 23 mm
- dispune de posibilitate de upgrade cu kit de biopsie
1 bucata traductor de tip convex pentru aplicatii obstetrice/ginecologice, abdominale, musculoscheletale, torarice/pleurale, cardiace, intraoperatorii, vasculare periferic si bloc nervos cu urmatoarele caracteristici:
- banda de frecventa acopera in intregime domeniul 1.5 - 5.5 MHz
- camp de vizualizare de minim 65°
- amprenta de minim 17 x 68 mm
- dispune de posibilitate de upgrade cu kit de biopsie multiangular
1 bucata traductor dual wireless cu apertura convexa si liniară pentru examinari abdominale, toracice, vasculare, de pediatrie, pentru ghidaj ecografic al biopsiilor, inserției acului sau a cateterului pentru examinari musculoscheletale, evaluarea prezenței de lichid în anumite situații patologice cu urmatoarele caracteristici:
- apertura convexa cu banda de frecventa de lucru care acopera minimum 2.2 – 4.8 MHz, camp vizual de cel putin 58 grade cu o amprenta de minim 15 x 62
- apertura liniara cu banda de frecvente de lucru care acopera minimum 3.2 – 11.8 MHz,camp vizual de cel putin 35 mm si o amprenta de minim 6 x 38
B.3) PERIFERICE SI ACCESORII
Sa fie prevazut cu imprimanta termica alb-negru
Sa fie prevazut cu tabletă iOS
Sa fie prevazut cu modul pentru ECG cu 3 electrozi
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; - IEC 60601-1-6; IEC 60601-2-37; ISO 10993-1 -Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale — Partea 1: Evaluare și testare în cadrul unui proces de management al riscului” sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 5
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.5
ECHIPAMENTE MEDICALE : Fibrobronhoscop pentru intubatii dificile
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Fibrobronhoscop pentru intubatii dificile compatibil cu monitorul c-mac , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Set Videobronhoscop flexibil format din : Fibrobronhoscop, Accesorii, Suport mobil. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Descriere echipament Fibrobronhoscop destinat intubastiilor dificile, oferind medicului anestezist o metoda de vizualizare directa si controlata pentru a introduce un tub endotraheal atunci cand laringoscopia standard esueaza .
· Compatibil cu monitorul C-MAC din dotare
· Tehnologie HD
· Diametrul exterior redus, esential pentru intubatii dificile la adult pentrtu a permite trecerea prin tuburi endotraheale de diverse dimensiuni.
| · Fibre optice de inalta calitate pentru o imagine clara si luminoasa a cailor respiratorii. |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Design flexibil pentru navigarea usoara si precisa prin anatomia comnplexa a pacientului.
· Ofera un camp vizual larg pentru o orientare optima in timpul procedurii
· Canal de lucru optional pentru aspiratie
· Proiectat sa reziste la multiple cicluri de sterilizare
Accesorii :
· valiza transport + accesorii necesare fibrobronhoscopului
· Suport mobil pentru Unitate Video Compacta-1 buc
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 6
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.6
ECHIPAMENTE MEDICALE :Frigider
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Frigider pastrare medicatie si anestezice , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Frigiderele destinate păstrării medicației și anestezicelor sunt echipamente medicale profesionale cu specificații tehnice stricte, concepute pentru a asigura condiții optime de depozitare, conform reglementărilor farmaceutice. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Capacitate cuprinsa intre 260-300 litri
· Control precis al temperaturii: temperatura trebuie sa fie reglabila între +2 °C și +8 °C, o valoare fixă de +5 °C fiind foarte comună. Unele modele pot avea un domeniu mai larg, de la 0-10 °C.
· Stabilitate termică: Echipamentele trebuie să mențină o temperatură constantă și uniformă în întregul volum util, adesea folosind un sistem de răcire dinamică forțată (cu ventilație integrată).
· Monitorizare și alarmare: este esential un afișaj digital exterior al temperaturii și sisteme de alarmă vizuale și acustice care se activează în caz de depășire a limitelor de temperatură (prea mare sau prea mică), pană de curent, sau ușă deschisă.
| · Securitate: sa fie prevazut cu sisteme de închidere cu cheie pentru a preveni accesul neautorizat la substanțele controlate (anestezice, stupefiante). |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Construcție și accesorii:
Ușă: din sticlă transparenta tratată anti-aburire pentru o vizualizare rapidă a conținutului sau solidă, cu auto-închidere și izolație ermetică.
Rafturi: Rafturi de înaltă calitate, reglabile, adesea din sârmă de oțel acoperită cu PVC, cu carduri de etichetare pentru o organizare eficientă.
Materiale: Construite din materiale rezistente, potrivite pentru medii medicale, cum ar fi oțelul inoxidabil la interior/exterior.
· Conformitate: Echipamentele medicale profesionale respectă standarde specifice.
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Medic coordonator UTS,
| Director Medical |  | Dr. Alina Costin
Dr. Constantin Condac

## lot 7
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.7
ECHIPAMENTE MEDICALE :Modul capnografie pentru aparatul de anestezie Fabius Tiro
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Specificatii tehnice MODUL SCIO pentru aparatele de anestezie Fabius Tiro din dotare.
Analizor de gaze:
- Modulul trebuie sa măsoare continuu concentraţia de CO2, N2O şi de agenţi anestezici (halotan, isofluran, enfluran, sevofluran şi desfluran) din gazul de respirat şi, de asemenea, concentraţia de O2 (opţional). Toate valorile măsurate şi, de asemenea, valorile derivate trebuie sa fie comunicate unui monitor pentru pacienţi.
- Mediu de utilizare: Analizorul de gaze trebuie sa fie proiectat pentru utilizarea în interiorul unităţilor de îngrijire a sănătăţii profesionale, în încăperi în care sunt efectuate intervenţii terapeutice sau de diagnostic.
Detalii tehnice:
| - Greutate max 3 kg ( fără senzor de O2) |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
- Dimensiuni (î x l x a): 11,5 cm x 19,0 cm x 27,0 cm
- Alimentarea electrică: 100 și 240 V~ 50/60 Hz
- Emisia de zgomote a dispozitivului ≤45 dB(A)
- Interfețe ale dispozitivului 1x RS 232
Condiții ambientale:
- Temperatură intre 10 pana la 40°C (50 la 104°F)
- Presiune ambientală 700 la 1.100 hPa (10,2 la 15,9 psi)
- Echivalent la 3.000 m înălțime
Clasă de protecție (IEC 60601-1): Clasa 1, tip BF, funcționare continuă. Infiltrare de lichide și particule (IEC60601-1): IP21
Specificații de măsurare : Interval între 0 și 100 % vol; Acuratețe ±(2,5 vol% + 2,5 % rel.)
O2- cerinte minimale: Timp de creștere ) <500 ms; Interval între 0 și 10 % vol; Acuratețe ±(0,43 vol% + 8 % rel.)
CO2- cerinte minimale: Timp de creștere <300 ms; Interval între 0 și 100 % vol; Acuratețe ±(2 vol% + 8 % rel.)
Gaze anestezice- cerinte minimale: Timp de creștere <350 ms; <450 ms (halotan); Frecvența respiratorie Interval 0 - 100/min; Acuratețe 0 - 60/min: ±1/min; >60/min: nespecificat; Analizorul de gaze sa fie disponibil pentru Co2, N2o ; Pentru 1 din 5 agenti.
Funcții de bază pentru Monitorul de functii vitale: Monitorul sa fie destinat tuturor categoriilor de pacienți - adulți, copii sau neonatali.
Interfața utilizator și hardware-ul dispozitivului:
- Greutatea monitorului sa fie sub 5,5 kg.;
- Monitorul sa prezinte un ecran tactil color de 15,6 inchi, cu o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli.
- Monitorul sa fie echipat cu 4 interfețe USB și o ieșire HDMI.
- Monitorul sa fie echipat cu imprimantă termică încorporată.
- Monitorul sa permita afișarea a până la 13 forme de undă și până la 12 derivații ECG, cu 10 fire.
- Monitorul sa dispuna de mod demo, mod de noapte, mod Bypass cardiac, mod de intubare.
- Monitorul sa permita vizualizarea oxicardiorespirogramei pentru pacienți .
- Monitorul sa permita vizualizarea mărită a fonturilor prin care parametrii pot fi observați de la distanță.
- Monitorul sa ofere vizualizare ECG pe tot ecranul sau pe jumătate de ecran.
- Monitorul sa poata oferi funcția de vizualizare pat la pat.
Scalabilitate, flexibilitate și capabilități de monitorizare a pacientului:
- Monitorul sa accepte un scaner de coduri de bare pentru admiterea pacienților.
- Monitorul sa dispuna de 3 profiluri de configurare implicite și 25 de profiluri configurabile de către utilizator.
- Monitorul sa permita transferul profilului de la monitor la monitor, prin USB.
- Graficul de mini-trend sa fie afisat pe ecran, selectabil, de la 6 minute la 48 de ore.
- Monitorul sa permita ajustarea intervalului datelor de trend de la 1s la 60min.
- Monitorul sa ofere maxim 2400 de ore de informații despre tendințe și despre pacient.
- Monitorul sa stocheze până la 1000 de evenimente ale pacientului.
- Monitorul sa stocheze și sa afiseze până la 1200 de rezultate ale măsurătorilor NIBP.
Rețea, acces web:
- Monitorul sa ofere conectivitate cu rețele cu fir și wireless.
- Monitorul sa se poate conecta la o stație centrală și trimite informații fiziologice și alarme.
- Monitorul sa permita exportul direct de date în format HL7.
- Monitorul sa se poata conecta la sistemul informatic al spitalului.
Alarme:
- Monitorul sa permita selectarea modului „Bypass cardiac”, pentru a elimina alarmele inutile în timpul intervenției chirurgicale.
- Monitorul sa permita selectarea modului „Intubare”, pentru a elimina alarmele inutile în timpul anesteziei generale .
- Monitorul sa dispuna de alarma luminoasă, vizibila la 360°.
- Monitorul sa regleze automat luminozitatea și volumul alarmei în timpul nopții .
ECG și ritmul cardiac:
- Monitorul sa permita monitorizarea ECG cu până la 12 derivații .
- Viteza de afișaj a formelor de undă ECG sa fie reglabilă la: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
Monitorizarea aritmiei:
- Monitorul sa determine 33 de clasificări de aritmie.
- Monitorul sa permita ajustarea intervalului de prag de alarmă pentru aritmie.
Procesarea segmentului ST și analiza QT:
- Monitorul sa efectueze simultan analiza segmentului ST pe toate derivațiile monitorizate.
- Monitorul sa afiseze pe ecran valorile ST împreună cu formele de undă ECG.
- Monitorul sa permita ca alarmele și limitele ST să fie disponibile și ajustabile.
- Monitorul sa afiseze valorile analizei QT pe ecran împreună cu formele de undă ECG.
- Monitorul sa fie capabil să efectueze simultan analize QTc, QT și ΔQTc pe toate derivațiile monitorizate.
- Monitorul sa permita selectarea formulei QTc dintre formulele: Bazett , Fridericia, Framingham și Hodges.
Tensiunea arterială non-invazivă:
- Monitorul sa asigure monitorizarea oscilometrică non-invazivă a tensiunii arteriale pentru pacienții adulți, copii și neonatali.
- Monitorul sa ofere o tastă fixă pentru pornirea și oprirea citirilor non-invazive ale tensiunii arteriale.
- Monitorul sa afiseze tensiunile sistolice, diastolice și medii.
Suport invaziv al tensiunii arteriale:
- Monitorul sa poata suporta până la trei presiuni arteriale invazive.
- Monitorul sa permita afișarea pe ecran a celor trei forme de undă și a casetei de parametri aferente presiunii selectate.
- Calibrarea la zero a presiunii sa fie disponibilă la monitor cu o singură atingere.
- Viteza de măsurare a formelor de undă IBP sa fie reglabilă la: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
- Monitorul sa poata măsura variația presiunii pulsului de la presiunea arterială atunci când este necesar.
Debitul cardiac- FARA ACCESORII:
- Monitorul sa permita măsurarea debitului cardiac prin metoda termodiluției.
- Monitorul sa afiseze parametrii pentru debitul cardiac și temperatura sângelui.
- Monitorul sa afiseze ultima perioadă de măsurare.
- Monitorul sa permita calculul debitului cardiac folosind media a până la 6 determinări.
- Monitorul sa afiseze curba CO și, respectiv, media CO și CI.
Temperatura:
- Monitorul sa permita măsurarea simultană a doua temperaturi diferite.
- Dacă se utilizează mai mult de o sondă de temperatură, monitorul sa poata calcula și afișa o citire delta.
- Monitorul sa poata monitoriza intervalele de temperatură de la 0 la +50 Celsius.
SpO2:
- Monitorul sa monitorizeze SpO2 pentru toate categoriile de pacienți - adulți, copii și nou-născuți.
- Monitorul sa accepte modulele de măsurare a SpO2 Nellcor , Masimo și Dräger.
- Monitorul sa permita operarea tehnologiei SpO2 independentă de furnizor, iar utilizatorii pot schimba modulele fără a fi nevoie să modifice sistemul de monitorizare.
- Monitorul sa ofere funcția “NIBP Interlock” pentru a evita perfuzia scăzută cauzată de măsurarea NIBP, care poate duce la citiri inexacte ale SpO2 atunci când se măsoară SpO2 și NIBP simultan pe același membru.
Respirație și apnee:
- Monitorul sa afiseze frecvența respiratorie, măsurată prin metoda impedanței electrice pentru toate categoriile de pacient - adult, pediatric și neonatal.
Monitorizarea CO2 - PRIN UPDATE ULTERIOR:
- Monitorul sa afiseze în mod continuu concentrația dioxidul de carbon pentru pacienții adulți, copii și neonatali.
- Monitorul sa permite măsurători sidestream, mainstream.
Calcule:
- Monitorul sa efectueze următoarele calcule: doza de medicamente, hemodinamic, oxigenare, ventilație și cel al funcției renale.
- Monitorul sa poata calcula doze de medicamente pentru un total de 15 medicamente (dintre care 5 pot fi definite de utilizator)
Raportare:
- Informațiile pacientului, datele măsurate și formele de undă sa poata fi imprimate cu înregistratorul termic integrat.
- Imprimanta termică sa poata fi pornită la cerere manuală, la alarmă sau la un interval de timp fix.
- Monitorul sa poata salva datele pacientului pe un stick USB.
Alimentare electrică:
- Cele două baterii reîncărcabile ale monitorului sa permita o autonomie de 720 de minute de monitorizare continuă.
- Bateria monitorului sa poata fi schimbată de către utilizator, în timpul operării, fără a fi nevoie de un instrument.
Posibilitate de upgrade ulterior:
Monitorizarea indicelui bispectral:
- Monitorul sa fie capabil să monitorizeze indexul bispectral.
- Măsurătorile indicelui bispectral includ forma de undă EEG, tendința BIS și valorile de măsurare ale BIS, SQI, SR, SEF, TP, BC, ASYM și EMG.
- Monitorul afișează până la 4 forme de undă în vizualizarea extinsă.
- Monitorul sa ofere filtru și verificare automată a impedanței.
- Monitorul acceptă modulul BISX și BISX/4
Interfața cu dispozitivul NMT:
- Măsurătorile TOFscan sa poata fi afișate, salvate, înregistrate sau imprimate prin monitor prin portul serial RS232.
- Monitorul sa ofere două moduri de stimulare: TOF și PTC.
- Monitorul sa afiseze curentul de stimulare selectat, Măsurarea parametrilor, Amplitudinea răspunsului la stimulare, Numărătoarea inversă a măsurătorii, Timpul ultimei măsurători și Eticheta parametrilor.
Conectarea cu aparate de ventilație și anestezie:
- Monitorul sa permita afișarea parametrilor de ventilație din aparatul de anestezie sau ventilatorul de terapie intensivă în trei moduri: “V/A Standard”, modul „V/A Full-Param” și modul „V/A Respiratory Loop”.
- Monitorul sa poata afișa formele de undă legate de presiuni, debite și alte valori transmise.
- Monitorul sa calculeze și sa afiseze diferența dintre presiunea inspiratorie și PEEP (driving pressure).
La livrare:
- Modul de analiza a gazelor -1 buc
Monitor de functii vitale cu urmatoarele accesorii pentru pacienti adulti: EKG, NIBP, Temp, Spo2, IBP.
- Brat de prindere pentru modulul de analiza a gazelor
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
- Instruirea personalului medical și tehnic la sediul beneficiarului după punerea în funcțiune a echipamentului: minim 4 persoane, sa fie o operațiune inclusă în preț
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 8
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.8
ECHIPAMENTE MEDICALE :Pipetă electronică
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pipetă electronică , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Pipeta electronica pic 300 |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
· Pipeta electronica monocanal prevazuta cu motor cu multiple functii : pipetarea, amestecarea probelor, dispensarea secventiala si dilutia
· Functie de Autocalibrare
· Butonu pentru ajustarea volumului si pentru selectarea functiei
· Functionare cu baterii sau alimentre electrica.
| · Butoane pentru manipularea setarilor pipetei electronice |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Designu ergonomic si greutate redusa
· Buton pt confirmare
· Buton de deblocare
· Viteza reglabila pentru aspiratie si dispersare
· Autoclavabila (numai partea inferioara)
· Sistem electronic de franare si reglare a pistonului
· Control automat al manipularii lichidelor
· Roata de setare pentru reglaj rapid al volumului si navigare in meniu.
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Medic coordonator UTS,
| Director Medical |  | Dr. Alina Costin
Dr. Constantin Condac

## lot 9
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.9
ECHIPAMENTE MEDICALE :Pompa infuzie medicamente
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pompa infuzie medicamente , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| · Sa poata fi utilizata la adulti, adolescenti. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
· Sa poata administra intermitent sau continuu lichide parenterale, enterale, sange, produse sanguine
· Sa permita administrarea pe cai intravenoasa, intraarteriala, subcutanata, epidurala si enterala
· Sa permita utilizarea in unitati de asistenta medicala, ambulatoriu, domiciliu pacient precum si in situatii medicale de transport terestru si aerian
· Permite stivuirea a maxim 3 pompe pentru folosirea la pacienti internati
| · Pompele sa fie andocate intr-o statie cu capac centralizator de alarme |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Sa permita utilizarea individuala cu posibilitate de fixara atat pe bara verticala cat si pe bara orizontala, utilizand clema pentru pompa
· Pompa sa aiba un sistem de protectie impotriva curgerii libere prin prezenta unui dispozitiv de blocare a pistonului seringii pana la fixarea in capul mobil al pompei sau echivalent
· Sa fie compatibil cu seringi de la mai multi producatori
· Sa permita folosirea seringilor de: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 mL
· Sa aiba debit de administrare
o Intre 0.01 mL/h – 99.99 mL/h in trepte de 0.01 mL/h
o Intre 100.0 mL/h – 999.9 mL/h in trepte de 0.1 mL/h
o Intre 1,000 mL/h – 1,800 mL/h in trepte de 1 mL/h
· Sa aiba volumul de administrare intre 0.01 – 9,999
o 0.01 mL – 99.99 mL in trepte de 0.01 mL
o 100.0 mL – 999.9 mL in trepte de 0.1 mL
o 1,000 mL – 9,999 mL in trepte de 1 mL
· Sa aiba functie de mentinere a venei deschise (KVO)
o Pentru debit ≥ 10 mL/h: debitul de mentinere a venei de deschise sa fie de 3 mL/h
o Pentru debit < 10 mL/h: debitul de mentinere a venei deschise sa fie 1 mL/h
o Pentru debit < 1 mL/h: debitul de mentinere a venei deschise sa fie de 0.1 mL/h sau viteza curenta, daca aceasta este mai redusa
· Sa aiba functie de standby ajustabila intre 1 minut si 24 de ore
· Moduri de terapie:
o Mod continuu(Viteza/volum/timp)
o Analgezie controlată de pacient (PCA)
o Perfuzie tinta controlată (TCI)
o Bolus intermitent programat (PIB)
o Dose over Time (Doza in timp)
o Mod preluare (TOM)
· Sa aiba 9 niveluri de presiune ocluzie
Ecran si indicatori
· Sa aiba ecran touch rezistiv de tip TFT-LCD de minim de 5.1 inchi, cu rezolutie de minim 800 x 240
· Sa aiba senzor de luminozitate
· Sa aiba indicator pentru administrare
· Sa aiba indicator luminos atat pentru alarme de prioritate mica cat si pentru alarme cu prioritate inalta
· Sa aiba indicator pentru conectarea la priza
· Pompa sa afiseze urmatoarele informatii pentru perfuzia curenta (in situatiile in care se aplica):
o Denumirea unitatii de asistenta selectate
o Denumirea profilului de pacient selectat
o Denumirea medicamentului selectat
o Informatii suplimentare despre medicamentul selectat
o Greutatea pacientului selectat
o Inaltimea pacientului selectat
o Suprafata corporala a pacientului selectat
o Denumirea si descrierea consumabilului selectat
o Volumul de perfuzat total ramas
o Volumul disponibil in seringa
o Timpul de perfuzare pana la finalul perfuziei
o Timpul ramas pana la terminarea seringii
o Viteza setata pentru functia de mentinere a venei deschise
o Timpul ramas pana la finalul functiei de mentinere a venei deschise
o Durata ramasa a acumulatorului
· Sa afiseze timpul necesar pana la urmatoarea interventie de service
Biblioteca de medicamente
· Sa permita instalarea de biblioteca de medicamente in care pot intra 10000 de medicamente.
Bolus
· Sa permita administrare bolus cu debit intre minim 1 – maxim 1,800 mL/H
· Sa permita administrarea de bolus manual sau bolus cu volum sau doza preselectata
· Sa aiba functie de Reutilizarea unui bolus programat
Alarme
· În cazul unei alarme, pompa sa emita un semnal acustic și optic.
· Sa aiba alarme pentru urmatoarele situatii: perfuzie finalizata, seringa goala, presiune prea mare, acumulator gol, suportul pentru seringa deschis, seringa nu este asezata corespunzator, perfuzie finalizată si KVO pornit, preluare esuata ( seringa este goala, iar a doua pompa nu a preluat cu succes perfuzia)
· Sa aiba alarme pentru cand temperatura pompei este foarte ridicata sau foarte scazuta
Pre-alarme
· Sa aiba functie de pre-alarma pentru seringa aproape terminata, pentru cand volumul preselectat a fost perfuzat aproape complet, pentru cand timpul preselectat este aproape finalizat, pentru cand acumulatorul este aproape gol
Acumulator
· Sa aiba acumulator reincarcabil de tip Litiu-Ion
· Acumulatorul sa aiba timp de functionare de aproximativ 11 ore la 25 mL/h cu seringa de 50 mL si WiFi activat
· Acumulatorul sa aiba timp de functionare de aproximativ 13 ore la 25 mL/h cu seringa de 50 mL si WiFi dezactivat
· In timpul functionarii pe acumulator sa se afiseaze pe ecran statusul bateriei in ore si minute
· Acumulatorul sa se poata reincarca in aproximativ 4 ore
· Sa aiba posibilitate de trecere automata in modul de alimentare prin acumulator in cazul penelor de curent sau a deconectarii de la priza
Greutate si dimensiuni
· Sa aiba greutate de aprox. 1.9 kg fara accesorii
· Sa aiba dimensiuni aproximative aproximative de 255 x 70 x 170 mm cu sistemul de prindere al pistonului inchis
· Sa aiba dimensiuni aproximative de 399 x 70 x 170 mm cu sistemul de prindere al pistonului deschis
Conexiuni
· Sa aiba conexiune pentru alimentarea cu curent, prin conectarea la cablul de alimentare
· Sa aiba port pentru accesorii pentru alimentare la 12V si apelare personal medical
· Sa permita comunicarea cu statia prin infrarosu
Wi-Fi
· Sa aiba interfata WiFi
· Interfete compatibile : 802.11a, 802.11b, 02.11g, 02.11n, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise
· Standarde de securitate: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2), FIPS 140-2 Nivel 1
· Criptari: Wireless Equivalent Privacy (WEP, algoritm RC4), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP, algoritm RC4), Advanced Encryption Standard (AES, algoritm Rijndael)
· Acordarea cheii de criptare sa se faca static (lungimi 40 si 128 biti)
· Sa aiba protocol de autentificare extensibil prepartajat (PSK) 802.1X cu urmatoarele tipuri minim necesare: EAP-TTLs, PEAP-GTC, PEAp-MSCHAPv2, PEAP-TLS
· Interfata de WiFi sa aiba puterea radianta efectiva mai mica de 100 mW
· Sa poata opera cu benzi de frecventa de 2.4 GHz
· Canale de operare 2.4 GHz:
o ETSI: 13 (3 fara suprapunere)
o FCC: 11 (3 fara suprapunere)
o MIC: 14 (4 fara suprapunere)
o KC: 13 (3 fara suprapunere)
· Poate opera cu benzi de frecventa de 5 GHz
· Canale de operare 5 GHz :
o ETSI: 19 fara suprapunere
o FCC: 24 fara suprapunere
o MIC: 19 fara suprapunere
o KC: 19 fara suprapunere
Caracteristici generale
· Sa permita andocarea intr-o statie dedicata
· Sa aiba functie de blocare a afisajului pentru a preveni utilizarea accidentala
· Sa fie conform IEC 60601-1
· Sa aiba protectie impotriva lichidelor si particulelor minim IP 44: protectie impotriva penetrarii de catre corpuri straine solide cu un diametru de peste 1 mm si protetie impotriva stropilor din toate directiile
· Sa permita ajustarea nivelului acustic al alarmei intre cel putin 45 dB(A) si 70 dB(A)
· Sa aiba precizie de administrare de ± 2% conform IEC 60601-2-24
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 10
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.10
ECHIPAMENTE MEDICALE :Scaun ergonomic mobil, eliptic pentru sala de operatii
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Scaun ergonomic mobil, eliptic pentru sala de operatii , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Caracteristici generale ale scaunelor medicale mobile: Scaunele chirurgicale sunt diferite fata scaunele de birou standard, concentrându-se pe: mobilitate, igienă și susținere în timpul procedurilor. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
· Materiale specializate: tapițat cu piele sintetică special concepută pentru uz medical, care este electrostatică, ușor de curățat și rezistentă la dezinfectanți.
· Mobilitate: Echipate cu minim 5 roți pivotante pentru o deplasare ușoară și rapidă în sala de operație.
| · Reglaje: Înălțimea reglabilă prin mecanisme cu manetă sau chiar cu piciorul, pentru a permite ajustări actionarea scaunului pentru reglarea pe inaltime cu mana sau cu piciorul., menținând astfel igiena. |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Ergonomie: Designul urmărește o poziție corectă de lucru, incluzând uneori suport lombar ajustabil, pentru a reduce presiunea asupra spatelui și a umerilor.
· Dimensiuni :
Reglare pe inaltime: minim 490 – maxim 650 mm, sa sustina o greutate de maxim 150kg.
· (Ø 380 mm, grosime 75 mm) este acoperit cu piele neagră.
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 11
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.11
ECHIPAMENTE MEDICALE :Sistem de incalzire a pacientului
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Sistem de incalzire a pacientului , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Este un sistem de incalzire pentru pacienti, conceput pentru a mentine caldura corporala in timpul anesteziilor si operatiilor chirurgicale si este destinat folosirii in unitati clinice pentru pacientii care prezinta risc de hipotermie. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Sistemul de incalzire este necesar pentru pacientii din salile de operatie avand in vedere temperatura ambianta de 16⁰-18 ⁰ pe tot parcursul interventiei chirurgicale.
| Caracteristici generale: |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Tipul sistemului: sa fie cu aer cald forțat
· Domeniu de utilizare: Săli de operație, unități de terapie intensivă (ATI), recuperare post-operatorie,.
Portabilitate: Unitatea de control trebuie sa fie usoaraușoară (<7 kg), sa poata fi montată pe un stativ IV, pe șină de pat/masă de operație, sa prezinte clema pentru fixare.
· Alimentare: Tensiune de alimentare standard (ex: 220-240 V AC) și frecvență (50/60 Hz). Sa aiba prevazuta și baterii de rezervă integrate pentru transferul intra-spitalicesc.
Controlul temperaturii și performanță:
· Interval de temperatură: De obicei, între 32°C și 44°C, cu trepte de setare (joasă, medie, înaltă, ambientală).
Precizia temperaturii: Acuratețe de +/- 1,5°C sau chiar +/- 0,1°C față de temperatura setată.
· Timp de încălzire: timp scurt de câteva minute
· Siguranță și consumabile:
· Senzori de temperatură: Senzori la ambele capete ale furtunului (mașină și pacient) pentru a preveni arsurile și a asigura temperatura corectă.
· Sisteme de alarmă: Alarme audio-vizuale pentru supra-temperatură, sub-temperatură, defecțiuni ale senzorilor sau erori de sistem.
· Pături/Saltele/Huse: Pot fi de unică folosință sau reutilizabile, rezistente la fluide.
· Filtrare aer: Echipate cu filtre de înaltă eficiență
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 12
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.12
ECHIPAMENTE MEDICALE :Sistem de incalzit perfuzii
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Sistem de incalzit perfuzii , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| A).Sistem portabil automat de administrare infuzie sub presiune |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Design ergonomic care sa permita o curatare rapida
Dispozitiv proiectat atat pentru folosirea in conditii de deplasare, pe ambulanta, cat si in medii spitalicesti
Sistem de montare pe stativ de perfuzii standard cu o montare facila a dispozitivului
Control electronic al presiunii setate
| Butoane si indicatoare usor vizibile si accesibile |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
Presiunea setata mentinuta pe tot parcusul administrarii
Utilizare pungi de administrare fluide de minim 500, 1000, 3000 ml
Utilizare a doua pungi de administare de fluide simultan
Display care afiseaza presiunea setata din cele doua pungi de administrare individual
Control al presiunii individual pe fiecare punga
Limita de presiune cuprinsa in intervalul minim 10 - 300 mmHg
Presiunea dorita setata in pasi de minim 10 mmHg
In timpul transferului pacientului permite deconectarea de la reteaua de curent alternativ si functionarea pe baterie cu mentinerea presiunii in punga de administrare
Acuratetea valorilor afisate minim ±5%
Grad de protectie impotriva infiltrarii particulelor de apa si praf minim IPX4
Clasificare Clasa I pentru achipamente medicale
Grad de protectie impotriva socului electric Clasa B
Greutate redusa maxim 2.5 kg cu accesorii incluse
Dimensiuni reduse maxim 100 x 240 x 190 mm
Alimentare de la reteaua de curent alternativ sau pe baterie reincarcabila
Alimentare de la reteaua de curent alternativ 110-240 V a.c. , 50 - 60 Hz
Autonomie baterie minim 90 de minute
Tip de functionare continua
Putere consumata maxim 40VA
B) Încălzitor pentru sânge și soluții perfuzabile care îndeplinește următoarele caracteristici minime:
· Încălzitor pentru sânge și soluții perfuzabile cu o citire ușoară a display-ului
· Circuit de încălzire optimizat
· Încălzirea simultană a mai multor soluții de injectat / transfuzat
· Sa permită folosirea unor tuburi prelungitoare multiple
· Mod de încălzire a soluției - prin canelură
· Setare temperatură în intervalul minim 37° C - 41° C, în pași de maxim 0,5° C
· Timp pentru atingerea temperaturii stabilite maxim 1 minut
· Caracteristici de siguranță: întrerupere funcționare de la maxim 42°C
· Timp de încălzire: maxim 45 secunde
· Funcționare - operare continuă
· Alarma pentru temperatură prea înaltă și pentru temperatură prea joasă
· Alarma de temperatură joasă pentru o temperatură de maxim 36.5°C
· Autotestare regulată pentru verificarea functionalității dispozitivului terminată cu un semnal sonor scurt
· Posibilitatea montarii pe un stand pentru perfuzii și pe un stativ standard
· Mâner integrat
· Grad de protecție împotriva pătrunderii de lichide minim IPX4
· Indicator LED pentru modul standby
· Butoane ușor accesibile pentru creșterea sau reducerea temperaturii
· Scală de temperatură pentru selectarea valorii dorite
· Consum maxim de energie 2 A
· Greutate redusă maxim 2.5 Kg
· Dimensiuni reduse maxim 230 x 230 x 140 mm
C) CONFIGURATIE DE LIVRARE
C).1. Sistem portabil automat de administrare infuzie sub presiune, împreună cu încălzitor pentru sânge și soluții perfuzabile care îndeplinește cerințele minime de la punctele A) și B).
C).2. Accesorii incluse
· Punga de administrare fluide 1000 ml - 6 buc
· Punga de administrare fluide 500 ml - 6 buc
· Set extensie - 10 buc.
· seturi de unică folosință (kituri de încălzire sau linii de perfuzie speciale), care sunt esențiale pentru transferul termic eficient și prevenirea contaminării
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 13
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.13
ECHIPAMENTE MEDICALE :Troliu anestezie pentru salile de operatii
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Troliu anestezie pentru salile de operatii , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Un troliu de anestezie este un carucior medical mobil, esențial în sălile de operație, caracterizat prin structură rezistentă (aluminiu, oțel inoxidabil), blat de lucru ABS cu sistem de compartimentare pentru medicamente (adesea cu separatoare ajustabile), sertare securizate cu încuietoare centralizată (unele cu compartiment special pentru stupefiante) și roți pivotante cu frâne pentru manevrabilitate și siguranță, fiind dotat cu accesorii precum coș de gunoi, suport pentru catetere și maner de împingere. Acces rapid la urgențe: Permite accesul imediat la medicamente (anestezice, analgezice) și instrumente în caz de urgență, unde fiecare secundă contează. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Caracteristici:
In partea superioara sa aiba: organizator cu separatoare pentru material sanitare, support pentru cutii de manusi, pentru dezinfectant, support pentru cutii deseuri/ Container deseuri medicale.
· Materiale: Cadru din aluminiu/oțel, blat din ABS (ușor de curățat), panouri din inox.
· Sertare: Diverse dimensiuni, cu separatoare ajustabile, culisare pe role silențioase, sistem de închidere centralizată cu cheie (esențial pentru substanțe controlate).
| · Blat de Lucru: ABS, adesea cu masă extensibilă, ușor de dezinfectat, cu margini de siguranță. |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
· Mobilitate: 4 roți pivotante la 360°, din care 2 cu frâne (antistatice).
· Accesorii Standard: Maner pentru împingere, coș de gunoi, suporturi pentru perfuzii/catetere/sticle, protecții anti-șoc.
· Securitate: Blocare centralizată a sertarelor cu cheie, un sertar dedicat stupefiantelor (cu închidere).
Funcționalitate:
Permite organizarea, transportul rapid și accesul facil la medicamentele, instrumentele și echipamentele necesare pentru inducerea și monitorizarea anesteziei, asigurând în același timp controlul accesului la substanțele periculoase.
Dimensiuni:
Inaltime : minim 900 mm- maxim 120 mm, inaltimea optima pentru pregatirea medicatiei
Lungimea : minim 80mm - maxim 100mm
Latime : minim 50mm
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 14
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.14
ECHIPAMENTE MEDICALE :Troliu intubatii dificile pentru urgente
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Troliu intubatii dificile pentru urgente , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| · Un troliu (sau cărucior) pentru intubații dificile este un sistem mobil, adaptat, care ține la îndemână toate echipamentele esențiale (videolaringoscoape, monitoare, accesorii) pentru o intubare complicată, având caracteristici de manevrabilitate, stabilitate, organizare, și fiabilitate (roți silențioase, structură robustă din aluminiu/ABS, sertare, suporturi dedicate), adaptat necesităților critice din anestezie, conform ghidurilor actualizate cu rumatoarele caracterisctici: |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
· Centralizare urgența: Toate instrumentele critice (videolaringoscoape, tuburi, accesorii) sunt într-un singur loc, ușor de găsit sub stres.
· Flexibilitate: Suportă multiple videolaringoscoape (cu diverse unghiuri de vizualizare, 100°), esențial pentru cazuri atipice.
| Carucior de urgență cu construcție rezistenta, cu cinci sertare. |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
Mobilitate & Stabilitate:
· Roți de calitate: minim 4 roți, silențioase, cu diametru mai mare pentru deplasare facilă pe diverse suprafețe, sistem de blocare.
· Structura din otel, ABS in exterior, usor de curatat
· Bază stabilă cu protecție cu sistem de frânare.
· Structură din oțel laminat la rece sau aluminiu, ușoară dar rezistentă
· Suporturi dedicate: Suport reglabil pentru monitor, suporturi pentru videolaringoscoape (multiple tipuri/dimensiuni), coș pentru accesorii.
Sertare: Diverse compartimente, inclusiv sertare mari cu sistem de inchidere centralizat cu cheie, pentru a organiza rapid toate instrumentele, cu minim 5 sertare de culori diferite.
· Suprafață de lucru: Blat din plastic/ABS cu margini ridicate pentru a preveni căderea obiectelor
· Materiale de calitate: ABS de înaltă rezistență, ușor de dezinfectat (anticoroziv, antistatic, rezistent la impact)
· Suport pentru monitor de 8” (sau mai mare).
· Support pentru butelia de oxigen.
· Sistem de gestionare a cablurilor
· Dimensiune aproximativ: 750 x 475 x 930mm
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Sef Sectie ATI,
| Director Medical |  | Dr. Bianca Dâncă
Dr. Constantin Condac

## lot 15
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă Iasi
Fisa tehnica nr.15
ECHIPAMENTE MEDICALE :Sistem mixt pentru determinari imunohematologice
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Sistem mixt pentru determinari imunohematologice , prevazut cu urmatoarele caracteristici tehnice:
| Sistem mixt (linie semi-atomata) pentru determinari imunohematologice: care sa permita lucrul prin micrometoda; utilizarea de cartele cu aglutinare in coloana de gel si efectuarea testarilor imunohematologice: grup sanguin ABO, Rhesus(D), Fenotipare Rhesus(D) complet si Kell, compatibilitate prin Test Enzimatic, Test Coombs indirect, depistarea si identificarea anticorpilor iregulari in test Coombs indirect si in Test Enzimatic, test Coombs direct, etc. |  | de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
Sistem mixt pentru determinari imunohematologice format din:
1. Incubator
2. Centrifuga
3. Cititor carduri
| 4. Sistem pentru stocarea datelor lucrate, vizualizarea rezultatelor. |  | sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
5. Dispenser
6. Statie de lucru
7. Pipetor secvential
1. Incubator carduri pentru lucru micrometoda:
- capacitate de minim 22 - maxim 26 carduri, cu una sau doua zone de incubare.
- alcatuit din 2 blocuri de incubare cu capacitate de minim 10 – maxim 13 carduri fiecare, cu posibilitatea reglarii independente a timpului de incubare pentru fiecare bloc.
- sa prezinte sistem de alarma cu senzori independenti pentru controlul si masurarea temperaturii.
- temperatura si timpul sunt ajustabile
- alarma acustica la final de incubare si in caz de erori.
- temperatura si timpul necesare de incubare sa fie de minim 15 min la 37ºC (±2 ºC)
- ecran tip LCD care afiseaza : timpul si temperatura.
- ecran tip LCD
- sistem etalonat de verificare al temperaturii din gelul cardurilor pentru garantarea preciziei de testare.
2. Centrifuga pentru carduri lucru micrometoda:
- capacitate minim 22 - maxim 26 carduri de lucru pt micrometoda cu minim 8 microtuburi.
- viteza, decelerarea și timpul presetat sa fie optimizate pentru carduri lucru prin micrometoda - cu 8 microtuburi
- alarmă vizuală și sonoră (pentru erori) în cazul încărcării neechilibrate, a întreruperii ciclului sau la finalul programmului.
- control automat al balansului si echilibrarii
- timer centrifugare programabil
-viteza de rotatie RPM/ sau g
- capacul centrifugii sa fie transparent – demontabil si inlocuibil.
- rotor detasabil
- sistem de deblocare manual al capacului in cazul unei defectiuni
- interfata LCD, display si butoane
- ecran tip LCD care afiseaza : timp de lucru, rotatii, timp ramas pentru procesare.
- ecran tip LCD cu afisaj in diferite limbi
3. Sistem conectat la cititorul de carduri pentru:
- stocarea datelor lucrate, vizualizarea rezultatelor / imprimarea lor.
4 Cititor carduri cu 8 microtuburi compatibil cu centrifuga si incubatorul:
- Compatibil cu dimensiunea cardurior de lucru prin micrometoda utilizate la centrifuga si incubator
- Compatibil cu sistemul pentru stocarea datelor lucrate, vizualizarea rezultatelor / imprimarea lor.
- Echipat cu monitor touch screen
- Posibilitate de parolare pentru fiecare user.
- Imagine in timp real a cardului
- Cu posibilitatea conectarii unui monitor extern
- Cu posibilitatea cu un sistem automat
- Echipamentul sa efectueaze citirea si interpretarea rezultatelor pentru carduri cu minim 8 microtuburi.
- Sistemul de citire va efectua automat evaluarea testelor.
- Echipamentul va avea cititor de cod de bare integrat
- Echipamentul va avea functie de recunoastere automata a tipului de card introdus prin intermediul cititorului de coduri de bare intern.
La livrare, produsele vor fi insotite de:
- ID-Stativ- masa de lucru 1 buc
- Pipeta 1 buc , 2 cutii de conuri
- ID-Dozator 1 buc
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
| VIZAT, |  | Medic coordonator UTS,
| Director Medical |  | Dr. Alina Costin
Dr. Constantin Condac

## Sheet14
Operator economic__________
Formular F- Fisa Tehnica
Fisa tehnica nr. _____
ECHIPAMENT MEDICAL : __________________________
Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Documentul care certifică (demonstrază) îndeplinirea specificatiilor tehnice | Pagina din documentul care demonstrează îndeplinirea specificatiilor tehnice | Producător
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
de exemplu: cataloage, pliante, fise tehnice ale produselor, manual de prezentare, cartea tehnică
sau orice document edificator care demonstraza indeplinirea specificatiei tehnice
2 | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  | 2...........................................
1)Sa fie in conformitate cu standardele: ISO 9001 : 2015 – Sisteme de management al calitatii; ISO 13485:2016-Managementul calitatii dispozitivelor medicale; IEC 60601-1:2014 - Echipamente electrice medicale; sau echivalent pentru producator , ale operatorului economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz. Sarcina revine ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.
2)Declaratie de conformitate CE emisa de producator + Certificat de conformitate CE ( marcajul European de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC sau 98/79/CEE ( dupa caz, conform specificatiei tehnice) pentru produsul ofertat, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE. Dovada că echipamentele si aparatura medicala respectă normele europene de siguranţă şi calitate şi/sau standardele/reglementările europene în domeniul medical. În acest sens se va depune orice document relevant.
3)Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății (A.N.M.D.M.R), în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activități de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de către operatorul economic care depune oferta în cadrul procedurii, precum și a asociaților/subcontractanților, după caz.
3 | Condiții de garanție și postgaranție: |  | 3.................................................
Perioadă de garanţie oferita: minim 24 luni de la punerea in funcţiune. Se va anexa o declaratie in acest sens.
În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor, sistemelor sau pieselor/componentelor defecte se face gratuit de către furnizorul echipamentului medical. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Service gratuit în garantie si contra cost post garantie , autorizat de producator în România pentru acest tip de echipament. Se vor anexa documente valabile la data prezentarii -ex :Certificat, atestat sau orice act care sa ateste faptul ca personalul ofertantului este autorizat/a beneficiat de instruire pentru instalare/punere în funcţiune/service dispozitive medicale de tipul celui ofertat.
În perioada de garanţie, timpul maxim de intervenţie pentru remedierea oricărei defecţiuni va fi de maxim 24 ore de la notificarea acesteia de către beneficiar
Termenul de repunere a echipamentului în stare deplină de funcţionare, la sediul beneficiarului, va fi de 48 ore de la notificare, pe intreaga durată de garanţie de bună funcţionare, exceptie reparatiile ce tin de inlocuirea unor componente principale.
Asigurarea de piese de schimb și consumabile pe toată perioada de postgaranție la solicitare contra cost. La finalul acestei perioade se va trimite catre beneficiar o scrisoare de final de furnizare piese de schimb, conform legislatiei in vigoare, daca este cazul.
Producatorul trebuie sa furnizeze piese de schimb cel putin 8 ani de la data livrarii.
4 | Alte condiții cu caracter tehnic:
| Lista cu materiale consumabile recomandate pentru buna functionare a produsului ofertat. |  | 4....................................
La livrare, produsele vor fi insotite de: Document de certificare a calităţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, in limba romana (declaratie/certificat de conformitate pentru bunurile achiziţionate sau marcaj CE); Certificat de garantie (original).
Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat de producator pentru toate elementele componente ofertate şi sunt operaţii incluse în preţ. Se vor prezenta diplome de certificare a cursurilor de la producator.Toate acestea se vor realiza in prezenta reprezentantilor beneficiarului, cu personal autorizat (pe baza documentelor prin care ofertantul confirmă/probează faptul că este avizat pentru activităţile de reparare, verificare şi punere în funcţiune) si sunt operatiuni incluse in pret. Se va anexa o declaratie in acest sens.
Instruire avansata a personalui medical si personal tehnic pentru intretinere curenta .
Documentaţia însoţitoare: Manualul de operare/utilizare/instrucţiuni de utilizare traduse în limba română; instructiuni de mententanta si intretinere a echipamentului sau alte documente pentru mentenanţa echipamentelor, după caz, traduse în limba română.
Data completării: …………………………
Operator economic,
(semnătura autorizată)