
Anexa nr. 1 la caietul de sarcini
SPECIFICAȚII TEHNICE
prestare servicii de mentenanță aparatură medicală
1. CERINȚE GENERALE
Prezentele specificații stabilesc forma, amploarea și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească serviciile ce fac obiectul procedurii de achiziție.
Scopul prezentului acordului-cadru de prestare servicii constă în asigurarea activităților întreprinse de către operatorii economici specializați și/sau autorizați (după caz), pentru a menține sau restabili parametrii nominali de funcționare și utilizare în activitatea clinică, a echipamentelor conform legislației în vigoare, recomandărilor internaționale și cele ale producătorului.
Prin servicii de mentenanță aparatură medicală se înțelege totalitatea operațiunilor de mentenanță preventivă (revizii tehnice, inspecții tehnice periodice, întrețineri tehnice periodice etc.), verificări tehnice - control tehnic specializat (verificări și/sau testări/măsurători impuse de legislația în vigoare pentru categoria de aparate, altele decât cele care sunt în sarcina utilizatorului), mentenanță corectivă (reparații planificate și/sau intervenții în regim de urgență pentru diagnoza/remedierea defecțiunilor apărute pe timpul utilizării incluzând activitatea de înlocuire a pieselor sau subansamblurilor defecte), precum și asistența tehnică telefonică a utilizatorilor echipamentelor.

Conform legislației în vigoare, service-ul echipamentelor medicale poate fi prestat numai de către operatorii economici care dețin o autorizație emisă de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) sau echivalent, prin care aceștia fac dovada faptului că sunt autorizați pentru a desfășura activități de mentenanță, conform art. 926 din Legea nr. 95/2006, pentru echipamentele pentru care se depune ofertă (la propunerea tehnică se vor anexa documente doveditoare).

Toate operațiunile de service se vor efectua conform recomandărilor producătorului echipamentului medical și a celor conexe, cu respectarea normelor naționale și internaționale în vigoare.

Prestatorul va asigura și ansamblul de servicii puse la dispoziție de către producător pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a echipamentului medical și a celor conexe (în principal transmiterea informațiilor de natură tehnică sau privind utilizarea, cele comunicate de producător, incidentele de utilizare raportate și măsurile decise de producător pentru evitarea acestora, modificări ale manualului de utilizare, upgrade-urile obligatorii sau opționale decise de producător etc.).
Stabilirea tipurilor și a numărului de întrețineri tehnice necesare pe durata acordului-cadru se va efectua conform recomandărilor producătorului și în funcție de starea tehnică reală a echipamentului, precum și în funcție de condițiile concrete în care acesta funcționează (mediu, utilități, intensitatea de utilizare, numărul de utilizatori etc.).
Planificarea întreținerilor tehnice și a reparațiilor se va face de comun acord cu reprezentanții Beneficiarului-plătitor, astfel încât să nu fie depășite termenele de prestare asumate.

Prestarea serviciilor se va efectua la sediul / punctele de lucru din Municipiul București / jud. Ilfov ale Beneficiarului-plătitor (adresele fiind comunicate în cadrul fiecărui contract subsecvent), echipamentele medicale fiind considerate predate-preluate în service, fără alte formalități, la demararea lucrărilor de către personalul de prestare și restituite la finalizarea lucrărilor, prin semnarea de către Beneficiarul-plătitor (șeful structurii sau utilizatorul desemnat de acesta) a raportului de service întocmit de Prestator.

În cazul în care anumite operațiuni de service nu pot fi executate în mod corespunzător la sediul Beneficiarului-plătitor, echipamentul medical integral sau anumite părții din acesta (cu excepția mediilor de stocare) se vor preda de către Beneficiarul-plătitor Prestatorului pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în care se vor menționa explicit numele și prenumele persoanelor care predau-primesc bunurile, datele de identificare ale dispozitivului medical, scopul predării-primirii, termenul de restituire, starea tehnică a echipamentului medical și a accesoriilor predate. Un exemplar al procesului-verbal, completat și semnat de ambele părții (fizic sau digital), va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale din cadrul Beneficiarului-plătitor.

Prestatorul va fi responsabil de respectarea normelor de securitate a muncii și a celorlalte reglementări legale incidente pe durata efectuării prestațiilor de către personalul desemnat, indiferent dacă prestația este efectuată la sediul Beneficiarului-plătitor sau într-o locație a Prestatorului / Producătorului, după caz.
2. SERVICII FURNIZATE
Prestatorul de servicii va executa următoarele activități, pe perioada derulării fiecărui contract subsecvent:
· mentenanță preventivă (revizii tehnice, inspecții tehnice, întrețineri tehnice etc.) – max. 2 revizii anual, cu excepția lotului 55, pentru care se vor executa – max. 3 revizii anual;
Se va acorda o perioadă de garanție, după fiecare intervenție de mentenanță preventivă care nu poate fi mai mică de 12 luni, Prestatorul fiind obligat ca în perioada de garanție să se deplaseze la sediul beneficiarului ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia.
· mentenanță corectivă (reparații planificate și/sau intervenții în regim de urgență pentru diagnoza/remedierea defecțiunilor apărute pe timpul utilizării - incluzând înlocuirea pieselor sau subansamblurilor defecte) precum și asistență tehnică telefonică a utilizatorilor – ori de câte ori este nevoie;
· verificări tehnice - control tehnic specializat (verificări și/sau testări/măsurători pentru categoria de echipamente, altele decât cele care sunt în sarcina utilizatorului) - o verificare anuală, cu excepția lotului 55, pentru care se vor executa – 2 verificari anuale , realizate în cadrul mentenanței preventive.
În urma verificării tehnice, Prestatorul va emite și va pune la dispoziția Beneficiarului-plătitor Raportul de Service și Verificare Tehnică.
2.1. Mentenanță preventivă
a) Prestatorul de servicii va efectua operațiunile necesare în baza unor programări stabilite de comun acord cu Beneficiarul-plătitor, însă luna intervenției va fi planificată de la momentul semnării contractului, pentru asigurarea funcționării echipamentului la parametrii corespunzători. Personalul de prestare va întocmi procesele verbale, actele de constatare a defecțiunilor și formularele de verificare periodică, precum și rapoartele de service sau alte documente necesare ce intră în sarcina acestuia;
b) Se va completa raportul de service după fiecare intervenție și se va specifica tipul de intervenție, descrierea activității prestate, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare, starea aparatului la sfârșitul intervenției;

c) Intervențiile în cadrul cărora se efectuează întreținerea generală preventivă și obligatorie, se realizează în concordanță cu instrucțiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale, conform specificațiilor producătorului și legislației în vigoare;
d) În cadrul mentenanței preventive se realizează, după caz, o serie de operațiuni, precum:

	Nr. LOT
	Denumirea dispozitivului
	Operații tehnice minimale incluse la revizia tehnică

	1. 
	BTL SPIRO Pro spirometru producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / re-software; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	2. 
	BTL-08 H600 holter EKG cu PC si soft interpretare date producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	3. 
	BTL-08 ABPM holter TA producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	4. 
	ABPM II CardioPoint holter TA producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	5. 
	MAC 1600 Electrocardiograf cu 12 canale producător General Electric Medical Sistems
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	6. 
	MAC 2000 Electrocardiograf cu 12 canale producător General Electric Medical Sistems
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	7. 
	L250AR, dispozitiv automat de masurare a indicelui glezna – brat producător Wallach Surgical Devices
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	8. 
	Ultra Pulse laser cu CO2 producător Lumenis
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	9. 
	Cynosure Cynergy laser dermatologic si Zimmer Cryo 6 Echipament de racire zona de lucru producător Cynosure LLC
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	10. 
	DermoScan X2 dermatoscop cu epiluminiscenta producător DermoScan GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	11. 
	Intelect, aparat Joasă - Medie - Înaltă frecvență producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	12. 
	Intelect Advance Combo 2762CC, aparat de electrostimulare și electromiografie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	13. 
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru terapie laser producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	14. 
	Intelect Advanced Monocromatic Combo, aparat Joasă - Medie Înaltă frecvență producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	15. 
	Intelect Mobile Combo 2773 MS VAC, aparat medie frecvență și vacuum pentru electroterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	16. 
	Intelect Mobile Stim 2777, aparat joasă frecvență de electroterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	17. 
	Intelect Mobile RPW 2805, aparat cu unde de șoc pentru terapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	18. 
	Intelect Mobile Monocromatic Stim 2773MS, aparat joasă-medie frecvență de electroterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	19. 
	Intelect Neo Base 6001 combina terapie laser pentru fizioterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	20. 
	Intelect ShortWave 100, aparat pentru terapii cu unde scurte montat pe stativ producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).


	21. 
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru Laser Terapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	22. 
	Triton Unit Traction - Aparat elongație coloana (elongator) producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	23. 
	Galaxy TTET300 - Masa elongații cu trei sectiuni producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	24. 
	AR 50 sistem preparare parafină pentru aplicații în fizioterapie producător Trautwein GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, rezistențe, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	25. 
	GI-VZ WBS baie galvanica patrucelulara producător Trautwein GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca rezistențe, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	26. 
	BTL 20 aparat fizioterapie cu unde scurte producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	27. 
	BTL 6000 TR Therapy Elite, aparat de terapie prin diatermie rezistivă și capacitivă producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	28. 
	BTL 5920 Magneto 2 ch, magnetodiaflux producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	29. 
	BTL 1900 Masa magnetoterapie cu Solenoid tip BTL 239-09 producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	30. 
	BTL-5825 S combina de fizioterapie electroterapie si ultarasunet producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	31. 
	BTL-6000 Aparat de drenaj limfatic producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	32. 
	BTL 6000 SIS Elite Aparat de terapie electromagnetica de inalta frecventa producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	33. 
	BTL 6000 HIL 30W cu Scanner Elite Aparat laserterapie cu aplicarea automata a laserului producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	34. 
	BTL 4825 S Combina electroterapie si ultrasunete cu trei canale producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	35. 
	HERA W9 Ecograf Doppler color de inalta performanta pentru aplicații generale producător Samsung Medison
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	36. 
	EN 025 Incubator microbiologie producător Nuwe
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, rezistențe, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru; rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	37. 
	Stericlav Autoclav 75 litri producător R.Espinar SL - Raypa
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, rezistențe, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru; rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	38. 
	Microscop Digital USB producător OPTICA
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice și optice, unde este cazul. Curățare internă de praf, curățare periferice (role, angrenaje mecanice, lupe), unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	39. 
	BioSafety Cabinet Biobase model 11235BBC86 Hota Microbiologică producător CE Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, robineți, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	40. 
	Shaker de laborator model 3005 producător GFL
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	41. 
	AD 629 B, audiometru clinic producător Interacoustics
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare stare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	42. 
	AT 235, impedancemetru clinic producător Interacoustics
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare stare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	43. 
	TELECAM DX II, sistem videoendoscopic pentru dispozitive endoscopice (laringo-faringo-fibroscop) producător Karl Storz
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea modurilor de lucru; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	44. 
	OPMI 11 S21 microscop chirurgical producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	45. 
	ATMOS Chair Profesional Electrical - scaun consultatii ORL producător Atmos MedizinTechnic GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, curățare periferice, precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	46. 
	Autolensmeter AL 500, aparat pentru măsurarea lentilelor producător Reichert
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	47. 
	Humphrey HFA 745i, analizor de perimetru (cimp vizual) producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	48. 
	Ecograf ocular A/B cu ultrasunete, biometru tip UltraScan Imaging System producător Alcon
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	49. 
	OT 3300 Combina diagnostic oftalmologie pentru 3 instrumente si proiector teste Biomicroscop SL-1800, Autorefracto/Kerato/Tono/Pahimetru Tonoref III și Foropter RT-5100 producător Nidek
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	50. 
	Cirrus HD-OCT 5000 retinotomograf producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	51. 
	HFA3 860 perimetru computerizat producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	52. 
	Anomaloscop / Cromatoscop producător OCULUS Optikgerate GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	53. 
	LM-1800PD autolensmetru producător Nidek
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	54. 
	SpiroScout spirometru portabil producător Ganshorne Medizin Electronic GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	55. 
	HYPERION X7 panoramic si CEPH digital producător Cefla Dental Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător și criteriilor de acceptabilitate pentru instalațiile de rontgendiagnostic.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	56. 
	Dry View 6950 imprimanta laser cu developare uscata producător Carestream
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	57. 
	Dry View 5950 imprimanta laser cu developare uscata producător Carestream
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	58. 
	PACS Server producător PixelData
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Verificare stare unități de stocare, ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	59. 
	RS80 EVO ecograf doppler color producător Samsung Medison
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	60. 
	ProX intraoral cu VistaScan Mini Easy2.0 Dürr Dental SE placute fosforice producător Planmeca
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător și criteriilor de acceptabilitate pentru instalațiile de rontgendiagnostic.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	61. 
	HS33 sterilizator cu abur de capacitate medie producător Getinge
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice) precum și a altor componente, înlocuire kit de revizie, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru și rulare teste. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	62. 
	Hawo HM 780 DC-V sigilator termic automat producător Hawo
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare rezistențe și curele, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, înlocuire kit de revizie, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru și rulare teste. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	63. 
	MELAtherm 10 DTA Masina de spalat si dezinfectat instrumentar producător Melag
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.

Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice) precum și a altor componente, înlocuire kit de revizie, unde este cazul.

Verificarea modurilor de lucru și rulare teste. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).

	64. 
	SUDOSCAN - Aparat de testarea sensibilitatii pielii pacientului si diagnosticarea Neuropatiei Diabetice producător Impeto Medical
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare placi cu electrozi pentru mâini/picioare, conectați la panoul de control (se verifica conexiunea cu unitatea centrala, verificare suprafață placa de otel inoxidabil, eventuale deformări/dezlipiri ale electrozilor), testare de referință Quality Check, efectuare backup și salvare baza de date pe unitate externă de stocare tip stick de memorie, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.

Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru, verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.

Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.

Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
- Conform procedură furnizată de producător.
Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).


e) Fiecare raport de service va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiar (reprezentantul cabinetului în gestiunea căreia se află echipamentul), după care, un exemplar al acestuia, completat și semnat de ambele părți (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu intreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);

f) Pentru ultimul contract de service, prestatorul de servicii va acorda o garanție de 12 luni pentru reviziile tehnice și manopera reparațiilor efectuate la echipamentul care face obiectul contractului;

g) În Raportul de service se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz.
2.2. Mentenanță corectivă
a) Prestatorul trebuie să asigure diagnosticarea și reparația defecțiunilor, la solicitarea beneficiarului, în număr și volum orar nelimitat de către personal calificat și instruit pe tipul de echipament de către producătorul aparatului pentru care se depune ofertă;
b) Prin suport telefonic prestatorul de servicii va diagnostica de urgență (în situația în care este posibil acest lucru) orice defecțiune a echipamentului în termen de maxim 4 ore de la solicitarea beneficiarului;

c) În urma oricărei solicitări din partea beneficiarului privind defecțiunea echipamentului, prestatorul de servicii se va prezenta la punctul de lucru al Beneficiarului-plătitor (acolo unde se află echipamentul defect) și va diagnostica orice defecțiune în termen de maxim 2 zile lucrătoare;

d) Prestatorul are obligația de a remedia defecțiunile care nu necesită înlocuirea de piese în termen de 1 zi lucrătoare, în timpul programului normal de lucru, de la diagnosticarea defecțiunii, în număr și volum orar nelimitat;

e) În urma diagnosticării, prestatorul se obligă să remedieze defecțiunile care necesită înlocuirea de piese, în maxim 5 zile lucrătoare de la acceptul Beneficiarului-plătitor cu privire la efectuarea operatiunilor de inlocuire, în timpul programului normal de lucru;
f) Se vor consemna în raportul de service/constatare piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale echipamentului medical. Pe baza acestui raport beneficiarul-plătitor va analiza și dacă consideră oportun, va achiziționa și va pune la dispoziția prestatorului piesele respective (ele făcând obiectul unor achiziții distincte). În acest caz prestatorul va înlocui piesele/materialele și va repune în funcțiune echipamentul în maxim 2 zile lucrătoare de la notificarea beneficiarului – plătitor privind disponibilitatea pieselor. Operațiunile de înlocuire a pieselor defecte (manopera) se vor realiza în cadrul prețului contractului.
g) Se va păstra evidența operațiunilor de mentenanță corectivă atât la prestator cât și la beneficiar;
h) După fiecare intervenție, Prestatorul va întocmi un raport de service (fizic sau digital) în care vor fi consemnate tipul de intervenție, descrierea activității prestate, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare, starea aparatului la sfârșitul intervenției;
i) Fiecare raport de service va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiar după care, un exemplar al acestuia, completat și semnat de ambele părți (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);
j) Prestatorul trebuie să asigure montarea, demontarea, punerea în funcțiune a părților componente și a pieselor de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum orar nelimitat; 

k) Prestatorul trebuie să efectueze reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente) conform documentației tehnice a echipamentului medical;

l) Piesele defecte, care vor fi înlocuite cu piese noi, iar deșeurile periculoase de natură tehnică, rezultate în urma operațiunilor de mentenanță efectuate de prestator, vor fi preluate de prestator și evacuate conform prevederilor legale specifice, cu acceptul prealabil și în scris al Beneficiarului;

m) Diagnosticarea defectelor, probele, verificările, înlocuirea pieselor, inclusiv transportul echipei de specialiști la amplasament nu implică suplimentar costuri pentru Beneficiarul – plătitor.

2.3. Activități suplimentare
a) Furnizarea și implementarea, a upgrade-urilor de soft, pachete de siguranță emise de către producător, pentru a asigura atât întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a echipamentelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora;

b) În raportul de service se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz;

c) În cazul în care, pe durata contractului, ca urmare a defectării unor componente, devin necesare operațiuni de conservare, acestea se vor efectua de prestator, având scopul prevenirii degradării echipamentelor pe perioada ne-utilizării. Acestea se vor executa conform procedurii specifice date de producător cu respectarea normelor și recomandărilor internaționale în vigoare;

d) Operațiunile de mentenanță se vor efectua pe baza procedurilor de lucru și fișelor tehnice specifice, conform sistemului de management al calității implementat de prestator;

e) Prestatorul de servicii va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor pentru care sunt contractate serviciile.
2.4. Resurse umane
a) Personalul Prestatorului de servicii trebuie să aibă calificarea profesională atestată, necesară executării activităților de service pe categorii de echipamente.

b) Prestatorul trebuie să facă dovada că personalul de servicii este instruit de producătorul echipamentului pentru care se depune ofertă sau de reprezentantul autorizat al acestuia (la propunerea tehnică se vor anexa documente doveditoare – diplome / certificate).

2.5. Resurse materiale
În vederea executării lucrărilor de service, conform documentației și recomandărilor producătorului se execută aprovizionarea materială în felul următor:

a) Aparatură de măsură și control, precum și de testare specifică - de către Prestator;

b) Scule, dispozitive, verificatoare și materialele necesare pentru executarea întreținerilor, reviziilor și reparațiilor - de către Prestator;

c) Piesele de schimb, subansamblele și modulele necesare reparațiilor vor fi asigurate de către Beneficiarul-plătitor. Prin asigurare se înțelege: achiziție, transport și autorizări necesare. Montarea și verificarea acestora vor fi asigurate de către Prestator și vor fi detaliate în raportul de service întocmit de Prestator în urma intervenției;
2.6. Protecția muncii
Pe parcursul desfășurării activității de service, prestatorul de servicii este obligat să respecte legislația în vigoare, în special Normele generale de protecție a muncii precum și Normele specifice de protecție a muncii pentru lucru cu echipamentele ce vor fi supuse activităților de service.

Prestatorul are obligația ca, pe timpul prestării serviciilor, să respecte:

- normele de prevenire și stingere a incendiilor; 

- normele de protecția mediului; 

- normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;

- prevederile de asigurare a calității.
2.7. Recepția activităților de service
a) Echipamentele medicale se consideră clinic funcționale, atât timp cât acestea, dar și cele conexe, implicate în fluxul de lucru al structurii utilizatoare, funcționează în parametrii menționați în legislația în vigoare, în recomandările internaționale și ale producătorului.
b) Toate lucrările prestate vor fi evidențiate prin raportul de service întocmit de Prestator în două exemplare și confirmat, prin semnătură, de reprezentantul utilizatorului (fizic sau digital). Un exemplar al raportului de service, completat și semnat de ambele părți (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);

c) Recepția mentenanței corective prin suport telefonic se va realiza astfel: în urma discuției telefonice cu reprezentatul autorizat al Prestatorului, Prestatorul va emite un raport de service în care va preciza tipul defecțiunii și modul de soluționare al problemei. Prestatorul va semna raportul de service și îl va transmite Beneficiarului-plătitor prin email, în termen de maximum 24 de ore. Beneficiarul-plătitor va semna raportul de service și o copie va fi păstrată de către responsabilul cu întreținerea aparaturii medicale.
3. Tabel cu dispozitivele medicale care fac obiectul acordului-cadru:
	Nr. LOT
	Denumirea dispozitivului medical
	Cantitate (buc.) aparate
	An fabricație
	Producător

	1. 
	BTL SPIRO Pro spirometru
	1
	2024
	BTL Industries Ltd.

	2. 
	BTL-08 H600 holter EKG cu PC si soft interpretare date
	6
	2024
	BTL Industries Ltd.

	3. 
	BTL-08 ABPM holter TA
	6
	2024
	BTL Industries Ltd.

	4. 
	ABPM II CardioPoint holter TA
	1
	2022
	BTL Industries Ltd.

	5. 
	MAC 1600 Electrocardiograf cu 12 canale
	2
	2013
	G.E. Medical Sistems

	6. 
	MAC 2000 Electrocardiograf cu 12 canale
	2
	2016-2020
	G.E. Medical Sistems

	7. 
	L250AR, dispozitiv automat de masurare a indicelui glezna - brat
	1
	2017
	Wallach Surgical Devices

	8. 
	Ultra Pulse laser cu CO2
	1
	2009
	Lumenis

	9. 
	Cynosure Cynergy laser dermatologic si Zimmer Cryo 6 Echipament de racire zona de lucru
	1
	2021
	Cynosure LLC

	10. 
	DermoScan X2 dermatoscop cu epiluminiscenta
	1
	2022
	DermoScan GmbH

	11. 
	Intelect, aparat Joasă - Medie - Înaltă frecvență
	1
	2008
	Chattanooga Group

	12. 
	Intelect Advance Combo 2762CC, aparat de electrostimulare și electromiografie
	1
	2008
	Chattanooga Group

	13. 
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru terapie laser
	1
	2008
	Chattanooga Group

	14. 
	Intelect Advanced Monocromatic Combo, aparat Joasă - Medie Înaltă frecvență
	1
	2011
	Chattanooga Group

	15. 
	Intelect Mobile Combo 2773 MS VAC, aparat medie frecvență și vacuum pentru electroterapie
	1
	2014
	Chattanooga Group

	16. 
	Intelect Mobile Stim 2777, aparat joasă frecvență de electroterapie
	1
	2014
	Chattanooga Group

	17. 
	Intelect Mobile RPW 2805, aparat cu unde de șoc pentru terapie
	1
	2014
	Chattanooga Group

	18. 
	Intelect Mobile Monocromatic Stim 2773MS, aparat joasă-medie frecvență de electroterapie
	1
	2014
	Chattanooga Group

	19. 
	Intelect Neo Base 6001 combina terapie laser pentru fizioterapie
	1
	2014
	Chattanooga Group

	20. 
	Intelect ShortWave 100, aparat pentru terapii cu unde scurte montat pe stativ
	1
	2018
	Chattanooga Group

	21. 
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru Laser Terapie
	1
	2019
	Chattanooga Group

	22. 
	Triton Unit Traction - Aparat elongatie coloana (elongator)
	1
	2022
	Chattanooga Group

	23. 
	Galaxy TTET300 - Masa elongatii cu trei sectiuni
	1
	2022
	Chattanooga Group

	24. 
	AR 50 sistem preparare parafină pentru aplicații în fizioterapie
	1
	2014
	Trautwein GmbH

	25. 
	GI-VZ WBS baie galvanica patrucelulara
	1
	2014
	Trautwein GmbH

	26. 
	BTL 20 aparat fizioterapie cu unde scurte
	1
	2007
	BTL Industries Ltd.

	27. 
	BTL 6000 TR Therapy Elite, aparat de terapie prin diatermie rezistivă și capacitivă
	1
	2016
	BTL Industries Ltd.

	28. 
	BTL 5920 Magneto 2 ch, magnetodiaflux
	1
	2016
	BTL Industries Ltd.

	29. 
	BTL 1900 Masa magnetoterapie cu Solenoid tip BTL 239-09
	1
	2017
	BTL Industries Ltd.

	30. 
	BTL-5825 S combina de fizioterapie electroterapie si ultarasunet
	1
	2021
	BTL Industries Ltd.

	31. 
	BTL-6000 Aparat de drenaj limfatic
	2
	2021
	BTL Industries Ltd.

	32. 
	BTL 6000 SIS Elite Aparat de terapie electromagnetica de inalta frecventa
	1
	2024
	BTL Industries Ltd.

	33. 
	BTL 6000 HIL 30W cu Scanner Elite Aparat laserterapie cu aplicarea automata a laserului
	1
	2024
	BTL Industries Ltd.

	34. 
	BTL 4825 S Combina electroterapie si ultrasunete cu trei canale
	6
	2024
	BTL Industries Ltd.

	35. 
	HERA W9 Ecograf Doppler color de inalta performanta pentru aplicatii generale
	1
	2024
	Samsung Medison

	36. 
	EN 025 Incubator microbiologie
	1
	2007
	Nuwe

	37. 
	Stericlav Autoclav 75 litri
	1
	2017
	R.Espinar SRL Raypa

	38. 
	Microscop Digital USB
	1
	2019
	OPTICA

	39. 
	BioSafety Cabinet Biobase model 11235BBC86 Hota Microbiologică
	1
	2021
	CE Group

	40. 
	GFL agitator de laborator
	1
	2012
	GFL

	41. 
	AD 629 B, audiometru clinic
	1
	2014
	Interacoustics

	42. 
	AT 235, impedancemetru clinic
	1
	2015
	Interacoustics

	43. 
	TELECAM DX II, sistem videoendoscopic pentru dispozitive endoscopice (laringo-faringo-fibroscop)
	1
	2014
	Karl Storz

	44. 
	Microscop chirurgical OPMI 11 S21
	1
	1996
	Carl Zeiss Meditec AG

	45. 
	ATMOS Chair Profesional Electrical - scaun consultatii ORL
	1
	2022
	Atmos MedizinTechnic GmbH

	46. 
	Autolensmeter AL 500, aparat pentru măsurarea lentilelor
	1
	2007
	Reichert 

	47. 
	Humphrey HFA 745i, analizor de perimetru (cimp vizual)
	1
	2007
	Carl Zeiss Meditec AG

	48. 
	Ecograf ocular A/B cu ultrasunete, biometru tip UltraScan Imaging System
	1
	2008
	Alcon

	49. 
	OT 3300 Combina diagnostic oftalmologie pentru 3 instrumente si proiector teste Biomicroscop SL-1800, Autorefracto/Kerato/Tono/Pahimetru Tonoref III și Foropter RT-5100 producător Nidek
	1
	2018
	Nidek

	50. 
	Cirrus HD-OCT 5000 retinotomograf
	1
	2020
	Carl Zeiss Meditec AG

	51. 
	HFA3 860 perimetru computerizat
	1
	2020
	Carl Zeiss Meditec AG

	52. 
	Anomaloscop / Cromatoscop
	1
	2022
	OCULUS Optikgerate GmbH

	53. 
	LM-1800PD autolensmetru
	1
	2024
	Nidek

	54. 
	SpiroScout spirometru portabil
	1
	2022
	Ganshorne Medizin Electronic GmbH

	55. 
	HYPERION X7 panoramic si CEPH digital
	1
	2011
	Cefla Dental Group

	56. 
	Dry View 6950 imprimanta laser cu developare uscata
	1
	2015
	Carestream

	57. 
	Dry View 5950 imprimanta laser cu developare uscata
	1
	2018
	Carestream

	58. 
	PACS Server
	1
	2019
	PixelData

	59. 
	RS80 EVO Samsung Medison ecograf doppler color
	1
	2021
	Samsung Medison

	60. 
	ProX intraoral cu VistaScan Mini Easy placute fosforice
	1
	2024
	Planmeca

	61. 
	HS33 sterilizator cu abur de capacitate medie
	1
	2019
	Getinge

	62. 
	Hawo HM 780 DC-V sigilator termic automat
	1
	2016
	Hawo

	63. 
	MELAtherm 10 DTA Masina de spalat si dezinfectat instrumentar
	1
	2024
	Melag

	64. 
	SUDOSCAN - Aparat de testarea sensibilitatii pielii pacientului si diagnosticarea Neuropatiei Diabetice
	1
	2021
	Impeto Medical


	
	


2 / 36

