
FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de 
prestare servicii de mentenanță aparatură medicală
CUPRINS
	21.
Acord de asociere


62.
Acord de subcontractare


83.
Scrisoare de garanție de bună execuție


94.
Instrument de garantare


115.
Formular propunere tehnică


696.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii


707.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului


718.
Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


729.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


7310.
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576


7411.
Formular de ofertă


77Anexa nr. 1 la formularul de ofertă




	


1. Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____________ din ____.____.________
CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și 

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· Lider de asociere: _____________________;

· Asociat 1: _____________________;

· Asociat n: _____________________.
având ca scop:


 a) participarea la procedura organizată de Unitatea Militară 0929 București pentru atribuirea acordului-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală;

 b) derularea / implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia acordul-cadru cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarată caștigătoare, urmare a transmiterii de către Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București) a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (cf. Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu Unitatea Militară 0929 București și Unitatea Militară 0521 București, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin că Liderul de asociere este ______________________ .
Acordul-cadru atribuit va fi semnat cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor și Beneficiarul-plătitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ______________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea acordului-cadru în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului și Beneficiarului-plătitor în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu acordul-cadru.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin acordul-cadru, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarul-plătitor suferă un prejudiciu în implementarea / derularea acordului-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală, se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea / omisiunea unui alt membru al asocierii. 
CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a acordului-cadru între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului acordului-cadru;

c) la încetarea de plin drept a acordului-cadru încheiat între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, în conformitate cu prevederile acordului-cadru.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente acordului-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală. 
Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: ________________
Adresa: ________________
Număr TVA: ________________
Reprezentant legal: ________________
Telefon / E-mail: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresă bancă: ________________
Număr cont bancar: ________________
IBAN: ________________

Asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa factura aferentă acordului-cadru prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: ________________
Sediul social: ________________
Cod Unic de Înregistrare: ________________
Număr de ordine în Registrul Comertului: ________________
Cont bancar: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresa bancă: ________________
Reprezentant legal: ________________
Art. 6.2. (1) În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

_________________% (în cifre și litere),

_________________% (în cifre și litere).
(2) În caz de atribuire, asociaţii au convenit că membrii asocierii vor presta fiecare activități componente ale obiectului acordului-cadru, după cum urmează: ______________ (se va menționa expres pentru fiecare asociat care sunt activitățile din cadrul obiectului acordului-cadru pe care le va executa).
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-cadru, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau / și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât şi al Achizitorului și Beneficiarului-plătitor.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile acordului-cadru  ce se va încheia între ________________ (liderul de asociere), Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.
 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere între membrii Asocierii sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform acordului-cadru.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	ASOCIAT 1

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)


	ASOCIAT n

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	


2. Acord de subcontractare

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr. _____________ din ____.____.________

CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de CONTRACTOR
și

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de SUBCONTRACTANT
CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de Unitatea Militară 0929 București, să desfășoare următoarele activități ce se vor subcontracta:

· ______________

· ______________
· ______________ (se vor menționa și detalia toate activitățile)
Art. 2.2 Valoarea în lei fără TVA a activităților ce vor fi prestate de Subcontractantul _____________________ reprezintă un procent de ___,__% (obligatoriu de completat, ca procentaj, în cifre și litere) din valoarea totală în lei fără TVA a ofertei financiare depuse în cadrul procedurii de atribuire nr. CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare) la care se referă acest acord de subcontractare. 

Art. 2.3 Durata de prestare a activităților menționate la Art. 2.1 este de ____ luni. (se va lua în calcul perioada acordului-cadru, de 36 de luni)
CAPITOLUL III – COMUNICĂRI
Art. 3 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresele prevăzute la Art. 1.

CAPITOLUL IV – ALTE DISPOZIȚII

Art. 4.1 Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 4.2 Subcontractantul se angajează faţă de Contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care Contractantul le are faţă de Autoritatea contractantă - Achzitior și Beneficiarul-plătitor conform acordului-cadru de Prestare servicii de mentenanță aparatură medicală.

Art. 4.3 Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul Acord de subcontractare s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	CONTRACTOR
(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	SUBCONTRACTANT
(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)



3. Scrisoare de garanție de bună execuție
	_______________

(denumire emitent garanție)
	


SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE 

Către
Unitatea Militară 0521 Bucureşti

Str. Arh. Ion Mincu nr. 7, sector 1
Cu privire la contractul de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală,  nr. ____ / __.__.____ (numărul / data contractului subsecvent), încheiat între ___________________ în calitate de Prestator și Unitatea Militară 0521 București în calitate de Beneficiar-plătitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea Beneficiarului-plătitor, orice sumă cerută de acesta (conform art. 154 din Legea nr. 98/2016), necondiţionat, respectiv la prima sa cerere scrisă, în care se menționează neîndeplinirea obligațiilor ce revin Prestatorului, așa cum acestea sunt prevăzute în contract. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Beneficiarului-plătitor sau a Prestatorului. 
Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de bună execuție este legea română. 

Data completării: ___.___.______
Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)
4. Instrument de garantare

	_______________

(denumire emitent garanție) 
	


INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru 

Către

Unitatea Militară 0929 Bucureşti 
Str. Franceză 48-50, sector 1, București 
Având în vedere licitația dechisă pentru atribuirea acordului-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală, cu anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare),  noi  ___________________ (denumirea emitentului garanției), având sediul înregistrat la ___________________ (adresa emitentului garanției), ne obligăm faţă de Unitatea Militară 0929 Bucureşti:
să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea Autorităţii contractante - Achizitorului, în limita a 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot ofertat:

	Nr. și denumire lot
	Cuantum garanție de participare (lei)

	1 – ___________________ (denumire lot) 
	______,__

	2 – ___________________ (denumire lot)
	______,__

	...
	...


adică suma de ______,__ RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea contractantă - Achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016).
a) ofertantul _____________________ (denumirea), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea) a refuzat sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.
Data completării: ___.___.______

Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)

5. Formular propunere tehnică

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: prestare servicii de mentenanță aparatură medicală 
	Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a acordului-cadru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a) demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice, 

b) obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire, după caz;

c) evidențierea beneficiilor pe care le oferă.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante - Achizitorului.

Ofertanții vor elimina din tabelul de mai jos liniile cu loturile pentru care nu depun ofertă, astfel încât să rămână strict loturile ofertate în cadrul procedurii. 


1. DESCRIERE SERVICII OFERTATE
1.1  Serviciile solicitate:
	Nr. loturi
	Denumire loturi
	U.M cantitate (buc.) aparate
	Cantitate maximă revizii -  

acord-cadru 36 luni 

SOLICITATĂ
	Cantitate maximă revizii -  

acord-cadru 36 luni 

OFERTATĂ

	1
	BTL SPIRO Pro spirometru
	1
	6
	(se va completa cantitatea ofertată)

	2
	BTL-08 H600 holter EKG cu PC si soft interpretare date
	6
	36
	

	3
	BTL-08 ABPM holter TA
	6
	36
	

	4
	ABPM II CardioPoint holter TA
	1
	6
	

	5
	MAC 1600 Electrocardiograf cu 12 canale
	2
	12
	

	6
	MAC 2000 Electrocardiograf cu 12 canale
	2
	12
	

	7
	L250AR, dispozitiv automat de masurare a indicelui glezna - brat
	1
	6
	

	8
	Ultra Pulse laser cu CO2
	1
	6
	

	9
	Cynosure Cynergy laser dermatologic si Zimmer Cryo 6 Echipament de racire zona de lucru
	1
	6
	

	10
	DermoScan X2 dermatoscop cu epiluminiscenta
	1
	6
	

	11
	Intelect, aparat Joasă - Medie - Înaltă frecvență
	1
	6
	

	12
	Intelect Advance Combo 2762CC, aparat de electrostimulare şi electromiografie
	1
	6
	

	13
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru terapie laser
	1
	6
	

	14
	Intelect Advanced Monocromatic Combo, aparat Joasă - Medie Înaltă frecvență
	1
	6
	

	15
	Intelect Mobile Combo 2773 MS VAC, aparat medie frecvenţă şi vacuum pentru electroterapie
	1
	6
	

	16
	Intelect Mobile Stim 2777, aparat joasă frecvenţă de electroterapie
	1
	6
	

	17
	Intelect Mobile RPW 2805, aparat cu unde de şoc pentru terapie
	1
	6
	

	18
	Intelect Mobile Monocromatic Stim 2773MS, aparat joasă-medie frecvenţă de electroterapie
	1
	6
	

	19
	Intelect Neo Base 6001 combina terapie laser pentru fizioterapie
	1
	6
	

	20
	Intelect ShortWave 100, aparat pentru terapii cu unde scurte montat pe stativ
	1
	6
	

	21
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru Laser Terapie
	1
	6
	

	22
	Triton Unit Traction - Aparat elongatie coloana (elongator)
	1
	6
	

	23
	Galaxy TTET300 - Masa elongatii cu trei sectiuni
	1
	6
	

	24
	AR 50 sistem preparare parafină pentru aplicaţii în fizioterapie
	1
	6
	

	25
	GI-VZ WBS baie galvanica patrucelulara
	1
	6
	

	26
	BTL 20 aparat fizioterapie cu unde scurte
	1
	6
	

	27
	BTL 6000 TR Therapy Elite, aparat de terapie prin diatermie rezistivă și capacitivă
	1
	6
	

	28
	BTL 5920 Magneto 2 ch, magnetodiaflux
	1
	6
	

	29
	BTL 1900 Masa magnetoterapie cu Solenoid tip BTL 239-09
	1
	6
	

	30
	BTL-5825 S combina de fizioterapie electroterapie si ultarasunet
	1
	6
	

	31
	BTL-6000 Aparat de drenaj limfatic
	2
	12
	

	32
	BTL 6000 SIS Elite Aparat de terapie electromagnetica de inalta frecventa
	1
	6
	

	33
	BTL 6000 HIL 30W cu Scanner Elite Aparat laserterapie cu aplicarea automata a laserului
	1
	6
	

	34
	BTL 4825 S Combina electroterapie si ultrasunete cu trei canale
	6
	36
	

	35
	HERA W9 Ecograf Doppler color de inalta performanta pentru aplicatii generale
	1
	6
	

	36
	EN 025 Incubator microbiologie
	1
	6
	

	37
	Stericlav Autoclav 75 litri
	1
	6
	

	38
	Microscop Digital USB
	1
	6
	

	39
	BioSafety Cabinet Biobase model 11235BBC86 Hota Microbiologică
	1
	6
	

	40
	GFL agitator de laborator
	1
	6
	

	41
	AD 629 B, audiometru clinic
	1
	6
	

	42
	AT 235, impedancemetru clinic
	1
	6
	

	43
	TELECAM DX II, sistem videoendoscopic pentru dispozitive endoscopice (laringo-faringo-fibroscop)
	1
	6
	

	44
	Microscop chirurgical OPMI 11 S21
	1
	6
	

	45
	ATMOS Chair Profesional Electrical - scaun consultatii ORL
	1
	6
	

	46
	Autolensmeter AL 500, aparat pentru măsurarea lentilelor
	1
	6
	

	47
	Humphrey HFA 745i, analizor de perimetru (cimp vizual)
	1
	6
	

	48
	Ecograf ocular A/B cu ultrasunete, biometru tip UltraScan Imaging System
	1
	6
	

	49
	OT 3300 Combina diagnostic oftalmologie pentru 3 instrumente si proiector teste Biomicroscop SL-1800, Autorefracto/Kerato/Tono/Pahimetru Tonoref III și Foropter RT-5100 producător Nidek
	1
	6
	

	50
	Cirrus HD-OCT 5000 retinotomograf
	1
	6
	

	51
	HFA3 860 perimetru computerizat
	1
	6
	

	52
	Anomaloscop / Cromatoscop
	1
	6
	

	53
	LM-1800PD autolensmetru
	1
	6
	

	54
	SpiroScout spirometru portabil
	1
	6
	

	55
	HYPERION X7 panoramic si CEPH digital
	1
	9
	

	56
	Dry View 6950 imprimanta laser cu developare uscata
	1
	6
	

	57
	Dry View 5950 imprimanta laser cu developare uscata
	1
	6
	

	58
	PACS Server
	1
	6
	

	59
	RS80 EVO Samsung Medison ecograf doppler color
	1
	6
	

	60
	ProX intraoral cu VistaScan Mini Easy placute fosforice
	1
	6
	

	61
	HS33 sterilizator cu abur de capacitate medie
	1
	6
	

	62
	Hawo HM 780 DC-V sigilator termic automat
	1
	6
	

	63
	MELAtherm 10 DTA Masina de spalat si dezinfectat instrumentar
	1
	6
	

	64
	SUDOSCAN - Aparat de testarea sensibilitatii pielii pacientului si diagnosticarea Neuropatiei Diabetice
	1
	6
	


	Cerinţă minimă din caietul de sarcini
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime

	CERINȚE GENERALE
	

	 Scopul prezentului acordului-cadru de prestare servicii constă în asigurarea activităților întreprinse de către operatorii economici specializați și/sau autorizați (după caz), pentru a menține sau restabili parametrii nominali de funcționare și utilizare în activitatea clinică, a echipamentelor conform legislației în vigoare, recomandărilor internaționale și cele ale producătorului.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Prin servicii de mentenanță aparatură medicală se înțelege totalitatea operațiunilor de mentenanță preventivă (revizii tehnice, inspecții tehnice periodice, întrețineri tehnice periodice etc.), verificări tehnice - control tehnic specializat (verificări și/sau testări/măsurători impuse de legislația în vigoare pentru categoria de aparate, altele decât cele care sunt în sarcina utilizatorului), mentenanță corectivă (reparații planificate și/sau intervenții în regim de urgență pentru diagnoza/remedierea defecțiunilor apărute pe timpul utilizării incluzând activitatea de înlocuire a pieselor sau subansamblurilor defecte), precum și asistența tehnică telefonică a utilizatorilor echipamentelor.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Conform legislației în vigoare, service-ul echipamentelor medicale poate fi prestat numai de către operatorii economici care dețin o autorizație emisă de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) sau echivalent, prin care aceștia fac dovada faptului că sunt autorizați pentru a desfășura activități de mentenanță, conform art. 926 din Legea nr. 95/2006, pentru echipamentele pentru care se depune ofertă (la propunerea tehnică se vor anexa documente doveditoare).
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Toate operațiunile de service se vor efectua conform recomandărilor producătorului echipamentului medical și a celor conexe, cu respectarea normelor naționale și internaționale în vigoare.
	

	Prestatorul va asigura și ansamblul de servicii puse la dispoziție de către producător pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a echipamentului medical și a celor conexe (în principal transmiterea informațiilor de natură tehnică sau privind utilizarea, cele comunicate de producător, incidentele de utilizare raportate și măsurile decise de producător pentru evitarea acestora, modificări ale manualului de utilizare, upgrade-urile obligatorii sau opționale decise de producător etc.).
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Stabilirea tipurilor și a numărului de întrețineri tehnice necesare pe durata acordului-cadru se va efectua conform recomandărilor producătorului și în funcție de starea tehnică reală a echipamentului, precum și în funcție de condițiile concrete în care acesta funcționează (mediu, utilități, intensitatea de utilizare, numărul de utilizatori etc.).
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Planificarea întreținerilor tehnice și a reparațiilor se va face de comun acord cu reprezentanții Beneficiarului-plătitor, astfel încât să nu fie depășite termenele de prestare asumate.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Prestarea serviciilor se va efectua la sediul / punctele de lucru din Municipiul București / jud. Ilfov ale Beneficiarului-plătitor (adresele fiind comunicate în cadrul fiecărui contract subsecvent), echipamentele medicale fiind considerate predate-preluate în service, fără alte formalități, la demararea lucrărilor de către personalul de prestare și restituite la finalizarea lucrărilor, prin semnarea de către Beneficiarul-plătitor (șeful structurii sau utilizatorul desemnat de acesta) a raportului de service întocmit de Prestator.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	În cazul în care anumite operațiuni de service nu pot fi executate în mod corespunzător la sediul Beneficiarului-plătitor, echipamentul medical integral sau anumite părții din acesta (cu excepția mediilor de stocare) se vor preda de către Beneficiarul-plătitor Prestatorului pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în care se vor menționa explicit numele și prenumele persoanelor care predau-primesc bunurile, datele de identificare ale dispozitivului medical, scopul predării-primirii, termenul de restituire, starea tehnică a echipamentului medical și a accesoriilor predate. Un exemplar al procesului-verbal, completat și semnat de ambele părții (fizic sau digital), va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale din cadrul Beneficiarului-plătitor.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Prestatorul va fi responsabil de respectarea normelor de securitate a muncii și a celorlalte reglementări legale incidente pe durata efectuării prestațiilor de către personalul desemnat, indiferent dacă prestația este efectuată la sediul Beneficiarului-plătitor sau într-o locație a Prestatorului / Producătorului, după caz.
	

	SERVICII FURNIZATE
	

	Prestatorul de servicii va executa următoarele activități, pe perioada derulării fiecărui contract subsecvent:

-
mentenanță preventivă (revizii tehnice, inspecții tehnice, întrețineri tehnice etc.) – max. 2 revizii anual, cu excepția lotului 55, pentru care se vor executa – max. 3 revizii anual;

Se va acorda o perioadă de garanție, după fiecare intervenție de mentenanță preventivă care nu poate fi mai mică de 12 luni, Prestatorul fiind obligat ca în perioada de garanție să se deplaseze la sediul beneficiarului ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia.

-
mentenanță corectivă (reparații planificate și/sau intervenții în regim de urgență pentru diagnoza/remedierea defecțiunilor apărute pe timpul utilizării - incluzând înlocuirea pieselor sau subansamblurilor defecte) precum și asistență tehnică telefonică a utilizatorilor – ori de câte ori este nevoie;

-
verificări tehnice - control tehnic specializat (verificări și/sau testări/măsurători pentru categoria de echipamente, altele decât cele care sunt în sarcina utilizatorului) - o verificare anuală, cu excepția lotului 55, pentru care se vor executa – 2 verificari anuale , realizate în cadrul mentenanței preventive.

În urma verificării tehnice, Prestatorul va emite și va pune la dispoziția Beneficiarului-plătitor Raportul de Service și Verificare Tehnică.
	

	2.1. Mentenanță preventivă

a) Prestatorul de servicii va efectua operațiunile necesare în baza unor programări stabilite de comun acord cu Beneficiarul-plătitor, însă luna intervenției va fi planificată de la momentul semnării contractului, pentru asigurarea funcționării echipamentului la parametrii corespunzători. Personalul de prestare va întocmi procesele verbale, actele de constatare a defecțiunilor și formularele de verificare periodică, precum și rapoartele de service sau alte documente necesare ce intră în sarcina acestuia;
	

	b) Se va completa raportul de service după fiecare intervenție și se va specifica tipul de intervenție, descrierea activității prestate, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare, starea aparatului la sfârșitul intervenției;
	

	c) Intervențiile în cadrul cărora se efectuează întreținerea generală preventivă și obligatorie, se realizează în concordanță cu instrucțiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale, conform specificațiilor producătorului și legislației în vigoare;
	

	d) În cadrul mentenanței preventive se realizează, după caz, o serie de operațiuni, precum:
	


	Nr. LOT
	Denumirea dispozitivului
	Operații tehnice minimale incluse la revizia tehnică
	Operații tehnice minimale incluse la revizia tehnică

	    1.  
	BTL SPIRO Pro spirometru producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / re-software; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    2.  
	BTL-08 H600 holter EKG cu PC si soft interpretare date producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    3.  
	BTL-08 ABPM holter TA producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    4.  
	ABPM II CardioPoint holter TA producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    5.  
	MAC 1600 Electrocardiograf cu 12 canale producător General Electric Medical Sistems
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței) 

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    6.  
	MAC 2000 Electrocardiograf cu 12 canale producător General Electric Medical Sistems
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței) 

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    7.  
	L250AR, dispozitiv automat de masurare a indicelui glezna – brat producător Wallach Surgical Devices
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    8.  
	Ultra Pulse laser cu CO2 producător Lumenis
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	    9.  
	Cynosure Cynergy laser dermatologic si Zimmer Cryo 6 Echipament de racire zona de lucru producător Cynosure LLC
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 10.  
	DermoScan X2 dermatoscop cu epiluminiscenta producător DermoScan GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 11.  
	Intelect, aparat Joasă - Medie - Înaltă frecvență producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 12.  
	Intelect Advance Combo 2762CC, aparat de electrostimulare și electromiografie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 13.  
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru terapie laser producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)


	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 14.  
	Intelect Advanced Monocromatic Combo, aparat Joasă - Medie Înaltă frecvență producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 15.  
	Intelect Mobile Combo 2773 MS VAC, aparat medie frecvență și vacuum pentru electroterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 16.  
	Intelect Mobile Stim 2777, aparat joasă frecvență de electroterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 17.  
	Intelect Mobile RPW 2805, aparat cu unde de șoc pentru terapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 18.  
	Intelect Mobile Monocromatic Stim 2773MS, aparat joasă-medie frecvență de electroterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 19.  
	Intelect Neo Base 6001 combina terapie laser pentru fizioterapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 20.  
	Intelect ShortWave 100, aparat pentru terapii cu unde scurte montat pe stativ producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 21.  
	Intelect Mobile Laser 2779, aparat pentru Laser Terapie producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 22.  
	Triton Unit Traction - Aparat elongație coloana (elongator) producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 23.  
	Galaxy TTET300 - Masa elongații cu trei sectiuni producător Chattanooga Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 24.  
	AR 50 sistem preparare parafină pentru aplicații în fizioterapie producător Trautwein GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, rezistențe, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 25.  
	GI-VZ WBS baie galvanica patrucelulara producător Trautwein GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca rezistențe, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 26.  
	BTL 20 aparat fizioterapie cu unde scurte producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 27.  
	BTL 6000 TR Therapy Elite, aparat de terapie prin diatermie rezistivă și capacitivă producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 28.  
	BTL 5920 Magneto 2 ch, magnetodiaflux producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 29.  
	BTL 1900 Masa magnetoterapie cu Solenoid tip BTL 239-09 producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 30.  
	BTL-5825 S combina de fizioterapie electroterapie si ultarasunet producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 31.  
	BTL-6000 Aparat de drenaj limfatic producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 32.  
	BTL 6000 SIS Elite Aparat de terapie electromagnetica de inalta frecventa producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 33.  
	BTL 6000 HIL 30W cu Scanner Elite Aparat laserterapie cu aplicarea automata a laserului producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 34.  
	BTL 4825 S Combina electroterapie si ultrasunete cu trei canale producător BTL Industries Ltd.
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 35.  
	HERA W9 Ecograf Doppler color de inalta performanta pentru aplicații generale producător Samsung Medison
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 36.  
	EN 025 Incubator microbiologie producător Nuwe
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, rezistențe, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru; rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 37.  
	Stericlav Autoclav 75 litri producător R.Espinar SL - Raypa
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, rezistențe, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru; rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 38.  
	Microscop Digital USB producător OPTICA
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice și optice, unde este cazul. Curățare internă de praf, curățare periferice (role, angrenaje mecanice, lupe), unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 39.  
	BioSafety Cabinet Biobase model 11235BBC86 Hota Microbiologică producător CE Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, robineți, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 40.  
	Shaker de laborator model 3005 producător GFL
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 41.  
	AD 629 B, audiometru clinic producător Interacoustics
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare stare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 42.  
	AT 235, impedancemetru clinic producător Interacoustics
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare stare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 43.  
	TELECAM DX II, sistem videoendoscopic pentru dispozitive endoscopice (laringo-faringo-fibroscop) producător Karl Storz
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea modurilor de lucru; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 44.  
	OPMI 11 S21 microscop chirurgical producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste interne și interpretare. Verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 45.  
	ATMOS Chair Profesional Electrical - scaun consultatii ORL producător Atmos MedizinTechnic GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, rulare teste și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, curățare periferice, precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 46.  
	Autolensmeter AL 500, aparat pentru măsurarea lentilelor producător Reichert
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 47.  
	Humphrey HFA 745i, analizor de perimetru (cimp vizual) producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 48.  
	Ecograf ocular A/B cu ultrasunete, biometru tip UltraScan Imaging System producător Alcon
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 49.  
	OT 3300 Combina diagnostic oftalmologie pentru 3 instrumente si proiector teste Biomicroscop SL-1800, Autorefracto/Kerato/Tono/Pahimetru Tonoref III și Foropter RT-5100 producător Nidek
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 50.  
	Cirrus HD-OCT 5000 retinotomograf producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 51.  
	HFA3 860 perimetru computerizat producător Carl Zeiss Meditec AG
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare și sonde, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 52.  
	Anomaloscop / Cromatoscop producător OCULUS Optikgerate GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 53.  
	LM-1800PD autolensmetru producător Nidek
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru, rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 54.  
	SpiroScout spirometru portabil producător Ganshorne Medizin Electronic GmbH
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Verificare periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 55.  
	HYPERION X7 panoramic si CEPH digital producător Cefla Dental Group
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător și criteriilor de acceptabilitate pentru instalațiile de rontgendiagnostic.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 56.  
	Dry View 6950 imprimanta laser cu developare uscata producător Carestream
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 57.  
	Dry View 5950 imprimanta laser cu developare uscata producător Carestream
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 58.  
	PACS Server producător PixelData
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Verificare stare unități de stocare, ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 59.  
	RS80 EVO ecograf doppler color producător Samsung Medison
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare, verificare sonde și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 60.  
	ProX intraoral cu VistaScan Mini Easy2.0 Dürr Dental SE placute fosforice producător Planmeca
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru; efectuare upgrade software / resoftware; verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător și criteriilor de acceptabilitate pentru instalațiile de rontgendiagnostic.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 61.  
	HS33 sterilizator cu abur de capacitate medie producător Getinge
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice) precum și a altor componente, înlocuire kit de revizie, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru și rulare teste. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 62.  
	Hawo HM 780 DC-V sigilator termic automat producător Hawo
	Inspecția vizuală a echipamentului, rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare rezistențe și curele, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca motoare, ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, înlocuire kit de revizie, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru și rulare teste. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 63.  
	MELAtherm 10 DTA Masina de spalat si dezinfectat instrumentar producător Melag
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare ventilatoare și periferice, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, uși, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice) precum și a altor componente, înlocuire kit de revizie, unde este cazul.
	 

	
	
	Verificarea modurilor de lucru și rulare teste. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	 64.  
	SUDOSCAN - Aparat de testarea sensibilitatii pielii pacientului si diagnosticarea Neuropatiei Diabetice producător Impeto Medical
	Inspecția vizuală a echipamentului, perifericelor, vizualizare/interogare/interpretare jurnale erori; rulare teste interne și interpretare. Măsurare tensiuni interne în punctele de test, verificare stare placi cu electrozi pentru mâini/picioare, conectați la panoul de control (se verifica conexiunea cu unitatea centrala, verificare suprafață placa de otel inoxidabil, eventuale deformări/dezlipiri ale electrozilor), testare de referință Quality Check, efectuare backup și salvare baza de date pe unitate externă de stocare tip stick de memorie, reglaje și măsurători generale, remediere defecțiuni care nu necesită piese.
	 Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	
	
	Verificarea, curățarea, gresarea și reglarea/calibrarea părților și dispozitivelor mecanice ca ventilatoare, capace etc., unde este cazul. Curățare internă de praf a plăcilor electronice, filtre, tastatură, curățare periferice (role, angrenaje mecanice), precum și a altor componente, unde este cazul.
	 

	
	
	Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (dacă este cazul). Verificarea modurilor de lucru, verificare inter-conectivitate cu alte dispozitive (PC), rulare teste dacă este cazul. Verificarea pieselor sau subansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale și menționarea acestora în raportul de service.
	 

	
	
	Testare și reglaje/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului.
	 

	
	
	Testarea finală împreună cu personalul utilizator (reprezentantul secției beneficiare), întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a echipamentului.
	 

	
	
	Verificări de electrosecuritate, configurație / caracteristici tehnice principale cu măsurarea parametrilor definitorii de securitate electrică, conform clasei de protecție:
	 

	
	
	- Măsurarea curentului de scurgere în condiții normale și de prim defect la pământ, la carcasă;
	 

	
	
	Verificarea parametrilor definitorii de performanță:
	 

	
	
	- Conform procedură furnizată de producător.
	 

	
	
	Eliberare de protocol de testare (fizic sau digital).
	 

	
	e) Fiecare raport de service va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiar (reprezentantul cabinetului în gestiunea căreia se află echipamentul), după care, un exemplar al acestuia, completat și semnat de ambele părți (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu intreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);


	

	
	f) Pentru ultimul contract de service, prestatorul de servicii va acorda o garanție de 12 luni pentru reviziile tehnice și manopera reparațiilor efectuate la echipamentul care face obiectul contractului;


	

	
	g) În Raportul de service se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz.
	


	2.2. Mentenanță corectivă
a) Prestatorul trebuie să asigure diagnosticarea și reparația defecțiunilor, la solicitarea beneficiarului, în număr și volum orar nelimitat de către personal calificat și instruit pe tipul de echipament de către producătorul aparatului pentru care se depune ofertă;

b) Prin suport telefonic prestatorul de servicii va diagnostica de urgență (în situația în care este posibil acest lucru) orice defecțiune a echipamentului în termen de maxim 4 ore de la solicitarea beneficiarului;

c) În urma oricărei solicitări din partea beneficiarului privind defecțiunea echipamentului, prestatorul de servicii se va prezenta la punctul de lucru al Beneficiarului-plătitor (acolo unde se află echipamentul defect) și va diagnostica orice defecțiune în termen de maxim 2 zile lucrătoare;

d) Prestatorul are obligația de a remedia defecțiunile care nu necesită înlocuirea de piese în termen de 1 zi lucrătoare, în timpul programului normal de lucru, de la diagnosticarea defecțiunii, în număr și volum orar nelimitat;

e) În urma diagnosticării, prestatorul se obligă să remedieze defecțiunile care necesită înlocuirea de piese, în maxim 5 zile lucrătoare de la acceptul Beneficiarului-plătitor cu privire la efectuarea operatiunilor de inlocuire, în timpul programului normal de lucru;

f) Se vor consemna în raportul de service/constatare piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecțiuni ale echipamentului medical. Pe baza acestui raport beneficiarul-plătitor va analiza și dacă consideră oportun, va achiziționa și va pune la dispoziția prestatorului piesele respective (ele făcând obiectul unor achiziții distincte). În acest caz prestatorul va înlocui piesele/materialele și va repune în funcțiune echipamentul în maxim 2 zile lucrătoare de la notificarea beneficiarului – plătitor privind disponibilitatea pieselor. Operațiunile de înlocuire a pieselor defecte (manopera) se vor realiza în cadrul prețului contractului.
g) Se va păstra evidența operațiunilor de mentenanță corectivă atât la prestator cât și la beneficiar;
h) După fiecare intervenție, Prestatorul va întocmi un raport de service (fizic sau digital) în care vor fi consemnate tipul de intervenție, descrierea activității prestate, timpul de așteptare, piesele de schimb necesare, starea aparatului la sfârșitul intervenției;
i) Fiecare raport de service va fi semnat atât de către Prestator cât și de către Beneficiar după care, un exemplar al acestuia, completat și semnat de ambele părți (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);

j) Prestatorul trebuie să asigure montarea, demontarea, punerea în funcțiune a părților componente și a pieselor de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări, în număr și volum orar nelimitat; 

k) Prestatorul trebuie să efectueze reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente) conform documentației tehnice a echipamentului medical;

l) Piesele defecte, care vor fi înlocuite cu piese noi, iar deșeurile periculoase de natură tehnică, rezultate în urma operațiunilor de mentenanță efectuate de prestator, vor fi preluate de prestator și evacuate conform prevederilor legale specifice, cu acceptul prealabil și în scris al Beneficiarului;

m) Diagnosticarea defectelor, probele, verificările, înlocuirea pieselor, inclusiv transportul echipei de specialiști la amplasament nu implică suplimentar costuri pentru Beneficiarul – plătitor.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	2.3. Activități suplimentare
a) Furnizarea și implementarea, a upgrade-urilor de soft, pachete de siguranță emise de către producător, pentru a asigura atât întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a echipamentelor medicale precum și pentru îmbunătățirea performanțelor acestora;

b) În raportul de service se vor nota inclusiv propuneri și recomandări pentru optimizarea modului de exploatare a echipamentelor, după caz;

c) În cazul în care, pe durata contractului, ca urmare a defectării unor componente, devin necesare operațiuni de conservare, acestea se vor efectua de prestator, având scopul prevenirii degradării echipamentelor pe perioada ne-utilizării. Acestea se vor executa conform procedurii specifice date de producător cu respectarea normelor și recomandărilor internaționale în vigoare;

d) Operațiunile de mentenanță se vor efectua pe baza procedurilor de lucru și fișelor tehnice specifice, conform sistemului de management al calității implementat de prestator;

e) Prestatorul de servicii va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor pentru care sunt contractate serviciile.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	2.4. Resurse umane
a) Personalul Prestatorului de servicii trebuie să aibă calificarea profesională atestată, necesară executării activităților de service pe categorii de echipamente.

b) Prestatorul trebuie să facă dovada că personalul de servicii este instruit de producătorul echipamentului pentru care se depune ofertă sau de reprezentantul autorizat al acestuia (la propunerea tehnică se vor anexa documente doveditoare – diplome / certificate).
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	2.5. Resurse materiale
În vederea executării lucrărilor de service, conform documentației și recomandărilor producătorului se execută aprovizionarea materială în felul următor:

a) Aparatură de măsură și control, precum și de testare specifică - de către Prestator;

b) Scule, dispozitive, verificatoare și materialele necesare pentru executarea întreținerilor, reviziilor și reparațiilor - de către Prestator;

c) Piesele de schimb, subansamblele și modulele necesare reparațiilor vor fi asigurate de către Beneficiarul-plătitor. Prin asigurare se înțelege: achiziție, transport și autorizări necesare. Montarea și verificarea acestora vor fi asigurate de către Prestator și vor fi detaliate în raportul de service întocmit de Prestator în urma intervenției;
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	2.6. Protecția muncii
Pe parcursul desfășurării activității de service, prestatorul de servicii este obligat să respecte legislația în vigoare, în special Normele generale de protecție a muncii precum și Normele specifice de protecție a muncii pentru lucru cu echipamentele ce vor fi supuse activităților de service.

Prestatorul are obligația ca, pe timpul prestării serviciilor, să respecte:

- normele de prevenire și stingere a incendiilor; 

- normele de protecția mediului; 

- normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;

- prevederile de asigurare a calității.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	2.7. Recepția activităților de service
a) Echipamentele medicale se consideră clinic funcționale, atât timp cât acestea, dar și cele conexe, implicate în fluxul de lucru al structurii utilizatoare, funcționează în parametrii menționați în legislația în vigoare, în recomandările internaționale și ale producătorului.
b) Toate lucrările prestate vor fi evidențiate prin raportul de service întocmit de Prestator în două exemplare și confirmat, prin semnătură, de reprezentantul utilizatorului (fizic sau digital). Un exemplar al raportului de service, completat și semnat de ambele părți (fizic sau digital) va fi predat responsabilului cu întreținerea aparaturii medicale care va păstra un exemplar (în format electronic sau tipărit);

c) Recepția mentenanței corective prin suport telefonic se va realiza astfel: în urma discuției telefonice cu reprezentatul autorizat al Prestatorului, Prestatorul va emite un raport de service în care va preciza tipul defecțiunii și modul de soluționare al problemei. Prestatorul va semna raportul de service și îl va transmite Beneficiarului-plătitor prin email, în termen de maximum 24 de ore. Beneficiarul-plătitor va semna raportul de service și o copie va fi păstrată de către responsabilul cu întreținerea aparaturii medicale.
	Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței)

	Anexe la propunerea tehnică

	Autorizație emisă de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) sau echivalent, prin care Operatorul Economic face dovada faptului că este autorizat pentru a desfășura activități de mentenanță, conform art. 926 din Legea nr. 95/2006, pentru echipamentele pentru care se depune ofertă.
	Referință: aviz_ANMDMR_si_anexa.pdf, pg. 3-4 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protectiei muncii
	Referință: declaratie_social_munca.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și al protectiei mediului
	Referință: declaratie_mediu.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; se va utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii


	Referință: declaratie_clauze_contractuale.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


	Referință: declaratie_GDPR.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


6. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională.  
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


7. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

  Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală, conform reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului stabilite prin legislaţia naţională.  
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


8. Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale
DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora, pentru acordul-cadru de prestare servicii de mentenanță aparatură medicală.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


9. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de servicii de mentenanță aparatură medicală, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Unitatea Militară 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.  
Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării licitaţiei deschise şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale / juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


10. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576
DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 5K DIN REGULAMENTUL (UE) 2022/576
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de servicii de mentenanță aparatură medicală, respect prevederile art. 5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina („Regulamentul (UE) 2022/576”).

De asemenea, declar pe proprie răspundere că nu există implicare rusă din partea operatorului economic pe care îl reprezint care să depășească limitele prevăzute la articolul 5k din Regulamentul (UE) 2022/576.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


11.  Formular de ofertă
FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: prestare servicii de mentenanță aparatură medicală 
Către
Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București)
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnatul/ții, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în acordul-cadru în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă - Achizitor până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere din propunerea financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere),  pentru Lotul / Loturile __ - _______________ (introduceți numărul și denumirea Lotului / Loturilor), potrivit anexei la prezentul formular.

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Titular cont: ___________________ (denumire și date identificare firmă)
Reprezentant: ___________________ (nume, prenume, date contact)
Cod IBAN Trezorerie: ___________________
Trezoreria: ___________________ (nume trezorerie)
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Anunțul de participare nr. CN_________ / ___.___.______ (introduceți numărul / data procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă - Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă - Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității contractante - Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului-cadru; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă - Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în acordul-cadru ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____ luni (introduceți numărul de luni, având în vedere prevederile clauzei IV.2.6 din Fișa de Date a Achiziției – „Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 6 luni (de la termenul limită de depunere a ofertelor)”) de la data limită de depunere a Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici) în această procedură declar că:

i. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.
ii. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării acordului-cadru.
iii. Noi, împreună cu subcontractanții ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. Noi, împreună cu terțul/terții susținători ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.
v. Am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din acordul-cadru și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București), prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea contractantă - Achizitorul:
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă - Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de 10% din prețul fiecărui contract subsecvent.

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului-cadru pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

x. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. crt.
	Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară
 (introduceți denumirea documentului din ofertă, numărul paginilor, de la paragraful nr. __ la paragraful nr. __)

	1.
	____________ (introduceți informația)

	2.
	____________ (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile / informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale

	1.
	____________ (prezentați motivul)

	2.
	____________ (prezentați motivul)


Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta ofertă dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastră tehnică și financiară, astfel:

____________ (prezentați anexele cu dovezile)
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


Anexa nr. 1 la formularul de ofertă 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: prestare servicii de mentenanță aparatură medicală 
	Nr. lot
	Denumire lot / servicii ofertate
	U.M. cantitate (buc.) aparate
	Preț unitar 

per revizie 

per aparat 
(lei, fără TVA)
	Cantitate maximă revizii -  acord-cadru 36 luni 
	Valoare maximă acord-cadru
36 luni
(lei, fără TVA)
	TVA (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	(...)
	(...)
	(...)
	(...)
	 (4) * (5)
	(...)

	2.
	(...)
	(...)
	(...)
	(...)
	(4) * (5)
	(...)

	...
	
	
	
	
	
	


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


� Îndrumările din cadrul formularelor sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie completate / eliminate.


� Prezentul Acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de asociere.


� Se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România.


� Prezentul Acord de subcontractare conţine clauze orientative, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de subcontractare. În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care Contractorul a semnat acordul-cadru cu Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarul-plătitor. Este interzisă subcontractarea totală a acordului-cadru.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de bună execuție, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de participare, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Se va completa numărul și denumirea lotului pentru care este depus formularul de ofertă. NU se acceptă ca formularul de ofertă să cuprindă mai multe loturi; acesta se va depune distinct pentru fiecare dintre loturile ofertate.





	
	NECLASIFICAT


1 / 19
8 / 19

