Anexa 1 la Caietul de sarcini

CARACTERISTICI TEHNICE

Furnizare consumabile pentru dispozitiv ECMO

| 1. KIT OXIGENATOR CU POMPĂ CENTRIFUGĂ ȘI SET TRATAT DE TIP ECMO Kitul trebuie să conțină: |  |
| --- | --- |
| 1 | Un oxigenator cu membrană din fibră tubulară, cu membrană de difuzie, schimbător de căldură și pompă centrifugă integrate, dimensiune tub 3/8”; |
| 2 | Să fie compatibil cu dispozitivul tip ECMO MAQUET Cardiohelp aflat in dotarea beneficiarului platitor. Ofertantul va depune odata cu oferta si documente doveditoare, referitoare la compatibilitatea produselor; |
| 3 | Să prezinte o variantă de circuit de pacient, cu înveliș (pentru canulă venoasă, arterială, tubulatură, pompă centrifugală), cu valabilitate de utilizare pentru minim 30 de zile; |
| 4 | Modulul să fie integrat cu 3 senzori de presiune și un senzor de temperatură; |
| 5 | Celula de măsurare a fluxului venos să poată fi utilizată pentru a măsura saturația de oxigen în circuitul venos, hemoglobina, hematocritul și temperatura circuitului venos; |
| 6 | Debit sangvin 0.5-7 L/min; |
| 7 | Aria suprafeței membranei de oxigenare să fie în intervalul 1,3 m² – 1,8 m²; |
| 8 | Suprafață schimb caldură 0.3 m² - maxim 0.4 m² |
| 2. CANULĂ ARTERIALĂ TRATATA PENTRU APLICAȚII DE TIP ECMO Canula arterială trebuie să aibă urmatoarele specificații: |  |
| 1 | Canulă din poliuretan, ranforsată cu spirală, cu pereți subțiri; |
| 2 | Secțiunea proximală transparentă, să fie fără întărire și să poată fi clampată; |
| 3 | Fiecare canulă sa fie prevăzută cu un conector de 3/8" premontat și cu un introducător care să permită introducerea unui fir de ghidare de până la 0,97 mm (0,038"); |
| 4 | Canula să prezinte înveliș și în combinație cu seturile aferente sa aibă aprobare de utilizare pentru 30 de zile; |
| 5 | Lungimea de inserție să fie de minim 15 cm pentru a acoperi diametrele: 13 Fr, 15 Fr, 17 Fr, 19 Fr, 21 Fr, 23 Fr; |
| 6 | Lungime de inserție să fie de minim 23 cm pentru a acoperi diametrele: 15 Fr, 17 Fr, 19 Fr, 21 Fr, 23 Fr; |
| 7 | Canulele să fie prevăzute cu minim 2 găuri distribuite pe 1 cm la nivelul vârfului; |
| 8 | Să conțină conectori liniari 3/8” cu conexiuni laterale LL |
| 3. CANULĂ VENOASĂ TRATATĂ PENTRU APLICATII DE TIP ECMO Canula venoasă trebuie să aibă urmatoarele specificatii: |  |
| 1 | Canulă din poliuretan, ranforsată cu spirală, cu pereți subțiri; |
| 2 | Secțiunea proximală transparentă, să fie fără întărire și să poată fi clampată; |
| 3 | Fiecare canulă să fie prevăzută cu un conector de 3/8" premontat și cu un introducător care permite introducerea unui fir de ghidare de până la 0,97 mm (0,038"); |
| 4 | Canula să prezinte înveliș și în combinație cu seturile aferente să aibă aprobare de utilizare pentru 30 de zile; |
| 5 | Lungimea de inserție să fie de minim 38 cm pentru a acoperi diametrele: 19 Fr, 21 Fr, 23 Fr, 25 Fr; |
| 6 | Lungimea de inserție să fie de minim 55 cm, pentru a acoperi diametrele 21 Fr, 23 Fr, 25 Fr, 29 Fr; |
| 7 | Canulele să fie prevăzute cu cel puțin 12 găuri distribuite pe cel puțin 10 cm la nivelul vârfului; |
| 8 | Să conțină conectori liniari 3/8” fără conexiuni laterale |
| 4. KIT DE INSERȚIE PERCUTANĂ CANULĂ VENOASĂ PIK 150 PENTRU PROCEDURI ECMO Kitul trebuie să includă: |  |
| 1 | Diverse componente care permit accesul în vasul de sânge: - dilatator vas de sânge, - mini bisturiu, - fir de ghidare cu vârf în formă de J, - dispozitiv ajutător pentru introducerea firului de ghidare, - seringă 10 ml, - ac de puncție 18G; |
| 2 | Firul de ghidare pentru PIK 150 venos să fie de 0,038" (0,097 cm) x 150 cm, vârf în formă de J; |
| 3 | Minim 4 dilatatoare 10/12Fr; 12/14 Fr; 14/16Fr; 16/18 Fr |
| 5. KIT DE INSERȚIE PERCUTANĂ CANULĂ ARTERIALĂ PIK 100 PENTRU PROCEDURI ECMO Kitul trebuie să includă: |  |
| 1 | Componente care permit accesul în vasul de sânge: - dilatator vas de sânge, - mini bisturiu, - fir de ghidare cu vârf în formă de J, - dispozitiv ajutător pentru introducerea firului de ghidare, - seringă 10 ml, - ac de puncție 18G; |
| 2 | Firul de ghidare pentru PIK 100 venos este de 0,038" (0,097 cm) x 100 cm, vârf în formă de J; |
| 3 | Minim 4 dilatatoare 10/12Fr; 12/14 Fr; 14/16Fr; 16/18 Fr |