DENUMIRE: SISTEM DE INTEGRARE SI DIGITALIZARE PENTRU SALILE DE OPERATII

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1. Sistem medical integrat de videomanagement si intercomunicatie, audio si video |  |  |  |
| 2. Sistem digital medical de videodocumentare |  |  |  |
| 3. Consola comanda si control |  |  |  |
| 4. Caseta pentru integrare in peretele salii de operatie |  |  |  |
| 5. Camera video de ansamblu tip cupola |  |  |  |
| 6. Set microfon wireless |  |  |  |
| 7. Difuzoare |  |  |  |
| 8. Lampa indicatoare videoconferinta |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sistem de integrare si digitalizare al salilor de operatii cu display interactiv integrat |  |  |  |
| Sistemul de integrare trebuie sa fie documentat si avizat la normele MDR aflate in vigoare |  |  |  |
| 1. SISTEM MEDICAL INTEGRAT DE VIDEOMANAGE-MENT SI INTERCOMUNICATIE, AUDIO SI VIDEO |  |  |  |
| Sa fieprevazut cu accesoriile necesare instalarii intregului sistem - module includere echipamente in pereti sau fixare pe pereti - kit cabluri interconectare module functionale - Kit conectori - convertoare video |  |  |  |
| Sa permita distributia semnalelor video intre surse si destinatii (ex. camere video sau echipamente video din sala de operatie si monitoarele aflate in sala) |  |  |  |
| Semnalele video distribuibile sa fie tip 2D sau 3D, la rezolutii 4K si FullHD |  |  |  |
| Sa aiba conectori pentru microfon si difuzoare |  |  |  |
| Trebuie sa permita procesare video de tip PIP si PAP (Picture-In-Picture si Side by Side) |  |  |  |
| Sa aiba functie integrata de videostreaming in direct (transmitere live a unui semnal A/V prin retea LAN a spitalului, de exemplu din sala de operatii in amfiteatru) |  |  |  |
| Semnalul de videostreaming sa poata fi inregistrat prin sistemul de videodocumentare |  |  |  |
| Sa aiba functie bidirectionala de adnotare grafica pe imaginea live de streaming |  |  |  |
| Adnotarile grafice sa aiba timp limitat de afisare - 10 secunde |  |  |  |
| Functia de adnotare sa fie disponibila tuturor participantilor la streaming |  |  |  |
| Streamingul sa fie cu functie de comunicare audio bidirectionala |  |  |  |
| Sa permita criptare interna de tip AES256 sau similar pentru securitatea datelor |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu minim: - 8 intrari video de tip 12G-SDI si HDMI - 5x 12G SDI / 3x HDMI 2.0 - 8 iesiri video de tip 12G-SDI si HDMI - 6x 12G SDI / 2x HDMI 2.0 - 4x USB 3.0 / 1x USB 2.0 - LAN: 2x Ethernet - 1x intrare audio - 1x iesire audio |  |  |  |
| Clasa de protectie: IPx0 |  |  |  |
| Sa aiba dimensiuni reduse, cu posibilitate de instalare in functie de nevoiepe oricare dintre urmatoarele: - pe pendantul chirurgical - in rack tehnic in afara salii de operatie - in modul incastrabil in peretele salii de operatie |  |  |  |
| 2. SISTEM DIGITAL MEDICAL DE VIDEODOCUMENTARE |  |  |  |
| Sa prezintre functie de arhivare avansata a aspectelor operatorii in timp real |  |  |  |
| Sa permita mod de inregistrare dual simultan: 4K UHD, FullHD, 2D / 3D (HD) |  |  |  |
| Sa aiba posibilitate de inregistrare simultana de la 2 surse diferite |  |  |  |
| Sa permita utilizarea a ce putin urmatoarelor tipuri de fisiere: |  |  |  |
| - Video: MPEG-4, MPEG-2, MOV |  |  |  |
| - Imagine: BMP, JPG, PNG |  |  |  |
| Intrari video (minime): 1 x Display port; 1 x HDMI / DVI-D |  |  |  |
| Medii interne de inregistrare, minim: |  |  |  |
| - USB – stick sau Hard drive extern |  |  |  |
| - Hard drive intern (minim 2TB) |  |  |  |
| - Retea catre PACS (FTP sau via DICOM) |  |  |  |
| Sa permita salvarea datelor in reteaua informatica a spitalului (format minim DICOM) |  |  |  |
| Sa ofere posibilitati de a comanda inregistrarea prin: |  |  |  |
| - touch-screen |  |  |  |
| - butoane videoendoscop sau cap camera endoscopica |  |  |  |
| - pedalier |  |  |  |
| - tastatura medicala |  |  |  |
| Sa aiba posibilitate inregistrare multisesiune si multipacient |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu ecran tip touch screen |  |  |  |
| Sa permita editarea unui raport la sfarsitul interventiei |  |  |  |
| Rezolutie foto – minim 3840x2160, raport 16:9 |  |  |  |
| Rezolutie video – minim 3840x2160, scanare progresiva |  |  |  |
| Sa prezinte conector imprimanta (USB) |  |  |  |
| Sa aiba cabluri conectare video si alimentare retea |  |  |  |
| Alimentare: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz |  |  |  |
| Clasificare CE MDR |  |  |  |
| Clasa de protectie 1 |  |  |  |
| Standard de comunicare HL7 |  |  |  |
| Sa aiba dimensiuni reduse, cu posibilitate de instalare in functie de nevoiepe oricare dintre urmatoarele: - pe pendantul chirurgical - in rack tehnic in afara salii de operatie - in modul incastrabil in peretele salii de operatie |  |  |  |
| CPU: minim Intel® Core™ i7-6700 @ 3,4 GHz. |  |  |  |
| Memorie interna minim: SSD (70GB) ¦ HDD (2 TB). |  |  |  |
| Memorie RAM minim: 16 GB. |  |  |  |
| Conexiuni: minim 2 x 1GB Ethernet (RJ 45), 4 x USB 2.0 si 4 x USB 3.0 |  |  |  |
| Sa poata realiza comunicarea cu sistemul informatic al spitalului prin protocol HL7 |  |  |  |
| 3. CONSOLA COMANDA SI CONTROL |  |  |  |
| Sa fie integrata in peretele salii de operatie |  |  |  |
| Sa fie prevazuta cu ecran touchscreen de minim 65" |  |  |  |
| Descriere a functionalitatii: |  |  |  |
| Display-ul sa poata fi utilizat ca solutie independenta sau sa poaae face parte din sistemul de integrare al salii de operatii |  |  |  |
| Sistemul de control trebuie sa fie incasetat si integrat in peretele salii de operatie, conform normelor in vigoare |  |  |  |
| - Sa ofere posibilitatea de creere a mai multor sesiuni vizuale de configurare a salii de operatii cu fise de de lucru predefinite, fotografii cu pregatirea mesei de operatii, ghiduri de asamblare a instrumentarului si imagini preoperatorii |  |  |  |
| Sa permita impartirea ferestrei pentru a vizualiza minim 2 fluxuri video chirurgicale live sau de la calculator pentru a vedea tot ce se intampla de la sursele video |  |  |  |
| Sa permita efectuarea de apeluri intre salile de operatii sau catre alta destinatie, cu video bidirectional, audio si adnotari grafice |  |  |  |
| Sa permita conectarea de la distanta pentru vizualizarea si controlul display-ului in mod cybersecurizat, printr-o aplicatie mobila disponibila pe iOS, Android, Microsoft Windows, MacOS si Linux |  |  |  |
| Sa permita integrarea cu Microsoft Teams, Zoom, Webex pentru videoconferinte oriunde in lume, pentru participare la diferite evenimente |  |  |  |
| Sa includa aplicatie de anatomie 3D integrata pentru furnizarea de educatie vizuala pacientilor despre starea lor de sanatate |  |  |  |
| Sa permita camp de lucru interactiv cu rezolutie 4K UHD, cu capacitate tactila si un spatiu de lucru configurabil in dinamica, instrumente de adnotare, browsere web, si alte solutii digitale moderne |  |  |  |
| Campul de lucru digital sa fie redimensionabil, cu zoom pana la 20x |  |  |  |
| Sa permita preluarea controlului dispozitivelor de la distanta, pentru computere operate prin Windows si macOS. |  |  |  |
| Sa permita utilizarea nelimitata a fisierelor, dosarelor si dispozitivelor folosind conectivitatea de tip BYOD |  |  |  |
| Sa permita conectarea directa si preluarea controlului a minim doua dispozitive terte. |  |  |  |
| Sa permita functionalitatea de tabla alba peste orice continut partajat aflat pe campul activ de lucru. Mai multe ferestre de desen mobil si redimensionabile ale tablelor albe pot fi plasate pe display, simultan |  |  |  |
| Continutul poate fi aranjat si organizat in grupuri |  |  |  |
| Continutul grupat sa poata fi gasit usor cu functia “Cautare” (Search) |  |  |  |
| Operatorul sa poatae vizualiza toate statiile conectate prin internet la sesiunea activa de lucru |  |  |  |
| Operatorul sa poata vedea ecranele tuturor dispozitivelor conectate la sesiunea de lucru si poate plasa orice dispozitiv sau toate dispozitivele pe peretele video |  |  |  |
| Operatorul sa poata controla dispozitivele conectate la distanta care ruleaza Windows sau macOS direct de pe display-ul de comanda |  |  |  |
| Utilizatorii conectati cu un PC sau tableta sa poata controla de la distanta impartirea ferestrelor si adnotarile din campul de lucru |  |  |  |
| Dispozitivele conectate sa poata trimite fisiere, sa poata deschide aplicatii de browser web pe panza digitala catre URL-ul furnizat de utilizator, sa poata trimite note si sa poata actualiza ultima nota |  |  |  |
| Utilizatorii remote si invitatii sa se poata alatura de la orice retea interna/externa |  |  |  |
| Mai multe imagini video mobile trebuie sa poata fi afisate simultan in campul de lucru |  |  |  |
| Videoconferintele sa poata fi realizate si prin codec-uri software (de ex. Microsoft Teams sau Zoom) |  |  |  |
| Fundalul campului de lucru sa poata fi modificat de catre utilizatori si poate suporta diferite optiuni de gradient de culoare. |  |  |  |
| Sa ofere posibilitatea de a comuta in modul "prezentare automata" (presenter mode) |  |  |  |
| Sistemul sa ofere posibilitatea de a vizualiza fisierele media atasate fie de la o resursa din retea, fie de la o unitate flash USB. |  |  |  |
| Continutul sa poata fi aliniat cu o singura apasare de buton sau utilizand functia de grupare. |  |  |  |
| Descriere tehnica: |  |  |  |
| Dimensiune: minim 65” |  |  |  |
| Tehnologie tactila: IR cu 20 puncte de atingere |  |  |  |
| Compatibilitate sistem de operare: Windows 7, 8, 10, Mac OSX si Linux |  |  |  |
| Iluminare: LED direct sau echivalent |  |  |  |
| Timp de raspuns: 8 ms |  |  |  |
| Raport de contrast: 4000:1 |  |  |  |
| Sticla anti-reflexie, anti-amprenta cu grosime de minim 2mm |  |  |  |
| REZOLUTII SUPORTATE: Pana la UHD 3840x2160 @ 60Hz |  |  |  |
| CONECTIVITATE: Intrare video: 1x DP1.2, 3x HDMI 2.0, 1x HDMI prezentare W.LAN, 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x USB OPS 3.0, 1x HDMI iesire, 1x USB Service |  |  |  |
| 4. CASETA PENTRU INTEGRARE IN PERETELE SALII DE OPERATIE |  |  |  |
| Cu functie touch |  |  |  |
| Sticla frontala sa dispuna de un modul cu senzor la atingere de tip PCAP de minim 65" |  |  |  |
| Caseta trebuie sa fie modulara si usor de instalat in peretele tehnic al salii de operatie |  |  |  |
| Dimensiunile exterioare ale casetei sa nu fie mai mari de 1685x915x110 mm |  |  |  |
| Dimensiunile sticlei frontale sa nu fie mai mari de 1700x915 mm |  |  |  |
| Solutia inwall sa includa un rack tehnic, ce va fi montat sub modulul monitorului touch si care va respecta aceleasi dimensiuni exterioare |  |  |  |
| Rack-ul sa dispuna de minim 6 zone individuale in care sa poata fi acomodate diverse echipamente electronice parte a sistemului de integrare |  |  |  |
| Sa permita accesul facil la componentele electronice instalate in interior, prin rabatarea capacului frontal |  |  |  |
| - Fateta capacului frontal sa fie realizata din material HPL sau echivalent, compatibil cu normele in vigoare referitoare la peretii salilor de operatie |  |  |  |
| 5. CAMERA VIDEO DE ANSAMBLU TIP CUPOLA |  |  |  |
| Tip cupola integrata in tavanul salii de operatie |  |  |  |
| Senzor de imagine: 1/2,8” CMOS |  |  |  |
| Iesire video: 3G-SDI, Full HD (1080p60) |  |  |  |
| Zoom optic: minim 30x |  |  |  |
| Zoom digital: minim 12x |  |  |  |
| Focalizare automata sau manuala |  |  |  |
| Stabilizare de imagine |  |  |  |
| Encoder H.264 integrat |  |  |  |
| Montare pe perete sau tavan |  |  |  |
| Minim 1x Control RS-422 |  |  |  |
| Minim 1x Control LAN (Ethernet RJ45) |  |  |  |
| 6. SET MICROFON WIRELESS 2,4GHz |  |  |  |
| Raspuns in frecventa audio: 80 Hz la 18 kHz, ±12 dB |  |  |  |
| Raza de operare: minim 70 m (in conditii optime) |  |  |  |
| Criptare: AES pe 128 biti |  |  |  |
| Specificatii microfon |  |  |  |
| - Raspuns in frecventa audio: 50 Hz la 20 kHz |  |  |  |
| - Model polar: super cardioid |  |  |  |
| 7. DIFUZOARE |  |  |  |
| Sa fie integrate in tavanul salii de operatie |  |  |  |
| Amplificator: |  |  |  |
| - Raspuns in frecventa: 20Hz la 20kHz, ±3dB @ 1W iesire |  |  |  |
| - THD + Zgomot: 0,1% @ 1kHz la nivel nominal (1W, sarcina de 8 Ohm) |  |  |  |
| - Raport semnal/zgomot (S/N): >74dB @ 20Hz pana la 20kHz la iesire maxima |  |  |  |
| - Impedanta minima de sarcina: 4 Ohm |  |  |  |
| Doua difuzoare pasive montate in tavan: |  |  |  |
| - Raspuns in frecventa: 50Hz la 20kHz |  |  |  |
| - Impedanta nominala: 8 Ohm |  |  |  |
| - Dimensiunea decupajului in tavan intre 150-200 mm |  |  |  |
| - Greutate aproximativa in kg: < 1,5 Kg |  |  |  |
| 8. LAMPA INDICATOARE VIDEOCONFERINTA |  |  |  |
| Set compus din minim : |  |  |  |
| - 1 unitate lampa On Air |  |  |  |
| - 1 set de cabluri pentru lampa |  |  |  |
| - 1 kit de montare |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |