DENUMIRE: LAMPA CHIRURGICALA CU 2 CUPOLE, CAMERA VIDEO SI MONITOR
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE
(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	CONFIGURATIE:
	
	
	

	1. Modul principal 
	
	
	

	2. Modul secundar 
	
	
	

	3. Sistem de sustinere 
	
	
	

	4. Camera video
	
	
	

	5. Monitor medical
	
	
	

	6. Set de manere sterilizabile, pentru cupola principala si cupola secundara
	
	
	

	CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:
	
	
	

	Lampa chirurgicala cu 2 cupole, camera video integrata si monitor chirurgical 
	
	
	

	Cupolele sa aiba forma de cruce, ergonomica si usor de manevrat, pentru sustinerea efectului de flux laminar si asigurarea unor conditii optime de igienizare, cu certificare DIN-1964 
	
	
	

	1. Modul principal 
	
	
	

	Sistem de iluminare care sa se bazeze pe tehnologia cu LED-uri 
	
	
	

	Sa adopte o noua tehnologie de suprapunere a spoturilor luminoase care sa se suprapuna in campul operator, generand un fascicul de lumina uniforma 
	
	
	

	Uniformitatea spotului luminos (D50/D10) sa fie de 70%
	
	
	

	Sa fie prevazut cu un sistema de gestionare activa a umbrelor care sa detecteze blocajul cauzat de capetele chirurgilor si sa compenseze iluminarea blocata, prin transmiterea semnalelor intre cupole 
	
	
	

	Sa fie prevazut cu functie pentru reducerea sensibilitatii la puterea luminii chirurgicale, diminuand gradul de oboseala a ochilor si asigurand o buna adaptare la lumina
	
	
	

	Aceasta functie sa reduca contrastul dintre zona chirurgicala si regiunea periferica
	
	
	

	Temperatura de culoare sa fie reglabila in intervalul 3500 si 5100 K, in cinci trepte, pentru diferentierea diferitelor tipuri de tesuturi
	
	
	

	Sa dispuna de un sistema special cu sursa de lumina mixta, uniforma, cu LED-uri de culoare alb rece si alb cald, realizand ajustarea temperaturii culorii
	
	
	

	Sa permita ajustarea cupolei mult mai usor cu ajutorul unui sistema cu rulment flexibil integrat in articulatia bratului cupolei 
	
	
	

	Sa aiba un design fara suruburi la vedere, pentru a permite curatarea usoara si controlul mai buna asupra infectiilor 
	
	
	

	Sa aiba un grad de protectie la apa si praf IP54 
	
	
	

	Cupolele sa fie vopsite in camp electrostatic cu pulbere antimicrobiana, pentru a respecta standardele de igiena 
	
	
	

	Cupola sa aiba un design arcuit
	
	
	

	Satelitul principal sa fie prevazut cu un ecran de control cu butoane tactile situat pe bratul cardanic  
	
	
	

	In partea superioara a acestuia sa existe pictograme pentru:
	
	
	

	· Functiile cupolei
	
	
	

	· Moduri de iluminare
	
	
	

	· Camera
	
	
	

	· Setari
	
	
	

	Pe ecranul tactil sa existe urmatoarele functii: 
	
	
	

	· Buton pentru pornire / oprire 
	
	
	

	· Iluminare ambientala 
	
	
	

	· Reglarea diametrului luminos (crestere / reducere)
	
	
	

	· Reglarea luminozitatii (crestere / reducere)
	
	
	

	· Indicator pentru curent 
	
	
	

	Sa fie prevazuta cu baterie de rezerva care sa permita functionare timp de 5.5 h la nivel de iluminare 6 sau 3.5 h la nivel de iluminare maxim 
	
	
	

	Bateria de rezerva sa se incarce in aproximativ 10 h 
	
	
	

	Cupola principala sa fie prevazuta cu un maner cu camera Full HD integrata
	
	
	

	Date tehnice: 
	
	
	

	Clasa de protectie impotriva socurilor electrice: clasa I
	
	
	

	Clasa de protectie impotriva patrunderii apei si particulelor de praf: IP 54
	
	
	

	Mod de functionare: continuu
	
	
	

	Sursa de alimentare: 240 V, 50 / 60 Hz 
	
	
	

	Luminozitate maxima: 160.000 lux 
	
	
	

	Temperatura culorii: 3.500 K – 5.100 K 
	
	
	

	Indice de redare a culorilor Ra : 97 
	
	
	

	Indice de redare a culorilor R9: 97 
	
	
	

	Iluminare maxima (Ee): 540 W/m2
	
	
	

	Iluminare medie (Ec): 400 W/m2
	
	
	

	Ee/Ec: 3.6 mW/(m2 lx)
	
	
	

	Diametrul minim al campului luminos d10: 140 mm 
	
	
	

	Diametrul maxim al campului luminos: 320 mm 
	
	
	

	Diametrul minim al campului luminos d50/d10: 60%
	
	
	

	Diametrul maxim al campului luminos d50/d10: 70%
	
	
	

	Profunzimea iluminarii (20%): 1.200 mm 
	
	
	

	Profunzimea iluminarii (60%) 500 mm 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu o singura masca: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu masca dubla: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu o singura masca si tub: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu un singur tub: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu masca dubla si tub: 100% 
	
	
	

	Lumina ambientala mai mica de 500 lx
	
	
	

	Interval de atenuare: 3 – 100%
	
	
	

	2. Modul secundar 
	
	
	

	Sistem de iluminare care sa se bazeze pe tehnologia cu LED-uri 
	
	
	

	Sa adopte o noua tehnologie de suprapunere a spoturilor luminoase care sa se suprapuna in campul operator, generand un fascicul de lumina uniforma 
	
	
	

	Uniformitatea spotului luminos (D50/D10) sa fie de 70%
	
	
	

	Sa fie prevazut cu un sistema de gestionare activa a umbrelor care sa detecteze blocajul cauzat de capetele chirurgilor si sa compenseze iluminarea blocata, prin transmiterea semnalelor intre cupole 
	
	
	

	Sa fie prevazut cu functie pentru reducerea sensibilitatii la puterea luminii chirurgicale, diminuand gradul de oboseala a ochilor si asigurand o buna adaptare la lumina
	
	
	

	Aceasta functie sa reduca contrastul dintre zona chirurgicala si regiunea periferica
	
	
	

	Temperatura de culoare sa fie reglabila in intervalul 3500 si 5100 K, in cinci trepte, pentru diferentierea diferitelor tipuri de tesuturi
	
	
	

	Sa dispuna de un sistema special cu sursa de lumina mixta, uniforma, cu LED-uri de culoare alb rece si alb cald, realizand ajustarea temperaturii culorii
	
	
	

	Sa permita ajustarea cupolei mult mai usor cu ajutorul unui sistema cu rulment flexibil integrat in articulatia bratului cupolei 
	
	
	

	Sa aiba un design fara suruburi la vedere, pentru a permite curatarea usoara si controlul mai buna asupra infectiilor 
	
	
	

	Sa aiba un grad de protectie la apa si praf IP54 
	
	
	

	Cupolele sa fie vopsite in camp electrostatic cu pulbere antimicrobiana, pentru a respecta standardele de igiena 
	
	
	

	Cupola sa aiba un design arcuit
	
	
	

	Satelitul principal sa fie prevazut cu un ecran de control cu butoane tactile situat pe bratul cardanic  
	
	
	

	In partea superioara a acestuia sa existe pictograme pentru:
	
	
	

	· Functiile cupolei
	
	
	

	· Moduri de iluminare
	
	
	

	· Camera
	
	
	

	· Setari
	
	
	

	Pe ecranul tactil sa existe urmatoarele functii: 
	
	
	

	· Buton pentru pornire / oprire 
	
	
	

	· Iluminare ambientala 
	
	
	

	· Reglarea diametrului luminos (crestere / reducere)
	
	
	

	· Reglarea luminozitatii (crestere / reducere)
	
	
	

	· Indicator pentru curent 
	
	
	

	Campul luminos sa fie reglabl pe 10 niveluri 
	
	
	

	Modul de iluminare ambiental sa foloseasca o intensitate a luminii mai mica de 500 lux, pentru a putea fi folosita in cazul interventiilor chirurgicale minim invazive
	
	
	

	Bateria de rezerva sa se incarce in aproximativ 10 h 
	
	
	

	Cupola secundara sa fie prevazuta cu un maner multifunctional
	
	
	

	Prin rotirea manerului in stanga sau in dreapta sa se regleze campul de lumina
	
	
	

	Manerul multifunctional sa fie prevazut cu senzori care prin apasare si rotire sa permita reglarea iluminarii 
	
	
	

	Date tehnice: 
	
	
	

	Clasa de protectie impotriva socurilor electrice: clasa I
	
	
	

	Clasa de protectie impotriva patrunderii apei si particulelor de praf: IP 54
	
	
	

	Mod de functionare: continuu
	
	
	

	Sursa de alimentare: 240 V, 50 / 60 Hz 
	
	
	

	Luminozitate maxima: 160.000 lux 
	
	
	

	Temperatura culorii: 3.500 K – 5.100 K 
	
	
	

	Indice de redare a culorilor Ra : 97 
	
	
	

	Indice de redare a culorilor R9: 97 
	
	
	

	Iluminare maxima (Ee): 540 W/m2
	
	
	

	Iluminare medie (Ec): 400 W/m2
	
	
	

	Ee/Ec: 3.6 mW/(m2 lx)
	
	
	

	Diametrul minim al campului luminos d10: 140 mm 
	
	
	

	Diametrul maxim al campului luminos: 320 mm 
	
	
	

	Diametrul minim al campului luminos d50/d10: 60%
	
	
	

	Diametrul maxim al campului luminos d50/d10: 70%
	
	
	

	Profunzimea iluminarii (20%): 1.200 mm 
	
	
	

	Profunzimea iluminarii (60%) 500 mm 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu o singura masca: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu masca dubla: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu o singura masca si tub: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu un singur tub: 100% 
	
	
	

	Dilutia umbrei cu masca dubla si tub: 100% 
	
	
	

	Lumina ambientala mai mica de 500 lx
	
	
	

	Interval de atenuare: 3 – 100%
	
	
	

	3. Sistem de sustinere
	
	
	

	Sa fie format din urmatoarele: 
	
	
	

	· Capac pentru plafon
	
	
	

	· Tub cu flansa
	
	
	

	· Ansamblu de brate privotante 
	
	
	

	· Brate cu arcuri 
	
	
	

	· Cupole 
	
	
	

	Sa se insereze o schita a ansamblului de lumini care sa prezinte toate elementele din care este format acesta 
	
	
	

	Sistemul de brate sa fie complet personalizabil si sa permita pana la 4 axe, oferind o varietate mare de configuratii 
	
	
	

	Suspensia cardanica sa permita sistemului de iluminare sa se deplaseze in toate gradele de libertate si in toate directiile posibile
	
	
	

	Bratele cupolelor sa fie liber rotative din toate articulatiile verticale 
	
	
	

	Rotirea bratelor in sistem vertical sa se realizeze pana la 300o
	
	
	

	Rotirea bratelor in sistem orizontal sa se realizeze pana la 360o
	
	
	

	4. Camera video Full HD
	
	
	

	Camera sa fie integrata in manerul satelitului principal 
	
	
	

	Sa fie prevazuta cu un senzor progresiv tip CMOS 1 / 2.3
	
	
	

	Numar efetiv de pixeli: 8.93 Mega pixeli
	
	
	

	Rezolutie: 2160p
	
	
	

	Lungime focala: 3.9 pana la 46.8 mm
	
	
	

	Zoom optic: 12x 
	
	
	

	Zoom digital: 12x
	
	
	

	Unghi de vedere orizontal: 70.7o (wide) si 6.2o 
(tele)
	
	
	

	Iluminare mínima (50% senzitivitate): 0.75 lx
	
	
	

	Iluminare mínima (50% mod normal): 3 lx
	
	
	

	Consum de putere: 2.9 W (zoom inactiv)
	
	
	

	Functiile camerei sa fie:
	
	
	

	· Auto ICR 
	
	
	

	· Reducere zgomot
	
	
	

	· Imbunatatire vizibiliatte 
	
	
	

	· Mascare zona privata
	
	
	

	· Reducere AE 
	
	
	

	· Reducere incetosare
	
	
	

	· Compensare luminozitate mare
	
	
	

	· Mod scanare progresiv
	
	
	

	· Iesire digitala 
	
	
	

	· Detectare miscare  
	
	
	

	· Efecte imagine 
	
	
	

	· Inghetare imagine 
	
	
	

	· Incetinire obturator 
	
	
	

	Telecomanda pentru controlul camerei sa fie prevazuta cu urmatoarele functii: 
	
	
	

	· Pornire/oprire camera
	
	
	

	· Functie de inghetare 
	
	
	

	· Zoom in/out
	
	
	

	· Micsorare / marire iris
	
	
	

	· Iris automat 
	
	
	

	· Marire / micsorare focus 
	
	
	

	· Focus automat
	
	
	

	5. Monitor medical: 
	
	
	

	Monitor FULL HD cu diaginala de minim 25”, touchscreen
	
	
	

	Interfata usor de utilizat
	
	
	

	Posibilitati multiple de vizualizare a imaginilor
	
	
	

	Margini rotunjite ale ecranului pentru a evita riscul de accdientare
	
	
	

	Calibrare bogata a culorilor pentru consistenta ridicata a imaginilor
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Certificat producator ISO 13485

Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune.
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului.
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune.
	
	
	

	Scolarizarea personalului medical si tehnic.
	
	
	


