DENUMIRE: MASA CHIRURGICALA PENTRU CHIRURGIE GENERALA

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| Blat cu cadru metalic - 1 bucata |  |  |  |
| Blatul se imparte in 5 sectiuni: a) tetiera – 1 bucata b) suport spate – 1 bucata c) suport pentru scaun – 1 bucata d) suport pentru membrele inferioare – impartit in 2 sectiuni |  |  |  |
| Cotiere – 2 buc. |  |  |  |
| Perne pentru cotiere – 2 buc. |  |  |  |
| Curea de corp – 1 buc. |  |  |  |
| Cantar de anestezie – 1 buc. |  |  |  |
| Suport pentru perfuzie – 1 buc. |  |  |  |
| Suporturi laterale – 2 buc. |  |  |  |
| Suporturi pentru umeri – 1 buc. |  |  |  |
| Clema accesorii bara plata – 4 buc. |  |  |  |
| Clema accesorie pentru bara rotunda – 5 buc. |  |  |  |
| Mansete de sustinere a bratelor – 4 bucati |  |  |  |
| Accesorii troliu Masa de operatie – 1 buc. |  |  |  |
| Suport rotund pentru cap – silicon – 1 buc. |  |  |  |
| Masa auxiliara, chirurgie mana – imagistica – 1 buc. |  |  |  |
| Perna masa chirurgicala mana 50 mm – 1 buc. |  |  |  |
| Sprijin public – 1 bucata |  |  |  |
| Suporturi Goppel – 2 buc. |  |  |  |
| Perne de sustinere Goppel – 1 buc. |  |  |  |
| Extensie brat dreapta/stanga – 1 buc. |  |  |  |
| Sistem fixare pacient in pozitionari extreme – 1 buc |  |  |  |
| Sistem preventie TVP |  |  |  |
| B. DESCRIERE TEHNICA |  |  |  |
| Constructie: pe 4 roti mobile, cu miscare in toate directiile, pentru manevrare usoara, cu baza dreptunghiulara. |  |  |  |
| Masa trebuie sa fie echipata cu un sistem cu telecomanda, prin care blatul mesei este adus in pozitie orizontala din orice pozitie, prin apasarea unui singur buton - Nivel sau 0. |  |  |  |
| Baza mesei si capacele coloanei sunt fabricate din fonta si otel pentru o dezinfectare usoara. |  |  |  |
| Barele laterale pentru conectarea accesoriilor trebuie sa fie din otel pentru rezistenta mecanica pe termen lung. |  |  |  |
| Suportul pentru blat nu contine bare transversale pentru a permite captarea imaginii cu raze X pe intreaga lungime a blatului. |  |  |  |
| Blatul complet radiotransparent este impartit in 5 sectiuni: a) Sectiunea capului b) Sectiunea din spate c) Sectiunea scaunului d) Sectiune pentru picioare (pereche) |  |  |  |
| Posibilitatea de atasare a extensiilor de carbon care asigura scanarea radiologica de cel putin 1180 mm |  |  |  |
| Scanare radiologica a pacientului, cu blatul standard al mesei, fara extensii atasate de minimum: 1150 + 2% spre picioare si minimum 920 mm spre cap. |  |  |  |
| Scanare radiologica a pacientului cu extensie standard a mesei si scaunului: minim 1500 + 2%. |  |  |  |
| Pernuta este separabila pentru fiecare sectiune a blatului si detasabila pentru a fi dezinfectata si spalata direct cu apa. |  |  |  |
| Coloana mesei ar trebui sa permita accesul facil la bratul in C. |  |  |  |
| Miscarile electrohidraulice ar trebui sa fie pentru: inaltime, trendelenburg, anti-trendelenburg, inclinare laterala, sectiune dorsala in sus/in jos, flexie, reflex, miscare longitudinala, elevator renal. |  |  |  |
| Posibilitatea de actionare a mesei cu: telecomanda cu fir, telecomanda IR (optionala), panou de control pe baza mesei. |  |  |  |
| Masa trebuie sa permita atasarea de accesorii pentru urmatoarele specialitati: chirurgie generala, ginecologie, ortopedie, chirurgie spinala, chirurgie laparoscopica, chirurgie bariatrica, chirurgie toracica, nefrectomie. |  |  |  |
| Dimensiuni: |  |  |  |
| Lungime totala blat cu extensie inclusa : minim 2120 mm |  |  |  |
| Latimea blatului de masa: maxim 500 mm fara sine laterale |  |  |  |
| Latimea bazei mesei: maxim 485 mm |  |  |  |
| Lungimea bazei mesei: maxim 1150 mm |  |  |  |
| Lungimea sectiunii capului: maxim 240 mm |  |  |  |
| Lungimea sectiunii toracelui: maxim 500 mm |  |  |  |
| Lungimea sectiunii scaunului: maxim 635 mm |  |  |  |
| Lungimea sectiunii picioarelor: maxim 700 mm |  |  |  |
| 1. Optiuni de reglare (electrohidraulice): |  |  |  |
| a) Deplasarea mesei in inaltime, fara suport: minim in intervalul 520-1000 mm. |  |  |  |
| b) Trendelenburg/Anti-trendelenburg minim 36 0 / 36 0 , fata de pozitia orizontala. |  |  |  |
| c) Inclinare laterala: minimum 25 ° la stanga si minimum 25 ° la dreapta, fata de pozitia orizontala. |  |  |  |
| d) Suport pentru spate: minimum 90 ° in sus / 40 ° in jos , fata de pozitia orizontala. |  |  |  |
| e) Pozitie flex/reflexa: minimum 220 0 / 90 0 . |  |  |  |
| g) Ridicare corporala (ridicare renala): minimum 100 mm, control electric de la telecomanda |  |  |  |
| 2. Optiuni de reglare manuala (pneumatica): |  |  |  |
| a) Suporturi pentru picioare - partea inferioara: minimum 90 ° |  |  |  |
| b) Suporturi pentru picioare (sectiune dubla) - deschidere minima 50 ° pentru prima sectiune si 40 ° pentru a doua sectiune |  |  |  |
| c) Suport pentru cap: minim sus 45 °C , jos -90 °C |  |  |  |
| Greutatea maxima a pacientului suportata de masa: aproximativ 275 kg |  |  |  |
| Masa trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de oprire de urgenta pentru alimentarea cu energie electrica si miscarile mesei in situatii de urgenta, pana la eliminarea problemei electrice. |  |  |  |
| Masa are un indicator de afisare pentru nivelul si starea celulelor bateriei, situat pe baza/coloana mesei. |  |  |  |
| Alimentare (tensiune) 240 VAC/ 50-60 Hz. |  |  |  |
| Telecomanda fara fir, cu iluminare, cu functii cu pictograme specifice in conformitate cu posibilitatile de miscare electrohidraulica descrise, buton de activare a telecomenzii, blocare/deblocare, nivelare sau punct 0. |  |  |  |
| Toate accesoriile sa fie prevazute cu cleme pe sinele laterale ale mesei chirurgicale. |  |  |  |
| Sisteme de fixare a accesoriilor de masa cu tija plata |  |  |  |
| Sisteme de fixare a accesoriilor de masa cu tija rotunda |  |  |  |
| Suport pentru brat cu lungime totala: minim 660 mm; dimensiuni minime pentru partea superioara a suportului: 590 x 130 mm. |  |  |  |
| Fixarea suporturilor de brate trebuie facuta prin sisteme de cleme incorporate in suporturi. |  |  |  |
| Sistemele de cleme de reglare a suporturilor pentru brate trebuie sa fie foarte usor de utilizat pentru cuplarea/decuplarea rapida a suporturilor la/de la masa de operatie si trebuie sa fie de tip cu declansator pivotant. |  |  |  |
| 0 miscare orizontala pentru cotiere. |  |  |  |
| Perna pentru cotiera – grosime 60 mm. |  |  |  |
| Suport de perfuzie, cu clema pentru fixare la masa de operatie. Suportul de perfuzie, cu cel putin 2 carlige. |  |  |  |
| Ecran de anestezie - in forma de L, reglabil, cu clema pentru masa de operatie. |  |  |  |
| Ecran de anestezie – utilizabil cu camp steril, reglabil pe inaltime |  |  |  |
| Suporturi laterale: Pot fi utilizate pentru urmatoarele pozitii: decubit dorsal sau lateral pentru sustinerea corpului; Pozitionare usoara cu inaltime reglabila si articulatie sferica; Tija de fixare verticala trebuie sa fie plata pentru o fixare precisa si trebuie sa aiba o lungime minima de 340 mm; Perna de sustinere, cu dimensiuni minime de 180 / 45 (65) mm, curbata. |  |  |  |
| Suporturi pentru umeri: Impiedica alunecarea pacientului in pozitia Trendelenburg; Pozitionare usoara cu inaltime reglabila; Tija de fixare verticala trebuie sa fie plata pentru o fixare precisa si trebuie sa aiba o lungime minima de 260 mm; Perna de sustinere, cu dimensiuni minime de 185 / 65 mm, curbata. |  |  |  |
| Mansete pentru suporturi de brat: Bratele se fixeaza pe suporturile de brat, sunt detasabile, cu lungime reglabila, lavabile, interfata de contact cu pacientul trebuie sa fie moale; - Dimensiuni 700 x 80 mm. |  |  |  |
| Curea pacient: Fixeaza corpul pacientului pe masa de operatie, detasabila, lungime reglabila, lavabila, interfata de contact cu pacientul trebuie sa fie moale; - Dimensiuni 1700 x 100 mm |  |  |  |
| Accesorii pentru troliu Operatiuni cu masa: Multifunctional, transport si depozitare usoara a sectiunilor mesei si a accesoriilor. |  |  |  |
| Suport rotund pentru cap: Silicon, suport pentru cap in pozitie culcat pe spate, detasabil |  |  |  |
| Masa de sustinere pentru chirurgia mainii: Radiotransparenta, se ataseaza de orice parte a mesei pe sina laterala cu un sistem de prindere ergonomic. Forma dreptunghiulara a blatului de blat, cu dimensiuni minime: lungime 670 mm, latime 365 mm. Latime totala de prindere a mesei: maxim 410 mm. Acces chirurgical ergonomic pentru interventii specifice. Blat radiotransparent pentru acces cu bratul in C. Design fara picior de sprijin. |  |  |  |
| Perna pentru masa de chirurgie manuala: Dedicata blatului de masa, grosime minima 50 mm |  |  |  |
| Suporturi Goppel: Suporturi pentru picioarele pacientului, utilizabile in pozitia de litotomie, cu dimensiuni minime: inaltime reglabila 700 mm |  |  |  |
| Perna de sustinere Goppel: Poate fi atasata si detasata de suporturile Goppel pentru o curatare sau inlocuire usoara |  |  |  |
| Sistem fixare pacient in pozitionari extreme, format din: 1. Cadru metalic reutilizabil pentru sustinere pacient - 1 buc Cadru reutilizabil pentru sustinerea pacientului sa fie prevazut cu sistem tip Velcro pentru fixare si desprindere rapida a kitului procedural respectiv pernelor laterale Sa asigure compatibilitate cu masa chirurgicala Cadrul reutilizabil sa fie prevazut cu picioare pivotante pentru ajustarea pozitionarii acestuia dupa transferul pacientului pe masa chirurgicala Dimensiuni cadru: aprox. 65x15 cm Dimensiuni picioare cadru: aprox. 1.6x30 cm 2. Clema fixare tip manson -2 buc Sa permita fixarea cadrului metalic pe sina laterala a mesei chirurgicale Sa faciliteze fixarea picioarelor (suportutui reutilizabil) cu sectiune rotunda si diametru 1.6 cm. Sa fie testate pentru a sustine o greutate ˃ 250 kg 3. Perna laterala, greutate pacient ≤ 200 kg - 2 buc Perna laterala reutilizabila sa asigure stabilizarea si controlul alunecarii corpului pacientului in timpul tranzitiei pozitiei pacientului din Supine in Trendelenburg 40˚ (inclusiv) Structura pernelor laterale sa permita comprimarea completa a acestora astfel incat sa nu exercite presiune asupra pacientului in Trendelenburg 40˚ Numar de utilizari de min. 500 Pernele laterale, impreuna cu kit -ul procedural si suportul reutilizabil sa faciliteze pozitionarea in Trendelenburg 40˚fara a fi necesare alte accesorii Pernele laterale, impreuna cu kit -ul procedural si suportul reutilizabil sa fie compatibile cu diverse accesorii amplasate sub pacient ( ex. pad incalzire/racire pacient) in pozitionarea Trendelenburg 40 Materialul sa fie spuma uretanica acoperita cu strat protector sau echivalent pentru a permite igienizarea 4. Kit procedural, greutate pacient ≤ 200 kg - 12 buc Kit-ul sa contina o perna in forma de U pentru pozitionarea osului occipital, asigurand imobilizarea capului si un suport cervical care sa previna alunecarea pacientului pozitionat in Trendelenburg 40˚ Suportul cervical sa prezinte o denivelare ( forma de semicilindru ) pentru fixarea acesteia in concavitatea gatului, in contact cu muschiul trapez Suportul cervical sa fie singurul punct de presiune exercitata - si doar la nivelului muschiului trapez - in contact cu pacientul in Trendelenburg 40˚, pentru evitarea lezarii plexului brahial Sa nu fie necesara securizarea suplimentara a pacientului cu centura, la nivelul toracelui Kit-ul procedural sa fie ambalat in vid ( dimensiuni reduse) iar componentele sa fie din spuma poliuretanica sau echivalent |  |  |  |
| Dispozitiv preventie TVP, format din: 1. Aparat compresie– 1 bucata Aparat pentru compresia bilaterala sau unilaterala a membrelor inferioare Compresia sa se realizeze prin intermediul mansetelor cu 4 camere de inflatie Sa asigure o compresie circumferentiala, secventiala si graduala Initierea/intreruperea terapiei sa se faca prin apasarea butonului pornit/oprit fara a fi necesara alta interventie Sa nu necesite interventia personalului pentru stabilirea profilului compresiv Orice tip de manseta sau combinatie de mansete sa fie identificata automat iar compresia este initiata corespunzator fara a fi necesara confirmarea manuala Profilul compresiv sa fie de 45 mm Hg pentru mansetele cu 4 camere cu exceptia compresiei plantare care este de 130mm HG Sa nu genereze oboseala musculara, nefiind posibila adoptarea altor presiuni ce depasesc nevoia pacientului imobilizat/putin mobilizabil sau a celui cu relaxare musculara Aparatul sa afiseze alarme si atentionari grafice (pe ecran) usor de interpretat −Semnalizator luminos pentru confirmarea functionarii aparatului de la distanta Sa prezinte cod de culori in functie de statusul functional (verde, alb, rosu) 2. Mansete antitrombotice (minim 10 buc), cu urmatoarele caracteristici Sa aiba minim 4 camere de inflatie Eficienta terapiei prin complianta crescuta a pacientului Cele 4 camere activate secvential sa genereze o unda de presiune directionata, propulsand sangele venos mult mai eficient decat solutiile conventionale (cu 3 camere sau unicamerale) Tehnologia cu 4 camere sa se regaseasca la toate mansetele care implica compresia gambei si a coapsei (exceptie facand mansetele pentru talpa) Mansetele sa aiba un sistem de prindere si o circumferinta care impreuna asigura o marime general aplicabila 3.Set furtunuri conectoare - confectionate din PVC transparent, rezistent la intepaturi, fara memorie |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |