DENUMIRE: SISTEM INCALZIRE / RACIRE PACIENT PE MASA DE OPERATIE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1. Unitate de control – 1 buc |  |  |  |
| 2. Patura pentru corp – 2 buc |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sistem pentru incalzirea pacientilor adulti si copii, destinat prevenirii sau tratarii hipotermiei |  |  |  |
| Sistemul sa fie destinat utilizarii in spitale și centre chirurgicale, inclusiv, in săli de operație, săli de recuperare, săli de urgență, sectie de arsi și pe alte etaje medicale/chirurgicale |  |  |  |
| Sistemul de incalzire sa fie compus din unitate de control care permite incalzirea simultana pana la 5 accesorii reutilizabile de incalzire: patru paturi si o saltea |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu stativ de solutii perfuzabile din otel inoxidabil cu minim 4 carlige. |  |  |  |
| Unitatea de control sa fie prevazuta cu sistem de prindere tip menghina integrat, si sa poata fi amplasata, in functie de necesitati pe o suprafata plata sau montata pe un stativ |  |  |  |
| Unitatea de control sa transmita curent de voltaj scazut, 48 VDC, la accesoriile de incalzire (patura si saltea), si sa monitorizeze temperatura utilizand un singur senzor pentru temperatura tip termistor integrat in accesoriile pentru incalzire |  |  |  |
| Consum maxim de 850 W |  |  |  |
| Unitatea de control sa fie prevazuta cu ecran color tactil cu diagonala de minim 7 inch |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu alarma in cazul in care dispozitivul nu poate atinge temperatura setata in maxim 10 minute |  |  |  |
| Unitatea de control si accesoriile reutilizabile de incalzire sa fie prevazute cu protocoale de inchidere integrate la temperaturi excesiv de ridicate |  |  |  |
| Unitatea de control sa fie silentioasa |  |  |  |
| Dispozitivul sa fie prevazut cu un sistem automat de inchidere daca acesta nu este utilizat timp de 6 ore |  |  |  |
| Sistemul sa fie prevazut cu senzor de control pentru temperatura pentru evitarea supra-incalzirii |  |  |  |
| Temperatura sa poata fi controlata independent pentru fiecare accesoriu (patura/saltea) in incremente de 1° C |  |  |  |
| Sa fie prevazut cu buton de oprire pentru toate dispozitivele conectate simultan |  |  |  |
| Utilizatorul sa poata selecta aceeasi setare de temperatura pentru toate dispozitivele conectate, temperatura clasificata astfel: - temperatura joasa - temperatura medie - temperatura inalta |  |  |  |
| Unitatea de control sa permita activarea unui mod automat care sa cotroleze temperatura de incalzire atunci cand este conectat un senzor de temperatura |  |  |  |
| Invelisul exterior din polivinil al accesoriilor (paturi/saltele) sa fie rezistent la apa si sa fie impregnat cu o substanta antimicrobiana |  |  |  |
| Materialul exterior sa fie impermeabil si sigilat termic pentru prevenirea patrunderii a lichidelor |  |  |  |
| Materialul de incalzire sa fie radiotransparent |  |  |  |
| Domeniul de temperatura pentru patura sa fie cuprins minim in domeniul: 37-43°C |  |  |  |
| Accesoriile sa genereze o incalzire uniforma prin intermediul unui polimer conductiv |  |  |  |
| Operarea corecta a dispozitivului sa fie controlata de un microprocesor, si in cazul unei functionari necorespunzatoare acesta sa opreasca functionarea respectivului accesoriu |  |  |  |
| In cazul in care temperatura de incalzire depaseste temperatura setata cu 3 grade celsius, sistemul sa inchida in mod automat incalzirea |  |  |  |
| Paturile sau saltelele reutilizabile pentru incalzire sa fie izolate electric, astfel incat in cazul in care acestea sunt taiate sau intepate, sa permita utilizarea in continuare, fara riscuri cu privire la socuri electrice sau incendii |  |  |  |
| Durata de viata a accesoriilor pentru incalzire sa fie de minim 30 de luni |  |  |  |
| Paturile, cablurile si controlerul sa poata fi curatate cu aceleasi produse care sunt utilizate pentru curatarea meselor sau a altor echipamente din sala de operatie |  |  |  |
| Sa fie dispozitiv medical clasa II tip BF |  |  |  |
| Sa respecte standardele IEC 60601-1-2 cu privire la emisii si radianta |  |  |  |
| Accesoriile de incalzire sa respecte prevederile standardului IEC 60601-2-35 |  |  |  |
| Dimensiuni: |  |  |  |
| - Unitatea de control: maxim 28 x 18 x 22.2 cm |  |  |  |
| - Greutate maxima: 3.5 kg; |  |  |  |
| Patura pentru corp minim: 74 x 98 cm |  |  |  |
| Greutate max 1.40 kg |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |