DENUMIRE: APARAT DE ANESTEZIE CU VENTILATOR INTEGRAT SI SISTEM DE ADMINISTARE

A GAZELOR

MODEL:

PRODUCATOR / TARA:

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caracteristici fizice |  |  |  |
| Minim 2 sertare de lucru |  |  |  |
| Brat pentru balon ventialtie manuala cu lungime de minim 50 cm |  |  |  |
| Roti cu diametru marit de minim 12 cm cu sistem de franare individuala |  |  |  |
| Mixer gaze controlat mecanic |  |  |  |
| Posibilitate de conectare si controlare a pompelor de perfuzie |  |  |  |
| Dimensiuni aproximative (±5%): - 140 cm inaltime - 75 cm latime - 75 cm adancime Greutate: maxim 110 kg (fara vapoarizoare) |  |  |  |
| Caracteristicile ventilatorului |  |  |  |
| Moduri de ventilatie: - Manual/Ventilatie Spontana/ CPB - Ventilatie cu control in volum si compensare de volum (VCV) cu functie PLV - Ventilatie cu control in presiune (PCV) - Ventilatie cu control in presiune cu volum garantat (PCV-VG) - Ventilatie sincronizata intermitenta cu control in volum (SIMV-Volume) – optional - Ventilatie sincronizata intermitenta cu control in presiune (SIMV-Pressure) - optional - Ventilatie cu suport in presiune (PS) cu back-up de apnee - CPAP cu suport in presiune (CPAP/PS) – optional |  |  |  |
| PARAMETRII VENTILATORULUI |  |  |  |
| - Interval volum tidal: minim 10 - 1500 ml |  |  |  |
| - Interval presiune (Pinsp): minim 3 - 80 cmH O |  |  |  |
| - Plimit: minim 10 -100 cmH2O |  |  |  |
| - ΔPsupp: 0,3 - 60 cmH2O |  |  |  |
| - Rata respiratorie: minim 2 - 100 bpm |  |  |  |
| - Raport I:E: 4:1 - 1:10 |  |  |  |
| - Tpause: OFF; minim 5-60% |  |  |  |
| - Tinsp: minim 0.2-10 s |  |  |  |
| - Tslope: minim 0.0 – 2.0 s |  |  |  |
| - Apnea I:E minim 4:1 – 1:10 |  |  |  |
| - ΔPapnea : minim: 3 - 60 cmH2O |  |  |  |
| - Fereastra trigger: minim 5%-90% |  |  |  |
| - Flow trigger: minim 0.2- 15 L/min |  |  |  |
| - Pressure trigger: de la -20 pana la -1 |  |  |  |
| PEEP: - Tip: Integrat,controlat electronic - Interval: Dezactivat, 2 la 50 cmH2O |  |  |  |
| Performanta ventilatorului - Consum maxim de gaz: 180 L/min |  |  |  |
| Parametri monitorizati |  |  |  |
| - Minut volum: 0 - 100 L/min |  |  |  |
| - Volum tidal: 0 - 3000 ml/min |  |  |  |
| - FiO2: 18% - 100% |  |  |  |
| - Presiune de platou: -20 - 120 cmH O |  |  |  |
| - Raport I:E 50:1 - 1:50 |  |  |  |
| - Rata respiratie: 0 - 150 bpm |  |  |  |
| - PEEP: 0 - 70 cmHO |  |  |  |
| - Rezistenta: 0 - 600 cmH O/(L/s) |  |  |  |
| - Complianta: 0 - 300 ml/cmH O |  |  |  |
| Trenduri grafice |  |  |  |
| Trenduri informative pentru ultimele 48 ore |  |  |  |
| Stocarea și înregistrarea datelor |  |  |  |
| - Minim 10 000 evenimente alarma |  |  |  |
| - Minim 10 profile personalizabile |  |  |  |
| Ecranul ventilatorului |  |  |  |
| - Tip display: Ecran capacitiv cu touchscreen |  |  |  |
| - Dimensiune display: 12.1 inch |  |  |  |
| - Rezolutie: 1280 x 1080 |  |  |  |
| - Ecran display configurabil |  |  |  |
| - Afisarea pe display a setarilor si alarmelor parametrilor (incluzand RR, I/E ratio, Volum Tidal, Minut volum, PEEP, Pmean, Ppeak, - Pplat si concentratie Oxygen, EtCO2 , N2O, Concetratie gaz anestezic) |  |  |  |
| - Unde afisate: P-T, F-T, V-T, CO2, O2, Agent anestezic si N2O |  |  |  |
| - Spirometry loops: P-V, F-V and F-P |  |  |  |
| - Timer: Afisat pe ecran |  |  |  |
| Porturi comunicare |  |  |  |
| - RS-232C |  |  |  |
| - Ethernet (RJ-45) |  |  |  |
| - USB – minim 2 porturi |  |  |  |
| - HDMI |  |  |  |
| Vaporizor |  |  |  |
| - Vaporizor dedicat pentru Sevofluran/Isofluran/Halothan/Desfluran |  |  |  |
| - Sistem de prindere tip Selectatec cu functie de blocare |  |  |  |
| Posibilitatea de a adauga unul sau mai multe module dupa cum urmeaza: |  |  |  |
| Modul monitorizare gaze anestezice |  |  |  |
| - Gaze monitorizate: CO2, N2O, Halothane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane |  |  |  |
| - Timp incalzire senzor: 45s |  |  |  |
| - Rata absorbtie mostra: - Adu/Ped: 150, 180, 200 ml/min - Neo: 100, 110, 120 ml/min |  |  |  |
| - Interval masurare: - CΟ2 : 0% ~ 30% - O /N2O: 0% ~ 100% |  |  |  |
| Monitorizare CO2 - optional |  |  |  |
| - Tip modul: side-stream |  |  |  |
| - Interval masurare CO2: 0 – 150 mmHG |  |  |  |
| - Acuratete CO2: ± 2mmHg |  |  |  |
| - Interval masurare O2: 0 – 100 % |  |  |  |
| - Acuratete O2: ± 1 % |  |  |  |
| Specificatii electrice |  |  |  |
| 220-240 V/AC, 50/60 Hz, 8A |  |  |  |
| Pana la 3 prize auxiliare (3A fiecare, total 5A) |  |  |  |
| Functionare pe acumulator: minim 120 min |  |  |  |
| Tip acumulator: Acumulator litiu ion ,minim 10.8 VDC, 5,2 Ah |  |  |  |
| In caz de intrerupere electricitate sau defectarea sursei de alimentare, aparatul functioneaza la parametrii normali |  |  |  |
| Specificatii pneumatice |  |  |  |
| Aparatul sa aiba AGCO in configuratie |  |  |  |
| Aparatul sa functioneze cu O2,N2O si Aer |  |  |  |
| Interval presiune la intrarea in aparat: 280 - 600 kPa |  |  |  |
| Tip conector: NIST, DISS |  |  |  |
| Existenta unei turbine / compressor care sa permita ventilarea pacientului in absenta oricarui alt gaz motor - OPTIONAL |  |  |  |
| Control O2 |  |  |  |
| Alarma de livrare gaze: < 220.6 kPa |  |  |  |
| O2 Flush: 25 ~ 75 L/min |  |  |  |
| Flowmetru auxiliar - optional - Flowmetru auxiliar O2 - Interval: 0 ~ 15 L/min - High Flow Nasal Cannula - Interval: 2 – 60 L/min |  |  |  |
| Specificatii circuit respirator |  |  |  |
| Circuit respirator circular cu functie de ACGO |  |  |  |
| Canistra pentru absorbtia de CO2 cu capacitate de maxim 1500ml |  |  |  |
| Complianta sistemului: in mod ventilatie manuala: < 2ml/cmH2O |  |  |  |
| Rezistenta expir : < 6.0 cmH2O @ 60L/min Rezistenta inspire : < 6.0 cmH2O @ 60L/min Leakage < 50 ml @ 3kPa |  |  |  |
| Trebuie să existe un sistem de încălzire integrat pentru intreg circuitul respirațor: minim 31 grade C |  |  |  |
| Comutator intre ventilatia manuala si cea mecanica de tip bistabil |  |  |  |
| Valva APL cu interval de comanda intre 5 si 70 cmH20 |  |  |  |
| Întregul sistem de respirație trebuie să fie autoclavabil (134 ℃), inclusiv senzorii de debit |  |  |  |
| Sistem de absorbtie AGSS |  |  |  |
| De tip pasiv sau active (flux ridicat sau flux scazut) cu o rata de absorbtie cuprinsa intre 75 si 105 l/min pentru flux ridicat si 25 si 50 l/min pentru flux scazut |  |  |  |
| Regulator aspiratie tip Venturi |  |  |  |
| Sursa gazului:Aer din sursa gazului aparatului anestezic |  |  |  |
| Flux maxim: > 25 L/min |  |  |  |
| Vacuum: > 50 kPa |  |  |  |
| Regulator aspiratie de tip Continuu - optional |  |  |  |
| Vacuum maxim: > 65kPa Debit maxim: > 40 l/min |  |  |  |
| Monitor pacient destinat pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici, ecran LED de minim 12 inch cu rezolutie de minim 1280 x 800 pixeli, interfata usor de utilizat |  |  |  |
| Display cu afisaj de pana la 10 forme de unda si cu posibilitate de conectare a unui display extern |  |  |  |
| Parametrii monitorizati : EKG (inclusiv segmentul ST si aritmia), impedanta respiratorie, NIBP cu masurare oscilometrica (presiune sistolica, diastolica si medie), temperatura, SpO2 |  |  |  |
| Alimentare cu energie electrica :100-240 V- 50/ 60 Hz |  |  |  |
| Perioada de operare a bateriei: pana la 4.5 ore cu un acumulator sau 10 ore cu doi acumulatori; Timp de incarcare de pana la 3.5 ore (cand monitorul este inchis) cu un acumulator sau pana la 7 ore (cand monitorul este inchis) cu doi acumulatori |  |  |  |
| Protocol de comunicare wi-fi cu doua benzi 2.4 si 5 GHz |  |  |  |
| Interfete de comunicare: - VGA - RJ45 (retea) - 2xUSB 2.0 - Conector iesire multifunctional (iesire ECG, nurse call si semnale sincronizare defibrilator) |  |  |  |
| Printare - optional - Imprimanta termica cu pana la 3 linii - Suport pentru imprimanta de retea |  |  |  |
| Parametri monitorizati: |  |  |  |
| EKG - 3 derivatii I, II, III - 5 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - 6 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb - 12 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 pana la V6 - Monitorizarea si analiza segmentului ST si QT - Interval ritm cardiac: 0–300 bpm pentru adulti si 10-350 bmp pentru neonat si pediatric |  |  |  |
| - Protectie la defibrilare pana la 5000V |  |  |  |
| Impedanta respiratorie: - Interval respiratie: 0–200 bpm |  |  |  |
| NIBP: - Tehnica de masurare oscilometrica - Mod de operare: Manual, Auto, STAT, Secvență, Ceas - Parametri: sistolic, diastolic, mediu |  |  |  |
| Temperatura: - 1 sau 2 canale |  |  |  |
| SpO2: - Domeniu: 0-100% - Rezolutie: 1% - Rata puls : 20-300 bpm - Algoritm de masurare ce nu este influentat cu miscarile pacientului |  |  |  |
| - IBP – optional Canale: pana la 2 canale Interval masurare: -50 pana la 360 mmHg Acuratete: ±1 mmHg sau ±2 % |  |  |  |
| - CO – optional Metoda: termodilutie Interval: 0.1 l/min pana la 20 l/min Acuratete: ±0.1 L/min sau ±5% |  |  |  |
| CO2 – optional Posibilitate de masurare prin 3 metode distincte ( sidestream, mainstream, microstream) |  |  |  |
| Salvarea datelor: - Date trend: pana la 2400 ore - Evenimente alarma: pana la 5000 evenimente și formele de unda asociate - Evenimente Arr: pana la 128 evenimente Arr. și formele de unda asociate - NIBP: pana la 5000 masuratori - Forme de undă: pana la 120 ore forme de undă full disclosure |  |  |  |
| Functii speciale: - Loc de depozitare pentru accesorii inclus in carcasa monitorului de functii vitale - Mod de training - GCS - EWS - Rezumat de pana la 24 ore - Protectie la cadere - Rezistenta la apa cu standard minim IPX1 - Carcasa rezistenta la imbatranire si ingalbenire cu design conceput fara ventilator incorporat fara contaminare incrucisata |  |  |  |
| Alarme: - Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culoare in functie de prioritate - Prioritatea alarmelor sa depinda de cauza si durata alarmei. Prioritatea sa creasca odata cu durata si in functie de semnificatia fiziologica. |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| Scolarizarea personalului medical si tehnic. |  |  |  |