DENUMIRE: SERVER DE GESTIONARE A DATELOR MEDICALE (HARDWARE + SOFTWARE)

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1, Unitate centrala – 1 buc. |  |  |  |
| 2. Statie centrala monitorizare – 2 buc |  |  |  |
| 3. Statie vizualizare date medicale pacienti – 3 buc |  |  |  |
| 4. Set accesorii si consumabile – 1 set. |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| 1. UNITATE CENTRALA |  |  |  |
| Serverul de gestionare a datelor medicale este destinat colectarii si monitorizarii centralizate a parametrilor vitali proveniti de la cat mai multe dintre echipamentele medicale ce intra in componenta Platformei integrate de monitorizare: - Monitor functii vitale complex cu conectivitate WiFi - Monitor functii vitale standard cu conectivitate WiFi - Monitoare functii vitale transport cu conectivitate WiFi - Monitoare semne vitale portabile cu conectivitate WiFi - Sistem monitorizare wireless de tip "bratara" - Echipament telemetrie cu geolocalizare - Defibrilator cu monitorizare date pacient si conectivitate WiFi - Defibrilator extern automat cu conectivitate WiFi - EKG 12 canale cu conectivitate WiFi -Ventilator de transport cu conectivitate WiFi - Ecograf portabil cu 3 sonde - Link injectomate cu 2 injectomate si 2 infuzomate - Statie andocare injectomate/infuzomate 4 posturi cu conectivitate WiFi - Injectomate cu conectivitate la statiile de andocare - Infuzomate cu conectivitate la statiile de andocare Echipamentele trebuie sa poata fi conectate la reteaua clinica atat prin retele wireless cat si prin retele cu cabluri |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa includa o statie centrala cu capabilitati de vizualizare, stocare, imprimare si revizuire a datelor clinice ale pacientilor. |  |  |  |
| Sistemul de monitorizare centralizata trebuie sa suporte monitorizarea simultana a minimum 128 de pacienti prin afisarea individuala a minimum 64 de sectoare pe ecran. |  |  |  |
| Statia de lucru trebuie sa suporte functionarea exclusiva si neexclusiva ca aplicatie normala. De exemplu, daca server-ul central intra in avarie, statia de lucru sa fie capabila sa intre in modul Statie Centrala si sa poata stoca, vizualiza si controla monitoarele de functii vitale pana la repunerea in functiune a server-ului central. |  |  |  |
| Top of Form Posibilitate de conectare a pana la 4 ecrane. Sa poata afisa simultan 64 de pacienti pe un singur ecran si vizualiza pana la 12 forme de unda in fereastra individuala a pacientului selectat.Bottom of Form |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte ecrane tactile si rezolutii multiple, inclusiv 4K. |  |  |  |
| Trebuie sa permita instalarea, configurarea, gestionarea si lansarea de aplicatii terte direct din interfata de utilizator a Statiei Centrale si a statiilor de lucru. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa asigure integrarea cu diverse dispozitive medicale, inclusiv defibrilatoare/monitoare, transmitatoare de telemetrie, echipamente de monitorizare la distanta a pacientilor (atat in afara spitalului, in timpul transportului intre unitati de tratament, cat si la domiciliu), pompe de infuzie, ecografe, ventilatoare si aparate de anestezie ale producatorului. Va rugam sa atasati lista dispozitivelor compatibile. |  |  |  |
| Trebuie sa permita monitorizarea video (camere de supraveghere) a pacientilor prin integrarea cu un modul dezvoltat de acelasi producator sau cu software tert, dar pe acelasi ecran si din aceeasi interfata de utilizator. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita exportarea datelor catre sisteme terte fara costuri aditionale pentru unitatea spitaliceasca. De specificat tehnologia, protocolul de comunicare si modalitatea tehnica de implementare a acestei capabilitati. |  |  |  |
| Trebuie sa fie compatibil cu sistemele de management al alarmelor, fie ca parte integrata a aceleiasi solutii a producatorului, fie ca parte a unei solutii de la alt producator insa de specificat numele producatorului, numele solutiei. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa poata prelua date de la alte dispozitive, precum forme de unda, parametrii numerici, bucle si alarme. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita posibilitatea de revizuire a parametrilor monitorizati de pe dispozitive mobile, precum telefon, tableta si laptop. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie capabil sa comunice cu serverele ADT pentru a obtine informatii despre pacienti din HIS. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa poata gestiona autentificarea utilizatorilor prin parole si permisiuni de acces, permitand configurarea autorizarii pentru vizualizarea paturilor de pacienti. |  |  |  |
| Trebuie sa ofere functionalitati de configurare a modului de afisare si a parametrilor de alarma pentru fiecare pacient. |  |  |  |
| Parametri si forme de unda |  |  |  |
| Minim parametrii monitorizati: -HR -ST - PVCS - QT/QTc - RR - SpO2 - PR - NIBP - TEMP - IBP - CO - EtCO2 - Multi-gas - O2 - N2O - CCO - ScVO2 - ICG - RM - BIS - EEG - NMT - rSO2 - Starea pompei, parametri din integrare |  |  |  |
| Forme de unda monitorizate: - ECG - Pleth - Resp - CO2 - IBP - O2, - N2O - Agent - ICG - RM - BIS - pArt/pCVP - EEG |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa integreze functionalitatea de analiza a variatiei frecventei cardiace. |  |  |  |
| Telemetrie ECG |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie capabil sa declanseze alarme atunci cand dispozitivele de telemetrie se deplaseaza in afara ariei autorizate. |  |  |  |
| Trebuie sa permita importul informatiilor despre punctele de acces WiFi (AP - Access Points) pentru monitorizarea zonei de miscare a pacientilor cu dispozitive portabile sau in timpul transportului pacientilor critici in interiorul spitalului. |  |  |  |
| Revizuire |  |  |  |
| Evenimente: Cele mai recente 1000 de evenimente, inclusiv numele parametrului si forma de unda de 16 secunde inainte si dupa declansarea unei alarme. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita vizualizarea trendurilor pe termen lung, cu o capacitate de stocare a datelor de minim 240 de ore pentru: - trenduri tabelare si grafice pentru toti parametrii - forme de unda si forme de unda comprimate revizualizare a ST |  |  |  |
| NIBP: Cele mai recente 1000 de masuratori NIBP |  |  |  |
| C.O.: Cele mai recente 720 de masuratori C.O |  |  |  |
| OxyCRG: Cele mai recente 48 de ore de OxyCRG |  |  |  |
| Revizuirea EKG cu 12 derivatii: Cele mai recente 720 de rezultate de analiza cu 12 derivatii, cu 12 forme de unda de analiza pentru fiecare rezultat. |  |  |  |
| Revizuirea istorica: Datele a cel putin 200 de pacienti externati |  |  |  |
| Minitendinte: Cele mai recente 8 ore pentru toti parametrii. |  |  |  |
| Raportari |  |  |  |
| Trebuie sa ofere posibilitati de export electronic si tiparire a datelor istorice ale pacientilor si a evenimentelor critice. |  |  |  |
| Raport de calcul renal, raport de interpretare EKG cu 12 derivatii, raport de statistici de aritmii, raport de tendinte tabelare, raport de evenimente, raport de tendinte grafice, raport de dezvaluire completa general, raport de calcul hemodinamic, raport de calcul al ventilatiei, raport de tiparire la alarma, raport de dezvaluire completa detaliat, raport EKG cu mai multe derivatii, raport QT, raport sumar EKG, raport de segmente de forme de unda, raport de calcul al oxigenarii, raport OxyCRG, raport EEG, raport CSA, raport tabel de titrare, raport in timp real, raport de auto-testare a defibrilatorului, raport de vizualizare a pacemaker-ului, raport sumar, raport Freeze, raport de limite de alarma. |  |  |  |
| Trebuie sa permita accesul la un sistem integrat sau oferit de terti (de mentionat producatorul, numele sistemului) care inregistreaza date despre volumul de utilizare al fiecarui echipament conectat la sistem. Trebuie sa faciliteze generarea de rapoarte referitoare la modul de utilizare, volumul de incarcare si utilizare pentru fiecare echipament si categorie de echipamente, alarme tehnice si rezultatele auto-verificarii (technical self-check) echipamentelor. |  |  |  |
| SECURITATE |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte criptarea SSL si autentificarea pe baza de certificat digital pentru toate comunicatiile de retea. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie compatibil cu diverse sisteme de operare, inclusiv Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, si Windows Server 2019. |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie compatibil cu: - cerintele de siguranta IEC 60950 pentru echipamente IT - IEC 60601-1 pentru echipamente electrice medicale. |  |  |  |
| MODUL WEB |  |  |  |
| Sistemul va include un modul web care ofera personalului medical flexibilitatea de a accesa datele pacientilor de la distanta prin intermediul unui browser, fara a fi necesara instalarea unei aplicatii pe dispozitiv sau configurarea acestuia intr-un mod special pentru a permite accesul la informatiile pacientului. |  |  |  |
| Accesul sa fie securizat si se realizat pe baza de utilizator si parola, cu suport SSL. |  |  |  |
| Conectivitate: Sa permita monitorizarea simultana a minim 1.200 de pacienti. |  |  |  |
| Acces utilizatori: Sistemul sa permita pana la 128 de persoane conectate in paralel pentru a vizualiza informatiile clinice. |  |  |  |
| Implementare: Sistemul sa poate fi instalat atat pe servere fizice, cat si pe masini virtuale |  |  |  |
| Sa permita minim aceste scenarii de utilizare: - Acces prin client web: Utilizatorii se autentifica intr-un browser web pentru a monitoriza in timp real semnele vitale ale pacientilor - Integrare prin API: Sistemele terte pot accesa datele despre semnele vitale ale pacientilor printr-un modul de comunicare API al aplicatiei |  |  |  |
| Scenarii de afisare: - Ecrane mari: Sa poata afisa detaliat semnele vitale ale unui pacient pe browsere PC, televizoare sau ecrane mari (in format orizontal). - Vizualizare pentru mai multi pacienti concomitent: Afiseaza datele sumare ale mai multor pacienti, oferind o imagine de ansamblu asupra starii acestora la nivel de departament sau spital. - Dispozitive mobile: Sa permita afisarea detaliata a datelor unui pacient pe dispozitive mobile si integrarea cu mini-aplicatii prin modulul API mentionat anterior. |  |  |  |
| MODUL GESTIONARE ALARME |  |  |  |
| Sistemul va include un modul care gestioneaza alarmele si le distribuie in timp real catre dispozitivele mobile de tip smartphone ale personalului medical. Dispozitivele mobile trebuie sa fie compatibile cu sistemele de operare Android si iOS. |  |  |  |
| Acces & Autentificare: - Sistemul trebuie sa permita conectarea simultana a pana la 512 de pacienti si 200 de clienti (dispozitive mobile ale personalului medical). - Autentificarea trebuie sa poata fi gestionata printr-o librarie de utilizatori administrata local si printr-un sistem LDAP dezvoltat de producator sau open-source. Sincronizare timp & Testare retea: - Sistemul trebuie sa dispuna de posibilitatea de a sincroniza timpul (data si ora) utilizand servicii NTP la cel putin fiecare 30 de minute. - Sa includa o functie Network Test pentru verificarea conectivitatii. |  |  |  |
| Configurare mobila & Alarme: - Posibilitatea setarii sistemului astfel incat dispozitivele mobile sa necesite activare inainte de utilizare. - Sa permita atribuirea alarmelor pe departamente, cu trei grupuri prestabilite: Critic, Serios si Tehnic (modificabile). - Pentru confidentialitatea pacientilor, sistemul trebuie sa permita ascunderea numelui acestora. |  |  |  |
| Securitate & Control acces: - Sistemul trebuie sa dispuna de functia de deconectare automata, care se activeaza dupa o perioada de inactivitate. - Generarea si utilizarea unui cod de verificare pentru fiecare dispozitiv mobil nou inainte de autentificare in sistem. - Posibilitatea de a activa sau dezactiva functia de captura de ecran pentru dispozitivele mobile din serverul central al aplicatiei. |  |  |  |
| Configurare sunet alarma: - Sistemul trebuie sa permita configurarea modurilor de sunet pentru alarma: ISO (intervale configurabile) sau Personalizat (fisiere audio definite de utilizator). |  |  |  |
| Modul Statistica Alarme: - Sa permita gestionarea si urmarirea alarmelor, precum si generarea de rapoarte per departament. |  |  |  |
| 2, STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE |  |  |  |
| Statia centrala de monitorizare trebuie sa preia datele de pacient din serverul de gestionare a datelor medicale la nivel de spital si transmite modificarile catre respectivul server pentru a se asigura continuitatea transmiterii datelor pacientilor cand acestia sunt transferati intre departamente |  |  |  |
| Statie centrala trebuie sa prezinte capabilitati de vizualizare, stocare, imprimare si revizuire a datelor clinice ale pacientilor |  |  |  |
| Statia centrala de monitorizare trebuie sa suporte monitorizarea simultana a minimum 64 de pacienti prin afisarea individuala a minimum 64 de sectoare pe ecran |  |  |  |
| Statia de lucru trebuie sa suporte functionarea exclusiva si neexclusiva ca aplicatie normala. De exemplu, daca server-ul central intra in avarie, statia de lucru sa fie capabila sa intre in modul Statie Centrala si sa poata stoca, vizualiza si controla monitoarele de functii vitale pana la repunerea in functiune a server-ului central |  |  |  |
| Top of Form Posibilitate de conectare a pana la 4 ecrane. Poate afisa simultan 64 de pacienti pe un singur ecran si vizualiza pana la 12 forme de unda in fereastra individuala a pacientului selectatBottom of Form |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte ecrane tactile si rezolutii multiple, inclusiv 4K |  |  |  |
| Trebuie sa includa capabilitati de vizualizare, stocare, imprimare si revizuire a datelor clinice ale pacientilor |  |  |  |
| Trebuie sa permita instalarea, configurarea, gestionarea si lansarea de aplicatii terte direct din interfata de utilizator a Statiei Centrale si a statiilor de lucru |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa asigure integrarea cu diverse dispozitive medicale, inclusiv defibrilatoare/monitoare, transmitatoare de telemetrie, echipamente de monitorizare la distanta a pacientilor (atat in afara spitalului, in timpul transportului intre unitati de tratament, cat si la domiciliu), pompe de infuzie, ecografe, ventilatoare si aparate de anestezie ale producatorului. Va rugam sa atasati lista dispozitivelor compatibile |  |  |  |
| Trebuie sa permita monitorizarea video (camere de supraveghere) a pacientilor prin integrarea cu un modul dezvoltat de acelasi producator sau cu software tert, dar pe acelasi ecran si din aceeasi interfata de utilizator |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita exportarea datelor catre sisteme terte fara costuri aditionale pentru unitatea spitaliceasca. De specificat tehnologia, protocolul de comunicare si modalitatea tehnica de implementare a acestei capabilitati |  |  |  |
| Trebuie sa fie compatibil cu sistemele de management al alarmelor, fie ca parte integrata a aceleiasi solutii a producatorului, fie ca parte a unei solutii de la alt producator insa de specificat numele producatorului, numele solutiei |  |  |  |
| Sistemul poate prelua date de la alte dispozitive, precum forme de unda, parametrii numerici, bucle si alarme |  |  |  |
| Posibilitate de revizuire a parametrilor monitorizati de pe dispozitive mobile, precum telefon, tableta si laptop |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie capabil sa comunice cu serverele ADT pentru a obtine informatii despre pacienti din HIS |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa poata gestiona autentificarea utilizatorilor prin parole si permisiuni de acces, permitand configurarea autorizarii pentru vizualizarea paturilor de pacienti |  |  |  |
| Trebuie sa ofere functionalitati de configurare a modului de afisare si a parametrilor de alarma pentru fiecare pacient |  |  |  |
| Parametri si forme de unda |  |  |  |
| Minim parametrii monitorizati: HR, ST, PVCS, QT/QTc, RR, SpO2, PR, NIBP, TEMP, IBP, CO, EtCO2, Multi-gas, O2, N2O, CCO, ScVO2, ICG, RM, BIS, EEG, NMT, rSO2, Starea pompei, parametri din integrare |  |  |  |
| Forme de unda monitorizate: ECG, Pleth, Resp, CO2, IBP, O2, N2O, Agent, ICG,RM, BIS, pArt/pCVP, EEG |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa integreze functionalitatea de analiza a variatiei frecventei cardiace. |  |  |  |
| Telemetrie ECG |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie capabil sa declanseze alarme atunci cand dispozitivele de telemetrie se deplaseaza in afara ariei autorizate |  |  |  |
| Trebuie sa permita importul informatiilor despre punctele de acces WiFi (AP - Access Points) pentru monitorizarea zonei de miscare a pacientilor cu dispozitive portabile sau in timpul transportului pacientilor critici in interiorul spitalului |  |  |  |
| Revizuire |  |  |  |
| Evenimente: Cele mai recente 1000 de evenimente, inclusiv numele parametrului si forma de unda de 16 secunde inainte si dupa declansarea unei alarme |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita vizualizarea trendurilor pe termen lung, cu o capacitate de stocare a datelor de minim 240 de ore pentru: |  |  |  |
| - trenduri tabelare si grafice pentru toti parametrii |  |  |  |
| - forme de unda si forme de unda comprimate |  |  |  |
| - revizualizare a ST |  |  |  |
| NIBP: Cele mai recente 1000 de masuratori NIBP |  |  |  |
| C.O.: Cele mai recente 720 de masuratori C.O |  |  |  |
| OxyCRG: Cele mai recente 48 de ore de OxyCRG |  |  |  |
| Revizuirea EKG cu 12 derivatii: Cele mai recente 720 de rezultate de analiza cu 12 derivatii, cu 12 forme de unda de analiza pentru fiecare rezultat |  |  |  |
| Revizuirea istorica: Datele a cel putin 200 de pacienti externati |  |  |  |
| Minitendinte: Cele mai recente 8 ore pentru toti parametrii |  |  |  |
| Raportari |  |  |  |
| Trebuie sa ofere posibilitati de export electronic si tiparire a datelor istorice ale pacientilor si a evenimentelor critice |  |  |  |
| Raport de calcul renal, raport de interpretare EKG cu 12 derivatii, raport de statistici de aritmii, raport de tendinte tabelare, raport de evenimente, raport de tendinte grafice, raport de dezvaluire completa general, raport de calcul hemodinamic, raport de calcul al ventilatiei, raport de tiparire la alarma, raport de dezvaluire completa detaliat, raport EKG cu mai multe derivatii, raport QT, raport sumar EKG, raport de segmente de forme de unda, raport de calcul al oxigenarii, raport OxyCRG, raport EEG, raport CSA, raport tabel de titrare, raport in timp real, raport de auto-testare a defibrilatorului, raport de vizualizare a pacemaker-ului, raport sumar, raport Freeze, raport de limite de alarma |  |  |  |
| Trebuie sa permita accesul la un sistem integrat sau oferit de terti (de mentionat producatorul, numele sistemului) care inregistreaza date despre volumul de utilizare al fiecarui echipament conectat la sistem. Trebuie sa faciliteze generarea de rapoarte referitoare la modul de utilizare, volumul de incarcare si utilizare pentru fiecare echipament si categorie de echipamente, alarme tehnice si rezultatele auto-verificarii (technical self-check) echipamentelor |  |  |  |
| SECURITATE |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte criptarea SSL si autentificarea pe baza de certificat digital pentru toate comunicatiile de retea |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie compatibil cu diverse sisteme de operare, inclusiv Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, si Windows Server 2019 |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie compatibil cu cerintele de siguranta IEC 60950 pentru echipamente IT si IEC 60601-1 pentru echipamente electrice medicale |  |  |  |
| Sistemul sa permita instalarea mai multor puncte de vizualizare in timp real a functiilor vitale ale pacientului, control a echipamentelor si modificare a datelor demografice ale pacientului si revizuire istoricului clinic |  |  |  |
| Aceste puncte de lucru tip Work Station sa afiseze si sa gestioneze datele pacientilor de la Server-ul Principal al sistemului |  |  |  |
| La aceste puncte de lucru sa se permita introducerea/modificarea informatiilor demografice ale pacientilor, configurarea limitelor si prioritatilor alarmelor, precum si externarea pacientilor (in functie de permisiuni) |  |  |  |
| Aceste puncte de lucru sa poata rula in doua moduri: Exclusiv: ocupa intregul sistem de operare, iar ecranul ramane maximizat. Alte aplicatii pot rula doar daca sunt adaugate in meniul System Setup Non-exclusiv: poate fi maximizat, minimizat sau redimensionat. Daca este in fundal, va fi readus in fata la aparitia unei alarme |  |  |  |
| 3. STATIE VIZUALIZARE DATE MEDICALE PACIENTI |  |  |  |
| Statia de vizualizare date medicale sa poata fi conectata la serverul de gestionare al datelor medicale si sa permita vizualizarea pacientilor care au fost alocati prin respectiva statie. Sa afiseze datele existente in statia centrala de monitorizare, fara a permite modificarea sau operarea datelor de pacient |  |  |  |
| Statia de vizualizare trebuie sa prezinte capabilitati de vizualizare a datelor clinice ale pacientilor |  |  |  |
| Statia de vizualizare trebuie sa suporte functionarea exclusiva si neexclusiva ca aplicatie normala. De exemplu, daca server-ul central intra in avarie, statia de lucru sa fie capabila sa intre in modul Statie Centrala si sa poata stoca, vizualiza si controla monitoarele de functii vitale pana la repunerea in functiune a server-ului central |  |  |  |
| Top of Form Posibilitate de conectare a pana la 4 ecrane. Poate afisa simultan 64 de pacienti pe un singur ecran si vizualiza pana la 12 forme de unda in fereastra individuala a pacientului selectatBottom of Form |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte ecrane tactile si rezolutii multiple, inclusiv 4K |  |  |  |
| Trebuie sa includa capabilitati de vizualizare, stocare, imprimare si revizuire a datelor clinice ale pacientilor |  |  |  |
| Trebuie sa permita instalarea, configurarea, gestionarea si lansarea de aplicatii terte direct din interfata de utilizator a Statiei Centrale si a statiilor de lucru |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa asigure integrarea cu diverse dispozitive medicale, inclusiv defibrilatoare/monitoare, transmitatoare de telemetrie, echipamente de monitorizare la distanta a pacientilor (atat in afara spitalului, in timpul transportului intre unitati de tratament, cat si la domiciliu), pompe de infuzie, ecografe, ventilatoare si aparate de anestezie ale producatorului. Va rugam sa atasati lista dispozitivelor compatibile |  |  |  |
| Trebuie sa permita monitorizarea video (camere de supraveghere) a pacientilor prin integrarea cu un modul dezvoltat de acelasi producator sau cu software tert, dar pe acelasi ecran si din aceeasi interfata de utilizator |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita exportarea datelor catre sisteme terte fara costuri aditionale pentru unitatea spitaliceasca. De specificat tehnologia, protocolul de comunicare si modalitatea tehnica de implementare a acestei capabilitati |  |  |  |
| Trebuie sa fie compatibil cu sistemele de management al alarmelor, fie ca parte integrata a aceleiasi solutii a producatorului, fie ca parte a unei solutii de la alt producator insa de specificat numele producatorului, numele solutiei |  |  |  |
| Sistemul poate prelua date de la alte dispozitive, precum forme de unda, parametrii numerici, bucle si alarme |  |  |  |
| Posibilitate de revizuire a parametrilor monitorizati de pe dispozitive mobile, precum telefon, tableta si laptop |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie capabil sa comunice cu serverele ADT pentru a obtine informatii despre pacienti din HIS |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa poata gestiona autentificarea utilizatorilor prin parole si permisiuni de acces, permitand configurarea autorizarii pentru vizualizarea paturilor de pacienti |  |  |  |
| Trebuie sa ofere functionalitati de configurare a modului de afisare si a parametrilor de alarma pentru fiecare pacient |  |  |  |
| Parametri si forme de unda |  |  |  |
| Minim parametrii monitorizati: HR, ST, PVCS, QT/QTc, RR, SpO2, PR, NIBP, TEMP, IBP, CO, EtCO2, Multi-gas, O2, N2O, CCO, ScVO2, ICG, RM, BIS, EEG, NMT, rSO2, Starea pompei, parametri din integrare |  |  |  |
| Forme de unda monitorizate: ECG, Pleth, Resp, CO2, IBP, O2, N2O, Agent, ICG,RM, BIS, pArt/pCVP, EEG |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa integreze functionalitatea de analiza a variatiei frecventei cardiace. |  |  |  |
| Telemetrie ECG |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie capabil sa declanseze alarme atunci cand dispozitivele de telemetrie se deplaseaza in afara ariei autorizate. |  |  |  |
| Trebuie sa permita importul informatiilor despre punctele de acces WiFi (AP - Access Points) pentru monitorizarea zonei de miscare a pacientilor cu dispozitive portabile sau in timpul transportului pacientilor critici in interiorul spitalului |  |  |  |
| Revizuire |  |  |  |
| Evenimente: Cele mai recente 1000 de evenimente, inclusiv numele parametrului si forma de unda de 16 secunde inainte si dupa declansarea unei alarme |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa permita vizualizarea trendurilor pe termen lung, cu o capacitate de stocare a datelor de minim 240 de ore pentru: |  |  |  |
| - trenduri tabelare si grafice pentru toti parametrii |  |  |  |
| - forme de unda si forme de unda comprimate |  |  |  |
| - revizualizare a ST |  |  |  |
| NIBP: Cele mai recente 1000 de masuratori NIBP |  |  |  |
| C.O.: Cele mai recente 720 de masuratori C.O |  |  |  |
| OxyCRG: Cele mai recente 48 de ore de OxyCRG |  |  |  |
| Revizuirea EKG cu 12 derivatii: Cele mai recente 720 de rezultate de analiza cu 12 derivatii, cu 12 forme de unda de analiza pentru fiecare rezultat |  |  |  |
| Revizuirea istorica: Datele a cel putin 200 de pacienti externati |  |  |  |
| Minitendinte: Cele mai recente 8 ore pentru toti parametrii |  |  |  |
| Raportari |  |  |  |
| Trebuie sa ofere posibilitati de export electronic si tiparire a datelor istorice ale pacientilor si a evenimentelor critice |  |  |  |
| Raport de calcul renal, raport de interpretare EKG cu 12 derivatii, raport de statistici de aritmii, raport de tendinte tabelare, raport de evenimente, raport de tendinte grafice, raport de dezvaluire completa general, raport de calcul hemodinamic, raport de calcul al ventilatiei, raport de tiparire la alarma, raport de dezvaluire completa detaliat, raport EKG cu mai multe derivatii, raport QT, raport sumar EKG, raport de segmente de forme de unda, raport de calcul al oxigenarii, raport OxyCRG, raport EEG, raport CSA, raport tabel de titrare, raport in timp real, raport de auto-testare a defibrilatorului, raport de vizualizare a pacemaker-ului, raport sumar, raport Freeze, raport de limite de alarma |  |  |  |
| Trebuie sa permita accesul la un sistem integrat sau oferit de terti (de mentionat producatorul, numele sistemului) care inregistreaza date despre volumul de utilizare al fiecarui echipament conectat la sistem. Trebuie sa faciliteze generarea de rapoarte referitoare la modul de utilizare, volumul de incarcare si utilizare pentru fiecare echipament si categorie de echipamente, alarme tehnice si rezultatele auto-verificarii (technical self-check) echipamentelor |  |  |  |
| SECURITATE |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte criptarea SSL si autentificarea pe baza de certificat digital pentru toate comunicatiile de retea |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa suporte LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie compatibil cu diverse sisteme de operare, inclusiv Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, si Windows Server 2019 |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa fie compatibil cu cerintele de siguranta IEC 60950 pentru echipamente IT si IEC 60601-1 pentru echipamente electrice medicale |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485. |  |  |  |
| Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de lunide la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani |  |  |  |
| Instruirea personalului medical si tehnic |  |  |  |