DENUMIRE: MONITOR FUNCTII VITALE STANDARD CU CONECTIVITATE WIFI
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE

(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	Monitor pacient destinat pentru monitorizarea continua, afisarea, revizuirea, stocarea, alarmarea si transferului parametrilor hemodinamici, cu ecran de min 15 inch si cu slot pentru minim 4 module.
	
	
	

	Posibilitate de a adauga un dispozitiv suplimentar, compact, wireless, ce permite integrarea tuturor cablurilor folosite in monitorizarea parametrilor hemodinamici de baza.
	
	
	

	Posibilitatea de a adauga optional, un rack cu pana la 8 sloturi de module disponibile, care se poate conecta cu monitorul printr-un simplu conector
	
	
	

	Monitorizarea parametrilor sa fie facuta prin modulele multiparametru si/sau module independente
	
	
	

	Modulele multiparametru sau cele independente sa se conecteze imediat la monitor si sa poata fi recunoscute imediat de catre monitor
	
	
	

	Modulele multiparametru sau cele independente sa poata fi utilizate de la un monitor la altul
	
	
	

	Display cu unghi de vizibilitate mare pana la 178 grade, luminozitate automata, interfata inteligenta din care 90% din operatiuni se fac in doi pasi, cu posibilitate de afisare pana la 8 forme de unda
	
	
	

	Parametri de baza monitorizati: EKG (inclusiv segmentul ST, aritmia si QT/QTc), impedanta respiratorie, NIBP cu masurare oscilometrica (presiune sistolica , diastolica si medie), temperatura, SpO2 incluzand  monitorizarea in timpul conditiilor de miscare a pacientului, presiune arteriala invaziva 
	
	
	

	Posibilitate de conectare a pompelor de infuzie, injectomatelor si ventilatoarelor printr-un simplu modul de conexiune.
	
	
	

	Alimentare cu energie electrica :240 V-  50/ 60 Hz
	
	
	

	Perioada de operare a bateriei: pana la 4 ore

Timp de incarcare de pana la 3 ore 
	
	
	

	Protocol de comunicare wi-fi cu doua benzi 2.4 si 5 GHz
	
	
	

	Interfete de comunicare:

DVI

RJ45(retea) 
USB 2.0

USB 3.0

HDMI

SMR

Nurse call

Intrare scanner cod de bare de tip 1D sau 2D

Suport pentru tastatura si mouse
	
	
	

	Printare: 

Echipamentul se poate conecta la o imprimanta de retea.

Optional: Echipamentul se poate configura cu imprimanta termica ce poate inregistra informatiile pacientului, masuratori si cu pana la 3 forme de unda
	
	
	

	Modul hemodinamic ce monitorizeaza urmatorii parametri:
	
	
	

	EKG:

Cu 3-,5-, 6-, sau 12- derivatii

Frecventa cardiaca – Interval de masurare: 10 - 300 bpm adult, si 15 – 350 bpm pediatric/neonatal

Monitorizarea si analiza segmentului ST si QT cu pana la 25 de clasificari

Analiza segmentului ST: -2.5 – 2.5 mV

Analiza QT QT/QTc: 200 – 800 ms

Analiza QT-HR: adult 15 – 150 bpm., pediatric/neonatal 15 – 180 bpm.
	
	
	

	Detectare pacer
	
	
	

	Functie inteligenta de detectare a firelor EKG 
	
	
	

	Functie ce analizeaza semnalul EKG si semnalul undei pletismograma pentru a masura HR/PR si analiza aritmia cat mai exact
	
	
	

	Protectie la defibrilare pana la 360J
	
	
	

	Cu posibilitate de afisare a algoritmului EKG pentru forma Glasgow
	
	
	

	IMPEDANTA RESPIRATORIE :

Interval respiratie : 0 – 200 resp./min.

Timp apnee: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s
	
	
	

	NIBP:

Tehnica de masurare oscilometrica

Mod de operare: manual, automat, STAT

Interval de masurare tensiune arteriala: 

 - adult: 15-260 mmHg

 - pediatric: 15-215 mmHg

 - neonatal: 15 – 125 mmHg

Timp maxim de masurare: 

 - adult/pediatric: 180s

 - neonatal: 90s 

Cu posibilitate de asistenta la punctia venoasa
	
	
	

	TEMPERATURA:

Masurare pana la 8 canale

Interval de masurare: 0-50 C

Tehnica de interpretare: rezistenta termica

Timp actualizare date: 1 sec
	
	
	

	SpO2:

Scalare automata a traseului pletismografic 

Tehnologie interpretare: Nellcor sau proprie

Interval de masurare  si afisare: 0 – 100 %

Cu posibilitate de afisare a indicatorului de perfuzie si afisare SpO2 dual
	
	
	

	IBP:

Monitorizare pana la 8 canale

Sensibilitate: 5μV/V/mmHg

Interval masurare: -50 la 370 mm Hg

Acuratete: +/- 1 mmHg sau +/- 2%
Rezolutie: 1 mmHg

Cu posibilitate de supraafisare a formelor de unda

Posibilitate de masurare a presiunii arteriale pulmonare
	
	
	

	Posibilitatea de a aduga optional unul sau mai multe module, dupa cum urmeaza:
	
	
	

	Modul masurare  debit cardiac (C.O.) - optional: 

Metoda masurare: termodilutie

Interval masurare C.O.: 0.1 la 20 L/min 

Temperatura sange: 23 pana la 43 ℃

Index cardiac: 0 pana la 27 ℃ 

Acuratete C.O.: ±5% sau ±0.1L/min, se ia in considerare valoarea mai mare
	
	
	

	Modul masurare debit cardiac continuu (PICCO) - optional: 

Metoda masurare: termodilutie transpulmonara

CCO 0.25 l/min la 25.0 l/min cu variatie de  ≤2% 

C.O. 0.25 l/min la 25.0 l/min cu variatie de  ≤2% 

GEDV 40 ml la 4800 ml cu variatie de  ≤3% 

SV 1 ml la 250 ml cu variatie de  ≤2% 

EVLW 10ml la 5000 ml cu variatie de  ≤6% 

ITBV 50ml la  6000 ml cu variatie de  ≤3%
	
	
	

	Modul monitorizare CO2 SideStream : 

Cu posibilitate de senzor O2 paramagnetic

CO2 rata flux: 120 ml/min (adult/pediatric)/90 ml/min (neonatal)/50 ml/min (capcana de apa de dimensiuni reduse)

Timp raspuns CO2: <5 s (adult/pediatric)/ < 4.5 s (neonate)

Timp apnee 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s
	
	
	

	Modul monitorizare CO2 Mainstream
	
	
	

	Modul monitorizare CO2 Microstream
	
	
	

	Modul monitorizare saturatie venoasa centrala de oxigen (ScvO2) - optional

Interval masurare 0 la 99%
	
	
	

	Modul monitorizare electroencefalograma (EEG) - optional

Posibilitate de monitorizare de pana la 4 canale

Posibilitate de montare a electrozilor in mod bipolar sau mod referential

Cu posibilitate de analiza a spectrului pentru SEF, MF, PPF, TF,SR, DELTA, THETA, ALFA si BETA

Cu posibilitate de afisare a trendurilor pentru DSA si CSA
	
	
	

	Modul monitorizare indice bispectral (BIS) - optional
Tehnica masurare: indice bispectral

BIS: 0 ~ 100

Impedanda: 0 la 999KOhm
	
	
	

	Modul CCO/SvO2 - optional

Cu posibilitate de interfata pentru montitoare Edwards Vigilance II sau Vigileo

Vigilance II: CCO, CCI, C.O., C.I., SV, SVI, SVR, SVRI, RVEF, EDV, EDVI, ESV,

ESVI, TB, SaO2, VO2, O2EI, DO2, ScvO2, SvO2, SQI.
Vigileo: CCO, CCI, SV, SVI, SVR, SVRI, ScvO2, SvO2.
	
	
	

	Modul masurare impedanta cardiografica (ICG) - optional

Tehnica masurare: bioimpedanta electrica toracica

Parametri monitorizati: ACI, VI, PEP, LVET, TFI, TFC, HR, C.O., C.I.,

SV, SVI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LCW, LCWI, LVSW, LVSWI, STR, VEPT.

Interval HR de la 44 la 185bpm

Interval C.O. de la 1.0 la 15l/min

Interval SV de la 5 la 250 ml
	
	
	

	Modul masurare respiratie mecanica (RM) - optional

Senzor de flux cu masurare a diferentei de presiune

Parametri monitorizati: PEEP, Pmean, PIP, Pplat, PEP, PIF, MVe, MVi, TVe, TVi, RR, I:E, FEV1.0, Compl, RSBI, NIF, WOB, RAW si forme de unda

Cand se utilizeaza impreuna cu modul CO2 sidestream sau modul AG, sa poata afisa informatii privind parametrii: VCO2, VO2, MVCO2, MVO2, EE, RQ  

Cand se utilizeaza impreuna cu modul CO2 mainstream, sa poata afisa informatii privind parametrii: VCO2, MVCO2, FeCO2, SlopeCO2, Vtalv, MValv, Vdaw, Vdaw/Vt, Vdalv, Vdalv/Vt, Vdphy, Vd/Vt 
	
	
	

	Modul  masurare gaz prin metoda transcutanata (tcGas) - optional

Posibilitate de conexiune prin interfata cu monitor TCM CombiM,TCM TOSCA sau SenTec SDM

Interval masurare tcpCO2: 5 - 200 mmHg
	
	
	

	Modul  masurare saturatie a oximetriei cerebrale (RSO2) - optional

Posibilitate de utilizare la pacienti de tip: adult, pediatric, neonat

Tehnica de masurare:INVOS sau NIRS

Un numar de minim 4 canale

Interval masurare rSO2: 15 pana la 95%
	
	
	

	Modul monitorizare transmisie neuromusculara (NMT) – optional

Posibilitate de utilizare la pacienti de tip: adult, pediatric

Tip senzor utilizat: acceleromiografic

Moduri de stimulare in functie de urmatorii parametri: TOF (train of four), ST (Single Twitch), PTC (Post-Tetanic Count), DBS (double Burst Stimulation)
	
	
	

	Modul monitorizare index analgeziei nociceptive (ANI) - optional
	
	
	

	Modul hemodinamic cu ecran touchscreen de max 5.5 inch – optional

Poate fi utilizat ca modul hemodianmic sau ca monitor de sine statator (de transport intraspitalicesc, pe cale terestra sau aeriana)

Greutate redusa: max 1 kg

Unghi de vizualizare min 160 grade
Posibilitate de afisare pana la 13 forme de unda

Monitorizare a urmatorilor parametri: EKG, SpO2, NIBP, Temp
	
	
	

	MODUL PENTRU MONITORIZAREA MINIM-INVAZIVA A DEBITULUI CARDIAC SI A PARAMETRILOR HEMODINAMICI - OPTIONAL

Compatibil cu monitor functii vitale 

Monitorizeaza minim-invaziv prin conectarea la un cablu de presiune si un senzor compatibil, utilizand forma de undă existentă a presiunii arteriale a pacientului, a urmatorilor parametri:

continuu debitul cardiac (CCO)

indexul cardiac (CCI)

volumul ejectat (SV)

indexul volumului ejectat (SVI)

variația volumului ejectat (SVV) 

presiunea sistolică (SYS)

presiunea diastolică (DIA) 

presiunea arterială medie (MAP) 

frecvența pulsului (PR).

Kit accesorii pacient inclus
	
	
	

	SALVAREA DATELOR:
Monitorul sa salveze continuu date despre pacient , sub forma trendurilor

Monitorul sa salveze automat min. 168 de ore cu rezolutie nu mai putin de 1 min

Monitorul sa salveze automat min. 3000 de evenimente (alarme, aritmii, evenimente tehnice, etc)

Afisarea informatiilor OxyCRG pe parcursul a 24 de ore

Afisarea informatiilor analizei ST pe parcursul ultimelor 120 ore

Afisare Mini Trenduri ale parametrilor
	
	
	

	ALARME:

Categorii de alarme :  prioritatea acestora depinde de cauza si durata alarmei

Prioritatea creste odata cu durata si in functie de semnificatia fiziologica

Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culori in functie 

de prioritatea acestora
	
	
	

	FUNCTII SOFTWARE CU POSIBILITATE DE UPGRADE ULTERIOR:

Functii speciale:

Functie ce ajuta la analiza neurologica a pacientului prin intermediul utilizarii parametrilor: CO2 (mainstream, sidestream sau microstream), ICP, EEG, rsO2

Functie speciala ce ajuta la vizualizarea si analiza parametrilor: PiCCO, ScvO2, CCO/SvO2

Functie ce ajuta la vizualizarea, analiza si intelegerea graficelor ST

Functie ce ajuta la recunoasterea semnelor si simptomelor timpurii a sepsisului

Functie de recunoastere si control vocal al monitorului

Functie de monitorizare Pacemaker implantat

Funcntie monitorizare resuscitare cardiopulminara

Aplicatii clinice ajutatoare: 

Functie de monitorizare a pacientului in timpul inductiei anestezice

Functie ce emite avertizari cu privire la deteriorarea pacientului bazate pe semnele vitale monitorizate

Functie pentru calcularea scorului Glasgow

Functie de monitorizare a functiilor cerebrale ale pacientului

Functii de calcul a dozajului pentru medicamente, calcul hemodinamic, calcul oxigenare, calcul ventilatie si a functiei renale si emite table de tritratie.

Functie de a afisa informatiile de pe monitor si a rula aplicatii clinice pe un alt display

Functie de a afisa parametri de infuzie direct pe ecranul monitorului
Functie ce permite transmiterea în timp real a imaginilor ecografice către monitor, cu posibilitate de marire (zoom-in) sau de micsorare (zoom-out)
	
	
	

	Aparate compatibile cu monitorul
	
	
	

	· Ventilator

· Pompe infuzie

· Ecograf

· Statie centrala de monitorizare 

· Alte dispositive externe folosind modul BeneLink
	
	
	

	COMUNICARE NFC:

Protocol: ISO/IEC 14443 A; ISO/IEC 14443 B

Mod de lucru: citire, card

Mod de modulatie: ASK

Securitate de date: Criptare:Privat

Timp de transmitere a informatiilor de asociere: ≤2s
	
	
	

	Comunicare Bluetooth

Protocol: Bluetooth 5.0

Encriptie a datelor de tip AES
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Certificat ISO 9001 / ISO 13485 sau echivalent
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII  ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune 
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


