DENUMIRE: MONITOR FUNCTII VITALE TRANSPORT CU CONECTIVITATE WIFI
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE

(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	Monitor pacient destinat pentru transport pacienti pe cale terestra sau aeriana
	
	
	

	Display de maxim 5.5 inch cu o rezolutie de minim 1280 x 720 pixeli cu suport pentru atingeri multiple si strat protector aplicat
	
	
	

	Unghi de vizualizare mare, min 160 grade
	
	
	

	Posibilitatea de a afisa pana la 13 forme de unda
	
	
	

	Greutate maxima cu acumulator inclus de 1 kg
	
	
	

	Posibilitate de conectare la un ecran extern de tip touchscreen 
	
	
	

	Posibilitate de utilizare ca monitor de sine statator sau modul hemodinamic pentru un monitor pacient stationar fara a se adauga alte cabluri sau module pentru conexiune
	
	
	

	Posibilitate de conectare la o statie de andocare
	
	
	

	Posibilitate de conectare la un rack modular portabil ce permite monitorului folosirea unui modul suplimentar precum: CO2 (sidestream/microstream/mainstream), IBP sau PiCCO
	
	
	

	Posibilitatea de conectare la un docking de transport utilizat pentru transportul aerian sau transportul cu ambulanta
	
	
	

	Alimentare cu energie electrica :100-240 V- 50/ 60 Hz
	
	
	

	Perioada de operare a bateriei: pana la 8 ore

Timp de incarcare de pana la 3 ore pana la 90% capacitate baterie (cand monitorul este inchis)
	
	
	

	Protocol de comunicare wi-fi pe minim doua benzi : 2.4 si 5 GHz
	
	
	

	Posibilitate de vizualizare a altor monitoare de pacient aflate in retea  
	
	
	

	Rezistent la apa si praf
	
	
	

	Rezistent la cadere libera de la minim 1.2 m
	
	
	

	Interfete de comunicare:

Conector multifunctional (iesire analog sau sincronizare defibrilare)

VGA

RJ45(retea)

USB 2.0

Intrare scanner cod de bare de tip 1D sau 2D

Suport pentru tastatura si mouse

Suport pentru imprimanta de retea
	
	
	

	Parametri monitorizati:
	
	
	

	Parametri de baza monitorizati: 

· EKG 

· Rata respiratorie 

· Puls 

· NIBP (presiune sistolica, diastolica si medie) 

· Temperatura 

· SpO2 
	
	
	

	EKG:

Cu 3-,5-, 6-, 12- derivatii

Frecventa cardiaca – Interval de masurare: 15 - 300 bpm adult, si 15 – 350 bpm pediatric/neonatal

Monitorizarea si analiza segmentului ST si QT cu pana la 25 de clasificari

Analiza segmentului ST: -2 – 2 mV

Analiza QT QT/QTc: 200 – 800 ms

Analiza QT-HR: adult 15 – 150 bpm., pediatric/neonatal 15 – 180 bpm.
	
	
	

	Detectare pacer
	
	
	

	Cu protectie la defibrilare pana la 360J
	
	
	

	Cu posibilitate de afisare a algoritmului ECG pentru forma Glasgow
	
	
	

	IMPEDANTA RESPIRATORIE :

Interval respiratie : 0 – 200 resp./min.

Timp apnee: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s
	
	
	

	NIBP:

Tehnica de masurare oscilometrica

Mod de operare: manual, automat, STAT

Interval mediu de masurare tensiune arteriala: 

 - adult: 15-260 mmHg

 - pediatric: 15-215 mmHg

 - neonatal: 15 – 125 mmHg

Timp maxim de masurare: 

 - adult/pediatric: 180s

 - neonatal: 90s 

Cu posibilitate de asistenta la punctia venoasa
	
	
	

	TEMPERATURA:

Masurare pana la 2 canale

Interval de masurare: 0-50 C

Tehnica de interpretare: rezistenta termica

Timp actualizare date: 1 sec
	
	
	

	SpO2:

Scalare automata a traseului pletismografic 

Tehnologie interpretare: Nellcor sau proprie

Interval de masurare  si afisare: 0 – 100 %

Cu posibilitate de afisare a indicatorului de perfuzie si afisare SpO2 dual
	
	
	

	Modul masurare debit cardiac continuu (PICCO) - optional: 

Metoda masurare: termodilutie transpulmonara

CCO 0.25 l/min la 25.0 l/min cu variatie de  ≤2% 

C.O. 0.25 l/min la 25.0 l/min cu variatie de  ≤2% 

GEDV 40 ml la 4800 ml cu variatie de  ≤3% 

SV 1 ml la 250 ml cu variatie de  ≤2% 

EVLW 10ml la 5000 ml cu variatie de  ≤6% 

ITBV 50ml la  6000 ml cu variatie de  ≤3%
	
	
	

	Modul Monitorizare Mainstream CO2 - optional

Interval masurare: 0-150 mmHg

Timp de raspuns: < 60 ms
	
	
	

	Modul Monitorizare Micro-stream CO2 - optional
Interval masurare: 0-99 mmHg

Timp initializare: 30s
Timp raspuns: 2.9s
Viteza reimprospatare: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s
	
	
	

	Modul Monitorizare SideStream CO2 - optional
Cu posibilitate de senzor O2 paramagnetic

CO2 rata flux: 120 ml/min (adult/pediatric)/90 ml/min (neonatal)/50 ml/min (capcana de apa de dimensiuni reduse)

Timp raspuns CO2: <5.5 s (adult/pediatric)/ < 4.5 s (neonate)

Timp apnee 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s
	
	
	

	Modul IBP – optional

Monitorizare pana la 4 canale

Sensibilitate: 5μV/V/mmHg

Interval masurare: -50 la 360 mm Hg

Acuratete: +/- 1 mmHg

Rezolutie: 1 mmHg

Cu posibilitate de supraafisare a formelor de unda

Posibilitate de masurare a presiunii arteriale pulmonare
	
	
	

	SALVAREA DATELOR:
Monitorul sa salveze continuu date despre pacient, sub forma trendurilor

Monitorul sa salveze automat min. 120 de ore cu rezolutie nu mai putin de 1 min

Monitorul sa salveze automat min. 1000 de evenimente (alarme, aritmii, evenimente tehnice, etc)

Afisarea informatiilor OxyCRG pe parcursul a 48 de ore

Afisarea informatiilor analizei ST pe parcursul ultimelor 120 ore

Afisare Mini Trenduri ale parametrilor

Vizualizare OxyCRG
	
	
	

	ALARME:

Categorii de alarme:  prioritatea acestora depinde de cauza si durata alarmei

Prioritatea creste odata cu durata si in functie de semnificatia fiziologica

Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culori in functie 

de prioritatea acestora
	
	
	

	FUNCTII SOFTWARE CU POSIBILITATE DE UPGRADE ULTERIOR:

Functie speciala ce ajuta la vizualizarea, analiza si intelegerea graficelor ST

Functie de monitorizare a pacientului in timpul inductiei anestezice

Functie ce emite avertizari cu privire la deteriorarea pacientului bazate pe semnele vitale monitorizate

Functie pentru calcularea scorului Glasgow

Functii de calcul a dozajului pentru medicamente, calcul hemodinamic, calcul oxigenare, calcul ventilatie si a functiei renale si emite table de tritratie.


	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


