DENUMIRE: MONITOR SEMNE VITALE PORTABILE CU CONECTIVITATE WIFI
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE 

(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	Monitor pacient destinat pentru monitorizarea continua a parametrilor hemodinamici, ecran LED de minim 12 inch cu rezolutie de minim 1280 x 800 pixeli, interfata usor de utilizat
	
	
	

	Display cu afisaj de pana la 10 forme de unda si cu posibilitate de conectare a unui display extern
	
	
	

	Parametrii monitorizati : EKG (inclusiv segmentul ST si aritmia), impedanta respiratorie, NIBP cu masurare oscilometrica (presiune sistolica, diastolica si medie), temperatura, SpO2
	
	
	

	Alimentare cu energie electrica :100-240 V-  50/ 60 Hz
	
	
	

	Perioada de operare a bateriei: pana la 4.5 ore cu un acumulator sau 10 ore cu doi acumulatori;

Timp de incarcare de pana la 3.5 ore (cand monitorul este inchis) cu un acumulator sau pana la 7 ore (cand monitorul este inchis) cu doi acumulatori
	
	
	

	Protocol de comunicare wi-fi cu doua benzi 2.4 si 5 GHz
	
	
	

	Troliu mobil 
	
	
	

	Interfete de comunicare:

VGA

RJ45 (retea)

2xUSB 2.0

Conector iesire multifunctional (iesire ECG, nurse call si semnale sincronizare defibrilator)
	
	
	

	Printare - optional

Imprimanta termica cu pana la 3 linii

Suport pentru imprimanta de retea
	
	
	

	Parametri monitorizati:
	
	
	

	EKG

3 derivatii I, II, III

5 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V

6 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb

12 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 pana la V6

Monitorizarea si analiza segmentului ST si QT

Interval ritm cardiac: 0–300 bpm pentru adulti si 10-350 bmp pentru neonat si pediatric
	
	
	

	Protectie la defibrilare pana la 5000V
	
	
	

	Impedanta respiratorie:

Interval respiratie: 0–200 bpm
	
	
	

	NIBP:

Tehnica de masurare oscilometrica

Mod de operare: Manual, Auto, STAT, Secvență, Ceas

Parametri: sistolic, diastolic, mediu
	
	
	

	Temperatura:

1 sau 2 canale
	
	
	

	SpO2:

Domeniu: 0-100%

Rezolutie: 1%

Rata puls : 20-300 bpm 

Algoritm de masurare ce nu este influentat cu miscarile pacientului
	
	
	

	IBP – optional
Canale: pana la 2 canale
Interval masurare: -50 pana la 360 mmHg
Acuratete: ±1 mmHg sau ±2 %
	
	
	

	CO – optional
Metoda: termodilutie
Interval: 0.1 l/min pana la 20 l/min
Acuratete: ±0.1 L/min sau  ±5%
	
	
	

	CO2 – optional
Posibilitate de masurare prin 3 metode distincte ( sidestream, mainstream, microstream)
	
	
	

	Salvarea datelor:

Date trend: pana la 2400 ore 

Evenimente alarma: pana la 5000 evenimente și formele de unda asociate 

Evenimente Arr: pana la 128 evenimente Arr. și formele de unda asociate 

NIBP: pana la 5000 masuratori 

Forme de undă: pana la 120 ore forme de undă full disclosure
	
	
	

	Functii speciale:

Loc de depozitare pentru accesorii inclus in carcasa monitorului de functii vitale

Mod de training

GCS

EWS

Rezumat de pana la 24 ore

Protectie la cadere 

Rezistenta la apa cu standard minim IPX1

Carcasa rezistenta la imbatranire si ingalbenire cu design conceput fara ventilator incorporat fara contaminare incrucisata
	
	
	

	Alarme:

Alarme audio si vizuale clasificate pe coduri de culoare in functie de prioritate

Prioritatea alarmelor sa depinda de cauza si durata alarmei. Prioritatea sa creasca odata cu durata si in functie de semnificatia fiziologica.
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII  ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


