DENUMIRE: SISTEM MONITORIZARE WIRELESS

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITAT (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem monitorizare wireless tip bratara ce afiseaza monitorizarea urmatorilor parametri: SpO2, Temp, NIBP, EKG |  |  |  |
| Sistem usor de utilizat si confortabil pentru pacient |  |  |  |
| Rezistent la apa |  |  |  |
| Monitorizare multiparametrica cu grad medical |  |  |  |
| Algoritm de calcul ce imbunatateste masuratoarea in timpul miscarilor naturale ale pacientului |  |  |  |
| Modul SpO2 integrat in sistemul tip bratara: |  |  |  |
| Masuratoarea SpO2 sa se faca pe deget cu senzor de tip “inel” pentru acuratete crescuta |  |  |  |
| Interval masurare: 0-100% |  |  |  |
| Acuratete masurare: +/- 2% |  |  |  |
| Baterie cu utilizare pana la 48h |  |  |  |
| RESPIRATIE |  |  |  |
| Interval: 0-200 rpm |  |  |  |
| Rezolutie: 1rpm |  |  |  |
| Modul EKG ce permite conectarea wireless la sistemul wireless tip bratara: |  |  |  |
| 3 derivatii I, II, III |  |  |  |
| Baterie cu utilizare pana la 72 ore |  |  |  |
| Modul NIBP ce permite conectarea wireless la sistemul wireless tip bratara |  |  |  |
| Tehnica de masurare: oscilometrica |  |  |  |
| Parametri: sistolic, diastolic, medie |  |  |  |
| Interval de masurare: |  |  |  |
| Sistolic: - Adult: 25-290 mmHg - Pediatric: 25-240 mmHg Diastolic: - Adult: 10-250 mHg - Pediatric: 10-200 mmHg Medie: - Adult: 15-260 mmHg - Pediatric: 15-215 mmHg |  |  |  |
| Baterie cu utilizare pana la 600 masuratori |  |  |  |
| Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare |  |  |  |
| Alarme vizuale cu cod de culoare si auditive afisate pe statia centrala de monitorizare |  |  |  |
| Comunicare |  |  |  |
| - Dispozitivele (modulele) comunica intre ele prin Bluetooth |  |  |  |
| - Wi-Fi |  |  |  |
| - NFC |  |  |  |
| Standarde de protectie |  |  |  |
| IP24, IP22, IPX2, IPX1 |  |  |  |
| Compatibil cu cel putin 45 tipuri dezinfectanti diferiti |  |  |  |
| Alimentare |  |  |  |
| Statie de incarcare a modulelor cu minim 8 sloturi disponibile simultan pentru sistem wireless tip bratara, 8 sloturi disponibile simultan pentru modulul de EKG si 1 slot disponibil pentru modulul de NIBP |  |  |  |
| Configuratie la livrare: |  |  |  |
| - Unitate de baza - 8 buc - Accesorii adult/pediatric/neonat - Statie de incarcare de 8 sloturi – 1 buc |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485. |  |  |  |
| Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani |  |  |  |
| Instruirea personalului medical si tehnic |  |  |  |