DENUMIRE: ECHIPAMENT TELEMETRIE CU GEOLOCALIZARE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor telemetrie compus din holter EKG si modul NIBP |  |  |  |
| Dimensiuni fizice aproximative: 125 x 65 x 25 mm |  |  |  |
| Greutate maxima: 230 grame |  |  |  |
| Ecran tactil color TFT LCD cu diagonala de minim 3,5 inch si rezolutie de minima 480 x 320 pixeli |  |  |  |
| Parametri masurati minim: |  |  |  |
| EKG: |  |  |  |
| - 3 derivatii I, II, III |  |  |  |
| - 5 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |  |  |
| - 6 derivatii I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb |  |  |  |
| Recunoastere automata a derivatiilor 3/5/6 |  |  |  |
| Interval imput mimin: +/- 8 mV (p-p) |  |  |  |
| Viteza reimprospatare minim: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s |  |  |  |
| Detectare pace: +/-2mV pana la +/-7mV. Latime 0,1 pana la 2 ms. Timp crstere10 pana la 100 µs |  |  |  |
| Respingere pace: +/-2mV pana la +/-7mV. Latime 0,1 pana la 2 ms. Timp crstere10 pana la 100 µs |  |  |  |
| Interval masusrare ritm cardiac minim: 15 – 350 bpm |  |  |  |
| Acuratete masurare ritm cardiac: +/-1bpm sau 1% oricare este mai mare |  |  |  |
| Interval ST: -2 la +2 mV |  |  |  |
| Acuratete ST: +/-0,2 mV sau +/-10% oricare este mai mare |  |  |  |
| Rezolutie ST: 0,01mV |  |  |  |
| Analiza formula QTc minim: Bazett, Fridericia, Framingham si Hodges |  |  |  |
| Interval QTc: 200 la 800 ms |  |  |  |
| Rezolutie QTc: 1ms |  |  |  |
| Interval masurare QT ritm cardiac: 15-180 bpm |  |  |  |
| Interval QT: 200 la 800 ms |  |  |  |
| Acuratete QT: +/- 30 ms |  |  |  |
| Rezolutie QT: 4ms |  |  |  |
| RESPIRATIE |  |  |  |
| Interval: 0-150 rpm |  |  |  |
| Rezolutie: 1rpm |  |  |  |
| Acuratete: +/- 2rpm sau 2% oricare este mai mare |  |  |  |
| Viteza reimprospatare minim: 3mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s |  |  |  |
| Modul NIBP ce permite conectarea wireless la echipamentul de telemetrie |  |  |  |
| Tehnica de masurare: oscilometrica |  |  |  |
| Parametri: sistolic, diastolic, medie |  |  |  |
| Interval de masurare: |  |  |  |
| Sistolic: - Adult: 25-290 mmHg - Pediatric: 25-240 mmHg Diastolic: - Adult: 10-250 mHg - Pediatric: 10-200 mmHg Medie: - Adult: 15-260 mmHg - Pediatric: 15-215 mmHg |  |  |  |
| Posibilitate de a face pana la 500 masuratori si transfer prin USB |  |  |  |
| Baterie: baterie reincarcacabila tip lithium-ion |  |  |  |
| Protectie la defibrilare, protectie IP32 si protectie la socuri mecanice de la 1.5m |  |  |  |
| SpO2 - Optional |  |  |  |
| Interval masurare: 0-100% |  |  |  |
| Acuratete masurare: +/- 2% |  |  |  |
| Index perfuzare: 0,05-20% |  |  |  |
| Interval puls: 20-300 bpm |  |  |  |
| Acuratete: +/- bpm |  |  |  |
| Alarme |  |  |  |
| Vizuala cu cod de culoare si auditive |  |  |  |
| Comunicare WI-FI |  |  |  |
| Protocol: IEEE 802,11 a/b/g/n |  |  |  |
| Moduri criptare minim: DSSS si OFDM |  |  |  |
| Interval fecventa: 2412 MHz la 2462 MHz si 5180MHz la 5240 MHz |  |  |  |
| Frecventa protocol comunicare: IEEE 802,11 b/g/n (la2,4G) : 5 MHz si IEEE 802,11 a/n (la 5G) :20 MHz |  |  |  |
| Putere emisii maxim:20dBm RMS |  |  |  |
| Securitatea datelor:WPA-PSK, WPA2-PSK,WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. EPA: PEAP-GTC, PEAP-MSCHGPv2, EAP-TLS. Criptare: TKIP si AES. Suport QoS |  |  |  |
| Comunicare in retea personala |  |  |  |
| Sa poata comunica cu dispozitive similare intr-o retea proprie |  |  |  |
| Mod criptare: GFSK |  |  |  |
| Interval frecventa: 2402 MHz la 2480 MHz |  |  |  |
| Putere emisii maxim: 2,5 mW |  |  |  |
| Standarde de protectie |  |  |  |
| Tip CF impotriva socului de defibrilare |  |  |  |
| Tezistent la apa IPX7 |  |  |  |
| Rezistent la soc provocat de cadere libera de la o inaltime de 1,5 m |  |  |  |
| Alimentare |  |  |  |
| Baterie reincarcabila proprie sau 3 baterii tip AA |  |  |  |
| Timp de functionare cu bateria proprie minim 12 maxim 36 ore |  |  |  |
| Timp de functionare cu 3 baterii tip AA minim 5 maxim 20 ore |  |  |  |
| Statie incarcare baterii pentru minimum 10 baterii tip Lithium Ion |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485. |  |  |  |
| Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani |  |  |  |
| Instruirea personalului medical si tehnic |  |  |  |