DENUMIRE: VENTILATOR DE TRANSPORT CU CONECTIVITATE WIFI
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE
(TIP DOCUMENT / PAGINA REFERINTA)

	CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	Ventilator mecanic de transport, compact si mobil 
	
	
	

	Echipamentul poate fi folosit la pacienti nou-nascuti, pediatrici si adulti
	
	
	

	Display color 
	
	
	

	· touch screen de minim 10 inch 
	
	
	

	· cu luminozitate ajustabila 
	
	
	

	· rezolutie minima de 1280x800 pixeli 
	
	
	

	Sa fie prevazut cu senzor de oxigen care nu se consuma si care nu necesita operatiuni de mentenanta
	
	
	

	Capacitatea de conectare prin WiFi pentru transmiterea datelor de pacient catre o statie centrala de monitorizare
	
	
	

	Moduri de ventilatie (sau echivalente):
	
	
	

	Moduri de ventilatie non-invaziva:

· V-A/C

· P-A/C

· V-SIMV

· P-SIMV

· DuoLevel

· CPAP

· PSV

· VS

· APRV

· PRVC

· PRVC-SIMV

· AMV cu soft de Intellicycle sau echivalent

· CPRV cu afisare grafica a calitatii resuscitarii cardio-pulmonare

· nCPAP

· NIV

· Terapie O2

· Monitorizare SpO2 - optional
	
	
	

	Parametri controlati:
	
	
	

	Flux (terapie O2): 

· Adult: 2-80 L/min

· Neonat: 2-20 l/min
	
	
	

	Oxigen: 21-100%
	
	
	

	Volum tidal

· Adult: 100-4000 ml 

· Pediatric: 20-300 ml 

· Neonate: 2-100 ml
	
	
	

	Minut volum: 25% - 350%
	
	
	

	Frecventa respiratorie:

· Adult/Pediatric: 1 - 100 /min 

· Neonat: 1 - 150 /min
	
	
	

	I:E 1:10 - 4:1
	
	
	

	Tinsp:  0.10 - 10.00 s
	
	
	

	PEEP: 0-50 cmH2O
	
	
	

	Trigger

· Adult/Pediatric: OFF, 0.5 to 20.0 L/min
· Neonat: 0.1 to 5.0 L/min
	
	
	

	Mod apnee
	
	
	

	· Adult: 100 - 4000 ml 
	
	
	

	· Pediatric: 20 - 300 ml
	
	
	

	· Neonat: 2 - 100 m L
	
	
	

	Mod suspin
	
	
	

	· Activ / Pasiv
	
	
	

	· Interval:  20 s - 180 min
	
	
	

	· Ciclu suspin:  1 - 20
	
	
	

	· Δint. PEEP: 1 - 40 cmH2O
	
	
	

	Compensarea automata a pierderilor
	
	
	

	· Adult: 65L/min 
	
	
	

	· Pediatric: 45L/min
	
	
	

	· Neonate: 15L/min
	
	
	

	Parametri monitorizati
	
	
	

	· Interval presiune in caile aeriene
	
	
	

	· Interval volum tidal
	
	
	

	· Frecventa
	
	
	

	· Frecventa-volum
	
	
	

	· Pierderi
	
	
	

	· Rezistenta
	
	
	

	· Complianta
	
	
	

	· FiO2
	
	
	

	· RSBI
	
	
	

	· WOB
	
	
	

	· PEEP Total
	
	
	

	· PEEPi
	
	
	

	· I:E
	
	
	

	· Tinsp
	
	
	

	· Pdrive
	
	
	

	· Forme de unda
	
	
	

	· Grafice tip loops
	
	
	

	· Alarme:
	
	
	

	· Volum tidal
	
	
	

	· Minut volum
	
	
	

	· Presiunea in caile aeriene
	
	
	

	· Frecventa
	
	
	

	· FiO2
	
	
	

	· Apnee
	
	
	

	Trenduri:
	
	
	

	· Tip tabel sau grafic cu informatii privind parametri monitorizati sau setari parametri
	
	
	

	· Memorare pana la 120 ore
	
	
	

	OPTIONAL – Modul hemodinamic
	
	
	

	Modul hemodinamic cu ecran touchscreen de max 5.5 inch – optional

· Sa poata fi utilizat ca modul hemodianmic sau ca monitor de sine statator (de transport intraspitalicesc, pe cale terestra sau aeriana)

· Greutate redusa: max 1 kg (fara baterie inclusa)

· Unghi de vizualizare min 160 grade

· Posibilitate de afisare pana la 13 forme de unda
· Monitorizare a urmatorilor parametri: EKG, SpO2, NIBP, Temp, IBP,  afisare grafica a calitatii resuscitarii cardio-pulmonare
	
	
	

	Modul Sidestream CO2 - optional

· Interval masurare: 0 – 152 mmHg

· Rezolutie: 1 mmHg
	
	
	

	Modul Mainstream CO2 - optional

· Interval masurare: 0 – 150 mmHg
· Rezolutie: 1 mmHg
	
	
	

	Modul SpO2 - optional

· Afisare numerica: SpO2, PR, PI

· Interval masurare: 0 – 100 %
	
	
	

	Sa permita adaugarea unui sistem de fixare pentru statia de andocare a pompelor de infuzie / perfuzie
	
	
	

	Functii speciale:

· Suspin

· O2

· Aspiratie

· Respiratie manuala

· Pauza inspir / expir

· Pulmo sight sau echivalent

· Instrument de Weaning

· Instrument de Recrutare Pulmonare
· Calcularea consumului de oxigen
	
	
	

	Baterii
	
	
	

	Posibilitatea de a utiliza una sau 2 baterii reincarcabile Li-Ion cu capacitate de 6600 mAH
	
	
	

	Timp de functionare cu o baterie 330 min sau cu doua baterii 660 min
	
	
	

	Timp de incarcare: mai putin de 3 ore cu o baterie, mai putin de 6 ore cu doua baterii
	
	
	

	Certificari pentru transport: 
	
	
	

	· Certificat pentru transportul cu ambulanta terestra sau aeriana conform minim cu standardele RTCA/DO-160G, EN 13718-1, EN 1789, ISO 80601-2-84 (EN 794-3) 
	
	
	

	· Standard de rezistenta la apa/praf de minim IP33 
	
	
	

	· Certificat pentru protectie la cadere de la 0,75 m. 
	
	
	

	· Certificat pentru rezistenta la forte de minim 25G 
	
	
	

	Greutate maxima 6.5 kg fara stand mobil 
	
	
	

	Sa fie prevazut cu stand mobil cu 4 roti cu frane 
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 sau EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII  ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


