DENUMIRE: DEFIBRILATOR CU MONITORIZARE DATE PACIENT SI CONECTIVITATE WIFI

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrilator cu monitor de functii vitale integrat - Monitorizare pacient - Defibrilator Manual - Defibrilator Automat de tip AED - Functii avansate de Pacer |  |  |  |
| Display capacitiv touchscreen de minim 9 inch cu afisare de pana la 7 unde simultan, campuri de monitorizare si culori evidentiatoare pentru fiecare parametru in parte, cu o rezolutie de minim 1200 x 1020 pixeli |  |  |  |
| Butoane fizice pentru operatiunile importante (pornire, selectare energie, incarcare, soc, AED), buton rotativ pentru navigare |  |  |  |
| Posibilitate de a utiliza cu usurinta ecranul touchscreen si atunci cand ecranul este umed sau atunci cand se utilizeaza cu mai multe perechi de manusi |  |  |  |
| Protectie: - Certificare IPX5 (rezistent la apa) - Certificare IP5X (rezistenta impotriva corpurilor straine) - Protectie la cadere de la 1,5 m - Protectie la cadere de la 3 m cu geanta de transport |  |  |  |
| Certificare pentru transport rutier sau aerian |  |  |  |
| Posibilitate de a fi utilizat la temperaturi de la -20 – 55 grade Celsius |  |  |  |
| Rezistent la pana la 49 tipuri de dezinfectanti |  |  |  |
| Pornire a sistemului foarte rapid (in mai putin de 2 min) |  |  |  |
| Incarcare foarte rapida a socurilor (mai putin de 3 secunde pana la 200j) |  |  |  |
| Mod instructaj disponibil pentru o persoana sau mai multe |  |  |  |
| Mod instructaj pentru resuscitare cardiopulmonara sau defibrilare |  |  |  |
| Auto-test complet automat |  |  |  |
| Mod de auto blocare pentru o siguranta sporita |  |  |  |
| Acumulatori ce asigura pana la 220 de defibrilari, 6,5 ore de monitorizare sau 4,5 ore de pacing |  |  |  |
| Software integrat pentru management-ul pacientilor |  |  |  |
| Sistem de alarmare cu imagini grafice ce indica cum se pot rezolva eventualele erori alarmate |  |  |  |
| Functii: defibrilare cu forma de unda bizafiza truncata, cardioversie sincronizata si AED bifazic |  |  |  |
| Functii de monitorizare: |  |  |  |
| EKG: ECG cu 3/5/12 derivatii Ritm cardiac: 15-300 bpm (adult) |  |  |  |
| SpO2 - optional Pulsoximetrie multicompatibila cu alte tehnologii actuale: Masimo, Nellcor sau tehnologie proprie |  |  |  |
| Impedanta respiratorie - optional Prin tehnica impedanta trans-toracica Interval masurare: 0-200 rpm |  |  |  |
| NIBP - optional Interval: 0-300 mmHg Presiuni afisate: sistolica, diastolica, medie |  |  |  |
| CO2 - optional Interval: 0-150 mmHg |  |  |  |
| Functie pentru resuscitare cardiopulmonara (CPR) – optional: Senzor CPR Parametri monitorizati prin senzorul CPR: rata, adancime, recul, fractie compresie, timp intrerupere |  |  |  |
| Conectare sonda phased array – optional: Posibilitate de examinare |  |  |  |
| Functii si aplicatii software – optional Functie ce ajuta la analiza neurologica a pacientului Functie ce emite avertizari cu privire la deteriorarea pacientului bazate pe semnele vitale monitorizate Functie pentru calcularea scorurilor cum ar fi: Glasgow, NEWS sau Heart |  |  |  |
| Memorie: - Memorie interna de min. 4 GB - 1000 de evenimente pentru fiecare pacient - 120h de ECG consecutiv - 200 ore trenduri tabelare - 8 ore de inregistrare vocala - Informatiile sa poata fi transferate catre un PC prin USB |  |  |  |
| Sistem de alimentare inteligent ce asigura monitorizare minim 6.5 ore sau 100 socuri sau 2h pacing |  |  |  |
| Imprimanta termica: Hartie de 110mm Max 6 forme de unda Raporteaza forme de unda in timp real, rezumat evenimente, trenduri tabelare, forme de unda inghetate, revizie, test utilizator sau configuratii. |  |  |  |
| Padele externe ce se convertesc rapid in padele pentru pediatrici, inlaturand suprafata metalica |  |  |  |
| Padele AED pentru adulti si pediatrici |  |  |  |
| Carlig pentru sina de pat integrat in carcasa defibrilatorului |  |  |  |
| Sursa alimentare de la 100 la 240 VAC (+/- 10%) cu o intensitate de la 0.8 pana la 1.8 A si un consum maxim de 195 W |  |  |  |
| Acumulatori integrati in aparat: 1 bucata |  |  |  |
| Timp incarcare: mai putin de 3 ore pana la 90% din capacitate si mai putin de 4 ore pana la 100% din capacitate, cu aparatul inchis |  |  |  |
| Geanta de umar cu compartimente pentru accesoriile defibrilatorului - optional |  |  |  |
| Greutate maxima de 4,3 kg cu baterie inclusa |  |  |  |
| Conectivitate: Posibilitate de conectare la alte echipamente prin Wi-Fi, 4G, Bluetooth HL7 Posibilitate de a fi conectat la o statie centrala de monitorizare |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485. |  |  |  |
| Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului |  |  |  |
| Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani |  |  |  |
| Instruirea personalului medical si tehnic |  |  |  |