DENUMIRE: EKG 12 CANALE CU CONECTIVITATE WIFI

CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 
	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE

(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	Display
	
	
	

	De tip TFT LCD cu diagonala de minim 12 inch cu gama de culori de 24 bit si rezolutie de 1280x800 pixeli
	
	
	

	Afisare date precum: ID pacient, nume, varsta, sex, bataile inimii, ceas, indicator putere baterie, forme de unda, indicator canal ECG, viteza, setari filter, mesaje de alarma, mesaje de informare, informatii privind retea sau USB
	
	
	

	Specificatii fizice
	
	
	

	Greutate maxima 5,8 kg
	
	
	

	Dimensiuni maxime 15 cm x 39cm x 32cm
	
	
	

	Troliu mobil
	
	
	

	Specificatii ECG
	
	
	

	Rata sampling ECG 64000 unitati pe secunda per canal 
	
	
	

	Rata sampling detectie pacer de minim 96000 unitati pe secunda per canal 
	
	
	

	Amplificare ECG de tip DC
	
	
	

	ADC de 24 bits
	
	
	

	Impedanta la intrare mai mare de 100 MΩ la 10 Hz cu protectie la defibrilare
	
	
	

	Nivel de zgomot max 12,5 µA
	
	
	

	Masurare cardio 30 pana la 300 batai pe minut cu +/- 10 % abatere sau +/- 5% (in functie de care valoare este mai mare)
	
	
	

	Sensibilitate de Auto, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV , 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV , 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, (± 5%)
	
	
	

	Alimentare
	
	
	

	100 pana la 240 V current alternativ si 50/60 Hz frecventa
	
	
	

	Baterie de tip Li-ion cu timp de incarcare max 3.5 ore pana la 90% sau 4 ore la incarcare completa cu durata de functionare mare de 8 ore sau min 500 de inregistrari continue de ECG
	
	
	

	Imprimanta
	
	
	

	Imprimanta termica 
	
	
	

	Viteza de imprimare de 5,12.5,25,50 mm/S 
	
	
	

	Posibilitate de imprimare 12 canale
	
	
	

	Tip hartie : hartie A4 termina impaturita in forma de Z sau letter 215 mm x 280 mm
	
	
	

	Functii software
	
	
	

	Interpretare si masurare: sistem de analiza de tip Glasgow pentru adulti si pediatric
	
	
	

	Capacitate de stocare de pana la 800 ECG in memoria interna
	
	
	

	Format ECG de tip XML, PDF sau propriu
	
	
	

	Functii suplimentare
	
	
	

	Previzualizare si revizualizare ECG intreg pe ecran
	
	
	

	Inregistreaza si printeaza ECG 12 lead cu o durata de 10 secunde
	
	
	

	Stocare de minim 1200 analize ECG
	
	
	

	Conectare la imprimanta externa
	
	
	

	Ghidaj vizual pentru plasarea corecta la electrozilor si detectarea calitatii semnului electrozilor
	
	
	

	Indicatii suplimentare pentru pozitionarea electrozilor in cazul unor examinari posterioare a cordului 
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare
	
	
	

	Semnalul emis de pacemaker sa fie afisat intr-un canal distinct
	
	
	

	Touch-screen 
	
	
	

	WIFI si conector RJ45
	
	
	

	Scanner de coduri de bare (optional)
	
	
	

	Carucior mobil (optional)
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


