DENUMIRE: LINK INJECTOMATE CU 2 INJECTOMATE SI 2 PERFUZOMATE 

CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITAT 
(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	1. STATIE DE ANDOCARE 
	
	
	

	Statia de andocare compacta, ce nu ocupa mult spatiu, sa poata sustine minim 4 sloturi
	
	
	

	Display OLED de min 3”care sa afiseze informatii cu referire la nume pacient, status baterie, volum total
	
	
	

	Alarma vizuala ce poate fi vazuta de la distanta mare, din diferite unghiuri
	
	
	

	Alarma vizuala sa aiba diferite culori pentru diferite nivele de alarmare
	
	
	

	Sa poata fi fixat pe IV pole sau pe pat
	
	
	

	Baterie de backup ce poate functiona cel putin 2 ore
	
	
	

	Standard IP33
	
	
	

	Statia de andocare sa alimenteze cu energie toate pompele
	
	
	

	Istoric de minim 2500 intrari
	
	
	

	Istoricul de intrari sa poata fi transmis pe un PC
	
	
	

	Cuplare simpla si usoara a pompelor in statia de andocare, de tip plug and play
	
	
	

	CONECTIVITATE 
	
	
	

	Protocol HL7
	
	
	

	Posibilitate de conectare prin fir sau wireless
	
	
	

	Posibilitate de import/export date prin USB
	
	
	

	RS232, Nurse call, conectare cu alte tipuri de echipamente
	
	
	

	Sinergie cu monitoarele de functii vitale existente deja pe sectie pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare pacient existenta deja pe sectie
	
	
	

	Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
	
	
	

	Trolley mobil inclus 
	
	
	

	2. INJECTOMAT – 2 BUC
	
	
	

	Pompa pentru seringi care sa poata fi utilizata la adulti, copii si nou-nascuti pentru administrare a lichidelor parenterale si enterale, cu posibilitate (optional) de administrare a substantelor in regim PCA si TCI
	
	
	

	CARACTERISTICI GENERALE
	
	
	

	Greutate maxim 1.6 kg 
	
	
	

	Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare 
	
	
	

	Sa se poata fixa pe bara/sina 
	
	
	

	Grad de protective: standard IP33  
	
	
	

	DISPLAY
	
	
	

	Display cu diagonala de minim 3.5 inch cu ecran touchscreen TFT LCD color
	
	
	

	Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 8 nivele
	
	
	

	Informatii pe ecran cu privire la: 

· Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient

· Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres infuzie, status presiune in timp real si parametri infuzie

· Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma

· Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc
	
	
	

	Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti
	
	
	

	Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal
	
	
	

	Functie de blocare automata a display-ului 
	
	
	

	Timp scurt de a incepe infuzia: de la pornirea pompei pana la livrarea primelor picaturi de tratament maxim 10 secunde
	
	
	

	Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al infuziei
	
	
	

	Posibilitatea de a afisa medicamentele pe grupe de medicamente si coduri de culoare
	
	
	

	SELECTIE SERINGI
	
	
	

	Sa functioneze cu seringi de minim: 1, 2, 3, 5,10, 20, 30, 50, 60 ml
	
	
	

	Detectie automata a dimensiunii seringii si fixarea acesteia
	
	
	

	MODURI DE ADMINISTRARE
	
	
	

	Moduri administrare: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie, calculare doza in functie de greutate si suprafata corporala
	
	
	

	Mod de administrare in cascada atunci cand mai multe injectomate sunt andocate intr-o statie de andocare:
	
	
	

	1. posibilitatea presetarii intr-o ordine stabilita a mai multor pompe, atunci cand prima pompa isi termina administrarea, urmatoarea pompa incepe administrarea fara alte interventii ale personalului medical, acest lucru sa se efectueze indiferent de pozitionarea injectomatului in statia de andocare, medicamentele administrate pe fiecare pompa pot fi diferite si nu este obligatoriu ca injectomatele sa dispuna de librarie de mdicamente
	
	
	

	2. posibilitatea presetarii intr-o ordine stabilita a mai multor pompe, atunci cand prima pompa isi termina administrarea, urmatoarea pompa incepe administrarea fara alte interventii ale personalului medical, acest lucru sa se efectueze indiferent de pozitionarea injectomatului in statia de andocare, medicamentele administrate pe fiecare pompa pot fi diferite si nu este obligatoriu ca injectomatele sa dispuna de librarie de mdicamente; cand ultima pompa setata termina de administrat, ciclul se reia de la prima pompa setata
	
	
	

	3. atunci cand mai multe injectomate sunt setate cu acelasi medicament si aceeasi concentratie, la terminarea administrarii primei pompe setate, urmatoarea pompa preia progresiv administrarea, mentinandu-se acelasi debit fara a se intrerupe perfuzia
	
	
	

	PARAMETRI DE BAZA
	
	
	

	Rata debit: 0.01-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h
	
	
	

	Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.01-9999.99 ml (increment de 0.01ml)
	
	
	

	Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59
	
	
	

	Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml
	
	
	

	Cu KVO cuprins in minim 0.01-5.0ml/h ajustabil cu increment de 0.01ml/h 
	
	
	

	Priming cu debit intre: 0.01-2300ml/h (in functie de marimea seringii)
	
	
	

	ACURATETE
	
	
	

	Acuratete administrare +/- 2%
	
	
	

	BOLUS
	
	
	

	Rata bolus automata sau manuala cu selectie de 0.01-2300ml/h (automatic sau manual)
	
	
	

	PARAMETRI FUNCTIONARE
	
	
	

	Functie stand-by 
	
	
	

	Librarie de medicamente de minim 5000 de articole
	
	
	

	Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator
	
	
	

	Optional: Sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj (hard limit si soft limit)
	
	
	

	Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat
	
	
	

	Posibilitate de a modifica parametrii perfuziei in timpul administrarii
	
	
	

	SISTEM DE SIGURANTA
	
	
	

	Prindere automata a pistonului seringii (pentru prevenirea administrarii bolusului neintentionat)
	
	
	

	Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi
	
	
	

	Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile
	
	
	

	Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune
	
	
	

	Functie de repornire automata a infuziei atunci cand presiunea din linie este redusa din cauza unei alarme false
	
	
	

	ALARME
	
	
	

	Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real
	
	
	

	Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste
	
	
	

	Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status current pe display
	
	
	

	Doua nivele de alarmare (pre-alarme si alarme) si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie
	
	
	

	Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil
	
	
	

	Alarme: ocluzie, seringa goala, seringa incorrect fixata, baterie, VTBI aproape terminat sau terminat, KVO terminat, alarme de sistem, seringa nedetectata, etc
	
	
	

	BATERIE
	
	
	

	Acumulator cu o durata de minim 11 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 6 ore - optional
	
	
	

	Acumulator cu o durata de minim 5 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 5 ore 
	
	
	

	CONECTIVITATE
	
	
	

	Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC
	
	
	

	Posibilitate de import/export date prin USB
	
	
	

	Posibilitate de sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare
	
	
	

	Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
	
	
	

	3. PERFUZOMAT– 2 BUC
	
	
	

	Pompa volumetrica peristaltica sa poata fi utilizata la adulti, copii si nou-nascuti pentru administrare a lichidelor parenterale, enterale si transfuzie
	
	
	

	CARACTERISTICI GENERALE
	
	
	

	Greutate maxim 1.7 kg 
	
	
	

	Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare 
	
	
	

	Sa se poata fixa pe bara/sina 
	
	
	

	Standard IP33  
	
	
	

	DISPLAY
	
	
	

	Display cu diagonala de minim 3.5 inch cu ecran touchscreen TFT LCD color
	
	
	

	Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 1-8 nivele
	
	
	

	Informatii pe ecran cu privire la: 

· Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient

· Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres unfuzie, status presiune in timp real si parametri infuzie

· Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma

· Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc
	
	
	

	Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti
	
	
	

	Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal
	
	
	

	Functie de blocare automata a display-ului
	
	
	

	Detectare a bulelor de aer cu dublu sensor (6 nivele selectabile)
	
	
	

	Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al perfuziei
	
	
	

	Posibilitatea de a afisa medicamentele pe grupe de medicamente si coduri de culoare
	
	
	

	SETURI ADMINISTRARE PERFUZIE
	
	
	

	Compatibil cu majoritatea seturilor de administrare perfuzie gravitationala
	
	
	

	MODURI DE ADMINISTRARE
	
	
	

	Moduri administrare: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie, calculare doza in functie de greutate si suprafata corporala, perfuzie secundara
	
	
	

	Mod de administrare in cascada atunci cand mai multe injectomate sunt andocate intr-o statie de andocare:
	
	
	

	1. posibilitatea presetarii intr-o ordine stabilita a mai multor pompe, atunci cand prima pompa isi termina administrarea, urmatoarea pompa incepe administrarea fara alte interventii ale personalului medical, acest lucru sa se efectueze indiferent de pozitionarea injectomatului in statia de andocare, medicamentele administrate pe fiecare pompa pot fi diferite si nu este obligatoriu ca injectomatele sa dispuna de librarie de mdicamente
	
	
	

	2. posibilitatea presetarii intr-o ordine stabilita a mai multor pompe, atunci cand prima pompa isi termina administrarea, urmatoarea pompa incepe administrarea fara alte interventii ale personalului medical, acest lucru sa se efectueze indiferent de pozitionarea injectomatului in statia de andocare, medicamentele administrate pe fiecare pompa pot fi diferite si nu este obligatoriu ca injectomatele sa dispuna de librarie de mdicamente; cand ultima pompa setata termina de administrat, ciclul se reia de la prima pompa setata
	
	
	

	3. atunci cand mai multe injectomate sunt setate cu acelasi medicament si aceeasi concentratie, la terminarea administrarii primei pompe setate, urmatoarea pompa preia progresiv administrarea, mentinandu-se acelasi debit fara a se intrerupe perfuzia
	
	
	

	PARAMETRI DE BAZA
	
	
	

	Rata debit: 0.1-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h
	
	
	

	Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.1-9999.99 ml (increment de 0.01ml)
	
	
	

	Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59
	
	
	

	Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml
	
	
	

	Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.01ml/h 
	
	
	

	Priming cu debit intre: 0.1-2300ml/h (in functie de marimea seringii)
	
	
	

	ACURATETE
	
	
	

	Acuratete administrare +/- 4.5%
	
	
	

	BOLUS
	
	
	

	Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.1-2300ml/h (automatic sau manual)
	
	
	

	PARAMETRI FUNCTIONARE
	
	
	

	Functie stand-by
	
	
	

	Librarie de medicamente de minim 5000 de articole
	
	
	

	Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator
	
	
	

	Optional: Sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj (hard limit si soft limit)
	
	
	

	Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat
	
	
	

	SISTEM DE SIGURANTA
	
	
	

	Sistem de protectie impotriva curgerii libere
	
	
	

	Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi
	
	
	

	Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile
	
	
	

	Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune
	
	
	

	Functie de repornire automata a perfuziei atunci cand presiunea din linie este redusa din cauza unei alarme false
	
	
	

	ALARME
	
	
	

	Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real
	
	
	

	Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste
	
	
	

	Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status current pe display
	
	
	

	Doua nivele de alarmare (pre-alarme si alarme) si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie
	
	
	

	Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil
	
	
	

	Alarme: ocluzie, aer in linie, aer acumulat, baterie, alarma in amonte, alarma in aval, set infuzie incorect fixat, set infuzie nedetectat, VTBI aproape terminat sau terminat, KVO terminat, alarme de sistem, etc
	
	
	

	BATERIE
	
	
	

	Acumulator cu o durata 11 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 6 ore - optional
	
	
	

	Acumulator cu o durata 5 ore la 5ml/h si timp de incarcare pana la 5 ore 
	
	
	

	CONECTIVITATE
	
	
	

	Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC
	
	
	

	Posibilitate de import/export date prin USB
	
	
	

	Posibilitate de sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare 
	
	
	

	Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII  ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


