DENUMIRE STATIE ANDOCARE INJECTOMATE/INFUZOMATE 4 POSTURI CU CONECTIVITATE WIFI

CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE 
(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	 STATIE DE ANDOCARE 
	
	
	

	Statia de andocare compacta, ce nu ocupa mult spatiu, sa poata sustine minim 4 sloturi
	
	
	

	Display OLED de min 3”care sa afiseze informatii cu referire la nume pacient, status baterie, volum total
	
	
	

	Alarma vizuala ce poate fi vazuta de la distanta mare, din diferite unghiuri
	
	
	

	Alarma vizuala sa aiba diferite culori pentru diferite nivele de alarmare
	
	
	

	Sa poata fi fixat pe IV pole sau pe pat
	
	
	

	Baterie de backup ce poate functiona cel putin 2 ore
	
	
	

	Standard IP33
	
	
	

	Statia de andocare sa alimenteze cu energie toate pompele
	
	
	

	Istoric de minim 2500 intrari
	
	
	

	Istoricul de intrari sa poata fi transmis pe un PC
	
	
	

	Cuplare simpla si usoara a pompelor in statia de andocare, de tip plug and play
	
	
	

	CONECTIVITATE 
	
	
	

	Protocol HL7
	
	
	

	Posibilitate de conectare prin fir sau wireless
	
	
	

	Posibilitate de import/export date prin USB
	
	
	

	RS232, Nurse call, conectare cu alte tipuri de echipamente
	
	
	

	Sinergie cu monitoarele de functii vitale existente deja pe sectie pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare pacient existenta deja pe sectie
	
	
	

	Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
	
	
	

	Trolley mobil inclus 
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


