DENUMIRE: INFUZOMATE CU CONECTIVITATE LA STATIILE DE ANDOCARE
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE 
(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	CARACTERISTICI GENERALE
	
	
	

	Greutate maxim 1.8 kg 
	
	
	

	Posibilitate de andocare simplu si rapid intr-o statie de andocare 
	
	
	

	Functie de incarcare automata 
	
	
	

	Sa se poata fixa pe IV Pole si pe sina de pat
	
	
	

	Standard IP33  
	
	
	

	DISPLAY
	
	
	

	Display cu diagonala de minim 7 inch cu ecran touchscreen TFT LCD color
	
	
	

	Nivel de ajustare al luminozitatii cu minim 1-8 nivele
	
	
	

	Informatii pe ecran cu privire la: 

· Informatii pacient: nume, gen, numar pat si categorie pacient

· Informatii status: mod infuzie, fabricant seringa, medicament, progres unfuzie, status presiune in timp real si parametri infuzie

· Informatii alarma: status alarma, mesaje alarma

· Informatii privind statusul sistemului: simbol alarma, baterie, etc
	
	
	

	Usor de curatat, rezistent la dezinfectanti
	
	
	

	Interfata intuitiva, cu posibilitatea ca majoritatea operatiunilor sa se faca din meniul principal
	
	
	

	Timp scurt de a incepe perfuzia: de la pornirea pompei pana la livrarea primelor picaturi de tratament maxim 10 secunde
	
	
	

	Detectare a bulelor de aer cu dublu senzor
	
	
	

	Mecanism de detectare a golirii recipientului cu medicatie in vederea completarii perfuziei, fara a necesita alte accesorii
	
	
	

	Sistem dinamic al afisarii presiunii din linie, alerte vizuale cu privire la posibilele ocluzii, mecanism de auto-incepere al infuziei
	
	
	

	Posibilitatea de a afisa medicamentele pe coduri de culoare
	
	
	

	SETURI ADMINISTRARE PERFUZIE
	
	
	

	Compatibil cu majoritatea seturilor de administrare perfuzie
	
	
	

	PARAMETRI DE BAZA
	
	
	

	Moduri: rata, timp, secvential, intermintent, incarcare doza, rampa, micro-infuzie
	
	
	

	Rata flux: 0.1-2300 ml/h cu increment de: 0.01 ml/h
	
	
	

	Cu posibilitate de volum prestabilit: 0.01-9999.99 ml (increment de 0.01ml)
	
	
	

	Cu posibilitate de timp prestabilit ajustabil: 00:00:01-99:59:59
	
	
	

	Cu posibilitate de volum acumulat: 0.0-9999.99 ml
	
	
	

	Cu KVO cuprins in minim 0.1-5.0ml/h ajustabil cu pas de 0.01ml/h 
	
	
	

	Purjare de minim 0.01-2300ml/h (in functie de marimea seringii)
	
	
	

	ACURATETE
	
	
	

	+/- 4.5%
	
	
	

	BOLUS
	
	
	

	Rata bolus automata sau manuala cu selectie de minim 0.01-2300ml/h (automatic sau manual)
	
	
	

	PARAMETRI FUNCTIONARE
	
	
	

	Rata de livrare cu calcul automat in functie de moduri diferite
	
	
	

	Posibilitate de pauza sau stand-by pentru infuzie
	
	
	

	Librarie de medicamente de minim 5000 de articole
	
	
	

	Istoric de minim 3500 de intrari cu posibilitate de export in calculator
	
	
	

	Optional: Sistem de alarmare atunci cand se ating limitele de dozaj 
	
	
	

	Functie de afisare a volumului infuzat cu cel putin 4 moduri: volum total in 24 h, volum curent total, volum total intr-o anumita perioada de timp setata, volum cronometrat
	
	
	

	SISTEM DE SIGURANTA
	
	
	

	Sistem de siguranta la ocluzie cu minim 4 unitati de masura: mmHg/kPa/bar/psi
	
	
	

	Sistem de siguranta la ocluzie 50-1125 mmHg cu minim 15 nivele de presiune selectabile
	
	
	

	Sistem Anti-bolus cu reducere de volum in timpul alarmei de presiune
	
	
	

	Mod de incercare automata a repornirii infuziei atunci cand presiunea din linie este redusa
	
	
	

	ALARME
	
	
	

	Mod de pre-alarmare vizibil ce indica presiunea in tubulatura in timp real
	
	
	

	Mod de pre-alarmare vizibil atunci cand presiunea din tubulatura creste
	
	
	

	Alarme de tip acustice si vizuale cu descriere intuitiva grafica, status curent
	
	
	

	Doua nivele de alarmare si volum de alarmare cu minim 8 nivele de selectie
	
	
	

	Cu posibilitate de amanare pana la 5 minute, selectabil
	
	
	

	BATERIE
	
	
	

	Acumulator cu o durata de viata mai mare de minim 11 ore la 5ml/h
	
	
	

	Cu timp de incarcare mai mic sau egal de 5 ore pana la incarcare completa
	
	
	

	CONECTIVITATE
	
	
	

	Interfata conectivitate: RS232, Nurse call, adaptor DC
	
	
	

	Posibilitate de import/export date prin USB
	
	
	

	Sinergie cu monitor de functii vitale pe care sa afiseze informatii in timp real cu privire la tipul de medicament, rata flux, trend
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare de perfuzare
	
	
	

	Posibilitate de conectare la statie centrala de monitorizare
	
	
	

	Alimentare retea:100-240V la 50/60Hz curent alternativ sau 10-16V curent continuu
	
	
	

	Cu o durata de viata mai mare de 5 ani la folosirea continua
	
	
	

	Configuratie livrare:

- injectomat

- troliu pe roti
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


