DENUMIRE:: SISTEM ELECTROPORATIE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| Unitate centrală – 1 buc. |  |  |  |
| Set accesorii și consumabile – 1 set. |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Unitatea de bază |  |  |  |
| Trebuie să realizeze ablația minim invazivă a formațiunilor tumorale prin electroporație ireversibilă, protejând structurile colagenice. |  |  |  |
| Trebuie să permită efectuarea ablației pe sau în apropierea structurilor vitale (vase de sânge, canale biliare, țesuturi cu conținut de colagen/elastină). |  |  |  |
| Trebuie să utilizeze impulsuri electrice generate la intervale de microsecunde, asigurând deschiderea porilor membranelor celulare și leziuni ireversibile, celulele fiind eliminate prin sistemul limfatic. |  |  |  |
| Impulsurile electrice trebuie transmise prin sonde în formă de ace, amplasate în sau în jurul zonei de ablație, ghidate prin CT sau ecografie. |  |  |  |
| Trebuie să asigure vizualizarea precisă a țesuturilor moi din zona de ablație. |  |  |  |
| Trebuie să aibă software de planificare a tratamentului pentru calculul precis al volumului de țesut și al modelului zonei de ablație. |  |  |  |
| Trebuie să aibă ecran tactil (touchscreen) pentru: |  |  |  |
| Configurarea procedurii |  |  |  |
| Planificarea tratamentului |  |  |  |
| Test de conductivitate |  |  |  |
| Furnizarea impulsurilor |  |  |  |
| Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu pedală dublă de activare. |  |  |  |
| Amplitudinea impulsurilor: minim 500 – 3000 V. |  |  |  |
| Precizia amplitudinii impulsurilor: maxim ± 5%. |  |  |  |
| Energia nominală a fiecărui impuls: maximum 15 J. |  |  |  |
| Durata impulsurilor: minim 20 – 100 µsec. |  |  |  |
| Precizia duratei impulsurilor: maxim ± 2%. |  |  |  |
| Numărul de impulsuri per pereche de electrozi: minim 10 – 100. |  |  |  |
| Puterea stocată între reîncărcări: minim 100 µF. |  |  |  |
| Pentru ablația non-termică prin electroporație ireversibilă, echipamentul trebuie să aibă monitorizare în timp real a curentului, tensiunii și rezistenței, cu limitarea automată a parametrilor: |  |  |  |
| Intensitatea curentului: maximum 50 A. |  |  |  |
| Intervalul între impulsuri: sincronizat cu ECG-ul. |  |  |  |
| Trebuie să aibă minim două porturi USB. |  |  |  |
| Trebuie să aibă minim 6 conexiuni pentru electrozi. |  |  |  |
| Trebuie să aibă minim 4 roți pentru mobilitate. |  |  |  |
| Să existe minim 5 studii clinice științifice despre electroporația ireversibilă efectuată cu aparatul ofertat. |  |  |  |
| Consumabile |  |  |  |
| Electrod de activare unic pentru generator - 15 cm (calibru 19)- 6 buc. |  |  |  |
| Electrod de activare unic pentru generator - 25 cm (calibru 19)- 9 buc. |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| SCOLARIZARE -personal medical minim 2 zile |  |  |  |