DENUMIRE:: SISTEM CHIRURGICAL DE TAIERE, DISECTIE, ASPIRATIE SI DEBRIDARE ULTRASONICA

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| Consola – 1 buc |  |  |  |
| Pedala wireless pentru activarea piesei de mana – 1 buc |  |  |  |
| Piesa de mana angulata de pentru fragmentarea, emulsificarea si aspirarea tesuturilor moi si/sau de tip osos – utilizabila cu varfuri de aspiratie atat pentru tesuturi moi cat si osoase – 1 buc |  |  |  |
| Piesa de mana angulata pentru fragmentare si aspiratie a tesuturilor moi si/sau de tip osos in proceduri de tip osteotomie, rezectie in-bloc, taiere osoasa– 1 buc |  |  |  |
| Cheie dinamometrica reutilizabila – 1 buc |  |  |  |
| Cutie de sterilizare – 1 buc |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sa poata fi utilizat pentru indepartarea tesutului moale hidratat (tumora, grasime, parenchim) fara a afecta tesutul vital nehidratat, cum ar fi vasele, nervii si tendoanele, functionand pe principiul cavitatiei |  |  |  |
| Sa permita efectuarea osteotomiilor, rezectii in-bloc, taiere osoasa |  |  |  |
| 1. CONSOLA |  |  |  |
| Sa prezinte interfata cu ecran LCD tactil de mari dimensiuni |  |  |  |
| Prezinta 1 port frontal de conectare piesa de mana, cu feedback luminos asupra conectivitatii corecte sau incorecte a dispozitivelor. |  |  |  |
| Sa dispuna de tubulatura integrata si recipient de colectare a secretiilor |  |  |  |
| Tubulatura integrata sa fie prevazuta cu contacte magnetice pentru identificare si reglare automata a sistemelor de irigare si aspiratie, ce contribuie la simplificarea procesului de pregatire a operatiei |  |  |  |
| Sa dispuna de un indicator luminos de tip LED sau echivalent care, prin schimbarea culorii, sa indice conectarea corecta sau defectuoasa a tubulaturii |  |  |  |
| Recipientul de colectare a secretiilor sa aiba o capacitate de minimum 2000 ml |  |  |  |
| Suctiunea tesutului fragmentat si emulsifiat sa se realizeze cu ajutorul unei pompe de vacuum, prin intermediul casetei de irigatie/aspiratie |  |  |  |
| Sa dispuna de un sistem de recunoastere automata a diferitelor functionalitati, astfel incat acelasi generator, sa sustina, suplimentar fata de functia de aspirator ultrasonic, si functia de osteotomie ultrasonica |  |  |  |
| Sa permita controlul de pe ecranul LCD tactil al parametrilor de putere, aspirare si irigatie |  |  |  |
| Puterea, aspirarea si irigarea sa fie contorizate sub forma numerica intre 0-100, unde: - puterea la setarea maxima sa aiba o amplitudine de 22.500 cicluri pe secunda - presiunea de aspirare la setare maxima sa fie de cel putin 630 mmHG fata de nivelul marii iar la setare minima de sa fie mai mica de 40 mmHG fata de nivelul marii |  |  |  |
| Valoarea puterii, aspiratiei si irigatiei sa poata fi presetate sau sa poata fi ajustate intre 0-100, fie in pasi incrementali de ±5%, fie in pasi mai mari functie de necesitatile clinice pe timpul procedurii |  |  |  |
| Sa prezinte moduri tip «default», date de caracteristicile varfului de lucru, atasat la piesa de mana - pentru controlul amplitudinii (70%) - pentru controlul irigarii (70%) - pentru controlul aspiratiei (50%). |  |  |  |
| Sa prezinte buton de «flush» care sa permita realizarea unui debit maxim atunci cand este apasat |  |  |  |
| Sa permita vizualizarea starii pedalei wireless pe ecranul LCD tactil |  |  |  |
| Sa prezinte un sistem RFID sau similar/echivalent ce permite recunoasterea accesoriului utilizat si ajustarea parametrilor in functie de acesta. |  |  |  |
| Sa permita ajustarea luminozitatii ecranului |  |  |  |
| Sa aiba feedback luminos in cazul aplicarii, corecte sau nu, a piesei de mana, pedalei, circuitului de irigatie/suctiune |  |  |  |
| Sa emita alarme vizuale si sonore cel putin pentru : - defectiuni electrice - intreruperea alimentarii cu energie electrica - functionari improprii ale elementelor vibratoare - supraincalzire / temperatura prea mare |  |  |  |
| Sa emita alarme vizuale si/sau sonore cel putin pentru : - piesa de mana nerecunoscuta - nivel scazut baterie pedala - pierdere conexiune a pedalei |  |  |  |
| Sa fie prevazuta cu suport perfuzie din inox, ce poate fi conectat la consola si permite conectarea pungii de perfuzie si a tubulaturii de irigare/suctiune |  |  |  |
| Caseta cu tubulatura pentru irigatie/aspiratie (de unica folosinta) |  |  |  |
| Container pentru deseul biologic aspirat (de unica folosinta) |  |  |  |
| Dimensiuni externe consola: maxim 300x410x450 mm (IxLxA) |  |  |  |
| Greutate: maxim 21 kg |  |  |  |
| Alimentare electrica prin cablu (lungime min 3m) : la 100-240VAC si 50/60 Hz |  |  |  |
| 2. PEDALA WIRELESS |  |  |  |
| Sa fie ergonomica |  |  |  |
| Sa fie realizata din material abraziv care nu permite alunecarea usoara |  |  |  |
| Sa fie compatibila cu consola |  |  |  |
| 3. PIESA DE MANA PENTRU FRAGMENTAREA, EMULSIFICAREA SI ASPIRAREA TESUTURILOR MOI SI/SAU DE TIP OSOS |  |  |  |
| Piesa de mana, impreuna cu consola sistemului chirurgical ultrasonic, sa transforme energia electrica primita de la consola in energie ultrasonica (vibratie) care apoi e amplificata de varful de lucru |  |  |  |
| Sa poata utiliza varfuri de aspiratie atat pentru tesuturi moi cat si osoase |  |  |  |
| Sa fie potrivita aceeasi unitate pentru taierea, indepartarea si aspirarea selectiva a tumorilor spinale, craniene si parenchimatoase dar si pentru taierea osoasa selectiva sigura si controlata, protejand totodata tesuturile adiacente |  |  |  |
| Piesa de mana impreuna cu atasamentul sa fragmenteze, sa emulsifice, sa irige si sa absoarba tesutul tinta |  |  |  |
| Dimensiuni maxime (fara varfuri): - Lungime: 24 cm ±5% - Diametru: 2.0 cm |  |  |  |
| Greutate (impreuna cu varful de aspiratie): maxim 120 g |  |  |  |
| Lungime cordon: minim 4,5m |  |  |  |
| Frecventa de lucru pana la 23 kHz |  |  |  |
| Sa aiba design ergonomic si sa permita atasamente de lucru pentru toate tipurile de tesut |  |  |  |
| Piesa de mana sa poata fi activata cu ajutorul pedalei wireless |  |  |  |
| Sa prezinte port de suctiune si de irigatie |  |  |  |
| Sa aiba indicator luminos care sa confirme contactul corect/incorect la consola |  |  |  |
| Sa permita conectarea facila la consola de tipul «push-pull» si deasemena sa prezinte marcaj color, pentru a elimina erorile de conectare |  |  |  |
| Sa poata fi resterilizata prin autoclavare si sa prezinte capac de etanseizare pentru protectia conexiunii la consola |  |  |  |
| Fiecare piesa de mana sa poata fi utilizata cu atasamente cu ultrasunete pentru tesut moale, fibros sau osos, in functie de procedura (minim 10 modele pentru fiecare tip de piesa de mana) |  |  |  |
| Sa permita un cuplaj rapid cu tubulatura de irigare/suctiune prin intermediul mansoanelor de plastic |  |  |  |
| Atasamentele cu ultrasunete sa fie securizate prin insurubare cu cheie dinamometrica ce asigura cuplaj optim pentru mentinerea in frecventa a varfului de lucru |  |  |  |
| Varfurile de lucru dedicate fragmentarii osoase, sa execute miscarea de oscilatie mecanica in plan longitudinal si/sau in plan transversal pentru o eficienta crescuta de lucru mai ales in contact cu tesut osos dur. |  |  |  |
| Fiecare varf de lucru sa fie de unica folosinta |  |  |  |
| Varfuri de lucru compatibile – se vor livra varfuri pentru minim 10 interventii |  |  |  |
| Multiple modele de varfuri de lucru cu ultrasunete in functie de procedura (minim 10 modele) |  |  |  |
| - minim 2 tipuri de varfuri de lucru pentru fragmentare osoasa, cu urmatoarele dimensiuni: |  |  |  |
| lungime de lucru: de la 75 la 170mm ±5% |  |  |  |
| diametru interior de la 1,8mm la 3.6mm |  |  |  |
| - minim 8 tipuri de varfuri de lucru pentru tesut moale sau fibros, cu urmatoarele dimensiuni: |  |  |  |
| - lungime de la 75mm la 300mm ±5% - diametru interior de la 1,1mm la 2,6 mm |  |  |  |
| Cu manson de irigatie integrat in ambalaj steril |  |  |  |
| Sa fie fabricate din otel sau echivalent |  |  |  |
| Atasamentele cu ultrasunete sa poata fi securizate prin insurubare cu cheie dinamometrica reutilizabila de 7mm |  |  |  |
| De unica folosinta |  |  |  |
| 4. PIESA DE MANA PENTRU FRAGMENTARE SI ASPIRATIE A TESUTURILOR MOI SI/SAU DE TIP OSOS IN PROCEDURI DE TIP OSTEOTOMIE, REZECTIE IN-BLOC, TAIERE OSOASA |  |  |  |
| Piesa de mana, impreuna cu consola sistemului chirurgical ultrasonic, sa transforme energia electrica primita de la consola in energie ultrasonica (vibratie) care apoi e amplificata de varful de lucru |  |  |  |
| Sa poata utiliza varfuri de aspiratie atat pentru tesuturi moi si/sau osoase |  |  |  |
| Sa fie potrivita aceeasi unitate pentru taierea, indepartarea si aspirarea selectiva a tumorilor spinale, craniene si parenchimatoase dar si pentru taierea osoasa selectiva sigura si controlata, protejand totodata tesuturile adiacente |  |  |  |
| Piesa de mana impreuna cu atasamentul sa fragmenteze si sa aspire tesutul tinta |  |  |  |
| Dimensiuni maxime (fara varfuri): - Lungime: 15 cm ±5% - Diametru: 2.0 cm |  |  |  |
| Greutate (impreuna cu varful de aspiratie): maxim 140 g |  |  |  |
| Lungime cordon: minim 4,5m |  |  |  |
| Frecventa de lucru pana la 23 kHz |  |  |  |
| Sa aiba design ergonomic si sa permita atasamente de lucru destinate fragmentarii si aspiratiei tesuturilor moi si/sau osoase, utilizata in proceduri precum osteotomie, rezectie in‑bloc si taiere osoasa |  |  |  |
| Piesa de mana sa poata fi activata cu ajutorul pedalei wireless |  |  |  |
| Sa prezinte port de suctiune si de irigatie |  |  |  |
| Sa aiba indicator luminos care sa confirme contactul corect/incorect la consola |  |  |  |
| Sa permita conectarea facila la consola de tipul «push-pull» si deasemena sa prezinte marcaj color, pentru a elimina erorile de conectare |  |  |  |
| Sa poata fi resterilizata prin autoclavare si sa prezinte capac de etanseizare pentru protectia conexiunii la consola |  |  |  |
| Aceeasi piesa de mana sa poata fi utilizata cu atasamente cu ultrasunete pentru tesut moale, fibros sau osos, in functie de procedura (minim 10 modele) |  |  |  |
| Sa permita un cuplaj rapid cu tubulatura de irigare/suctiune prin intermediul mansoanelor de plastic |  |  |  |
| Atasamentele cu ultrasunete sa fie securizate prin insurubare cu o cheie specifica piesei de mana ofertate, care sa asigure strangerea corecta, sigura si repetabila a varfului de lucru, prevenind slabirea in timpul utilizarii. |  |  |  |
| Varfurile de lucru dedicate fragmentarii osoase, sa execute miscarea de oscilatie mecanica in plan longitudinal si/sau in plan transversal pentru o eficienta crescuta de lucru mai ales in contact cu tesut osos dur. |  |  |  |
| Fiecare varf de lucru sa fie de unica folosinta |  |  |  |
| Varfuri de lucru compatibile - se vor livra varfuri pentru minim 10 interventii |  |  |  |
| Multiple modele de varfuri de lucru cu ultrasunete in functie de procedura (minim 10 modele) |  |  |  |
| - minim 6 tipuri de varfuri de lucru tip lama |  |  |  |
| - minim 3 tipuri de varfuri de lucru tip hook shaver |  |  |  |
| - minim 1 tip de varfuri de lucru tip diamond shaver |  |  |  |
| Cu manson de irigatie integrat in ambalaj steril |  |  |  |
| Ambalat individual in pachet steril |  |  |  |
| Sa fie fabricate din otel sau echivalent |  |  |  |
| De unica folosinta |  |  |  |
| 5. Cheie specifica piesei de mana ofertate Sa asigure strangerea corecta, sigura si repetabila a varfului de lucru, prevenind slabirea in timpul utilizarii. |  |  |  |
| 6. Cutie de sterilizare |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| SCOLARIZARE -personal medical minim 2 zile |  |  |  |