DENUMIRE:: SISTEM CHIRURGIE MINIM INVAZIVA CU BRATE MOTORIZATE

CANTITATE:

PRODUCATOR / TARA

| CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE | DA | NU | CONFORMITATE (TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIGURATIE: |  |  |  |
| 1. Unitate de baza / consola de comanda– 1 buc |  |  |  |
| 2. Piesa de mana robotizata – 2 buc |  |  |  |
| 3. Consumabile si accesorii – 1 complet |  |  |  |
| 4. Container de sterilizare – 2 buc |  |  |  |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: |  |  |  |
| Sistemul de chirurgie minim invaziva cu instrumente robotizate trebuie sa poata fi utilizat intr-o varietata de proceduri chirurgicale minim invasive (chirurgie generala, urologie, ginecologie, chirurgie toracica) |  |  |  |
| Sistemul trebuie sa foloseasca instrumente laparoscopice articulate distal care sa permita si sa faciliteze prinderea, disectia, suturarea, transectia si electrocauterizarea tesutului |  |  |  |
| Instrumentele laparoscopice articulate la capatul distal trebuie sa permita rotatia corespunzatoare a pensei in orice axa selectata de chirurg, inclusiv intr-un con de revolutie de minim ± 70° in raport cu axa primara a instrumentului |  |  |  |
| 1. UNITATEA DE BAZA / CONSOLA DE COMANDA trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: |  |  |  |
| Unitatea de baza trebuie sa includa sistemul software de operare al echipamentului |  |  |  |
| Unitatea de baza trebuie sa fie portabila si sa aiba dimensiuni reduse pentru a putea fi transportata cu usurinta intre salile de operatie. |  |  |  |
| Trebuie sa permita conectarea piesei de mana |  |  |  |
| Trebuie sa aiba un afisaj care sa ofere cel putin informatii despre: - status dispozitiv - tipul de instrument in utilizare - numarul de utilizari ramas pentru instrumentul in folosire |  |  |  |
| Trebuie sa permita update de soft/mentenanta cu USB si/sau conexiune la internet |  |  |  |
| 2. PIESA DE MANA ROBOTIZATA trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: |  |  |  |
| Piesa de mana robotizata trebuie sa fie ergonomica si sa poata fi rotita in jurul axului propriu (sa fie articulata) |  |  |  |
| Trebuie sa permita chirurgului o miscare manuala completa de prono-supinatie, fara miscarea umarului, raportata la axul piesei de mana |  |  |  |
| Piesa de mana trebuie sa aiba butoane de comanda pentru activarea diferitelor grade de articulare ale bratului si toate axele sa fie motorizate: deschis/inchis, stanga/dreapta, rotatie+/rotatie- |  |  |  |
| Trebuie sa permita minim 7 grade de libertate ale bratului: minim 3 rotatii, minim 3 translatii si minim 1 deschis/inchis pentru mobililate distala 3D completa. |  |  |  |
| Trebuie sa permita miscarea motorizata pe mai multe axe |  |  |  |
| Trebuie sa realizeze miscari asistate electronic, care disociaza prehensiunea de controlul axei |  |  |  |
| Volumul proximal trebuie sa fie compact pentru reducerea conflictului intre instrumentele lapaoscopice utilizate simultan. |  |  |  |
| Trebuie sa permita sterilizarea cu abur la 134 °C, in ciclu de 18 minute sau de 5 minute |  |  |  |
| Nu trebuie sa necesite o protectie in timpul sterilizarii |  |  |  |
| 3. CONSUMABILE SI ACCESORII |  |  |  |
| Configuratie complet: |  |  |  |
| 3.1 Instrument cu varf Port-ac – 2 buc., cu un numar de minim 200 de vieti/utilizari asigurate |  |  |  |
| 3.2 Instrument cu varf Foarfeca monopolara – 2 buc., cu un numar de minim 200 de vieti/utilizari asigurate |  |  |  |
| 3.3 Instrument cu varf Hook monopolar – 2 buc., cu un numar de minim 180 de vieti/utilizari asigurate |  |  |  |
| 3.4 Instrument cu varf Disector monopolar – 2 buc, cu un numar de minim 200 de vieti/utilizari asigurate |  |  |  |
| 3.1 Instrument cu varf Port-ac |  |  |  |
| Trebuie sa prezinte functie de “grasp” pentru toate tipurile de ace curbate |  |  |  |
| Trebuie sa permita rotatia nelimitata a varfului in doua directii: rotatie +/rotatie - |  |  |  |
| Lungimea varfului articulat trebuie sa fie mai mica de 18 mm, astfel incat sa faciliteze accesul in spatiile anatomice inguste |  |  |  |
| Numar de utilizari/instrument: minim 40 |  |  |  |
| Trebuie sa permita sterilizarea cu abur la 134 °C, in ciclu de 18 minute sau de 5 minute |  |  |  |
| 3.2 Instrument cu varf Foarfeca monopolara |  |  |  |
| Trebuie sa permita taierea tesutului moale si sa poata fi conectata la orice unitate electrochirurgicala cu mufa de 4 mm |  |  |  |
| Inchiderea instrumentului trebuie sa fie proportionala cu miscarea degetului |  |  |  |
| Trebuie sa permita rotatia nelimitata in doua directii: rotatie +/rotatie - |  |  |  |
| Lungimea varfului articulat trebuie sa fie mai mica de 23 mm, pentru a facilita accesul in spatiile anatomice inguste |  |  |  |
| Numar de utilizari/instrument: minim 20 |  |  |  |
| Trebuie sa permita sterilizarea cu abur la 134 °C, in ciclu de 18 minute sau de 5 minute |  |  |  |
| 3.3 Instrument cu varf Hook monopolar |  |  |  |
| Trebuie sa permita taierea/disectia tesutului moale si sa poata fi conectata la orice unitate electrochirurgicala cu mufa de 4 mm |  |  |  |
| Trebuie sa permita rotatia nelimitata in doua directii: rotatie +/rotatie - |  |  |  |
| Lungimea varfului articulat trebuie sa fie mai mica de 23 mm, pentru a facilita accesul in spatiile anatomice inguste |  |  |  |
| Numar de utilizari/instrument: minim 60 |  |  |  |
| Trebuie sa permita sterilizarea cu abur la 134 °C, in ciclu de 18 minute sau de 5 minute |  |  |  |
| 3.4 Instrument cu varf Disector monopolar |  |  |  |
| Trebuie sa permita taierea/disectia tesutului moale si sa poata fi conectata la orice unitate electrochirurgicala cu mufa de 4 mm. |  |  |  |
| Inchiderea instrumentului trebuie sa fie proportionala cu miscarea degetului chirurgului |  |  |  |
| Trebuie sa permita rotatia nelimitata in doua directii: rotatie +/rotatie - |  |  |  |
| Lungimea varfului articulat trebuie sa fie mai mica de 23 mm, pentru a facilita accesul in spatiile anatomice inguste |  |  |  |
| Numar de utilizari/instrument: minim 40 |  |  |  |
| Trebuie sa permita sterilizarea cu abur la 134 °C, in ciclu de 18 minute sau de 5 minute |  |  |  |
| CONTAINER STERILIZARE trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: |  |  |  |
| Trebuie sa fie prevazut cu cuva si suporti din silicon. |  |  |  |
| CERTIFICARE: |  |  |  |
| Certificat producator ISO 13485 Declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC (MDD) sau Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR |  |  |  |
| GARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune. |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul pana la sediul beneficiarului. |  |  |  |
| Instalarea si punerea in functiune. |  |  |  |
| SCOLARIZARE -personal medical minim 2 zile |  |  |  |