DENUMIRE: ECHIPAMENT VIZUALIZARE VENE
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE

(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	Sa utilizeze tehnologie fara contact cu pacientul, atat transiluminatorul cat si suportul hands-free pe role cu brat giroscopic al acestuia, pentru a se evita contaminarea de la un pacient la altul
	
	
	

	Sa fie portabil si usor, cu o greutate de maxim 290g 
	
	
	

	Functioneaza la mai multe tipuri de pacienti, incluzand nou-nascutii, persoanele cu piele inchisa la culoare sau obeze.
	
	
	

	Sa dispuna de ecran LCD incorporat cu interfata grafica pentru afisarea setarilor, a modurilor de lucru si butoane soft pentru configurare
	
	
	

	Nu necesita calibrare sau aliniere si este pregatit intotdeauna pentru a fi utilizat
	
	
	

	Interfata intuitiva, cu minim 3 butoane, pentru selectarea a cel putin urmatoarelor moduri
· normal/negativizat
· reglarea luminozitatii 

· setarea temporizarii
	
	
	

	Sa dispuna de optiunea de temporizare fixa de 10 minute pana la oprirea automata a sistemului pentru a prelungi autonomia acumulatorului intern  
	
	
	

	Sa dispuna de fereastra cu lentila de detectie a venelor in infrarosu pentru o mai buna localizare a traseului venos, iar tehnologia de detectie sa nu fie influentata de temperatura pacientului.
	
	
	

	Dispozitivul sa dispuna de indicatori pentru starea bateriei
	
	
	

	Sa permita diagnoza pe baza codurilor de eroare
	
	
	

	Sa aiba acumulator reincarabil de tip Li-Ion cu tensiune scazuta de maxim 3,6V si capacitate de minim 3100 mAh 
	
	
	

	Sa fie rezistent la socuri mecanice si la actiunea produselor chimice in cazul aparitiei situatilor accidentale in utilizarea dispozitivului
	
	
	

	Sa permita expunerea continua pentru o durata de pana la 2 ore
	
	
	

	Sa permita proiectarea imaginii in 2 moduri: 
· normal pentru evidentierea venei color cu ajutorul laserului 
· inversat, pentru proiectarea fundalului color si evidentierea conturului venei 
	
	
	

	Sa permita o distanta de proiectie de pana la 25 cm fara a fi afectate performantele de detectie si proiectie
	
	
	

	Sa dispuna de minim 3 moduri de reglare a luminozitatii
	
	
	

	Sa aiba dimensiuni de max. 5 x 6 x 20 cm
	
	
	

	Sa utilizeze laser clasa 1 cu lungimi de unda de 520 nm si 830 nm pentru o mai buna expunere a traseului venos
	
	
	

	Sa opereze in domeniul de temperatura de 4-33ºC si 5-85% umiditate
	
	
	

	Dispozitivul sa poata fi utilizat si in zonele 1, 2 si 3 RMN fara a afecta performantele de detectie si proiectie a venelor
	
	
	

	Sa dispuna de brat mobil pe role cu statie de incarcare incorporat, brat giroscopic si recipient pentru colectare dispozitive de recoltare
	
	
	

	Racirea sa fie exclusiv pasiva (fara contact cu mediul exterior pentru evitarea contaminarii de la un pacient la altul), iar dispozitivul sa fie sigilat pentru a nu permite patrunderea agentilor patogeni 

Nu se accepta sistem de racire activ cu ventilator pentru componentele electronice
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


