DENUMIRE: SCAUN RECOLTARE
CANTITATE:  
PRODUCATOR / TARA 

	CONFIGURATIE, PERFORMANTE SI CARACTERISTICI TEHNICE
	DA
	NU
	CONFORMITATE

(TIP DOCUMENT/ PAGINA REFERINTA)

	Fotoliu pentru recoltare sange cu cadru din material vopsit electrostatic, cu design ergonomic
	
	
	

	Minimtrei sectiuni: spate, sezut, picioare
	
	
	

	Fotoliul sa fie prevazut cu minim doua motoare care sa permita cel putin urmatoarele reglaje actionate electric:

· sectiune spate si picioare

· Trendelenburg
	
	
	

	Ajustarea sectiunii picioare sa se faca corelat cu ajustarea sectiunii spate
	
	
	

	Ajustarile sa se faca cu ajutorul unei telecomenzi
	
	
	

	Sectiunea spate sa fie inclinabila, astfel incat sa formeze un unghi de minim 150° fata de sectiunea sezut
	
	
	

	Sa fie prevazut cu doua roti frontale mari, cu diametrul minim de 300 mm si doua roti mici, cu diametrul minim de 125 mm
	
	
	

	Doua dintre roti pivotante la 360°
	
	
	

	Sa aiba sistem de franare pe doua roti (rotile din spate)
	
	
	

	Sa fie prevazut cu suport de perfuzie ajustabil pe inaltime
	
	
	

	Sa fie pevazut cu suporti pentru brate reglabili in orice pozitie, cu sistem de blocare in pozitia dorita
	
	
	

	Sa fie prevazut cu sport pentru perfuzie din otel inoxidabil cu inaltimea reglabila 
	
	
	

	Sa fie prevazut cu placa pentru suportul talpilor
	
	
	

	Sa fie prevazut cu perna pentru cap detasabila, cu pozitie ajustabila 
	
	
	

	Toate sectiunile sa fie prevazute cu material poliuretanic acoperit cu piele artificiala
	
	
	

	Sa aiba manere pentru impingere pe spatele sectiunii spate, care permit manevrarea fotoliului atat din spate cat si din lateral
	
	
	

	Scaunul sa aiba inaltima fixa de maxim 1150 mm si latimea de maxim 820 mm
	
	
	

	Dimensiuni:

- latime sectiune sezut: min. 480 mm 
- adancime suprafata sezut: min. 430 mm
- latime sectiune spate: min. 475 mm

- inaltime sectiune spate: min. 760 mm
	
	
	

	Sa suporte o greutate de minim 175 kg
	
	
	

	CERTIFICARE:
	
	
	

	Producatorul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001 si EN ISO 13485.
	
	
	

	Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC
	
	
	

	GARANTIE:
	
	
	

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului
	
	
	

	SERVICII ASOCIATE  INCLUSE:
	
	
	

	Transportul pana la sediul beneficiarului
	
	
	

	Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului
	
	
	

	Service in perioada de garantie si postgarantie de minim 8 ani
	
	
	

	Instruirea  personalului medical si  tehnic
	
	
	


