Banda de mers pentru reeducarea echilibrului

###### Specificatiile tehnice

A. CONFIGURATIE Permite terapeutului sa realizeze o perturbare posturala cum ar fi o alunecare sau o piedica. Aceasta tehnologie utilizeaza miscarile mediale/laterale si inainte/inapoi a platformei in timp ce pacientul stationeaza , se deplaseaza sau alearga permitand personalizarea antrenarii controlului postural in functie de fazele mersului pe care le alege terapeutul. Permite o gama vasta de indicatii terapeutice. La momentul actual este singurul sistem terapeutic ce foloseste o perturbare 4D patentata, forte cu diferite intensitati si senzori de miscare si jocuri interactive. Raspunsul postural reactiv se refera la un raspuns automatic asemanator unui raspuns “reflex” ce este initiat de o perturbare posturala neasteptata pentru a mentine echilibrul corpului si poate fi imbunatatit prin antrenament, ca de exemplu in cazul unui pas compensator in urma unei alunecari sau dupa ce pacientul s-a impiedicat. Terapiile conventionale se bazeaza in mare parte pe antrenamentul proactiv (actiuni autoinitiate). Studiile clinice au demonstrat ca in afara de antrenamentul proactiv, trebuie folosit si antrenamentul reactiv. Uneltele si metodele traditionale nu pot realiza un raspuns reactiv datorita masurilor de siguranta. B. CARACTERISTICI TEHNICE Dimensiuni generale: L 233 cm x l 161 cm x h 245 cm Dimensiuni covor rulant: L 140 cm x l 56 cm Greutate maxima pacient: 150 kg Greutate dispozitiv: 485 kg Greutate bruta: 665 kg Viteza covor rulant: 0...±7.0 km/h (0... ±2 m/s) Perturbari cu ajutorul covorului rulant: • Viteza covorului: 3…194 cm/s • Accelerare: 10…625 cm/s² • Decelerare: 10…625 cm/s² • Distanta anterioara: 3…87 cm • Distanta posterioara: 1…146 cm Perturbari laterale: • Viteza: 5…60 cm/s • Accelerare: 25…200 cm/s² • Decelerare: 25…200 cm/s² • Distanta: ±18 cm