Aparat electroterapie si ultrasunete 
	Specificatiile tehnice

	A. CONFIGURATIE

Aparat electroterapie si ultrasunete
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Electroterapie

Accesorii standard pentru electroterapie (cablu de electroterapie, electrozi, huse electrozi, set centuri elastice)

2 canale independente

Toata gama de curenti de joasa frecventa si de medie frecventa: minimum 30 de forme de curenti: curenti diadinamici, galvanici, tens simetric, asimetric si alternant, trabert, faradic, neofaradic, interferenta 2 poli, interferenta 4 poli, Stimulare ruseasca, Impulsuri de stimulare, Impulsuri rectangulare, Impulsuri triunghiulare, Impulsuri exponentiale, Impulsuri combinate, Stimulare spastica Hufschmidt, Stimulare spastica Jantsch, HVT, Microcurenti, Curent Kotz, Curent VMS, Impulsuri IG, EPIR, Leduc.

Program pentru masurarea curbei I/t, memoarea de curbe I/t calculate pentru diferiti pacienti, identificarea pragului motor si calcularea reobazei si cronaxiei, masurarea coeficientului de acomodare

Functie care permite diagnosticarea gradului de uzura a accesoriilor
Ultrasunet 

Accesorii incluse:  Cap emisie ultrasunete 4-5cm2   1 MHz, 3 MHz si 1 si 3 MHz simultan, Cap emisie ultrasunete 1cm2 1 MHz, 3 MHz si 1 si 3 MHz simultan, gel ultrasunet, suport pt cap ultrasunet, Aplicator emisie ultrasunete tip « maini libere » cu minim 6 cristale ce emit ultrasunete in camp rotativ
1 canal

Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, calibrarea sondelor de utrasunet

Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 MHz; 3 MHz; 1 si 3 MHz simultan

Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%)

Conectarea simultana a minim 2 capete de emisie
Ecran diagonala minimum 16 cm cu vizibilitate crescuta

Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti

Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute.
Suport mobil cu roti multidirectionale


