Aparat diatermie de contact
	Specificatiile tehnice 

	A. CONFIGURATIE

Aparat diatermie de contact

Suport mobil cu roti si cu sertare
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ecran color tactil diagonala minimum 20 cm

Aplicator pentru aplicatii capacitive cu electrozi de diferite dimensiuni – min 3 buc. – Dimensiuni diferite (de la min. 2 cm – pana la 8 cm)

Aplicator pentru aplicatii rezistive cu electrozi de diferite dimensiuni – min 3 buc. – Dimensiuni diferite – (de la min 2 cm – pana la 8 cm)

Electrozii capacitivi si rezistivi sa fie acoperiti cu plastic astfel incat mana terapeutului sa nu intre in contact cu partea conductiva

Electrod neutru
Navigare zone anatomice

Vizualizarea contactului cu pacientul pe aplicator si pe ecran

Mod de lucru continuu si pulsatil

Frecventa: 480-520 kHz (+/- 5%)

Putere: min. 320 W

Control dinamic al impedantei

Protocoale tratament stabilite de utilizator
Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament

Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti
Protocoale clinice presetate
Posibilitate aplicare statica, activa, pasiva, masaj si bi-manual

Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute.
Aparatul afiseaza pe ecranul color accesoriile conectate


