Sistem robotizat pentru redobandirea mersului

###### Specificatiile tehnice

Dispozitiv robotic de tip "end-effector" care reeducă pacientul să meargă după un model de mers cât mai natural Sa efectueze mișcări ale articulației gleznei completate cu mișcarea liberă a bazinului pe parcursul unui număr mare de repetări Sa aiba tabletă de minim 10 inch care sa poata fi plasată pe ambele părți ale dispozitivului Raportul de mers al pacientului sa fie exportabil Sa aiba baza de date Viteza: pana la 3.5 km/h (+/- 5%) Sa aiba funcție STOP atunci când pacientul intră în crampe spastice Sa aiba feedback haptic Sa contina jocuri motivaționale Sa aiba minim 5 poziții de oprire a plăcilor pentru picioare Moduri de mișcare: "Normal" și "Interactiv" cu participare reglabilă a pacientului 0-100%. Pelvis activ cu amplitudine 0-50 mm și fază: -90 până la 90°; posibilitate de activare/dezactivare Sa fie disponibil pentru pacienți adulți și pediatrici Sa accepte pacienti copii cu inaltimea intre 90-120 cm Sa accepte pacienti adulți cu inaltimea cuprinsa in intervalul 120-210 cm Greutatea suportata pentru pacient: minim 170 kg Sa permita conectivitatea cu un televizor inteligent Sa poata efectua 90 pasi pe minut Lungimea pașilor: 27-62 cm Lățimea plăcii pentru picioare sa fie reglabilă: 9-19 cm Suport dinamic al greutății corporale a pacientului Cotiere reglabile pentru brațe Sa contina minim 4 dimensiuni de hamuri (S pentru pacienții pediatrici; M, L, XL pentru adulți) Plăcile pentru picioare sa fie echipate cu minim 8 senzori de presiune și feedback haptic Dimensiunile maxime ale dispozitivului: - Lungime: 220 cm (+/- 5%) - Lățime: 101 cm (+/- 5%) - Înălțime: 270 cm (+/- 5%) - Greutate: 800 kg (+/- 5%) - Lungime maximă pentru instalarea pacientului: 335 cm