Banda antigravitationala
	Specificatiile tehnice 

	Banda recuperare anti-gravitationala

Sa permita preluarea greutatii corporale intre 0 si 100%

Sa poata fi folosit in recuperarea după leziune, intervenție chirurgicală sau înlocuire totală a articulațiilor inferioare

Viteza maxima: 25 km/h

Viteza maximă de mers înapoi: 8 km/h

Înclinarea benzii de alergare sa fie intre 0-15 %

Balustradele pentru pacienți sa fie integrate

Sa aiba balon cu vedere 360 grade

Configurarea sa poata fi facuta foarte usor

Sa aiba cameră integrată cu unghi larg

Sa aiba o evaluare dublă de siguranță

Sa aiba ecran tactil de minim 30 cm

Sa permita zero gravitatie

Sa aiba jocuri motivationale

Sa aiba protocoale prestabilite

Sa aiba baza de date pacienti

Raportul pacientului sa fie exportabil in PDF

Greutatea pacientului sa fie intre: 35 – 180 kg

Inaltimea minima a pacientului sa fie de 140 cm

Inaltimea maxima a pacientului sa fie de 212 cm

Greutatea aparatului sa fie de maximum: 490 kg

Pantalonul pentru pacient sa fie dintr-un material respirabil, lavabil, durabil


