Aparat terapie cu camp electromagnetic de inalta intensitate dual
	Specificatiile tehnice 

	A.   CONFIGURATIE

Aparat terapie cu camp electromagnetic de inalta intensitate dual
B. CARACTERISTICI TEHNICE

Echipament necesar pentru tratamentul afecțiunilor acute și cronice ale sistemului neuromuscular și articulo-scheletic;

Dispozitivul sa fie echipat cu un ecran tactil color cu diagonala de minimum 30 cm 

Terapia sa poata fi aplicata prin haine;

Echipamentul trebuie să fie dotat cu monitor de calitate a pulsului, care să evalueze fiecare impuls electromagnetic generat și să oprească automat terapia în cazul abaterii de la parametrii prestabiliți, inclusiv în prezența obiectelor metalice sau feromagnetice care pot influența câmpul de aplicare.

Echipamentul trebuie să fie dotat cu mod de țintire a terapiei, care să permită poziționarea precisă a pacientului prin generarea de impulsuri cu rată scăzută și afișarea vizuală a stării de țintire, cu întreruperea automată a terapiei în cazul depășirii timpului alocat poziționării.

Echipamentul trebuie să fie dotat cu braț pneumatic prevăzut cu două butoane pentru fixarea poziției, trei îmbinări rotative pentru reglarea precisă a poziției aplicatorului și suport pentru organizarea cablului.

Aplicatoarele sa aiba posibilitatea de calibrare;

Aplicatoarele sa permita si pozitionarea pentru a trata 2 pacienti simultan

Sa aiba urmatoarele moduri de terapie: 

· un mod simplu, care să permită reglarea frecvenței impulsurilor, a duratei de stimulare și a pauzei dintre impulsuri;

· un mod secvențial, care să permită configurarea de secvențe personalizate prin modularea amplitudinii, frecvenței și a duratei fiecărei etape

· un mod de impulsuri unice, care să permită generarea de explozii de impulsuri cu frecvență și număr de impulsuri configurabile

Să aibă tipul de impuls de câmp magnetic sinusoidal, bifazic

Să aibă următoarele tipuri de modulații de intensitate: fără modulație, trapezoidală, sinusoidală și în trepte

Să aibă următoarele tipuri de modulații ale ratei de repetare a impulsurilor: fără modulație, alternativă, trapezoidală, sinusoidală, în trepte și aleatorie

Frecventa: 1-150 Hz

Configuratia de livrare sa includa un aplicator 3D cu latimea impulsului de min 218 - 327 μs si intervalul de intensitate de min 2 x 0,5 – 2,4 Tesla cu o intensitate de stimulare de min 26 kT/s

Configuratia de livrare sa includa un aplicator mobil cu latimea impulsului de min 168 – 253 μs si intervalul de intensitate de min 0,6 – 2,6 Tesla cu o intensitate de stimulare de min 36 kT/s

Dispozitivul trebuie să fie de tip multi-pacient, cu posibilitatea tratării simultane a până la doi pacienți, având două canale de terapie independente

Greutatea dispozitivului sa fie de maximum 50 kg;

Dispozitivul trebuie să fie dotat cu funcție de predictor de intensitate, care să calculeze automat intensitatea maximă realizabilă în timpul terapiei, în funcție de setările selectate și de temperatura aplicatorului, afișând o notificare pe ecran atunci când intensitatea maximă a fost atinsă

Sa aiba minimum 75 de protocoale prestabilite;

Sa poata fi utilizat pe doua zone ale aceluiasi pacient simultan;


