[image: image1.png]=

SPITALUL MUNICIPAL TARGU SECUIESC

1884
Str. Fabricii, Nr. 2/A, Targu Secuiesc, cod 525400, jud. Covasha

0267-361469, 0267-362090 Fax: 0267-364982
spital_tgsecuiesc@yahoo.com | www.spitaltgsecuiesc.ro





FORMULARE
Secţiunea conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de alta parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.
· Formularul nr. 1 – FORMULARUL DE OFERTĂ
· Formularul nr. 2 – ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICA SI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
· Formularul nr. 3 – FORMULAR PROPUNERE TEHNICA
· Formularul nr. 4 –  SCRISOARE/INSTRUMENT DE GARANŢIE BANCARĂ/DE ASIGURARE  DE BUNĂ EXECUŢIE
· Formularul nr. 5 – DECLARATIE REFERITOARE LA RESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROTECȚIA MUNCII
· Formularul nr. 6 –  DECLARAȚIE REFERITOARE LA PERIOADA DE GARANTIE ACORDATĂ PRODUSELOR Si CONSUMUL ENERGETIC
· Formularul nr. 7 – ACORD DE SUBCONTRACTARE
· Formularul nr. 8 – ACORD DE ASOCIERE IN VEDEREA PARTICIPARII LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
· Formular nr. 9 – DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
· Formular nr. 10 –  DECLARAȚIE REFERITOARE LA TERMENUL DE LIVRARE SI MONTAJ, PRECUM ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ÎNSUȘITE

Formular nr. 1
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
   (denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Data: [introduceţi ziua, luna, anul]
Anunţ de participare: [introduceţi numărul anunţului de participare]
Obiectul contractului: ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR
Către: SPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC
După examinarea Documentaţiei de atribuire, subsemnaţii, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură şi să demarăm, să realizăm şi să finalizăm activităţile specificate în Contract în conformitate cu Documentaţia de atribuire şi cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară.
În concordanţă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţiilor furnizate de Autoritatea/Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i. ofertăm preţul total de ..........lei

[introduceţi suma în cifre şi litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ........... [introduceţi suma în cifre şi litere],
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conţinutul Documentaţiei de Atribuire, inclusiv eratele şi clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceţi numărul procedurii de atribuire] şi răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziţiei comunicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenţie, am înţeles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziţiei, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016/, Legea nr. 101/2016 şi HG nr. 395/2016/;

iii. avem o înţelegere completă a documentelor achiziţiei comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricţie, înţelegem şi acceptăm cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile, stipulările şi condiţiile incluse în anunţul de participare şi documentele achiziţiei;

iv. după ce am examinat cu atenţie documentele achiziţiei şi avem o înţelegere completă asupra acestora ne declarăm mulţumiţi de calitatea, cantitatea şi gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziţiei au fost suficiente şi adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte şi Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înţeles că am avut obligaţia de a identifica şi semnaliza Autorităţii/Entităţii Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanţe în legătură cu şi pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului;

vii. suntem de acord şi acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial asociată documentelor achiziţiei şi acceptăm aceeaşi responsabilitate faţă de Autoritatea/Entitatea Contractantă în ce priveşte aceste documente ca şi cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înţeles pe deplin, acceptăm şi suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanţă incluşi în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 90 zile de la data depunerii Ofertelor şi că transmiterea acestei Oferte ne va ţine răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
Subsemnatul/ţii, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceţi denumirea completă] în această procedură declar că:

i. nu am făcut şi nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alţi operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiţia

ii. noi, împreună cu subcontractanţii şi terţii susţinători nu ne aflăm în nici o situaţie de conflict de interes, aşa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 şi ne angajăm să anunţăm imediat Autoritatea/Entitatea Contractantă despre apariţia unei astfel de situaţii atât pe perioada evaluării Ofertelor cât şi pe perioada derulării Contractului

iii. noi, împreună cu subcontractanţii [introduceţi, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanţilor pentru care a fost prezentat DUAE şi ale căror capacităţi au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] şi a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înţelegem că trebuie să punem la dispoziţie, în cazul în care Autoritatea/Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declaraţiilor noastre din DUAE.

iv. noi, împreună cu terţul/terţii susţinători [introduceţi, dacă este aplicabil, numele terţilor susţinători pentru care a fost prezentat DUAE şi ale căror capacităţi au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înţelegem că trebuie să punem la dispoziţie, în cazul în care Autoritatea/Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea/Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declaraţiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiţi prin documentele achiziţiei

v. am citit şi înţeles pe deplin conţinutul prevederilor contractuale din Documentaţia de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunţare unilaterală din contract şi acceptăm expres conţinutul lor şi efectele lor juridice.

vi. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea/Entitatea Contractantă [introduceţi denumirea Autorităţii Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Precizăm că:

[ ] depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar "Ofertă Alternativă";
[ ] nu depunem Ofertă Alternativă.
[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]
[Autoritatea/Entitatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fisa de date a achiziţiei nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]
viii. Înţelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă

a.nu este obligată să continue această procedură de atribuire şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condiţiilor stabilite la art. 212 şi 213 din Legea nr. 98/2016/ art. 225 şi 226 din Legea nr. 99/2016.

b.nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c.în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situaţiile menţionate anterior şi garantăm că nu vom ţine Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situaţie.

ix. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ........... [introduceţi procentul stabilit în Fişa de date a achiziţiei] din preţul Contractului – daca este cazul..

x. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

xi. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016/art. 70, art. 230 din Legea nr. 99/2016/şi art. 19 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părţile/informaţiile din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidenţial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:
	Nr. Crt.
	Referință din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1.
	….. [introduceți informația]

	2.
	….. [introduceți informația]


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părţile/informaţiile mai sus menţionate din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenţiale sunt următoarele:
	Nr. Crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1.
	….. [prezentați motivul]

	2.
	….. [prezentați motivul]


	Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului,
	........................................

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica "Informații privind reprezentanții operatorului economic"
	........................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
	........................................


CENTRALIZATOR DE PRETURI

	Nr. Lot
	Denumire lot
	Componenta lot
	Unitate măsură
	Cantitate
	Pret fara TVA
	Valoare fara TVA

	1
	ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR
	Lampa chirurgicala de tavan cu camera video FHD si monitor pe al treilea brat
	buc
	6
	
	

	
	
	Lampa chirurgicala de tavan cu 2 brate
	buc
	2
	
	


	
	
	Electrocauter chirurgie generala
	buc
	2
	
	

	
	
	Electrocauter obstetrica- ginecologie
	buc
	2
	
	

	
	
	Electrocauter ORL
	buc
	2
	
	

	
	
	Electrocauter gastroenterologie
	buc
	2
	
	

	
	
	Brancard hidraulic radiotransparent
	buc
	15
	
	


Formular nr. 2
ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnica si profesională

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

       Către, ..............................................

         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

În situația în care susținerea vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ............ (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), garantează autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.

Data completării,


       Terţ susţinător(operator economic/ nume reprezentant legal)
Formular nr. 3
FORMULAR PROPUNERE TEHNICA
Privind corespondenta ofertei tehnice cu specificatiile Caietului de sarcini
I. Lampa chirurgicala de tavan cu camera video FHD si monitor pe al treilea brat 
	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Lampa scialitica cu montare in tavan, cu doua cupole de iluminare, sistem video (camera video FHD incorporata), configurat cu 3 brate (monitor montat pe cel de-al treilea brat)
	 
	 

	Sistemul sa permita rotatia libera independenta a tuturor articulatiilor bratelor la 360°
	 
	 

	Permite ajustarea pozitiei sus/jos: minim 45° sus/ 45° jos
	 
	 

	Lumina furnizata de lampa de operatie sa fie pe baza de LED-uri, omogena, lumina rece 
	 
	 

	Fiecare cupola de iluminare sa aiba in componenta minim 75 led-uri 
	 
	 

	Fiecare LED sa fie independent din punct de vedere optic astfel incat sa se asigure diminuarea umbririi si omogenitatea culorilor si a luminii
	 
	 

	Sistemul sa permita focalizarea electronica a campului luminos, cu o iluminare centrala constanta, indiferent de ajustarea diametrului campului luminos
	 
	 

	Cupola cu design compact fara suruburi vizibile
	 
	 

	Panou de comanda cu ecran tactil cu minim urmatoarele functii:
	 
	 

	-       Selectare mod “endo”
	 
	 

	-       Reglarea nivelului de intensitate
	 
	 

	-       Reglarea diametrului campului de iluminare
	 
	 

	-       Selectarea modului MIS
	 
	 

	Manerul de manevrare al fiecarei cupole sa fie autoclavabil
	 
	 

	Manerul sa fie multifunctional si sa poata controla urmatoarele functii:
	 
	 

	-       Reglarea nivelului de intensitate
	 
	 

	-       Reglarea diametrului campului de iluminare
	 
	 

	Sistemul sa aiba implementata functia de sincronizare: reglarea temperaturii de culoare sau a intensitatii de iluminare de pe o cupola se opereaza in mod automat si pe cea de-a doua cupola
	 
	 

	Sistemul sa aiba implementat un sistem de management al umbrelor, caracterizat prin dilutia umbrelor in campul operator la depistarea unui obstacol, prin cresterea automata a intensitatii de iluminare in zona lasata neobturata
	 
	 

	Sistemul va fi configurat cu cel putin 5 optiuni pentru diferite moduri chirurgicale, inclusiv modul de iluminare completa si modul de iluminare ambientala pentru chirurgie minim invazivă. Comutarea intre diferitele moduri chirurgicale sa se realizez prin actionarea unui singur buton, pentru a ajuta la economisirea timpului clinic, cu ajutorul unui ecran tactil intuitiv si bazat pe pictograme.
	 
	 

	Gradul de protectie al lampii de operatie la praf si impotriva stropirii cu apa sa fie de minim IP54
	 
	 

	Date tehnice cupola principala:
	 
	 

	Nivelul maxim de iluminare la 1 metru sa fie de 160.000 lux cu o ajustare a intensitatii de lumina intre minim 5% si 100%, in cel putin 10 trepte
	 
	 

	Posibilitate de setare lumina ambientala endoscopica: intensitate ≤500 lux
	 
	 

	Temperatura de culoare sa fie ajustabila intre minim 3500°K si 5100°K in minim 5 trepte de reglare
	 
	 

	Diametrul campului iluminat sa fie reglabil in minim 4 trepte 
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D10 sa fie variabila: ajustare electrica intre minim 150 mm - 320 mm
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D50/D10 sa fie minim 60%
	 
	 

	Adancimea de iluminare (20%) sa fie de minim 1200 mm
	 
	 

	Indicele de redare a culorilor Ra sa fie de minim 97, iar indicele de redare a culorii rosii R9 sa fie de minim 97
	 
	 

	Cupola sa fie prevazuta cu LED-uri cu o durata de viata de minim 60.000 ore
	 
	 

	Puterea consumata de cupola lampii de operatie: max 120 W
	 
	 

	Dimensiunea corpului de iluminare: ≤700mm
	 
	 

	Procentul de iluminare ramas in urma obturarii sa fie distribuit astfel:
	 
	 

	-       O masca: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       O masca si cavitate: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       Doua masti si cavitate: 50%
	 
	 

	-       Cavitate: 100%
	 
	 

	Iradiere maxima: maxim 550 W/m2
	 
	 

	Iradiere maxima la distanta de 1 metru: maxim 550 W/m2
	 
	 

	Date tehnice cupola secundara:
	 
	 

	Nivelul maxim de iluminare la 1 metru sa fie de 160.000 lux cu o ajustare a intensitatii de lumina intre minim 5% si 100%, in cel putin 10 trepte
	 
	 

	Posibilitate de setare lumina ambientala endoscopica: intensitate ≤500 lux
	 
	 

	Temperatura de culoare sa fie ajustabila intre minim 3500°K si 5100°K in minim 5 trepte de reglare
	 
	 

	Diametrul campului iluminat sa fie reglabil in minim 4 trepte 
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D10 sa fie variabila: ajustare electrica intre minim 150 mm - 320 mm
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D50/D10 sa fie minim 60%
	 
	 

	Adancimea de iluminare (20%) sa fie de minim 1200 mm
	 
	 

	Indicele de redare a culorilor Ra sa fie de minim 97, iar indicele de redare a culorii rosii R9 sa fie de minim 97
	 
	 

	Cupola sa fie prevazuta cu LED-uri cu o durata de viata de minim 60.000 ore
	 
	 

	Puterea consumata de cupola lampii de operatie: max 120 W
	 
	 

	Dimensiunea corpului de iluminare: ≤700mm
	 
	 

	Procentul de iluminare ramas in urma obturarii sa fie distribuit astfel:
	 
	 

	-       O masca: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       O masca si cavitate: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       Doua masti si cavitate: 50%
	 
	 

	-       Cavitate: 100%
	 
	 

	Iradiere maxima la distanta de 1 metru: maxim 550 W/m2
	 
	 

	Raport iradiere/intensitate maxim: 3.6 mW/m2lx
	 
	 

	Date tehnice sistem video:
	 
	 

	Camera video FHD de tip wireless
	 
	 

	Senzor CMOS de 1/2,8"
	 
	 

	Zoom optic minim 10x
	 
	 

	Rezolutie minim 1080P60
	 
	 

	Suporta functia de inghetare a imaginii
	 
	 

	Suporta suprimarea lumina si anti-palpaiere
	 
	 

	Montare in manerul central al cupolei principale
	 
	 

	Sa poata fi controlata prin intermediul panoului de control tactil
	 
	 

	Date tehnice monitor:
	 
	 

	Monitorul sa fie montat pe al treilea brat
	 
	 

	Monitor cu rezolutie minim 1080p
	 
	 

	Unghi de vizualizare minim 170 grade
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


II. Lampa chirurgicala de tavan cu 2 brate
	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Lampa scialitica de tavan cu 2 brate, cu doua cupole de iluminare
	 
	 

	Sistemul sa permita rotatia libera independenta a tuturor articulatiilor bratelor la 360°
	 
	 

	Permite ajustarea pozitiei sus/jos: minim 45° sus/ 45° jos
	 
	 

	Lumina furnizata de lampa de operatie sa fie pe baza de LED-uri, omogena, lumina rece 
	 
	 

	Fiecare cupola de iluminare sa aiba in componenta minim 75 led-uri 
	 
	 

	Fiecare LED sa fie independent din punct de vedere optic astfel incat sa se asigure diminuarea umbririi si omogenitatea culorilor si a luminii
	 
	 

	Sistemul sa permita focalizarea electronica a campului luminos, cu o iluminare centrala constanta, indiferent de ajustarea diametrului campului luminos
	 
	 

	Cupola cu design compact fara suruburi vizibile
	 
	 

	Panou de comanda cu ecran tactil cu minim urmatoarele functii:
	 
	 

	-       Selectare mod “endo”
	 
	 

	-       Reglarea nivelului de intensitate
	 
	 

	-       Reglarea diametrului campului de iluminare
	 
	 

	-       Selectarea modului MIS
	 
	 

	Manerul de manevrare al fiecarei cupole sa fie autoclavabil
	 
	 

	Manerul sa fie multifunctional si sa poata controla urmatoarele functii:
	 
	 

	-       Reglarea nivelului de intensitate
	 
	 

	-       Reglarea diametrului campului de iluminare
	 
	 

	Sistemul sa aiba implementata functia de sincronizare: reglarea temperaturii de culoare sau a intensitatii de iluminare de pe o cupola se opereaza in mod automat si pe cea de-a doua cupola
	 
	 

	Sistemul sa aiba implementat un sistem de management al umbrelor, caracterizat prin dilutia umbrelor in campul operator la depistarea unui obstacol, prin cresterea automata a intensitatii de iluminare in zona lasata neobturata
	 
	 

	Sistemul va fi configurat cu cel putin 5 optiuni pentru diferite moduri chirurgicale, inclusiv modul de iluminare completa si modul de iluminare ambientala pentru chirurgie minim invazivă. Comutarea intre diferitele moduri chirurgicale sa se realizez prin actionarea unui singur buton, pentru a ajuta la economisirea timpului clinic, cu ajutorul unui ecran tactil intuitiv si bazat pe pictograme.
	 
	 

	Gradul de protectie al lampii de operatie la praf si impotriva stropirii cu apa sa fie de minim IP54
	 
	 

	Date tehnice cupola principala:
	 
	 

	Nivelul maxim de iluminare la 1 metru sa fie de 160.000 lux cu o ajustare a intensitatii de lumina intre minim 5% si 100%, in cel putin 10 trepte
	 
	 

	Posibilitate de setare lumina ambientala endoscopica: intensitate ≤500 lux
	 
	 

	Temperatura de culoare sa fie ajustabila intre minim 3500°K si 5100°K in minim 5 trepte de reglare
	 
	 

	Diametrul campului iluminat sa fie reglabil in minim 4 trepte 
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D10 sa fie variabila: ajustare electrica intre minim 150 mm - 320 mm
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D50/D10 sa fie minim 60%
	 
	 

	Adancimea de iluminare (20%) sa fie de minim 1200 mm
	 
	 

	Indicele de redare a culorilor Ra sa fie de minim 97, iar indicele de redare a culorii rosii R9 sa fie de minim 97
	 
	 

	Cupola sa fie prevazuta cu LED-uri cu o durata de viata de minim 60.000 ore
	 
	 

	Puterea consumata de cupola lampii de operatie: max 120 W
	 
	 

	Dimensiunea corpului de iluminare: ≤700mm
	 
	 

	Procentul de iluminare ramas in urma obturarii sa fie distribuit astfel:
	 
	 

	-       O masca: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       O masca si cavitate: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       Doua masti si cavitate: 50%
	 
	 

	-       Cavitate: 100%
	 
	 

	Iradiere maxima: maxim 550 W/m2
	 
	 

	Iradiere maxima la distanta de 1 metru: maxim 550 W/m2
	 
	 

	Date tehnice cupola secundara:
	 
	 

	Nivelul maxim de iluminare la 1 metru sa fie de 160.000 lux cu o ajustare a intensitatii de lumina intre minim 5% si 100%, in cel putin 10 trepte
	 
	 

	Posibilitate de setare lumina ambientala endoscopica: intensitate ≤500 lux
	 
	 

	Temperatura de culoare sa fie ajustabila intre minim 3500°K si 5100°K in minim 5 trepte de reglare
	 
	 

	Diametrul campului iluminat sa fie reglabil in minim 4 trepte 
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D10 sa fie variabila: ajustare electrica intre minim 150 mm - 320 mm
	 
	 

	Dimensiunea campului luminos D50/D10 sa fie minim 60%
	 
	 

	Adancimea de iluminare (20%) sa fie de minim 1200 mm
	 
	 

	Indicele de redare a culorilor Ra sa fie de minim 97, iar indicele de redare a culorii rosii R9 sa fie de minim 97
	 
	 

	Cupola sa fie prevazuta cu LED-uri cu o durata de viata de minim 60.000 ore
	 
	 

	Puterea consumata de cupola lampii de operatie: max 120 W
	 
	 

	Dimensiunea corpului de iluminare: ≤700mm
	 
	 

	Procentul de iluminare ramas in urma obturarii sa fie distribuit astfel:
	 
	 

	-       O masca: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       O masca si cavitate: minim 65%
	 
	 

	-       Doua masti: minim 55%
	 
	 

	-       Doua masti si cavitate: 50%
	 
	 

	-       Cavitate: 100%
	 
	 

	Iradiere maxima la distanta de 1 metru: maxim 550 W/m2
	 
	 

	Raport iradiere/intensitate maxim: 3.6 mW/m2lx
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


III. Electrocauter chirurgie generala
	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Unitate de electrochirurgie
	 
	 

	Unitatea de electrochirurgie trebuie sa confere reglare automata a puterii pentru toate tehnologiile de control:
	 
	 

	-       control al tensiunii pentru o taiere si coagulare fina si reproductibila
	 
	 

	-       control al arcului electric pentru o taiere sau coagulare  de mare putere
	 
	 

	-       control al puterii pentru mentinerea unui nivel constant pe durata procesului de coagulare si devitalizare
	 
	 

	Sa dezvolte o putere de taiere de varf de min. 300 W
	 
	 

	Sa dezvolte o putere de coagulare de min. 190 W
	 
	 

	Sa existe posibilitatea de configurare a soclurilor in functie de cerintele diferitelor specialitati, indicatii si proceduri medicale
	 
	 

	- Sa aiba o puterea nominala de inalta frecventa cel putin 300 W la 500 Ohmi
	 
	 

	- Frecventa de lucru pentru toate modurile de taiere si coagulare: sa fie intre 310 - 360 kHz
	 
	 

	Unitatea de electrochirurgie sa poata  fi utilizata in conexiune cu alte unitati precum si ca unitate de control pentru urmatoarele:
	 
	 

	-       unitate de coagulare cu plasma argon
	 
	 

	-       aspirator de fum
	 
	 

	-       pompa de irigare endoscopica
	 
	 

	-       disector cu jet de apa
	 
	 

	-       pompa de aspiratie
	 
	 

	Unitatea sa aiba optiunea unui software de coagulare simultana cu doua manere monopolare
	 
	 

	Unitatea sa aiba optiunea unui program de taiere fractionata pentru endoscopie digestiva
	 
	 

	Sa aiba optiunea de configurare pentru taiere bipolara
	 
	 

	Rezultatele taierii sa fie in mare masura independente de tipul de tesut, tipul de electrod, forma sau viteza de taiere.
	 
	 

	Unitatea sa fie echipata cu un sistem de siguranta care monitorizeaza electrodul de retur (electrod neutru), avertizeaza in legatura cu situatii critice si previne astfel arsurile.
	 
	 

	Unitatea sa poata monitoriza legatura dintre electrodul neutru si sistemul electrochirurgical precum si contactul intre piele si electrod
	 
	 

	La aplicarea electrozilor neutrali cu dubla suprafata sistemul de protectie sa poata monitoriza directia de aplicare a suprafetei de contact fata de directia de conductie.
	 
	 

	Sa existe posibilitatea activarii unui mod de monitorizare neonatala, in cazul aplicarii acestor tipuri de electrozi neutrali
	 
	 

	Unitatea trebuie sa fie echipata cu un sistem automat de monitorizare a parametrilor de iesire HF (frecventa inalta)
	 
	 

	In cazul depasirii timpului de operare maxim prestabilit este depasit, sistemul trebuie sa emita un semnal vizual si acustic si sa opreasca automat generatorul HF 
	 
	 

	La pornirea comutatorului de alimentare unitatea electrochirurgicala trebuie sa execute in interiorul unitatii un program de testare automata
	 
	 

	Unitatea sa fie protejata impotriva efectelor unui defibrilator
	 
	 

	Sa existe posibilitatea conectarii aparatului la sistemul de egalizare potentiala a salii de operatie
	 
	 

	Sa aiba posibilitatea modificarii reglajelor de contrast, luminozitate ecran si volum taste
	 
	 

	Sa aiba posibilitatea reglarii nivelului semnalului de avertizare 
	 
	 

	Unitatea electrochirurgicala sa aiba functie de autostart
	 
	 

	Unitatea electrochirurgicala sa aiba functie de autostop
	 
	 

	Functie autostart cu limita de putere de 50 W pentru protectia pacientului
	 
	 

	Functia de autostart cu rol de pornire intarziata sa poata fi reglata in pasi de 0.1 sec 
	 
	 

	Modul de lucru bipolar sa poata fi dezactivat cu ajutorul functiei autostop in mod automat inainte ca tesutul sa se lipeasca de instrument
	 
	 

	Sa existe minim 2 conectori pentru a putea folosi min. 2 comutatoare de picior (pedale)
	 
	 

	Activarea taierii si a coagularii monopolare sa se poate efectua de la tastele manerului sau de la pedala
	 
	 

	Soclul monopolar sa suporte min. trei tipuri de conexiuni, atat conexiuni cu 3 Pini (international), de tip banana 9/5 mm si 4 mm
	 
	 

	Soclul bipolar sa suporte min. trei tipuri de conexiuni, atat cu 2 pini 22 mm, cat si de 28 mm, si tip banana de 8/4 mm
	 
	 

	Soclul pentru electrodul neutru sa suporte min. doua tipuri de conexiuni, atat de 2 pini cat si de 6 mm
	 
	 

	Unitatea sa poata fi montata pe un suport suprateran
	 
	 

	Sa existe posibilitatea emiterii mesajelor de stare si a mesajelor de eroare
	 
	 

	Mesajul de eroare sa contina un text de eroare si un cod de eroare
	 
	 

	In functie de configurarea sistemului sa aiba:
	 
	 

	- minim 6 moduri de taiere monopolara
	 
	 

	- minim 1 tip de taiere bipolara
	 
	 

	- minim 7 moduri de coagulare monopolara
	 
	 

	- minim 2 tipuri de coagulare bipolara
	 
	 

	- minim 4 moduri de taiere in mediul argon
	 
	 

	- minim 5 moduri de coagulare in mediul argon
	 
	 

	- minim 1 tip de coagulare cu argon
	 
	 

	Posibilitatea memorarii reglajelor specific utilizatorului sau specialitatii
	 
	 

	Numarul de programe de baza cu reglaje permanente si afisate: minim 1
	 
	 

	Numarul de programe cu reglaje individuale/personalizate posibile cu posibilitatea memorarii textelor individuale: minim 9
	 
	 

	Configuratie
	 
	 

	Electrocauter mono bipolar 300 W – 1 buc.
	 
	 

	Electrod neutral divizat ,unica folosinta, cu inel equipotentia de protectie , 50 buc / set – 3 seturi
	 
	 

	Cablu reutilizabil pentru electrod neutru divizat de unica folosinta , lungime min 4 m – 1 buc.
	 
	 

	Maner monopolar cu doua taste si cablu incorporat de minim 3 m – 1 buc.
	 
	 

	Set de eletrozi monopolari cu diametru de 4.0 mm 5 buc / set- 1 set
	 
	 

	Pensa bipolara dreapta , lungime min 19 cm – 1 buc.
	 
	 

	Cablu pentru pensa bipolara, min. 4 m – 1 buc.
	 
	 

	Pedala dubla  pentru taiere /coagulare la electrocauter -1 buc.
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


IV. Electrocauter obstetrica- ginecologie
	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Unitate de electrochirurgie
	 
	 

	Unitatea de electrochirurgie trebuie sa confere reglarea automata a puterii pentru toate tehnologiile de control:
	 
	 

	-       control al tensiunii pentru o taiere si coagulare fina si reproductibila
	 
	 

	-       control al arcului electric pentru o taiere sau coagulare de mare putere, precum si pentru taiere in mediul lichid
	 
	 

	-       control al puterii pentru mentinerea unui nivel constant pe durata procesului de coagulare si devitalizare.
	 
	 

	Sa dezvolte o putere de taiere  de varf de min. 280 W
	 
	 

	Sa dezvolte o putere de coagulare de min. 190W
	 
	 

	Frecventa de lucru pentru toate modurile de taiere si coagulare sa fie intre 320 - 360 kHz.
	 
	 

	Sa existe posibilitatea de configurare a soclurilor in functie de cerintele diferitelor specialitati, indicatii si proceduri medicale
	 
	 

	Platforma cu un design compact ce poate fi montata pe carucior, prevazut cu un sistem de roti care pot fi blocate
	 
	 

	Sa existe functia de recunoastere automata a intrumentelor de lucru la conectare (configurare automata)
	 
	 

	Sa existe o functie, care sa  confere posibilitatea de a comuta intre doua subprograme salvate, cu ajutorul celui de-al treilea comutator al pedalei sau al manerului, direct din campul steril
	 
	 

	Unitatea de electrochirurgie sa poata  fi utilizata in conexiune cu alte unitati precum si ca unitate de control pentru urmatoarele:
	 
	 

	-unitate de coagulare cu plasma argon
	 
	 

	-aspirator de fum
	 
	 

	-pompa de irigare endoscopica
	 
	 

	-disector cu jet de apa
	 
	 

	-pompa de aspiratie
	 
	 

	Sa aiba functie de sigilare vasculara 
	 
	 

	Sa aiba functie de previzualizare pe ecran - in momentul modificarii parametrilor de taiere, respectiv coagulare, se poate vizualiza modul in care aplicatia are efect asupra tesutului 
	 
	 

	Unitatea electrochirugicala sa poate fi utilizata atat in chirurgie deschisa cat si in chirurgie laparoscopica, pentru disciplinele: ginecologie, urologie, chirurgie generala, gastroenterologie/endoscopie, ORL, ortopedie, chirurgie orala si maxilo-faciala, pneumologie
	 
	 

	Unitatea sa aiba taiere bipolara 
	 
	 

	Rezultatele taierii sunt in mare masura independente de tipul de tesut, tipul de electrod, forma sau viteza de taiere.
	 
	 

	Unitatea sa fie echipata cu un sistem de siguranta care monitorizeaza electrodul de retur (electrod neutru), avertizeaza in legatura cu situatii critice si previne astfel arsurile.
	 
	 

	Unitatea sa poata monitoriza legatura dintre electrodul neutru si sistemul electrochirurgical precum si contactul intre piele si electrod.
	 
	 

	La aplicarea electrozilor neutrali cu dubla suprafata sistemul de protectie sa poata monitoriza directia de aplicare a suprafetei de contact fata de directia de conductie.
	 
	 

	Sa existe posibilitatea activarii unui mod de monitorizare neonatala, in cazul aplicarii acestor tipuri de electrozi neutrali
	 
	 

	Unitatea trebuie sa fie  echipata cu un sistem automat de monitorizare a parametrilor de iesire HF (frecventa inalta)
	 
	 

	Pentru a preveni daune majore cauzate de activarea accidentala a unui generator de inalta frecventa, aparatul sa fie echipat cu un sistem care monitorizeaza in mod automat durata de operare continua atat la taiere cat si la coagulare al generatorului de inalta frecventa.
	 
	 

	In cazul depasirii timpului de operare maxim prestabilit este depasit, sistemul trebuie sa emita un semnal vizual si acustic si sa opreasca automat generatorul HF 
	 
	 

	La pornirea comutatorului de alimentare unitatea electrochirurgicala trebuie sa execute in interiorul unitatii un program de testare automata
	 
	 

	Unitatea sa fie protejata impotriva efectelor unui defibrilator
	 
	 

	Sa existe posibilitatea conectarii aparatului la sistemul de impamantare a salii de operatie
	 
	 

	Sa aiba afisaj al luminozitatii ecranului in min. 15 nivele
	 
	 

	Sa fie posibila reglarea nivelului semnalului de avertizare in min. 15 nivele
	 
	 

	Sa existe posibilitatea reglarii unghiului de vizualizare a ecranului in minim trei trepte
	 
	 

	Unitatea electrochirurgicala sa aiba functie de autostart 
	 
	 

	Unitatea electrochirurgicala sa aiba functie de autostop
	 
	 

	Sa existe doua moduri de autostart
	 
	 

	Functie autostart sa aiba limita de putere de max. 50 W pentru protectia pacientului
	 
	 

	Functia de autostart cu rol de pornire intarziata sa poata fi reglata in pasi de 0.1 sec de la 0.1 pana la min. 10 sec
	 
	 

	Modul de lucru bipolar sa poata fi oprit cu ajutorul functiei autostop in mod automat inainte ca tesutul sa se lipeasca de instrument
	 
	 

	Sa existe min. 2 conectori pentru a putea folosi min. 2 comutatoare de picior (pedale)
	 
	 

	Activarea taierii si a coagularii monopolare sa se poate efectua de la tastele manerului sau de la pedala
	 
	 

	Unitatea sa aiba optiunea unui software de coagulare simultana cu doua manere monopolare
	 
	 

	Unitatea sa aiba optiunea unui software de taiere fractionata pentru endoscopie digestiva
	 
	 

	Soclul monopolar sa suporte min. trei tipuri de conexiuni, atat conexiuni cu 3 Pini (international), de tip banana 9/5 mm si 4 mm
	 
	 

	Soclul bipolar sa suporte min. trei tipuri de conexiuni, atat cu 2 pini 22 mm, cat si de 28 mm, si tip banana de 8/4 mm
	 
	 

	Soclul pentru electrodul neutru sa suporte min. doua tipuri de conexiuni, atat de 2 pini cat si de 6 mm
	 
	 

	Unitatea sa poata fi montata pe un suport suprateran
	 
	 

	Sa existe posibilitatea emiterii unor atentionari cu privire la starea aparatului cat si asupra erorilor aparute
	 
	 

	Mesajul de eroare sa contina un text de eroare si un cod de eroare
	 
	 

	In functie de configurarea sistemului sa aiba:
	 
	 

	- minim 7 moduri de taiere monopolara
	 
	 

	- minim 4 tipuri de taiere bipolara
	 
	 

	- minim 8 moduri de coagulare monopolara
	 
	 

	- minim 5 tipuri de coagulare bipolara
	 
	 

	- minim 4 moduri de taiere in mediul argon
	 
	 

	- minim 5 moduri de coagulare in mediul argon
	 
	 

	- minim 3 tipuri de coagulare cu argon
	 
	 

	Accesorii:
	 
	 

	Unitate electrochirurgicala – 1 buc.
	 
	 

	Neutrala de unica folosinta , 50 debucati/set -2 seturi
	 
	 

	Cablu de conectare pentru electrodul neutru, lungime min. 4 m, sterilizabil, reutilizabil – 1 buc.
	 
	 

	Maner cu doua taste pentru electrozi monopolari cu diametrul de 4 mm, reutilizabil - 1 buc.
	 
	 

	Cablu de conectare monopolar, 4 m - 2 buc.
	 
	 

	Set de electrozi (15 buc. / set) – 1 set
	 
	 

	Electrod Hook, Ø 5 mm, lungime 320 mm – 1 buc
	 
	 

	Pensa bipolara bayonet, lungime 190 mm – 1 buc
	 
	 

	Cablu pentru pensa bipolara, reutilizabil – 1 buc
	 
	 

	Pedala dubla VIO cu functie ReMode – 1 buc
	 
	 

	Pedala simpla VIO pentru coagulare – 1 buc
	 
	 

	Instrument laparoscopie tip Maryland - pentru sigilarea vaselor de sange pana la diametrul de 7 mm; ø 5 mm; L 340 mm, reutilizabil – 1 buc
	 
	 

	Instrument chirurgie deschisa - pentru sigilarea vaselor de sange pana la diametrul de 7 mm, lungime 210mm pt. histerectomie  vaginala, reutilizabil – 1 buc
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


V. Electrocauter ORL
	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Unitatea de electrochirurgie
	 
	 

	Puterea nominala de radiofrecventa la taierea monopolara sa fie min. 115 W la 2,2 MHz
	 
	 

	Puterea nominala de radiofrecventa la coagularea monopolara sa fie min. 105 W la 2,2 MHz
	 
	 

	Puterea nominala de radiofrecventa la coagularea bipolara sa fie min. 118 W la 2,2 MHz
	 
	 

	Aparatul sa fie dotat cu ecran tactil, cu afisaj pentru urmatoarele iesiri minime: taiere monopolara, taiere cu coagulare, coagulare monopolara, coagulare bipolara
	 
	 

	Sa dispuna de min. urmatoarele moduri de operare/iesiri independente:
	 
	 

	-       Taiere simpla cu sau fara coagulare
	 
	 

	-       Coagulare monopolara
	 
	 

	-       Coagulare bipolara
	 
	 

	-       Coagulare bipolara cu functia auto-stop
	 
	 

	Sa permita schimbarea modului de lucru fara atingerea panoului frontal al unitatii de baza, prin piesa de mana sau pedala
	 
	 

	Aparatul sa dispuna presetari pentru minim 7 domenii medicale si minim 43 de interventii chirurgicale, permitand reglarea rapida si usoara a dispozitivului
	 
	 

	Aparatul sa aiba min. 10 setari pentru interventii speciale in ORL
	 
	 

	Aparatul sa dispuna de pedala multifunctionala, pentru minim urmatoarele operatii: pentru scaderea si cresterea puterii de iesire, schimbarea modurilor de iesire, activarea si dezactivarea dispozitivelor.
	 
	 

	Sa permita memorarea ultimei setari din aparat
	 
	 

	Aparatul sa permita inregistrarea pe un USB a tuturor parametrilor, precum data, durata si reglajele pe parcursul unei interventii chirurgicale
	 
	 

	Piesele de mana, cablurile aferente, electrodul neutral si electrozii sa fie autoclavabili
	 
	 

	Sa dispuna de urmatoarele functii minime de siguranta: unitatea sa monitorizeze contactul electrodului neutru
	 
	 

	In cazul unor erori, sistemul sa afiseaze un cod de eroare care sa indice sursa problemei
	 
	 

	Accesorii incluse in configuratia de livrare:
	 
	 

	aparatul propriu-zis – 1 buc
	 
	 

	pedala multifunctionala – 1 buc
	 
	 

	maner cu intrerupator galben – 1 buc
	 
	 

	maner cu intrerupator albastru – 1 buc
	 
	 

	cablu bipolar – 2 buc
	 
	 

	pensa bipolara tip baioneta, varf 0.5 mm, lungime aprox. 220 mm – 1 buc
	 
	 

	set de electrozi (7 buc/set) – 1 set
	 
	 

	cablu neutrala – 1 buc
	 
	 

	neutrala de unica folosinta (50 buc/set) – 3 seturi
	 
	 

	electrod bipolar tip ac pentru tratamentul cornetelor nazale – 1 buc
	 
	 

	electrod bipolar tip ac pentru tratamentul palatului moale si amigdalelor linguale – 1 buc
	 
	 

	electrozi monopolari speciale pentru ORL – 7 buc
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


VI. Electrocauter gastroenterologie

	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Unitatea de electrochirurgie
	 
	 

	Unitatea de electrochirurgie trebuie sa confere reglare automata a puterii pentru toate tehnologiile de control:
	 
	 

	-       control al tensiunii pentru o taiere si coagulare fina si reproductibila
	 
	 

	-       control al arcului electric pentru o taiere sau coagulare  de mare putere
	 
	 

	-       control al puterii pentru mentinerea unui nivel constant pe durata procesului de coagulare si devitalizare
	 
	 

	Sa dezvolte o putere de taiere de min. 195W
	 
	 

	Sa dezvolte o putere de coagulare de min. 195W
	 
	 

	Sa existe posibilitatea de configurare a soclurilor in functie de cerintele diferitelor specialitati, indicatii si proceduri medicale
	 
	 

	- Frecvenţa de lucru pentru toate modurile de taiere si coagulare:        intre 320 - 350 kHz.
	 
	 

	Unitatea de electrochirurgie sa poata  fi utilizata in conexiune cu alte unitati precum si ca unitate de control pentru urmatoarele:
	 
	 

	-unitate de coagulare cu plasma argon
	 
	 

	-aspirator de fum
	 
	 

	-pompa de irigare endoscopica
	 
	 

	-disector cu jet de apa
	 
	 

	-pompa de aspiratie
	 
	 

	Unitatea sa aiba optiunea unui program de taiere fractionata pentru endoscopie digestiva
	 
	 

	Unitatea sa fie echipata cu un sistem de siguranta care monitorizeaza electrodul de retur (electrod neutru), avertizeaza in legatura cu situatii critice si previne astfel arsurile.
	 
	 

	Unitatea sa poata monitoriza legatura dintre electrodul neutru si sistemul electrochirurgical precum si contactul intre piele si electrod.
	 
	 

	La aplicarea electrozilor neutrali cu dubla suprafata sistemul de protectie sa poata monitoriza directia de aplicare a suprafetei de contact fata de directia de conductie.
	 
	 

	Sa existe posibilitatea activarii unui mod de monitorizare neonatala in cazul aplicarii acestor tipuri de electrozi neutrali
	 
	 

	Unitatea trebuie sa fie  echipata cu un sistem automat de monitorizare a parametrilor de iesire HF (frecventa inalta)
	 
	 

	Pentru a preveni daune majore cauzate de activarea accidentala a unui generator de inalta frecventa, aparatul sa fie echipat cu un sistem care monitorizeaza in mod automat durata de operare continua atat la taiere cat si la coagulare.
	 
	 

	In cazul depasirii timpului de operare maxim prestabilit este depasit, sistemul trebuie sa emita un semnal vizual si acustic si sa opreasca automat generatorul HF 
	 
	 

	La pornirea comutatorului de alimentare unitatea electrochirurgicala trebuie sa execute in interiorul unitatii un program de testare automata
	 
	 

	Unitatea sa fie protejata impotriva efectelor unui defibrilator
	 
	 

	Sa aiba posibilitatea modificarii reglajelor de contrast, luminozitate ecran si volum taste
	 
	 

	Sa aiba posibilitatea reglarii nivelului semnalului de avertizare
	 
	 

	Unitatea electrochirurgicala sa aiba functie de autostart
	 
	 

	Unitatea electrochirurgicala sa aiba functie de autostop
	 
	 

	Functie autostart cu limita de putere de 50 W pentru protectia pacientului
	 
	 

	Functia de autostart cu rol de pornire intarziata sa poata fi reglata in pasi de 0.1 sec
	 
	 

	Modul de lucru bipolar sa poata fi oprit cu ajutorul functiei autostop, functie care opreste coagularea in mod automat inainte ca tesutul sa se lipeasca de instrument
	 
	 

	Sa existe min. 2 conectori pentru a putea folosi min. 2 comutatoare de picior (pedale)
	 
	 

	Activarea taierii si a coagularii monopolare sa se poate efectua de la tastele manerului sau de la pedala
	 
	 

	Soclul monopolar sa suporte min. trei tipuri de conexiuni, atat conexiuni cu 3 Pini (international), de tip banana 9/5 mm si 4 mm
	 
	 

	Soclul bipolar sa suporte min. trei tipuri de conexiuni, atat cu 2 pini 22 mm, cat si de 28 mm, si tip banana de 8/4 mm
	 
	 

	Soclul pentru electrodul neutru sa suporte min. doua tipuri de conexiuni, atat de 2 pini cat si de 6 mm
	 
	 

	Sa existe posibilitatea emiterii mesajelor de stare si a mesajelor de eroare
	 
	 

	In functie de configurarea sistemului sa aiba:
	 
	 

	-minim 3 moduri de taiere monopolara
	 
	 

	-minim 2 moduri de coagulare monopolara
	 
	 

	-minim 1 tip de coagulare bipolara
	 
	 

	-minim 1 mod de taiere in mediul argon
	 
	 

	-minim 2 moduri de coagulare in mediul argon
	 
	 

	-minim 1 tip de coagulare cu argon
	 
	 

	Configuratie:
	 
	 

	Electrocauter 200 W cu software de taiere endoscopica inclusa (1 buc.)
	 
	 

	Neutrale de unica folosinta divizate si cu inel de siguranta tip echipotential, 50 buc / cutie (2 cutii)
	 
	 

	Cablu reutilizabil pentru neutrale divizate (1 buc.)
	 
	 

	Cablu monopolar pentru instrumentele de endoscopie, lungime min 4 m (1 buc.)
	 
	 

	Pedala dubla de taiere si coagulare (1 buc.)
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


VII. Brancard hidraulic radiotransparent
	SPECIFICATII TEHNICE
	MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTEI

	
	(trimitere la documentatia tehnica (nr. pagina catalog / brosura / manual / paragraf) in care se regaseste caracteristica mentionata.)

	
	DA
	NU

	1
	2
	3

	Brancard avand structura din otel vopsit cu pulberi epoxidice si tratat antimicrobian
	 
	 

	Brancardul sa dispuna de o platforma realizata din HPL laminat, radiotransparenta si divizata in 4 sectiuni
	 
	 

	Platforma sa fie pozitionata pe minim 2 coloane telescopice, care sa permita ajustarea a minim urmatoarelor miscari hidraulice:
	 
	 

	- Ajsutarea pe inaltime (interval minim 580 – 880 mm)
	 
	 

	- Trendelenburg (pana la minim 17°)
	 
	 

	- Antitrendelenburg (pana la minim 17°)
	 
	 

	Miscarile hidraulice sa fie operate prin intermediul unor pedale dispuse pe ambele laturi ale brancardului
	 
	 

	Sectiunea spatar si sectiunea picioarelor sa fie ajustabile:
	 
	 

	- Sectiunea spatar: pana la minim 85°
	 
	 

	- Sectiunea picioarelor: pana la minim 10°
	 
	 

	Pentru a facilita operarea, reglarea sectiunii spatar sa fie ajustabila hidraulic sau prin intermediul unor pistoane cu gaz
	 
	 

	Brancardul sa fie mobil pe 4 roti antistatice, pivotante, cu un diametru de minim 200 mm, care sa nu lase urme, complete cu pedale pozitionate in ambele parti laterale, care sa permita urmatoarele ajustari:
	 
	 

	- blocarea totala a rotilor
	 
	 

	- deblocarea rotilor
	 
	 

	- activare roata directionala
	 
	 

	Brancardul sa fie prevazuta cu o a 5-a roata directionala, cu un diametru de minim 125 mm
	 
	 

	Brancardul sa dispuna de laterale anticadere rabatabile, avand o suprafata de izolare a lateralelor (inaltimea lateralelor) de minim 30 cm, pentru a asigura o protectie totala a pacientului
	 
	 

	Coborate, lateralele sa se plaseze sub platforma brancardului, pentru a pastra aceeasi latime a brancardului
	 
	 

	Brancardul sa fie prevazut cu suporturi (carlige) pentru pungile de drenaj pe ambele laturi (minim 6 carlige pe fiecare latura)
	 
	 

	Brancardul sa fie prevazut in cele patru colturi cu locasuri pentru gazduirea diferitelor tipuri de accesorii (ex.: perfuzor)
	 
	 

	Brancardul sa fie prevazut in cele patru colturi elemente de protectie impotriva lovirilor accidentale
	 
	 

	Baza brancardului sa permita gazduirea unei butelii de oxigen cu o capacitate de pana la minim 7 litri
	 
	 

	Capacitatea maxima de incarcare a brancardului (greutatea maxima a pacientului): minim 250 Kg
	 
	 

	Dimensiunile platformei saltelei: minim 1950 x 700 mm
	 
	 

	Accesorii minime incluse la livrare:
	 
	 

	1 buc- Saltea din spuma poliuretanica de inalta densitate (minim 30 Kg/mc), rezistenta la foc, fara latex, impermeabila la lichide, completa cu husa detasabila
	 
	 

	Grosimea saltelei: minim 100 mm
	 
	 

	1 buc- Stativ perfuzii ajustabil pe inaltime, cu bara din otel inoxidabil, cu 4 carlige, cu o capacitate maxima de sustinere de min. 5 Kg 
	 
	 

	1 buc- Cos metalic pentru depozitarea bunurilor pacientului
	 
	 

	1 buc- Suport pentru rola hartie
	 
	 

	1 set- Manere pentru impingere/ manipulare brancard
	 
	 

	CERINTE GENERALE:
	 
	 

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.
	 
	 


BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI




             Formular nr. 4
________________________________                       
(denumirea si adresa completă)
   SCRISOARE/INSTRUMENT DE GARANŢIE BANCARĂ/DE ASIGURARE  DE BUNĂ EXECUŢIE
     Către ...........................................................
            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Cu privire la contractul de achiziţie publică ……………………………………………………., (denumirea contractului) încheiat între ………………………………………………., în calitate de contractant, şi ……………………………………………….., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ……………………………… reprezentând …….% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform dispozitiilor art. 41 din HG 395/2016. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. .
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____
                      (semnătura autorizată)
Formularul nr. 5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)
Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea acordului-cadru FURNIZARE ...........................organizată de ........................................................... declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".
Data ______________  


Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 





        (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 





           si denumirea reprezentantului imputernicit)







_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)







_________________ (semnatura si stampila)








   Reprezentant legal Ofertant asociat n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)







_________________ (semnatura si stampila)

Formularul nr. 6
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 
DECLARAȚIE REFERITOARE LA PERIOADA DE GARANTIE ACORDATĂ PRODUSELOR

Si CONSUMUL ENERGETIC 
Titlul contractului: ...................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ……………………………………………, lot............................organizata de ................, 
Mentionez ca asiguram o perioada de garantie  a produselor furnizate de ......... zile./....... luni /............/ ani, socotita de la data punerii în funcțiune, conform legii. 

Mentionez ca produsul furnizat, in modul normal de operare, are un consum energetic de …….. kw/h.
În perioada de garanție, vom asigura pe cheltuiala proprie piese de schimb noi, de origine, certificate/omologate și agreate de producator și manopera aferentă înlocuirii acestora, indiferent de numărul de ore de utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici. 
Vom asigura service-ul gratuit prin personal autorizat și instruit în acest scop de către firma producatoare, la sediul beneficiarului în perioada de garanție, conform documentaţiei de atribuire. 
Vom asigura  piese de schimb post garantie pe o durata de …….. ani, conform documentaţiei de atribuire.
Data ................................ 





Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizata si stampila)
                                                                                                                                                       Formular nr.  7
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr. ………./…………………
Art. 1 Părţile acordului: 
..........................................................., reprezentată prin ................................, în calitate de contractor 
(denumire operator economic, sediu, CUI, Nr. de înregistrare la ONRC, telefon) 
şi 
...................................................., reprezentată prin ..............................., în calitate de subcontractant 
(denumire operator economic, sediu, CUI, Nr. de înregistrare la ONRC, telefon) 
Art. 2. Obiectul acordului: 
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică de Furnizare ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR, organizata de Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, să desfăşoare următoarele activităţi ce se vor subcontracta: 
a)............
b)............
etc.
Partea / părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt:
a)............
b)............
etc.
Art. 3. Valoarea estimată a produselor .......................  ce se vor furniza de subcontractantul ............................................. este de .................. lei. 
Art. 4. Durata de livrare a ...................................................... (produselor ) este de ............ zile/luni. 
Art. 5. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu achizitorul şi nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general.
Art. 6. Alte dispoziţii: 
Încetarea acordului de subcontractare 
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) alte cauze prevăzute de lege. 
Art. 7. Comunicări 
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 
Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de achizitor conform contractului ..................................................... (denumire contract) 
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 
Prezentul acord s-a încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării lui)
............................................. 




               .............................................
           (contractant) 






           (subcontractant) 
Note: 
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
 Formular nr.  8
MODEL
ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/realizarea contractului de achiziție publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare precum şi art. 147  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
         Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
  (denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
  (denumire operator economic, sediu, telefon)
…………………………………………………………………………………………………………
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea cu ofertă comună la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică……………… în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Activități realízate de Asociat 1:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
     Activități realízate de Asociat 2:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.4 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.5 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie), respectiv până la stingerea tuturor obligaţiilor ce decurg din acesta.
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii să primească instrucţiuni pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 
4.4 Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă va fi/a fost constituită în numele asocierii de către .................(denumirea operatorului economic) ........................şi acoperă în mod solidar pe toţi membrii asocierii.

4.5 Membrii asocierii vor răspunde solidar şi individual în faţa autorităţii contractante în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile ce decurg din sau în legătură cu executarea contractului.
4.6 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul executării contractului,  acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială şi/sau logistică, ori de câte ori situaţia o va cere.
4.7 Niciunul dintre membrii asocierii nu va fi îndreptăţit să vândă, să cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze ori să transmită cota sa de participare sau parte din aceasta, altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului prealabil, în scris, atât al celorlalţi membri asociaţi, cât şi al autorităţii contractante.
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6. Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
În  cazul în care oferta Asocierii va fi declarată câștigătoare vom legaliza asocierea iar contractul de asociere îl vom prezenta Autorității contractante înainte de data semnării contractului de achizitie publică.
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui).
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
__________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă: 
Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, acordul de asociere va fi legalizat/autentificat și se va constitui anexă a contractului de achiziție.

Formularul nr. 9
OFERTANTUL
…………………
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind conflictul de interese
pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
-
situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
-
situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) SAU Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu avem membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare și/sau acţionari ori asociaţi semnificativi,  respectiv nu am desemnat pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante în legătură cu procedura de atribuire, nominalizate în fişa de date a achiziţiei, respectiv:

1. Canea-Kocsis Andras, funcţia - manager.
2. Marti Maria, funcţia - director financiar-contabil.
3. Bokor Zsolt, funcţia – sef birou aprovizionare.
4. Ivacson Csaba – sef serviciu administrativ
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
 Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului   .................
 Numele şi prenumele semnatarului                  ...................................
 Capacitatea de semnătură                                ...................................
 Data 
                                                          ....................................
   *) Se completează de către ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător.

FORMULARUL NR. 10
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă] 
DECLARAȚIE REFERITOARE LA TERMENUL DE LIVRARE SI MONTAJ,

 PRECUM ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ÎNSUȘITE
Titlul contractului: ...................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal/ imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ……………………………………………, lot............................organizata de ................, 

Facem urmatoarele mentiuni:

· termenul de livrare este de maxim 60 zile de la data emiterii Notei de comandă, la locația menționată în aceasta. 

· montajul (instalarea si punerea in functiune) se va realiza în termen de 5 zile de la data livrarii, cu încadrarea în termenul de maxim 60 zile de la data emiterii Notei de comandă;
· instruirea personalului se va realiza in termen de 5 zile de la data instalarii si punerii in functiune, cu încadrarea în termenul de  maxim 60 zile de la data emiterii comenzii ferme(Nota de comandă); 
· ne-am însușit și suntem de acord cu clauzele contractuale menționate în Modelul de Acord cadru / Contract Subsecvent de Furnizare care face parte din Documentația de atribuire aferente prezentei proceduri de licitație.

· ne-am însușit și suntem de acord cu prevederile Caietului de sarcini care face parte din Documentația de atribuire aferente prezentei proceduri de licitație.
Data ................................ 





Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizata si stampila)


