FIȘA TEHNICĂ NR. 01

Echipament:	SISTEM ANGIOGRAF BIPLAN (1 buc.)

|  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerințe minime și obligatorii) | Specificații tehnice ofertate (se completează de către Ofertant, precizând “DA”/”NU”. Se va indica referința în ofertă - pagina din ofertă unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondența) |
| --- | --- | --- |
|  | CARACTERISTICI GENERALE |  |
|  | Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață - se vor prezenta următoarele documente: - Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; - Certificat ISO 13485: 2003 sau echivalent; - Declarație de conformitate pentru produs, emis de un organism notificat; - Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor medicale din România, pentru importul, distribuția, reparația, mentenanța și punerea în funcțiune a echipamentelor medicale ofertate; - Autorizație de securitate radiologică pentru produsul respectiv, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, sau - Autorizație de furnizare pentru produsul respectiv, emisă de CNCAN, în conformitate cu Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare; Notă: Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate |  |
|  | Instalarea, punerea în funcțiune, testarea, instruirea personalului utilizator și service-ul în perioada de garanție, se asigură de către furnizor la sediul beneficiarului Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preț. Oferta va include și efectuarea de teste/calibrarea echipamentelor (inclusiv consumabilele necesare pentru testare/calibrare). Se va anexa o declarație în acest sens. |  |
|  | Perioada de garanție completă de minim 24 luni de la punerea în funcțiune, cu timp de intervenție în perioada de garanție, de maxim 24 de ore. Garanția este comprehensivă necondiționată pentru toate componente esențiale inclusiv tub X, detectoare, monitoare, UPS. Se va anexa o declarație în acest sens |  |
|  | Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de disponibilitate de punere pe piață/furnizare a pieselor de schimb, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la livrare. |  |
|  | Furnizorul va asigura la locul instalării sistemului, școlarizarea personalului utilizator, pentru o perioadă de minim 7 zile cu un specialist de aplicații pe întreaga perioadă de garanție. Se va anexa o declarație în acest sens. |  |
|  | Actualizarea software-ului la cel mai înalt nivel disponibil comercial, timp de 5 ani. În cazul în care platforma hardware nu acceptă cel mai nou software, hardware-ul trebuie ajustat la nivelul cerut de software - operațiuni și costuri incluse în preț. |  |
|  | Furnizorul va asigura la livrare, manualele de utilizare ale aparatului, în limba română. Se va anexa o declarație în acest sens. |  |
|  | Suport întocmire dosar avizare CNCAN. |  |
| A. | CONFIGURAȚIE DE BAZĂ |  |
|  | - Braț C montat pe tavan; - Braț C montat pe podea; - Masa pacientului; - Generator de înaltă tensiune - 2 buc.; - Tub raze X - 2 buc.; - Colimator - 2 buc.; - Tehnologii de reducere a dozei; - Detectori digitali - 2 buc. - Vizualizare și afișare imagine în camera de examinare; - Vizualizare și afișare imagine în camera de control; - Module de control sistem; - Sistem digital și moduri de operare; - Aplicații software; - Stație de postprocesare; - Conectivitate; - Sistem monitorizare parametri hemodinamici; - Sistem monitorizare personal pentru expunerea la radiații ionizante; - Accesorii și servicii |  |
| B. | CARACTERISTICI TEHNICE |  |
| 1. | Braț C LATERAL: Brațul C montat pe tavan trebuie să asigure respectarea necesităților în procedurile endovasculare de înaltă performanță: |  |
| 1.1 | Deplasarea longitudinal motorizată și/sau manuală a standului ce include brațul C, pe o distanță de minim 190 cm. |  |
| 1.2 | Posibilitatea de a parca manual brațul C în poziția de parcare dorită |  |
| 1.3 | Mișcarea motorizată a standului trebuie să permită poziționare liberă a sistemului pentru poziții suplimentare ale brațului C |  |
| 1.4 | Rotația brațului C: vă rugăm specificați |  |
| 1.5 | Angulație cranial/caudală a brațului C: minim 90° |  |
| 1.6 | Viteza maximă de rotație a brațului C: minim 8°/s |  |
| 1.7 | Distanța focar detector variabilă în domeniul (SID): minim 30 cm. |  |
| 1.8 | OPȚIONAL: Braț C lateral dublu-articulat ce permite angulația brațului C pe întregul interval disponibil pentru orice rotație LAO/RAO disponibilă, fără compensare prin rotația imaginii |  |
| 2. | Braț C FRONTAL: Brațul C montat pe podea trebuie să asigure respectarea necesităților în procedurile endovasculare de înaltă performanță: |  |
| 2.1 | Brațul C poate fi manipulat manual în poziția dorită |  |
| 2.2 | Adâncimea brațului C trebuie să permită îndeajuns spațiu pentru efectuarea abordurilor arteriale din poziție frontală a brațului C: minim 90 cm. |  |
| 2.3 | Mișcarea motorizată a standului trebuie să permită poziționare liberă a sistemului pentru poziții suplimentare ale brațului C |  |
| 2.4 | Rotația motorizată a standului brațului C în poziție frontală: minim +90/-130 grade (să descrie un cerc de minim 220 grade la capul pacientului) |  |
| 2.5 | Rotație LAO/RAO cu brațul C în poziție frontală: minim ± 120 grade |  |
| 2.6 | Angulație Cranio/Caudală cu brațul C în poziție frontală: minim ± 50 grade |  |
| 2.7 | Rotație LAO/RAO cu brațul C în poziție laterală a mesei: minim ± 60 grade |  |
| 2.8 | Angulație Cranio/Caudală cu brațul C în poziție laterală a mesei: minim ± 120 grade |  |
| 2.9 | Viteza de rotație LAO/RAO și angulație, excluzând viteza în angiografia rotațională: minim 25 grade/s |  |
| 2.10 | Viteza maximă de rotație a brațului C în angiografia rotațională: - la extremitatea cefalică: minim 50 grade/s - în poziție laterală SAU cu brațul lateral: minim 30 grade/s |  |
| 2.11 | Distanța focar detector variabilă (SID) în domeniu: minim 30 cm. |  |
| 2.12 | Să dispună de un dispozitiv anticoliziune pentru mișcările sistemului care protejează pacientul de contact neașteptat cu următoarele componente ale sistemului: detector, tub RX etc. |  |
| 2.13 | Să dispună de posibilitatea de stocare și rechemare automată și motorizată a minim 50 de poziții ale brațului C programabile de către utilizator, prin apăsarea unui singur buton, poziții ce includ următoarele: - angulația și rotația brațului C; - poziția standului brațului C; - poziția exactă a mesei (longitudinal, lateral, pe înălțime); - SID; - FOV; - Colimare |  |
| 2.14 | Să dispună de posibilitate de rechemare completă a geometriei pe baza oricărei imagini afișate pe monitorul Live - să nu fie necesară copierea imaginilor pe monitorul de referință pentru poziționare automată |  |
| 2.15 | Operarea sistemului din 3 părți ale mesei: dreapta-stânga-frontal |  |
| 2.16 | Să permită poziționarea automată a brațului C în funcție de imaginea de referință selectată: rotația, angulația brațului C și SID-ul trebuie să fie schimbate automat la valorile inițiale la care a fost făcută imaginea de referință |  |
| 2.17 | Să dispună de posibilitatea de a poziționa standul brațului C în dreapta și stânga pacientului, fără a pivota masa |  |
| 2.18 | Să dispună de posibilitatea poziționării automate a sistemului de imaginea live, referință sau 3D selectată |  |
| 2.19 | Să permită rotația sincronizată automată a detectorului și unității de colimare pentru compensarea rotirii imaginii la schimbarea poziției de examinare a brațului C |  |
| 3. | Masa pacientului trebuie să permită efectuarea de aplicații specifice, luând în considerare focusul terapeutic |  |
| 3.1 | Masa pacient fixată pe podea pe coloana telescopică |  |
| 3.2 | Lungimea blatului mesei: minim 290 cm. |  |
| 3.3 | Înclinarea mesei Trendelenburg și anti-Trendelenburg: minim +/- 15 grade |  |
| 3.4 | Deplasare longitudinal motorizată a blatului mesei: minim 120 cm. |  |
| 3.5 | Deplasare transversală a blatului mesei: minim 35 cm. |  |
| 3.6 | Deplasare verticală a blatului mesei: minim să cuprindă intervalul 85 - 100 cm. |  |
| 3.7 | Greutatea maximă admisă pentru pacient (fără accesorii sau rezervă pentru resuscitare): minim 200 kg |  |
| 3.8 | Să dispună de posibilitate de memorare și rechemare a poziției mesei la izocentru |  |
| 3.9 | Să dispună de posibilitatea de resuscitare a pacientului, în orice poziție a blatului mesei (inclusiv în poziția de extensie maximă a blatului) |  |
| 3.10 | Greutatea maximă adițională disponibilă pentru resuscitare: minim 50 kg |  |
| 3.11 | Filtrarea de la nivelul blatului mesei (pe întreaga sa lungime): maxim 1.4 mm Al eq. |  |
| 4. | Generator de înaltă tensiune având control automat al dozei pentru toate modurile de operare - 2 buc. |  |
| 4.1 | Să dispună de generator de înaltă frecvență cu microprocesor |  |
| 4.2 | Putere maximă a generatorului: minim 100 kW |  |
| 4.3 | Tensiune anodică în toate modurile de operare (fluoroscopie și radiografie), reglabilă minim în intervalul 40–125 kV |  |
| 4.4 | Curentul anodic maxim în radiografie: minim 1000 mA. |  |
| 4.5 | Curentul anodic maxim în fluoroscopie pulsată: minim 160 mA. |  |
| 4.6 | Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu sistem de control automat al expunerii (AEC) |  |
| 5. | Tub de raze X care să asigure calitatea ridicată a imaginilor pentru pacienții obezi, imagini clare la doză scăzută și disipare ridicată a căldurii pentru operarea sistemului în siguranță în procedurile mai lungi - 2 buc. |  |
| 5.1 | Să dispună de tub raze X cu două focare și anodă rotativă |  |
| 5.2 | Dimensiunea spotului focal mic: maxim 0,5 mm. |  |
| 5.3 | Dimensiunea spotului focal mare: maxim 0,9 mm. |  |
| 5.4 | Capacitate maximă de stocare termică a anodului: minim 5.2MHU |  |
| 5.5 | Capacitate maximă de răcire a anodului: minim 1,52 MHU/min |  |
| 5.6 | Capacitate maximă de stocare termică a ansamblului tub-cupolă: minim 7,3 MHU |  |
| 5.7 | Sistemul trebuie să fie echipat cu tehnologie cu grilă pulsată care să permită reducerea dozei de radiație, pulsuri scurte și eliminarea efectului de rampă în fluoroscopia pulsată |  |
| 6. | Colimator cu obturatoare rectangulare și blende - 2 buc. |  |
| 6.1 | Obturatoarele și blendele (filtre tip pană) trebuie să poată fi poziționate pe ultima imagine achiziționată, fără a fi nevoie de radiație suplimentară |  |
| 6.2 | Să dispună de filtre adiționale de Cu echivalent pentru reducerea dozei de iradiere cu filtru adițional maxim selectabil de minim 0.9 mm Cu |  |
| 6.3 | OPȚIONAL: Menținere a filtrelor de Cupru în timpul fluoroscopiei și expunerii (non-adaptative), indiferent de schimbarea proiecției, sau de tipul de pacient, pentru reducerea dozei |  |
| 7. | Tehnologii de reducere a dozei |  |
| 7.1 | Sistemul trebuie să fie echipat cu tehnologie cu grilă pulsată care să permită reducerea dozei de radiație, pulsuri scurte și eliminarea efectului de rampă în fluoroscopia pulsată |  |
| 7.2 | Să permită posibilitatea de a efectua poziționarea zonei de interes fără radiație; Poziția curentă a fasciculului central și a marginilor imaginii vor fi suprapuse grafic pe ultima imagine achiziționată chiar și la mișcarea mesei sau la schimbarea SID-ului |  |
| 7.3 | Să dispună de control automat al expunerii pentru calcularea și optimizarea automată a parametrilor de expunere |  |
| 7.4 | Prag de avertizare reglabil în cazul depășirii dozei cutanate acumulate; Afișare în camera de examinare; |  |
| 7.5 | Informațiile privind doza de radiație trebuie să fie afișate în camera de examinare |  |
| 7.6 | Afișarea grafică a kermei în aer în funcție de proiecția utilizată, live, pe monitorul din camera de examinare; orice schimbare a poziției brațului C, a mesei, a SID-ului sau a colimatorului trebuie să updateze automat acest calcul |  |
| 7.7 | Să dispună de existența de protocoale ECO în baza de date |  |
| 7.8 | Raportarea dozei pacienților în standard DICOM RDSR |  |
| 7.9 | Să dispună de DAP metru biplan |  |
| 7.10 | OPȚIONAL: Sistemul trebuie să includă tehnologii și algoritmi adiționale, care să permită o reducere a dozei în imagistica neuroradiologică/intervențional vascular periferică, care fac scopul acestei achiziții - de minim 60%, menținând/ îmbunătățind calitatea imaginii. Prin acest algoritm de reducere a dozei nu se înțeleg practici de rutină aplicabile de către operatori, precum reducerea vitezei de achiziție (a numărului de frame-uri pe secundă), schimbarea zoom-ului (FOV-ului) colimare sau utilizarea de tehnici precum ECG triggering etc. sau folosirea anumitor aplicații disponibile pe stația de postprocesare. Eficiența și rezultatele acestei tehnologii trebuie să fie cuantificate și demonstrate clinic în cel puțin 5 studii clinice cu reducerea dozei pe pacienți (nu pe fantomă), abordând toate destinațiile clinice menționate mai sus. Se va indica numele studiului clinic, numele instituției unde studiul a fost făcut și numele autorilor. |  |
| 7.11 | OPȚIONAL: Algoritm avansat ce presupune controlul expunerii bazat pe raportul contrast-zgomot (CNR), prin ajustarea în timp real a cel puțin cinci parametri independenți, în plus evaluând și doza variabilă de intrare la detectorul digital. De asemenea, algoritmul ia în considerare modificările angulației brațului C, SID și colimării; algoritmi de procesare a imaginilor auto-reglabili pentru adaptarea zgomotului și contrastului |  |
| 8. | Detector digital frontal minim 30 x 40 cm., parte dintr-un lanț de imagistică compact |  |
| 8.1 | Sistemul trebuie să includă un detector digital plat de înaltă rezoluție |  |
| 8.2 | Dimensiunea detectorului: minim 30 x 40 cm. |  |
| 8.3 | Dimensiunea fizică a detectorului trebuie să asigure flexibilitate în poziționarea în jurul pacientului: vă rugăm specificați |  |
| 8.4 | Câmpul vizual (FOV-Field Of View) selectabil pe minim 6 formate (vă rugăm specificați formatele disponibile) |  |
| 8.5 | Matrice imagine: minim 2000 x 1500 pixeli |  |
| 8.6 | Rezoluție spațială: minim 3,2 pl/mm. |  |
| 8.7 | Adâncime bit detector ce influențează nivelurile de gri disponibile: minim 16 bit |  |
| 8.8 | Mărime pixel: maxim 184 µm. |  |
| 8.9 | Eficiența cuantei de detecție (DQE-Detective Quantum Efficiency) la 0 lp/mm: minim 70% |  |
| 8.10 | Să dispună de senzori de prevenire a coliziunii montați pe carcasa detectorului |  |
| 8.11 | Să dispună de posibilitate de a roti detectorul din mod portret în mod landscape (în cazul în care este rectangular) |  |
| 8.12 | Să dispună de posibilitatea de a menține poziția detectorului în timpul repoziționării brațului C - sincronizarea rotației colimatorului cu a detectorului |  |
| 9. | Detector digital lateral minim 26 x 26 cm., parte dintr-un lanț de imagistică compact |  |
| 9.1 | Sistemul trebuie să includă un detector digital plat de înaltă rezoluție |  |
| 9.2 | Dimensiunea detectorului: minim 26 x 26 cm. |  |
| 9.3 | Dimensiunea fizică a detectorului trebuie să asigure flexibilitate în poziționarea în jurul pacientului: vă rugăm specificați |  |
| 9.4 | Câmpul vizual (FOV-Field Of View) selectabil pe minim 6 formate (vă rugăm specificați formatele disponibile) |  |
| 9.5 | Matrice imagine: minimum 1500 x 1400 pixeli |  |
| 9.6 | Rezoluție spațială: minim 2,7 pl/mm. |  |
| 9.7 | Adâncime bit detector ce influențează nivelurile de gri disponibile: minim 16 bit |  |
| 9.8 | Mărime pixel: maxim 184 µm. |  |
| 9.9 | Eficiența cuantei de detecție (DQE-Detective Quantum Efficiency) la 0 lp/mm: minim 70%. |  |
| 10. | Vizualizarea și afișarea imaginilor în camera de examinare |  |
| 10.1 | Să dispună de suport monitor cu suspensie în tavan ce permite poziționare liberă în jurul mesei |  |
| 10.2 | Să dispună de posibilitate de poziționare și deplasare flexibilă a suportului de monitor pe un domeniu de minim 290 x 290 cm. |  |
| 10.3 | Să dispună de monitor color plat de înaltă rezoluție, cu diagonala de minim 55 inch, pentru afișare de imagini multiple cu diferite formate, inclusiv a imaginilor: - live frontal și lateral; - de referință frontal și lateral; - imagini din stația de postprocesare; - parametri hemodinamici; - imagini din surse externe ce generează semnal video atât digital cât și analog (ex: Ecograf, PACS etc.) |  |
| 10.4 | Monitorul trebuie să permită afișarea a minim 8 intrări (inclusiv surse externe) |  |
| 10.5 | Modul de afișare a ferestrelor pe monitor trebuie să poată fi customizate (în funcție de procedură sau de preferință) atât din camera de examinare, cât și din camera de control |  |
| 10.6 | Rezoluție minim: 3800 x 2100 pixeli |  |
| 10.7 | Posibilitate de slaving a surselor afișate pe monitorul mare din camera de examinare - pe un ecran similar celui din camera de examinare sau pe full HD TV |  |
| 10.8 | OPȚIONAL: Mărimea ferestrelor monitorului mare din camera de examinare trebuie să poată fi adaptată manual (resize) la orice dimensiune dorită (nu prin selecția unor layout-uri presetate), de la nivelul mesei pacientului |  |
| 10.9 | OPȚIONAL: Control direct cu mouse și tastatură de la nivelul mesei pacientului asupra oricărei aplicație/calculator 3rd party conectat la monitorul mare din camera de examinare |  |
| 11. | Vizualizarea și afișarea imaginilor în camera de control |  |
| 11.1 | Să se realizeze pe minim 2 monitoare Color tip LCD pentru afișarea imaginilor clinice în camera de comandă: - dimensiune: diagonala minim 27 inch; - rezoluție: minim 2500 x 1400 pixeli |  |
| 11.2 | Cele 2 monitoare trebuie să afișeze un minim de 8 surse diferite simultan, pentru a permite accesul tuturor aplicațiilor disponibile într-un singur mediu de lucru compact: - Imagine live frontal/lateral; - Sistem hemodinamic; - Stație de postprocesare; - PACS; - Alte surse video integrate etc. |  |
| 11.3 | Să dispună de un monitor color plat, cu diagonala de minim 48 cm. (19 inch), rezoluție de minim 1280x1024 pixeli, pentru sistemul hemodinamic |  |
| 11.4 | Sistemul trebuie să permită efectuarea următoarelor task-uri concomitent, strict de la nivelul consolei de achiziție a sistemului - fluoroscopie/ expunere în camera de examinare simultan cu: - transferul către PACS; - printare; - analiza cantitativă; - vizualizarea imaginilor altui pacient decât cel examinat |  |
| 11.5 | Posibilitate de a manipula ferestrele monitoarelor din camera de control, inclusiv magnificare a ferestrelor, schimbarea poziției ferestrelor cu drag & drop și interacțiune live cu mărimea ferestrei (adaptare manuală, nu prin selecția unor layout-uri presetate), inclusiv pentru cele care afișează surse externe 3rd party |  |
| 12. | Modulele de control ale sistemului |  |
| 12.1 | Consola de comandă la masa pacientului trebuie sa permită controlul următoarelor funcții: - mișcărilor brațului C; - mișcărilor mesei pacientului; - poziționarea voleților rectangulari și filtrelor pană; - selectarea tipului de fluoroscopie folosit; - posibilitatea de stocare și rechemare a pozițiilor brațului C; - stocare în memorie a fluoroscopiei efectuate, pentru a salva doză; - buton oprire de urgență |  |
| 12.2 | Să dispună de consola de comandă a sistemului de imagistică atașată la masa pacientului: modul touch screen și/sau joystick multifuncțional ce trebuie să asigure controlul următoarelor funcții: - programe de analiză cantitativă; - funcții de post-procesare; - selectarea protocolului de organ și a setărilor de achiziție; - controlul sistemului hemodinamic de la nivelul mesei; - selectarea/customizarea modului de împărțire a monitorului în camera de examinare; - cuplarea injectorului cu sistemul angiografic; - Raze X on/off |  |
| 12.3 | Consola de comandă a sistemului de imagistică adițională instalată în camera de control: modul touch screen și/sau joystick multifuncțional ce trebuie sa asigure controlul următoarelor funcții: - programe de analiză cantitativă; - funcții de post-procesare; - selectarea protocolului de organ și a setărilor de achiziție; - controlul sistemului hemodinamic de la nivelul mesei; - selectarea/customizarea modului de împărțire a monitorului în camera de examinare; - cuplarea injectorului cu sistemul angiografic; - Raze X on/off |  |
| 12.4 | OPȚIONAL: Consola de comandă a sistemului de imagistică atașată la masa pacientului: modul touch screen și/sau joystick multifuncțional ce trebuie să asigure controlul: - Zoom interactiv direct pe imaginea RX afișată la nivelul consolei de comandă touch screen; - Controlul grafic al colimării direct pe imaginea RX afișată la nivelul consolei de comanda touch screen |  |
| 12.5 | OPȚIONAL: Posibilitatea de a face măsurători rapide 2D (cu degetul, dintr-un punct în altul) direct pe imaginea clinică RX afișată pe consola touch screen de la nivelul mesei) |  |
| 12.6 | Controlul pe modulul touch screen trebuie să fie posibil cu mănuși și protecție sterile |  |
| 12.7 | Următoarele informații trebuie să poată fi afișate în camera de examinare: - geometria sistemului; - doza de radiație, măsurători și afișare doza de suprafață și doza cumulată; - FOV (câmp vizual) + afișaj grafic |  |
| 12.8 | Consola din camera de comandă trebuie să permită: - evaluarea imaginilor și a “run-urilor”; - funcții de post procesare |  |
| 12.9 | Să dispună de pedală wireless în camera de examinare |  |
| 12.10 | Să dispună de buton de expunere manual în camera de control |  |
| 12.11 | Telecomandă sau echivalent în camera de examinare ce permite controlul cel puțin următoarelor funcții: - vizualizarea seriilor, run-urilor și imaginilor frame cu frame - selectarea imaginii de referință |  |
| 12.12 | Medicul îmbrăcat steril trebuie să aibă posibilitatea să efectueze următoarele, de la nivelul mesei pacientului: - selecteze imaginea de referință; - controleze funcțiile de substracție: mask, re-mask, intensitatea fundalului anatomic; - căutarea după numele pacientului, să importe și vizualizeze imagini DICOM din PACS (cel puțin CT, RM, DX sau XA) pe monitorul din camera de examinare; - analiză cantitativă pe imaginile achiziționate; - snapshot-uri la tot ecranul sau diferite surse video; |  |
| 13. | Sistem digital și moduri de operare ale sistemului de imagistică |  |
| 13.1 | Platforma software a angiografului trebuie să susțină un sistem de operare minim Windows 10 (sau echivalent) |  |
| 13.2 | Fluoroscopie pulsată cu cel puțin 3 moduri selectabile, în funcție de dimensiunile pacientului, caz sau preferința medicului |  |
| 13.3 | Viteza de achiziție în fluoroscopia pulsată: până la 30 pulsuri/s |  |
| 13.4 | Posibilitatea de a utiliza fluoroscopia cu viteze cuprinse între 0.5 și 30 pulsuri pe secundă, având minim 10 trepte selectabile la dispoziție |  |
| 13.5 | Viteza de achiziție în cineangiografie: până la minim 30 frame-uri/s |  |
| 13.6 | Posibilitatea de a folosi fluoroscopie cu doză redusă cu viteză mai mică de 4 pulsuri/s: vă rugăm specificați |  |
| 13.7 | Procesare imagini de fluoroscopie în timp real: vă rugăm specificați |  |
| 13.8 | Să dispună de analiza histogramei în timp real: armonizarea imaginilor și îmbunătățirea marginilor |  |
| 13.9 | Să dispună de vizualizarea îmbunătățită a contururilor vaselor și a detaliilor fine |  |
| 13.10 | Permite eliminarea automată a zgomotului din imagine și ajustarea contrastului. |  |
| 13.11 | Sistemul să permită angiografia de rotație pentru achiziția de imagini în vederea reconstrucțiilor 3D |  |
| 13.12 | Roadmap 2D cu pixel-shift automat și compensare automată a mișcării cu eliminarea zgomotului |  |
| 13.13 | Să dispună de posibilitate de selecție diferite moduri clinice pentru Roadmap 2D, în funcție de regiunea de interes și procedura în desfășurare |  |
| 13.14 | Să dispună de posibilitate de a folosi o imagine de substracție achiziționată anterior ca Roadmap, pentru reducere doză și contrast |  |
| 13.15 | Sistemul trebuie să permită vizualizarea simultană a 2 ecrane live de fluoroscopie: unul pentru Roadmap 2D și unul pentru imaginea fluoro neprocesată |  |
| 13.16 | Să dispună de posibilitate de efectuare zoom digital (fără creșterea dozei sau a FOV-ului) în timp real, în timpul achiziției fluoroscopice |  |
| 13.17 | Să dispună de posibilitate de a afișa și vizualiza simultan următoarele: - Roadmap 2D în timp real; - Fluoroscopie (nonsubtrasă) în timp real; - Imagine de referință |  |
| 13.18 | Angiografie de substracție digitală (DSA) cu filtrare imagine în timp real, aplicabilă imaginilor singulare și seriilor de imagini, cu o viteză de la 0.5 fps la minim 12 fps |  |
| 13.19 | Viteza de achiziție în angiografia de rotație: minim 30 cadre/s. |  |
| 13.20 | Angiografie cu subtracție digitală (DSA) care să permită următoarele funcții: land marking, substracție digitală în timp real, funcționare la frecvențe reduse de cadre, selectarea măștii, deplasare automată în timp real a pixelilor și corecție de mișcare pe fundal fără post procesare sau intervenția utilizatorului |  |
| 13.21 | Să dispună de pachet software ce permite imagistică CO2 drept agent de contrast |  |
| 13.22 | Să dispună de filtre de reducere a artefactelor și a zgomotului de pe imagine aplicate în timp real în expunere |  |
| 13.23 | Funcții de post-procesare minim: - îmbunătățire vizualizare margini; - contrast/ luminozitate; - măsurători unghiuri, distanțe; - adnotări text |  |
| 13.24 | Printare imagini |  |
| 13.25 | Posibilitate de stocare o secvență fluoroscopică de minim 900 frame-uri |  |
| 13.26 | Posibilitate de stocare minim 100.000 imagini pe sistem |  |
| 13.27 | Sistemul de imagistică trebuie să permită funcții pentru: îmbunătățire contur, magnificare cu un factor de minim 4x |  |
| 13.28 | Integrarea protocoalelor de injector în interfața de lucru a angiografului |  |
| 14. | Aplicații software |  |
| 14.1 | Pachet software pentru vizualizarea dispozitivelor de tip stent sau balon în arterele coronare în timpul procedurilor intervenționale, precum și evaluarea pre și post procedura, inclusiv funcție de amplificare și reducere a vizualizării stentului; Controlul acestei aplicații de la nivelul modulelor atașate la nivelul mesei |  |
| 14.2 | Aplicație pentru îmbunătățirea vizualizării dispozitivelor de tip stent sau balon în artere coronare în timp real, pe măsură ce operatorul avansează stentului /balonul în leziune, cu achiziție continuă: minim 15 frame-uri/sec. |  |
| 14.3 | Achiziții rotaționale (2D) cu amplificare de contrast cu substracție (DSA) |  |
| 14.4 | Reconstrucții 3D utilizând achiziții singulare de angiografie de rotație cu amplificare de contrast pentru vizualizare a structurilor vasculare și identificarea patologiilor vasculare. Reconstrucțiile 3D trebuie să poată fi realizate pentru orice procedură de angiografie și pentru orice regiune anatomică, inclusiv regiunea abdominală, cerebrală și periferică |  |
| 14.5 | Controlul aplicației cât și a imaginii de reconstrucție 3D de la nivelul mesei pacientului |  |
| 14.6 | Posibilitatea de a fuziona și controla 2 volume 3D (ex. CIS, CID) de la nivelul mesei pacientului folosind doar modulul de control touch screen sau echivalent |  |
| 14.7 | OPȚIONAL: Afișarea reconstrucției 3D (de contrast înalt sau de tip Cone Beam CT) direct pe modulul touch screen de la nivelul mesei pacientului Posibilitatea de a vizualiza și manipula intuitiv imaginea clinică 3D reconstruită, afișată direct pe modulul touch screen de la nivelul mesei pacientului (folosind doar degetele, fără a fi nevoie de mouse): Rotire, Zoom, Pan |  |
| 14.8 | Achiziții rotaționale pentru reconstrucții 3D: frontal (de la nivelul capului pacientului) și lateral (în lateralul mesei) |  |
| 14.9 | OPȚIONAL: Posibilitate de a crea imagini 3D cu substracție automată dintr-o singură achiziție (o singură rotație a brațului C cu injectare) |  |
| 14.10 | Să dispună de detecție și măsurare automată a anevrismelor |  |
| 14.11 | Multiple tehnici de randare: MIP, Surface Shading, VRT, Vizualizare „endoscopică” virtuală sau echivalent |  |
| 14.12 | Randare de tip straightened sau echivalent și Curved MPR pentru analiza vaselor |  |
| 14.13 | Segmentare și măsurători simultane pentru vase 3D multiple |  |
| 14.14 | Sistemul trebuie să permită calibrarea automată, dar și manuală pentru un obiect aflat în izocentru |  |
| 14.15 | Să dispună de aplicație software care să permită suprapunerea reconstrucțiilor 3D ale vaselor cu imaginile live de fluoroscopie 2D pentru o înțelegere mai bună a anatomiei și pentru a reduce doza de radiație și cantitatea de contrast (Roadmap 3D) |  |
| 14.16 | Să permită compensarea automată a artefactelor de mișcare în Roadmap 3D în aplicațiile neuro |  |
| 14.17 | Aplicație pentru generarea de imagini Cone Beam CT, care permite generarea de imagini de foarte înaltă rezoluție spațială pentru vizualizarea, localizarea și măsurarea obstrucției în vas, inclusiv posibilitatea de vizualizare mai departe de obstrucție, cu ajutorul rețelei vasculare piale |  |
| 14.18 | Să dispună de posibilitatea de a vizualiza un dispozitiv implantat (stent intracranial, WEB device) în relație cu un vas sau o structură vasculară, pentru a verifica apoziția acestuia - folosind protocoale Cone Beam CT de foarte înaltă rezoluție spațială |  |
| 14.19 | OPȚIONAL: Protocol neuro dedicat de achiziție Cone Beam CT pentru AVC: - cu achiziție în rotație cu dublu ax (angulație CRAN-CAUD și rotație RAO-LAO) pentru obținerea de imagini de diagnostic CT cu eliminarea artefactelor din fosa posterioară; - Maxim 8 secunde; - Algoritm de filtrare a artefactelor de mișcare pentru pacienții nesedați |  |
| 14.20 | OPȚIONAL: Software dedicat MAV-uri cu imagistică dinamică 4D, cu vizualizare 3D a încărcării cu contrast a arterelor cerebrale (arterial și venos) |  |
| 14.21 | Să dispună de aplicație pentru generarea de imagini Cone Beam CT pentru evaluarea țesuturilor moi, a structurilor osoase și a vaselor în achizițiile cu amplificare de contrast pentru proceduri neuro, abdominale precum și de stentare, generarea de imagini Cone Beam CT în fază duală (arterială și post-arterială) ce permite vizualizarea simultană a două seturi de date 3D: - Achiziție imagini: minim 60 fps; - Protocoale disponibile în fază duală pentru imagistica oncologică hepatică, TACE, dar și neuro pentru AVC; - Posibilitate de reducere a artefactelor metalice; - Export al datelor Cone Beam CT la orice stație DICOM (port USB, CD/DVD) în format: minim JPG, AVI, DICOM; - Slice-ul CT minim generat din reconstrucție: maxim 0.625 mm |  |
| 14.22 | OPȚIONAL: Protocol CBCT pentru proceduri hepatice/abdominale Sistemul trebuie să permită achiziții Cone Beam CT dedicate țesuturilor moi abdominale, optimizate pentru proceduri de embolizare hepatică. Protocolul trebuie să asigure acoperirea volumetrică completă a ficatului și reconstrucția 3D integrală a acestuia, inclusiv a regiunilor periferice sau situate off-center, cu aplicabilitate inclusiv la pacienți supraponderali/obezi. Se acceptă soluții bazate pe traiectorie extinsă/deschisă a brațului C sau tehnologii echivalente care demonstrează acoperirea completă a ficatului în volumul reconstruit. |  |
| 14.23 | Software dedicat procedurilor de embolizare ce permite segmentarea de tumori multiple și identificarea automată, de către sistem, a feederelor acestora; Ghidaj 3D prin fuziune cu fluoroscopia 2D în timp real |  |
| 14.24 | Generare de hărți color tip perfuzie (peak opacification) pentru seriile DSA achiziționate |  |
| 14.25 | Software ce permite fuziunea de structuri segmentate din imagini CT/RM cu imaginile angiografie, cu următoarele funcționalități: - segmentarea arterelor relevante din imaginile CT/RM achiziționate anterior cu un singur click; - posibilitate de eliminare a mesei din reconstrucție cu un singur click. - plasarea de repere și salvarea planurilor relevante; - posibilitatea de a selecta, stoca și reda anumite proiecții ale brațului C în funcție de imaginea 3D; - posibilitatea de aliniere a volumului segmentat cu imaginea live 2D atât prin imagini 2D, cât și 3D; - suprapunere live a imaginilor CT/RM cu cele angio 2D |  |
| 14.26 | Să dispună de aplicație care să permită planificarea acelor pe imagini volumetrice CT/RM importate sau achiziționate direct pe angiograf și ghidajul în timp real al manevrelor de puncție realizate în vederea biopsiei, vertebro-plastiei sau ablației prin radiofrecvență - prin suprapunerea imaginilor volumetrice cu fluoroscopia |  |
| 14.27 | Posibilitate de introducere a puterii RF/microunde/crioablație în funcție de dispozitivul folosit și vizualizarea izotermelor acestora pentru planificarea ariei de acoperire a tumorii |  |
| 14.28 | Să dispună de pachet de analiză vasculară automată cu cel puțin următoarele funcții: - detectarea automată a conturului vaselor; - determinarea gradului de stenoză; - măsurarea de angulații, lungimi (multiple măsurări posibile); - calibrări manuale și automate |  |
| 14.29 | Pachet de analiză coronariană cu cel puțin următoarele funcții: detecția automată a conturului arterelor coronare și analiza dimensiunilor acestora, măsurarea procentului de stenoză |  |
| 14.30 | Posibilitate de achiziție discontinuă, motorizată, ghidată manual de utilizator, a imaginilor angiografice urmărind bolusul de contrast în angiografiile dinamice periferice |  |
| 15. | Stație de postprocesare |  |
| 15.1 | Sistem computer cu minim următoarele specificații: - Procesor Quad Core, 2,5 Ghz; - Memoria RAM: minim 16 GB; - HDD sau SSD: minim 1000 GB |  |
| 15.2 | Sistemul trebuie să permită următoarele funcții: - Afișarea/vizualizare/arhivarea imaginilor efectuare pe alte modalități de imagistică prin standardul DICOM: - Managementul pacienților; - DICOM 3.0: Send, Query/ Retrieve, Receive; - Scriere imagini pe CD/DVD cu DICOM Viewer; - Export imagini pe USB; - Funcții de analiză și măsurători: distanță, unghi, cerc, ROI; - Adnotări text; - Reconstrucții 3D: MPR, MIP, VRT; - Protocoale de analiză și reconstrucție 3D pentru vase, anevrism și dispozitive de tip stent/clip/coil |  |
| 15.3 | Semnal video integrat în monitoarele consolei de operare |  |
| 16. | Conectivitate |  |
| 16.1 | Conectivitate DICOM (Digital Imaging and Communications în Medicine) 3.0: Store, Storage Commitment Service, Query/Retrieve, MPPS, Worklist |  |
| 16.2 | Export către multiple destinații în rețea |  |
| 16.3 | Raportarea automata a dozei pacientului |  |
| 17 | Sistem monitorizare parametric hemodinamici Parametri monitorizați: |  |
| 17.1 | EKG cu minim 12 canale |  |
| 17.2 | Monitorizare minim 2 presiuni invazive |  |
| 17.3 | Monitorizare tensiune arterială neinvazivă (NIPB) |  |
| 17.4 | Monitorizare saturație oxigen (SpO2) |  |
| 17.5 | Monitorizare debit cardiac prin metoda Fick |  |
| 17.6 | Software calcule hemodinamice: debit cardiac, rezistențe pulmonare /sistemice, shunturi intracardiace |  |
| 17.7 | Monitorizare respirație |  |
| 17.8 | Se vor asigura: - minim 1 set cablu ECG de baza standard european; - minim 1 set fire ECG pentru monitorizare 12 derivații; - minim 1 cablu SpO2 și senzor SpO2 reutilizabil; - minim 2 manșete presiune neinvazivă |  |
| 17.9 | Sistemul trebuie să permită inserarea de date ale pacientului |  |
| 17.10 | Sistemul să aibă posibilitatea de creare de rapoarte |  |
| 17.11 | Sistemul trebuie să permită conectarea la monitorul de vizualizare din camera de examinare pentru vizualizarea informațiilor hemodinamice în camera de examinare |  |
| 17.12 | Posibilitatea de a afișa/ascunde în camera de examinare diferite măsurători efectuate în camera de control |  |
| 17.13 | Pre-setări configurate pentru toate procedurile uzuale |  |
| 17.14 | Sistem computer, procesor minim Dual Core, viteza minim 2 GHz, 8GB RAM, hard disk sau SSD minim 500 GB |  |
| 17.15 | Minim 1 monitor 24 inch sau 2 monitoare de 19 inch, rezoluție minim 1280 x 1024 pixeli |  |
| 17.16 | Mouse |  |
| 17.17 | Tastatură |  |
| 17.18 | UPS |  |
| 18. | Sistem monitorizare personal pentru expunerea la radiații ionizante. Compus din 6 dozimetre individuale cu citire directă |  |
| 18.1 | Dozimetre personale ce măsoară, înregistrează și afișează în timp real doza dispersată încasată |  |
| 18.2 | Suport pentru dozimetrele personale |  |
| 18.3 | Conexiune wireless a dozimetrelor personale cu o stație de bază |  |
| 18.4 | Afișarea grafică a dozei încasate în timp real, dar și cumulativ (per procedură, în μSv) pe monitorul mare din camera de examinare |  |
| 18.5 | Întocmirea unui raport la finalul fiecărei proceduri cu doza încasată de fiecare persoană |  |
| 18.6 | Caracteristici dozimetru individual: - permite afișarea directă a echivalentului de doză (fie afișaj digital LCD pe dozimetru fie transmisă direct la nivelul unui sistem central); - dozimetrele funcționează autonom; - să permită măsurarea domeniului energetic al radiației X; - să permită memorarea datelor măsurătorilor realizate; - să fie ușor de purtat de către personal (greutate maximă 100g) , - sistemul este certificat CNCAN |  |
| 19. | Accesorii și servicii |  |
| 19.1 | Saltea pentru masa pacient - minim 1 buc. |  |
| 19.2 | Saltea specială pentru examinările neuro - minim 1 buc. |  |
| 19.3 | Interfon - minim 1 buc. |  |
| 19.4 | Suport pentru cap specific pentru neuro - minim 1 buc. |  |
| 19.5 | Benzi fixare pacient - minim 1 set. |  |
| 19.6 | Suport pentru perfuzie - minim 1 buc. |  |
| 19.7 | Suport braț pentru abord - minim 1 buc. |  |
| 19.8 | Suport braț pentru poziționarea confortabilă a mâinilor de-a lungul pacientului - minim 2 buc. |  |
| 19.9 | Suport de cap radiotransparent pentru proceduri de trombectomie ajustabil pe înălțime, ce conține un sistem de imobilizare al capului fixabil cu un sistem de vacuum personalizat pentru fiecare pacient pentru confort sporit și fixare eficientă |  |
| 19.10 | Ecran de protecție radiologică montat pe tavan |  |
| 19.11 | Pachet costum radioprotecție compus din: vestă, fustă, protecție tiroidă, ochelari radioprotecție - min. 0,5 mm Pb - minim 5 buc. Vesta de radioprotecție cu acoperire completă (față, lateral și spate) echivalent de plumb de 0,5 mm, lead free, cu închidere velcro reglabilă, umeri căptușiți și suprafață antibacteriană. Fusta de radioprotecție cu panouri frontale late suprapuse pentru protecție dublă, echivalent de plumb de 0,5 mm, lead free, sistem de închidere velcro reglabilă și curea sau chingă de susținere, suprafață antibacteriană. Guler de radioprotecție pentru tiroidă, cu echivalent de plumb de 0,5 mm, lead free, cu închidere velcro, suprafață antibacteriană |  |
| 19.12 | Suport mural cu 6 brațe pentru echipamente de radioprotecție - 2 bucăți Cuier pentru depozitarea optimă a costumelor de radioprotecție, cu 6 brațe pentru susținerea șorțuri sau vestelor și fustelor, cu montare pe perete pentru a putea fi pus la orice înălțime; finisaj brațe din oțel inoxidabil. |  |
| 19.13 | Ecran de protecție radiologică a părții inferioare a corpului atașat de masa de pacient - minim 1 buc. |  |
| 19.14 | Suport mobil de radioprotecție - pentru medicul anestezist - minim 1 buc. |  |
| 19.15 | Lampa de examinare - minim 1 buc. |  |
| 19.16 | Geam plumbat |  |
| 19.17 | Tablou electric |  |
| 19.18 | Injector de substanță de contrast pentru angiografie cu următoarele caracteristici: Ansamblu montat pe stand mobil pentru deplasare și poziționare rapidă lângă masa angiografică; Monitor color cu funcție de control și ecran tactil; Volume de administrare a substanței de contrast ajustabile între minim 1 și 150 ml în trepte de 1 ml; Încărcare frontală a seringii; Seringa cu capacitate de minim 150 ml; Setarea limitei de presiune în vederea protejării seringilor și tuburilor conectoare de înaltă presiune între minim 100 și 1200 PSI în trepte de 1 PSI; Debit fix setabil între minim 0.1 și 45.0 mL/s în trepte de 0.1 mL/s; Opțional funcția de debit variabil controlabil de către utilizator printr-o comandă manuală sterilă de unică folosință, între minim 1 și 10 mL/s în trepte de 0.1 mL/s Memorie istoric al injectărilor: minim 50 de injectări; Sistem de menținere a temperaturii pentru substanța de contrast atașabil la manșonul de presiune; Interfață cu sistemul angiografic; Opțional funcția de service remote pentru diagnoza de la distanță în caz de defecțiuni tehnice |  |
| 19.19 | Masă radiotransparentă pentru catetere neuroradiologie montabilă pe masa de pacient; Înălțimea platformei să fie reglabilă pentru fiecare pacient și se blochează pe masă în cazul pacienților agitați; Dimensiuni platformă: 140 cm lungime și 61 cm lățime; Să fie radiotransparentă și cu extensie; Să se poată utiliza de pacienți adulți până la max. 135 kg |  |
| 19.20 | Suport mobil simplu și dublu pentru saci de gunoi, 2 bucăți simpli și 2 bucăți dublu |  |
| 20. | Soluție IA Soluție de inteligență artificială care să permită diagnosticul rapid al AVC-ului și schimbul de date cu alte unități sanitare: |  |
|  | Soluție IA care să permită diagnosticul rapid al AVC-ului și schimbul de date cu alte unități sanitare: Specificații Generale și Funcționalități Esențiale - Soluția va dispune de marcaj CE, fiind încadrată ca dispozitiv de clasă IIA, precum și de validarea clinică necesară pentru modulele de analiză a accidentului vascular cerebral pe baza studiilor de perfuzie din RMN și CT. - Aplicația permite reanalizarea rezultatelor scanărilor prin ajustarea parametrilor funcției de input arterial și output vascular. Imaginile obținute după reprocesare trebuie să se poată transmite către sistemul PACS pentru arhivare permanentă. - Licență valabilă minim 5 ani Capacități de Analiză și Diagnostic - Este esențial ca soluția să furnizeze hărți complete de perfuzie, generate din imagistica prin difuzie (DWI) și perfuzie (PWI) din RMN, validată prin studii clinice de control. - Pentru identificarea rapidă și automată a hemoragiilor intracraniene, sistemul trebuie să detecteze nu doar hemoragiile generale, ci și subtipurile (intraparenchimatoase, intraventriculare, subdurale și subarahnoidiene) - corectând simultan erorile determinate de mișcările pacientului. Funcționalități Specifice pentru CT Angio - Soluția trebuie să ofere capacitatea de măsurare a densității vaselor de sânge în cadrul scanărilor CT Angio și să asigure o sensibilitate și specificitate de peste 90% în detectarea ocluziei vaselor mari. - De asemenea, se impune posibilitatea vizualizării vascularizației cerebrale în imagistica angiografică CT, astfel încât localizarea și prezența ocluziei vaselor mari (LVO) să fie identificate cu un nivel ridicat de precizie. - Pentru eficiență maximă, soluția destinată scanărilor CT Angio va funcționa pe baza unui singur set de imagini obținute într-o singură fază de contrast, eliminând necesitatea scanărilor multiple sau a fazelor suplimentare. Măsurători de Volum pentru Hărțile de Perfuzie Sistemul trebuie să ofere o serie de indicatori volumetrice, astfel: - Harta nepotrivirii: Identificarea volumului în care fluxul sanguin cerebral regional (rCBF) este sub 30%, marcând țesutul cu risc ridicat de deteriorare ireversibilă. - Măsurarea TMax: Estimarea volumului de țesut cerebral în care timpul până la atingerea concentrației maxime de contrast depășește 6 secunde, indicând potențialul țesutului recuperabil. Harta TMax multiplă: Afișarea hărții TMax cu patru praguri distincte (de exemplu, 4, 6, 8 și 10 secunde), împreună cu raportul intensității hipoperfuziei, reflectând astfel starea și funcționalitatea rețelei de vase colaterale |  |
|  | - Harta multiprag CBF: Realizarea unei estimări a nucleului pe baza scăderilor graduale ale fluxului sanguin (de la 20 la 38%). - Praguri CBV: Stabilirea unor praguri specifice pentru volumul de sânge cerebral (de exemplu, sub 34%, sub 38% sau sub 42%), alături de indicele CBV aferent. - Indicatorul HIR: Calcularea raportului intensității hipoperfuziei (HIR) care va servi drept marker pentru evaluarea circulației colaterale la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic (AIS) înainte de tratamentul endovascular. Funcționalități ale Interfeței și Personalizare - Aplicația mobilă trebuie să ofere reconstrucție multiplanară, inclusiv posibilitatea de vizualizare în format 3D, facilitând astfel o analiză detaliată a imaginilor. Atât prin intermediul aplicației mobile, cât și al platformei web, utilizatorii trebuie să aibă permisiunea de a modifica pragurile de notificare, adaptând astfel sistemul la necesitățile clinice curente |  |
|  | Prețul de descărcare/transport al echipamentelor dar și amenajarea spațiului conform normelor CNCAN și ISU vor fi incluse în ofertă |  |